И.А. Шурыгин

МОНИТОРИНГ ДЫХАНИЯ

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ, КАПНОГРАФИЯ, ОКСИМЕТРИЯ

2000

УДК 612.2 ББК 53.5 Ш96

Рецензент проф. В.С. Щелкунов

Шурыгин И. А.

Ш96

Мониторинг дыхания: пульсоксиметрия, капнография, оксиметрия.— СПб.: "Невский Диалект"; М.: "Издательство БИНОМ", 2000.- 301 с.: ил.

В книге впервые в России, представлена исчерпывающая информация о применении неинвазивного мониторинга дыхания в анестезиологии и интенсивной терапии. Подробно рассмотрены технические, физиологические и клинические аспекты трех основных методов — пульсоксиметрии, капнографии и оксиметрии. Большое внимание уделено способам правильной интерпретации данных мониторинга в различных клинических ситуациях. На многочисленных примерах показано, как использовать мониторы и мониторные комплексы в качестве надежных диагностических инструментов и извлекать из получаемых показателей максимум полезной информации. В заключительной части подробно освещены вопросы оснащения рабочих мест мониторной техникой, рассмотрены организационные и коммерческие стороны этой проблемы. Представленные сведения систематизированы, что обеспечивает их быстрое и полное усвоение читателем.

Для анестезиологов, реаниматологов, интенсивистов, врачей скорой помощи и специалистов, использующих в работе методы мониторного контроля дыхания.

ISBN 5-7940-0043-0 ("Невский Диалект")

ISBN 5-7989-0163-7 ("Издательство БИНОМ")

© И А Шурыгин, 2000

© "Невский Диалект", оформление, 2000

Оглавление

Список сокращений .................................................................................................. 7 Предисловие................................................................................................................8

Глава 1. Пульсоксиметрия .............................................................................11

Технология метода ..........................................................................................11

Оксигемометрия ............................................................................................ 12 Краткая история метода .............................................................................. 13 Принцип пульсоксиметрии ....................................................................... 16 Погрешности и их источники ...................................................................22 Проблема точности измерения ................................................................. 31 Физиологические основы пульсоксиметрии ............................................34 Параметры оксигенации крови ......................................................................35

Кривая диссоциации оксигемоглобина .........................................................37

О дисгемоглобинах, красителях и лаке для ногтей .....................................41

Амплитуда ФПГ .............................................................................................44

Форма ФПГ ..................................................................................................... 46 Практическое применение пульсоксиметрии ..........................................48 Несколько практических советов ............................................................48 Настройка аларм-системы .........................................................................50 Пульсоксиметрия в диагностике гипоксемии...............................................52

Причины артериальной гипоксемии .............................................................56

Гипоксемия смешанного происхождения ....................................................73

Применение пульсоксиметрии в типичных клинических ситуациях ........75

Пульсоксиметрия в анестезиологии ..............................................................87

Глава 2. Капнография ...............................................................................................99

Технология метода ........................................................................................ 99

Договоримся о терминах...... ....................................................................... 99

Из истории капнографии ........................................................................ 100 Принципы капнометрии .......................................................................... 101 Способы представления концентрации газа..................................... 108

Системы газоанализаторов ............... ..................................................... 112

Рабочие характеристики капнографа....... ........................................... 120 Физиологические основы капнографии.................................................. 122 Проблема адекватности вентиляции легких .................................... 123

Образование и запасы СО2 в организме ............................................. 126 Внутрилегочный обмен СО2 ................................................................... 129 Капнограмма .................... ........ .................................................................. 138 Практическое применение капнографии ................................................ 141 Подготовка монитора к работе .............................................................. 141 Показатели нормальной капнограммы ............................................... 142 Капнография при гиповентиляции ...................................................... 146 Мониторинг апноэ ..................................................................................... 152 Капнография при гипервентиляции ................................................... 154 Мониторинг рециркуляции СО2 в контуре ...................................... 157 Капнография при гиповолемии ............................................................ 159 Капнография при тромбоэмболии легочной артерии ................... 161 Капнография при прочих эмболиях малого круга ......................... 164 Капнография при сердечно-легочной реанимации ........................ 167 Капнография при обструктивном синдроме .................................... 171 Капнография при интубации трахеи ................................................... 172 Капнография при ИВЛ ............................................................................ 175 Капнография при вспомогательной ИВЛ и респираторной поддержке.. 186

Глава 3. Оксиметрия ........................................................................................ 202

Технология метода ....... ................................................................................202

Медленная оксиметрия ............................................................................ 203

Быстрая оксиметрия ................................................................................. 206 Практическое применение оксиметрии ................................................... 210 Кислородный каскад ................................................................................. 211

Фазы оксиграммы ...................................................................................... 213 Концентрация кислорода во вдыхаемом газе ................................... 216

Конечно-экспираторная концентрация кислорода ........................ 222 Капнография или оксиметрия? ............................................................. 233 Оксиметрия и пульсоксиметрия ........................................................... 235 Оксиметрия при общей анестезии ....................................................... 236

Глава 4. Комплексный мониторинг ............................................................ 244

От функциональных симптомов к функциональному диагнозу ............ 246

Гиповентиляция (при дыхании воздухом) ............................................. 249 Функциональное проявление ................................................................ 249

Реакция мониторов . .................................................................................. 250 Реакция мониторного комплекса ......................................................... 250 Гиповентиляция (при дыхании кислородом)........................................ 251 Функциональное проявление ................................................................ 251

Реакция мониторов .................................................................................... 252

Реакция мониторного комплекса .................;....................................... 253

Апноэ .............................................................................................................253

Функциональные проявления ............................................................... 253

Реакция мониторов .................................................................................... 253 Реакция мониторного комплекса .............................:.....:..................... 254

Возможные проблемы ............................................................................... 254 Гипервентиляция .......................................................................................... 255 Функциональные проявления ............................................................... 255

Реакция мониторов .................................................................................... 255 Реакция мониторного комплекса ......................................................... 256 Возможные проблемы ............................................................................... 256 Дыхание гипоксической газовой смесью ................................................ 257 Функциональные проявления ........................................................ ...... 257

Реакция мониторов .................................................................................... 257 Реакция мониторного комплекса ......................................................... 258 Непреднамеренная интубация пищевода................................................ 259 Функциональные проявления ............................................................... 259

Реакция мониторов.................................................................................... 259 Реакция мониторного комплекса ......................................................... 260 Возможные проблемы ............................................................................... 260 Гиповолемия ................................................................................................. 261 Функциональные проявления ............................................................... 261

Реакция мониторов .......................... ......................................................... 261 Реакция мониторного комплекса ...... .................................................. 261 Возможные проблемы ............................................................................... 262 Тромбоэмболия легочной артерии ............................................................ 262 Функциональные проявления ............................................................... 262

Реакция мониторов .................................................................................... 262 Реакция мониторного комплекса ........................................................ 263 Возможные проблемы ................................................................ .............. 263 Остановка кровообращения .................................................................... 264 Функциональные проявления ............................................................... 264

Реакция мониторов ................................................................. .................. 264 Реакция мониторного комплекса ......................................................... 265 Возможные проблемы ............................................................................... 265

Приложение. Поговорим о мониторах... ................................................... 267

Основные характеристики монитора ... ............................ .... .............. .. 267

Как узнать репутацию модели? ............................................................. 268

И. А. Шурыгим совместно с Г. В. Филипповичем

Ключевые характеристики модели ...................................................... 268 Конфигурации мониторов ...................................................................... 269

Система управления .................................................................................. 272 Дисплей.......................................................................................................... 274 Аларм-система ............................................................................................. 276 Программное обеспечение ...................................................................... 278 Память............................................................................................................ 280 Принтер.......................................................................................................... 281 Система питания ........................................................................................ 281 Объединение мониторов в сеть ............................................................. 282 Специфические характеристики мониторов (как определить спецификацию заказа) ........ 283

Пульсоксиметр ............................................................................................ 283 Капнограф, оксиметр ................................................................................ 285 Стратегия оснащения отделения мониторным оборудованием ...... 286

В мутных водах российского рынка (советы по безопасному плаванию на "Титанике") ............................. 288

Выбор фирмы-изготовителя и поставщика. ..................................... 289

Почему мой пульсоксиметр укомплектован датчиком другой фирмы?... 290

Возможно ли приобрести хороший импортный монитор по невысокой цене?.290

Что представляют собой российские фирмы-производители и как к ним относиться? ..291

Что такое мониторы "красной сборки"?............................................. 292

Что такое центральное представительство фирмы-изготовителя?......... 293

Что такое сеть региональных дистрибьюторов? ............................. 293

Кто такие дистрибьюторы фирм-изготовителей? .......................... 293

Каких поставщиков следует избегать? ............................................... 294

С кем лучше работать — с центральным представительством или с дистрибьютором? .............................. 294

Как найти информацию о поставщиках?........................................... 294

Первые контакты с потенциальной фирмой-поставщиком................ 295

Составляем основу контракта — спецификацию............................ 298

Заключаем  договор................ 298

Несколько советов напоследок.............................................................. 299

Список сокращений

PSV — вентиляция с поддерживающим давлением

2,3-ДФГ — 2,3-дифосфоглицерат

CaO2 — содержание кислорода в крови

СОHb — карбоксигемоглобин

EL — электролюминесцентное

ЕТ — конечная часть дыхательного объема (англ. - end tidal)

FiО2 — содержание кислорода во вдыхаемом воздухе

Hb — гемоглобин

HbО2 — оксигемоглобин

НbА — гемоглобин взрослых

HbF — фетальный гемоглобин

IMV — прерывистая принудительная вентиляция

ISO — Международная организация стандартов

LCD — жидкокристаллический дисплей

LED — светоизлучающий диод

LEP — светоизлучающие пластмассы

MetHb — метгемоглобин

РаО2 — напряжение кислорода в артериальной крови

PC — вдувание газа под заданным давлением

PS — поддержка вдоха давлением

РvО2 — напряжение кислорода в венозной крови

SIMV — синхронизированная прерывистая принудительная вентиляция

SaO2 — насыщение артериальной крови кислородом

SpO2 — насыщение артериальной крови кислородом, измеренное методом пульсоксиметрии

SvО2 — насыщение венозной крови кислородом

ВЧ ИВЛ - высокочастотная

ИВЛ ДЗЛА — давление заклинивания легочной артерии

ДМП — дыхательное мертвое пространство

ДО — дыхательный объем,

ИВЛ — искусственная вентиляция легких

КЩС — кислотно-щелочное состояние

НПД — непрерывное положительное давление (в дыхательных путях)

ПДКВ — положительное давление в конце выдоха

РДС — респираторный дистресс-синдром

СЛР — сердечно-легочная реанимация

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

ФОБ — функциональная остаточная емкость

ФПГ — фотоплетизмография

ЧД — частота дыхания

ЭЗДП — экспираторное закрытие дыхательных путей

ЭКГ — электрокардиография

ЭЛТ — электронно-лучевая трубка

## Предисловие

Появление этой книги еще лет десять назад было бы делом невозможным из-за отсутствия предмета обсуждения. Однако в течение весьма короткого срока в отечественной анестезиологии и интенсивной терапии практически с нуля возникла новая область — мониторный контроль состояния пациента.

Неинвазивный мониторинг дыхания стал логическим продолжением цепи предшествовавших этапов — создания и развития прикладной физиологии дыхания, эпохи безраздельного и повсеместного господства лабораторного газоанализа, периодов клинического освоения масс-спектрометрии, транскутанных, оптодных технологий и многих других методов и концепций, на основе которых постепенно и неуклонно формировались интеллектуальные основы современной респираторной терапии.

Способ проникновения этого направления в нашу медицину соответствовал духу времени, а потому был в некоторых отношениях ненормальным. Внедрение сложных мониторных технологий в большинстве лечебных учреждений произошло обвально, по законам дикого рынка, и заключалось в основном в лихорадочном приобретении разномастной аппаратуры. При этом, похоже, предполагалось, что микропроцессор монитора оградит разум врача от утомительной необходимости анализировать информацию и потому дополнительная подготовка специалистов является ненужной роскошью. И если общее количество мониторов в России, по-видимому, перевалило за многие десятки тысяч, то публикации на данную тему в профессиональной литературе можно пересчитать по пальцам. Парадоксально, но факт: главным, если не единственным, двигателем прогресса в области мониторинга дыхания послужили рекламные материалы фирм и путаные объяснения дилеров, зачастую не имеющих медицинского образования.

Издержки вышеперечисленных событий не замедлили сказаться. Довольно скоро выяснилось, что наличие мониторов в распоряжении врача — это, разумеется, необходимое, но далеко не достаточное условие для того, чтобы получать от них полный объем полезной информации. Основная проблема, как ни обидно, свелась не к дефициту аппаратуры, а к слабой подготовке специалистов. Отчасти преодолев вечную беду отечественной медицины — дефицит аппаратуры, мы столкнулись с другой, не менее серьезной: крайне слабой и бессистемной подготовкой врачей в области респираторной медицины. В практическом отношении это, в частности, выразилось в том, что из всего набора разнообразных возможностей современного мониторинга дыхания в настоящее время используется лишь самый поверхностный слой, доступный для интуитивного освоения. При этом огромные пласты важной информации не находят практического применения лишь из-за отсутствия у многих врачей специальных знаний и навыков.

Широкое применение мониторов на элементарном уровне — в качестве "сторожей" при больном — принесло и продолжает приносить существенную и неоспоримую пользу. Однако ограничиваться таким подходом — значит по неведению упускать ценнейшую информацию, способствующую своевременному обнаружению по прямому или косвенному влиянию на легочный газообмен разнообразных событий, происходящих в организме пациента.

Полноценность применения мониторинга определяется прежде всего готовностью врача к углубленной интерпретации получаемых сведений, его умением видеть процессы, стоящие за тем или иным изменением параметров, его способностью "вписывать" информацию в клинический контекст. Интерпретация данных — самый важный, интересный и интеллектуально насыщенный этап мониторинга, доступный лишь тем, кто владеет основами прикладной физиологии. Именно поэтому основное внимание в этой книге мы уделили углубленному клинико-физиологическому анализу получаемой информации.

Читателя не должно смущать обилие в тексте сведений из смежных областей: проблемы легочного газообмена невозможно рассматривать в отрыве от состояния других систем организма, воздействия применяемых методов интенсивной терапии и специфических особенностей мониторной техники. Мы старались свести всю вспомогательную информацию к необходимому минимуму, но, неожиданно для нас, он вылился в довольно солидный объем.

Надеемся, что в этой книге заинтересованный врач найдет ответы на многие вопросы, неизбежно возникающие у каждого, кто прибегает к помощи мониторов в своей работе. Учитывая реальное положение дел в этой области, из мощного арсенала методов мы выбрали те, которые уже нашли широкое применение или наверняка найдут его в ближайшем будущем. По нашему мнению, к таким методам относятся: пульсоксиметрия, уже повсеместно признанная, капнография, используемая значительно реже, чем того заслуживает, и быстрая оксиметрия, с которой практически незнакома подавляющая часть отечественных специалистов (что, впрочем, отнюдь не бросает пятно на репутацию метода).

Автор выражает искреннюю признательность фирме "CURATIVUS" за эффективную информационную поддержку при подготовке книги.

Глава 1

Пульсоксиметрия

## Технология метода

Основу метода пульсоксиметрии составляет измерение поглощения света определенной длины волны гемоглобином крови. Гемоглобин служит своего рода фильтром, причем "цвет" и "толщина" этого естественного фильтра могут меняться.

"Цвет" фильтра зависит от количества кислорода, связанного с гемоглобином, или, иными словами, от процентного содержания оксигемоглобина. На этом базируется способность пульсоксиметра устанавливать степень оксигенации крови.

На изменения "толщины" фильтра влияет пульсация артериол: каждая пульсовая волна увеличивает количество крови в артериях и артериолах. Врач определяет это как пульс, а пульсоксиметр — как "утолщение" фильтра. Так измеряются частота пульса и амплитуда пульсовой волны.

Таким образом, применение одного принципа измерения позволяет определить сразу три диагностических параметра: степень насыщения гемоглобина крови кислородом, частоту пульса и его "объемную" амплитуду.

Поскольку измерение производится путем просвечивания тканей, метод получил название "трансмиссионная пульсоксиметрия". В настоящее время интенсивно разрабатывается другой вариант метода, заключающийся в анализе светового потока, отраженного тканями (отраженная пульсоксиметрия). Выпуск серийных приборов, работающих по этому принципу, освоен лишь несколькими фирмами.

## Оксигемометрия

Заглянув внутрь датчика работающего пульсоксиметра, мы обнаружим источник красного света, который называется светодиодом (LED — light emitting diod). В действительности в датчике их два, и оба функционируют, но мы видим лишь красный свет, поскольку второй фотодиод дает невидимое глазом инфракрасное излучение.

На противоположной части датчика располагается фотодетектор, который определяет интенсивность падающего на него светового потока. Заметим, что фотодетектор измеряет излучение обоих светодиодов, а заодно способен улавливать и окружающий свет.

Когда между светодиодами и фотодетектором находится палец или мочка уха пациента, часть излучаемого света поглощается, рассеивается, отражается тканями и кровью, и световой поток, достигающий детектора, ослабляется.

Из всех этих явлений нас, конечно же, интересует поглощение светового потока кровью, протекающей по сосудам, и не всей кровью, а только артериальной, поскольку цель пульсоксиметрии — измерение степени насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом.

Гемоглобин — общее название белков крови, содержащихся в эритроцитах и состоящих из четырех цепочек бесцветного белка глобина, каждая из которых включает одну группу гема. Разновидности гемоглобина имеют собственные названия и обозначения (фетальный Hb, MetHb и пр.).

Рис. 1.1. Датчик пульсоксиметра

Оксигемоглобин — полностью оксигенированный гемоглобин, каждая молекула которого содержит четыре молекулы кислорода (О2). Обозначается НbО2.

Дезоксигемоглобин — гемоглобин, не содержащий кислорода. Называется также восстановленным, или редуцированным, гемоглобином и обозначается Нb.

Ткани, через которые проходят оба световых потока, являются неизбирательным фильтром и равномерно ослабляют излучение обоих светодиодов. Степень ослабления зависит от толщины тканей, наличия кожного пигмента, лака для ногтей и прочих препятствий на пути света.

Гемоглобин, в отличие от тканей,— это цветной фильтр, причем на цвет фильтра влияет степень насыщения гемоглобина кислородом.

Дезоксигемоглобин, имеющий темно-вишневый цвет, интенсивно поглощает красный свет и слабо задерживает инфракрасный. Поэтому если на кровь, не содержащую кислорода, направить красный и инфракрасный свет, то первый будет почти полностью задержан, а второй — лишь несколько ослаблен. И наоборот, оксигемоглобин хорошо рассеивает красный свет (и потому сам имеет красный цвет), но интенсивно поглощает инфракрасное излучение. О том, какой из двух световых потоков пройдет через оксигенированную кровь, мы предоставляем догадаться читателю.

Таким образом, соотношение двух световых потоков, дошедших до фотодетектора через мочку уха или палец, зависит от степени насыщения (сатурации) гемоглобина крови кислородом. По этим данным, используя специальный алгоритм, рассчитывают процентное содержание в крови оксигемоглобина.

Невольно возникает вопрос: если принцип измерения оксигенации крови так прост, то почему пульсоксиметры появились лишь в конце 80-х годов XX столетия?

## Краткая история метода

Первая попытка гемоксиметрии относится к 1874 году, когда Вирордт обнаружил, что поток красного света, проходя через кисть, ослабевает после наложения жгута. В 30-60-х годах нашего века предпринимается множество попыток создать устройство для быстрого выявления гипоксемии (отметим прибор, сделанный Карлом Мэттесом в Лейпциге в 1936 году, и гемоксиметр, сконструированный Гленом Милликаном в Кембридже в 1940 году, предназначенный для диагностирования гипоксии у пилотов). Важность применения гемоксиметров в операционной впервые доказал Эрл Вуд, руководитель исследовательской группы клиники Мэйо, который в 1951 году писал: "Во многих случаях этот инструмент определял аноксемию, когда пульс, кровяное давление и цвет кожи оставались без изменений".

Широкому распространению гемоксиметров в те годы препятствовали два обстоятельства.

Во-первых, приборы были громоздкими и неудобными. Компактных электронных схем не существовало (микропроцессоры появились гораздо позже), свет нужных длин волн получали с помощью светофильтров, установленных в датчике, а процедуры калибровки были слишком сложны для повседневной работы.

Второе обстоятельство заключалось в диагностической ценности результатов гемоксиметрии. Световой поток, проходя через ткани, встречает на своем пути не только артериальную, но также венозную и капиллярную кровь, а значит, результат измерения зависит как от насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, так и от состояния периферического кровотока и метаболизма тканей. Эту проблему пытались решать, нагревая мочку уха с помощью термоэлемента, чтобы вызвать гиперемию и сделать локальный кровоток явно избыточным по отношению к метаболическим потребностям тканей ("артериализация" венозной крови). Датчики становились еще более громоздкими, а мониторинг иногда заканчивался ожогами. "Конечно, возможно, что когда-нибудь создадут монитор для обнаружения артериальной десатурации, но в связи с серьезными практическими проблемами разработка такого устройства в наше время кажется делом невероятным",— писал в своей книге Дж. Ф. Нанн1, не предполагая, что всего через 6 лет появится первая действующая модель пульсоксиметра.

1J.F. Nunn Applied Respiratory Physiology with Special Reference to Anaesthesia London, Butterworth, 1969, p 151

В 1972 году Такуо Аояги, инженер японской корпорации NIHON KOHDEN, изучавший неинвазивный метод измерения сердечного выброса, обнаружил, что по колебаниям абсорбции света, вызванной пульсацией артериол, можно рассчитать оксигенацию именно артериальной крови. Необходимость в нагреве тканей отпала, и прибором стали измерять именно то, что от него требовалось. Такова история становления пульсоксиметрии и первого пульсоксиметра (модель OLV-5100), выпущенного корпорацией NIHON KOHDEN в 1975 году. Этот прибор не нуждался в калибровках, но в качестве источника света в нем по-прежнему использовалась система светофильтров. Особого успеха на рынке он не имел, однако начало было положено.

Необходимо отметить, что в те же годы эту тему в Японии разрабатывала корпорация MINOLTA. Ее модель Oximet MET-1471 со стекловолоконным кабелем, передающим световые потоки светодиодов от монитора к пальцевому датчику, была выпущена в 1977 году.

Через несколько лет американский исследователь Скотт Вилбер использовал принцип Т. Аояги, но взял в качестве источников излучения светодиоды, что позволило создать легкий и компактный ушной датчик. В этом отношении пульсоксиметрии повезло: спектр поглощения гемоглобина случайно оказался в диапазоне излучения кремниевых светодиодов, обладающих поистине бесценными достоинствами: миниатюрностью, надежностью, ничтожным потреблением энергии и способностью давать очень яркое излучение в узком диапазоне частот.

Кроме того, С. Вилбер впервые употребил для калибровки монитора и обработки данных микропроцессор, а также запатентовал собственный алгоритм расчета сатурации. Объединение принципа Т. Аояги и полупроводниковых технологий позволило С. Вилберу создать первый пульсоксиметр современного образца. К его производству приступила компания BIOX, которая за это вскоре была поглощена корпорацией OHMEDA1.

1Прошло чуть больше 10 лет, и крупная американская фирма OHMEDA стала составной частью финской фирмы DATEX, которая незадолго до того проделала такую же операцию с известной шведской фирмой ENGSTROM. В результате фирма DATEX (подразделение финского концерна INSTRUMENTARIUM) в течение короткого времени называлась DATEX-ENGSTROM, а в настоящее время носит название DATEX-OHMEDA.

Для того чтобы практическая медицина осознала, какой подарок ей преподнесли физиологи и инженеры, потребовалось несколько лет, по прошествии которых пульсоксиметрию признали самым популярным методом мониторинга в анестезиологии и интенсивной терапии. Пожалуй, первым монитором, который получил широкое распространение в операционных, стал пульсоксиметр N 100, который разработал в 1985 году Вильям Нью, анестезиолог Стэнфордского университета, вскоре основавший фирму NELLCOR1. Любопытно, что в течение некоторого времени американские анестезиологи называли "нэлкорами" любые пульсоксиметры, независимо от их фирмы-производителя, как многие и поныне называют "ксероксом" любую копировальную машину.

К 1990 году выпуском пульсоксиметров занимались уже более 30 фирм, а объем годовых продаж достиг 65 тыс. единиц.

Итак, чем же отличается пульсоксиметрия от своей предшественницы — гемоксиметрии? Знать приведенные ниже технико-физиологические подробности полезно, чтобы правильно пользоваться прибором и не совершать типичных ошибок.

1В конце 90 х годов в результате слияния двух фирм образовалась новая — NELLCOR PURITAN BENNET (подразделение концерна MALLINCKRODT) Примерно в то же время объсдинились сщс две крупнейшие фирмы - HELLIGE и MARQUETTE выпускающие мониторное оборудование.

## Принцип пульсоксиметрии

На рис 12 условно, в виде слоев, показаны препятствия, которые световые потоки, излучаемые светодиодами, встречают на пути к фотодетектору.

Свет частично рассеивается, поглощается и отражается тканями пальца или мочки уха. Напомним, что красный и инфракрасный потоки при прохождении через ткани ослабляются в равной степени. Толщина этого биологического фильтра в каждом случае индивидуальна, но при стабильном положении датчика практически постоянна. Она легко учитывается пульсоксиметром, который настраивает интенсивность свечения светодиодов, чтобы излучаемый ими свет мог в достаточном количестве проникать сквозь толщу тканей. Однако при движении больного или смещении датчика расстояние между светодиодами и фотодетектором становится непостоянным, что приводит к появлению артефактов.

Следующее препятствие на пути светового потока — венозная и капиллярная кровь — первый избирательный фильтр, который ослабляет красное и инфракрасное излучение неодинаково Соотношение величин двух световых потоков, прошедших через данный фильтр, зависит от концентрации окси- и дезоксигемоглобина в крови. Но поскольку пульсация венул и капилляров незначительна, объем крови, содержащийся в них, можно считать постоянной величиной, которая просто измеряется и легко учитывается при расчетах.

Рис. 1.2. Поглощение световых потоков от светодиодов тканями

Однако если датчик слишком сильно сдавливает палец или мочку уха, тем самым нарушая отток крови от тканей, пульсация артериального кровотока способна передаваться на вены. Пульсоксиметр не отличает пульсацию артерий от пульсации вен, а потому начинает включать в расчет абсорбцию света венозной кровью, занижая результат. Это необходимо иметь в виду при установке датчика.

Артефактное занижение SpO2 может происходить и при выраженной вазодилатации, когда артериолы перестают сглаживать периферический кровоток и пульсации крови достигают венул. Еще одна вероятная причина пульсации вен, влияющей на точность работы путьсоксиметра,— недостаточность трикуспидального клапана, при которой каждое сокращение правого желудочка сопровождается регургитацией крови в венозную систему.

Такое явление наблюдается не только при органических пороках сердца, но и при острой дилатации правого желудочка, например при массивной тромбоэмболии легочной артерии. Сходные по природе артефакты возникают и в момент кашля, порождающего мощные волны давления в венозной системе (в чем нетрудно убедиться, покашляв после подключения пульсоксиметра).

Высокие венозные волны могут появляться на фотоплетизмограмме, если датчик находится значительно ниже уровня сердца. Чтобы самому убедиться в этом, достаточно встать и опустить руку с датчиком вниз. Во многих случаях такой маневр сопровождается удвоением частоты пульса и занижением сатурации. Поэтому некоторые фирмы рекомендуют располагать руку с помещенным на ней датчиком на уровне сердца.

К сожалению, распознать такого рода артефакты в клинических условиях непросто. Для этого требуется синхронное инвазивное или лабораторное измерение SаО2. Лишь в единичных моделях пульсоксиметров есть специальные программы анализа сигнала и обнаружения артефактов. Вот почему в случаях, описанных выше, ориентироваться на показания пульсоксиметра следует с осторожностью.

Перед тем как принять в расчет показания монитора, обратите внимание на форму фотоплетизмограммы. При наличии дополнительных волн и пиков воздержитесь от выводов и действий, основанных на показаниях пульсоксиметра.

Если степень гипоксемии, выявленная пульсоксиметром, переполняет чашу Вашего терпения и требует незамедлительных действий, определите газовый состав артериальной крови: РаО2 — самый надежный показатель, который не подведет.

Следующий слой на схеме — это кровь, остающаяся в артериолах к концу каждой пульсации, своего рода "конечно-систолический объем"1 артериального русла. Поглощение световых потоков данным слоем содержит столь нужную информацию об артериальном оксигемоглобине, однако извлечь ее невозможно непульсирующий компонент артериального объема также рассматривается пульсоксиметром лишь как досадная помеха на пути к цели.

1Мы надеемся, что условность этого обозначения не вызываает сомнений у читателя.

Итак, из трех вышеназванных слоев выходят два — по-разному ослабленных, но постоянных — световых потока. Вся эта история обретает смысл после того, как они проникают через последний слой — кровь, пульсирующую в артериях.

В момент, предшествующий сердечному сокращению, ослабление световых потоков обусловлено первыми тремя слоями: на фотодиод падает излучение, которое пульсоксиметр расценивает как фоновое. Когда до артерий доходит очередная пульсовая волна, объем крови в них увеличивается и поглощение света изменяется. На пике пульсовой волны различие между фоновым и текущим током фотодетектора становится максимальным. Пульсоксиметр измеряет это различие и считает, что причина его — в дополнительном количестве артериальной крови, появившейся на пути излучения. Этой информации оказывается достаточно, чтобы по специальному алгоритму рассчитать степень насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом. К сожалению, сам принцип измерения является источником многих артефактов, потому что любые быстрые изменения сигнала, независимо от их происхождения, монитор может расценить как исходную информацию для расчета SpО2.

В различных моделях пульсоксиметров степень насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (в % от общего содержания гемоглобина) обозначается неодинаково:

SAT — сатурация (насыщение);

HbO2 — процентное содержание HbO2 от общего количества гемоглобина;

SaO2 — насыщение артериальной крови кислородом;

SpO2 — насыщение артериальной крови кислородом, измеренное методом пульсоксиметрии.

Последнее обозначение — наиболее употребляемое и самое корректное, поскольку предполагает, что результат измерения зависит от особенностей метода. Например, SpO2 при наличии в крови карбоксигемоглобина будет выше истинной величины SaO2, измеренной лабораторным методом.

В общении с коллегами частое применение правильных, но длинных выражений, типа "сатурация гемоглобина артериальной крови кислородом" или "процентное содержание оксигемоглобина в артериальной крови", поможет быстро завоевать репутацию зануды и умника. Понимая это, многие врачи для удобства в разговоре и записях прибегают к сокращениям, которые не всегда оказываются удачными ("сатурация кислорода" и пр.). Возникновение профессионального жаргона неизбежно, но он не должен искажать суть явления. Говоря о физиологическом процессе, лучше пользоваться словами "оксигенация артериальной крови", а сам параметр SpO2 обозначать термином "сатурация", подразумевая, что речь идет именно о кислороде и артериальной крови. Для записей в историях болезни идеально подходит обозначение "SpO2".

В современных моделях пульсоксиметров пульсация артериол выводится на дисплей в виде кривой. Поскольку эта кривая отражает колебания объема артериального русла, измеренные фотометрическим методом, она называется фотоплетизмограммой (ФПГ). Типичная форма ФПГ показана на рис. 1.3. Диагностическое значение ФПГ мы будем обсуждать ниже, здесь же остановимся на вопросе о скорости реакции пульсоксиметра на колебания сатурации.

Казалось бы, данная реакция должна быть мгновенной, так как расчет сатурации производится микропроцессором незамедлительно. В действительности же информация о снижении или повышении SaO2 отражается на дисплее с некоторой задержкой; в отдельных случаях она составляет несколько десятков секунд. Главная причина задержки заключается в том, что датчик монитора измеряет сатурацию на самой периферии кровеносного русла, да к тому же нередко устанавливается на самых удаленных от центра частях тела — пальцах. При каждом сердечном сокращении волна давления распространяется по артериям с очень большой скоростью, и интервал между тонами сердца и волнами на ФПГ исчисляется долями секунды. Поэтому можно считать, что фотоплетизмограмма колеблется практически синхронно с сердечными сокращениями. Но скорость кровотока значительно ниже скорости распространения волн давления в сосудах, а порция крови, оттекающей от сердца, передает информацию о гипоксемии лишь тогда, когда доходит до периферии и попадает в поле зрения датчика. Поверхностные волны от чернил, вылитых в ведро воды, "добегают" до его краев гораздо быстрее, чем краска. Итак, скорость реакции пульсоксиметра на изменения SpO2 определяется линейной скоростью артериального кровотока, которая, в свою очередь, зависит от сердечного выброса и просвета сосудов. В норме кровь очередного ударного объема достигает пальцевого датчика через 3-5 с, а ушного — через 2-3 с после сердечного сокращения, но при выраженной периферической вазоконстрикции или гипокинетическом состоянии кровообращения этот интервал может увеличиваться до 20-30 с, а иногда и до 1-1,5 мин.

Рис. 1.3. Дисплей пульсоксиметра

При нарушениях кровообращения ушной датчик реагирует быстрее и надежнее, чем пальцевой.

Пульсоксиметр способен рассчитывать SpO2 по каждой волне ФПГ, а частоту пульса — по каждому интервалу между волнами, однако если бы все эти данные выводились на дисплей, то полезная информация потонула бы в пляске цифр. Пульсоксиметр показывает усредненные параметры за некоторый период наблюдения. В разных моделях этот период составляет от 3 до 20 с или от 2 до 20 циклов. В простейших моделях интервал обновления данных задается жестко и обычно равняется 5 с. При наличии усовершенствованного монитора врач имеет возможность изменять период усреднения Длительный интервал (10-20 с) позволяет точнее определять частоту пульса при брадикардии и аритмиях, но скорость реакции прибора на изменение SpO2 снижается. При тахикардии целесообразнее уменьшить интервал обновления данных, а в остальных случаях лучше выбирать средний вариант (4-6 с). И хотя в рекламных материалах возможность изменения интервала обновления данных подчеркивается как достоинство модели, на практике к ней прибегают не столь уж часто.

Таким образом, время реакции числового дисплея монитора на внезапное изменение сатурации складывается из (1) времени кровотока на участке "сердце-палец" и (2) интервала обновления данных на дисплее.

Пульсоксиметр отражает на дисплее уровень сатурации с задержкой в пределах от 10 с до 1,5 мин.

Поэтому не удивляйтесь, если уровень сатурации при острой гипоксемии продолжает снижаться в течение какого-то времени после увеличения концентрации кислорода в дыхательной смеси.

В потенциально опасных ситуациях, когда счет идет на секунды, например при трудной интубации трахеи или при аспирации мокроты из трахеобронхиального дерева у тяжелых больных, всегда имейте в виду эту поправку и прекращайте процедуру раньше, чем показания пульсоксиметра достигнут предельно допустимого уровня.

В некоторых моделях мониторов предусмотрена возможность изменять временной масштаб экрана (рис. 1.4) При медленном движении фотоплетизмограммы на дисплее помещается большое количество волн. Такой масштаб удобен, когда необходимо проанализировать выраженность аритмии, дыхательные волны, артефакты и другие изменения ФПГ в пределах нескольких соседних циклов. И наоборот, ускоренное прохождение сигнала по дисплею позволяет оценить форму каждой отдельной волны. Обычно же следует выбирать нормальную скорость движения кривой.

Рис. 1.4. Вид ФПГ при быстром (вверху) и медленном (внизу) движении кривой по дисплею

## Погрешности и их источники

Потенциальная возможность возникновения погрешностей заложена как в самом принципе измерения SpO2 и частоты пульса, так и в его технической реализации. Вред, который они причиняют в операционных и палатах интенсивной терапии, достаточно серьезен:

• ложная информация иногда приводит к принятию неправильных решений;

• частая необоснованная активация аларма снижает доверие медперсонала к методу в целом;

• на беспокойный монитор перестают обращать внимание, и появление реальной опасности остается незамеченным; «частая ложная активация аларма провоцирует нехорошее, но вполне естественное желание отключить аларм-систему (что во многих случаях и предпринимается);

• работающий монитор становится дополнительным источником раздражающего шума.

Специальные исследования, выполненные за рубежом, показали, что пульсоксиметры являются источником более чем половины всех тревожных звуковых сигналов, раздающихся в стандартно оборудованных отделениях интенсивной терапии. При этом в 95% случаев причиной активации аларма пульсоксиметра служит не реальная опасность, а артефакты или неправильная настройка аларм-системы. Приблизительно в 60 % случаев персонал отключает ее, не пытаясь разобраться в том, почему произошло срабатывание. С одной стороны, это проблема поведения человека в атмосфере, перенасыщенной технологиями, с другой — явный намек разработчикам приборов для мониторинга.

1Артефактами (дословно — искусственными фактами) мы будем обозначать такие показания монитора, которые обусловлены не истинными значениями параметров, а действием посторонних факторов.

Наибольшая склонность к отображению артефактной информации отмечается у простейших моделей пульсоксиметров, не имеющих специальных систем защиты от помех. Лишь в последние годы появились эффективные программы анализа сигнала, способные не только распознавать артефакты, но также выделять и отображать на дисплее достоверную информацию даже в крайне неблагоприятных условиях работы. В частности, применение технологии SET (signal extraction technology) американской фирмы MASIMO позволяет уменьшить частоту активизаций аларма на 93% по сравнению с исходной, причем исключительно за счет подавления артефактов. Эффективные программы подавления артефактов работают также в мониторах фирм BCI и CURATIVUS. Но все-таки чаще приходится работать с мониторами, реагирующими на артефакты не менее бурно, чем на реальную опасность. Поэтому анестезиолог должен знать типичные причины возникновения артефактов и уметь их распознавать.

Погрешности, связанные с освещением. При взгляде на светодиоды датчика может создаться впечатление, что они излучают непрерывный поток света. На самом деле это не так: фотодиоды по очереди мигают с высокой частотой, измеряемой сотнями герц. Согласно требованиям Международной организации стандартов (ISO) частота засветки должна быть кратной частоте электросети, чтобы мерцание электрических ламп не влияло на процесс измерения.

Каждый цикл датчика состоит из трех фаз. Сначала на тысячные доли секунды включается красный светодиод, и фотодетектор измеряет падающий на него поток красного света, а также окружающий свет, проникающий в датчик извне. Затем то же самое проделывает инфракрасный светодиод, после чего оба диода гаснут. В этот момент фотодетектор измеряет фон — окружающий свет, достигающий фотодетектора,— который исключается программой из расчета SpО2. Поэтому датчики многих пульсоксиметров можно помещать на освещенные места без ущерба для результата. Правда, несмотря на эти хитрости, свет отдельных типов ламп все же способен существенно искажать показания пульсоксиметра. Данным свойством обладают, в частности, мерцающий в физиологическом диапазоне частот свет ксеноновых ламп, а также излучение некоторых инфракрасных светильников. Пульсоксиметры различных фирм неодинаково реагируют на помехи такого рода.

Оценить погрешности своего оборудования можно, сравнив показания пульсоксиметра при освещенном и закрытом от света датчике.

Погрешности, вызванные наводкой. На точности показаний пульсоксиметра сказывается постороннее электромагнитное излучение, в океане которого работает монитор. У фотодетектора датчика электрический сигнал очень слабый, особенно в условиях нарушенной перфузии тканей, и наводка от работающей рядом электрохирургической аппаратуры может быть видна на фотоплетизмограмме (рис. 1.5). Это сильно влияет на точность измерения. Проблема обычно решается одним из двух способов — эффективным экранированием кабеля датчика и применением схем, подавляющих наводку, что позволяет сделать прибор почти нечувствительным к внешнему электромагнитному излучению (DATASCOPE, DATEX, CURATIVUS и некоторые др.),— или не решается вовсе. Мониторы фирмы OHMEDA, плохо защищенные от наводки, ведут себя, тем не менее, честно: они распознают проблему, прекращают измерение до момента ее исчезновения и сообщают об этом на дисплее. К сожалению, большинство моделей пульсоксиметров (CRITICARE, INVIVO, NELLCOR, PHYSIOCONTROL, CATALYST и др.1) при появлении наводки отображают на дисплее неправильную величину сатурации, особенно при плохом периферическом кровотоке.

1Совершенствование мониторной техники происходит очень быстрыми темпами. Каждая характеристика модели — объект острейшей конкурентной борьбы, о масштабах которой врачи обычно и не подозревают. Поэтому приведенные здесь и далее сведения, действительные во время написания книги, могут окапаться устаревшими к моменту ее публикации.

Рис. 1.5. Погрешность, вызванная электронаводкой

Датчик и его кабель должны находиться как можно дальше от кабелей электроинструмента.

Погрешности, порожденные низкой амплитудой ФПГ. Способность пульсоксиметра выделять полезный сигнал для расчета SPO2 зависит от объема пульсаций, то есть от амплитуды фотоплетизмограммы. При ослаблении периферического кровотока монитор вынужден прибегать к значительному усилению электрического сигнала, но при этом неизбежно нарастает и фоновый шум фотодетектора. При критическом снижении амплитуды ФПГ соотношение сигнал/шум становится настолько низким, что сказывается на точности расчета SpO2. Пульсоксиметры разных фирм ведут себя в этой ситуации неодинаково. "Честные" модели либо прекращают индикацию SpO2, либо предупреждают на дисплее, что не ручаются за точность данных. Остальные же не моргнув глазом показывают величину, рассчитанную зачастую не из сигнала, а из шума. Однажды нам довелось наблюдать, как пульсоксиметр "ТРИТОН" (Екатеринбург) исправно продолжал показывать вполне приличную сатурацию и нормальный пульс после окончания безуспешной реанимации (факт остановки сердца не вызывал сомнений, поскольку больному была выполнена торакотомия).

Еще один фактор, влияющий на величину SPO2, — концентрация гемоглобина в крови. При глубокой анемии, сочетающейся с расстройствами периферического кровотока, точность измерения SрO2 уменьшается на несколько процентов. Причина снижения точности очевидна: именно гемоглобин является носителем исходной информации для пульсоксиметра.

Кстати, по способности правильно измерять SрО2 даже в самых тяжелых условиях, при очень малой амплитуде ФПГ, модели пульсоксиметров различаются весьма существенно. Эта способность зависит и от алгоритмов, по которым работает прибор, и от качества элементов, из которых он изготовлен, и от программ компенсации и калибровки.

Хороший пульсоксиметр продолжает давать надежную информацию и в тех ситуациях, когда она поистине на вес золота: при лечении больных с критическими нарушениями кровообращения.

К сожалению, многие типы мониторов удовлетворительно функционируют только в льготных условиях. Как правило, рассчитывать на отличные рабочие характеристики прибора можно в тех случаях, когда он произведен известной фирмой, имеющей хорошую репутацию. При этом, несмотря на более высокую стоимость, соотношение цена/качество обычно оказывается ниже, чем у дешевых, но ненадежных приборов "третьих" фирм.

Существует простой способ проверки монитора. Зафиксируйте датчик на своем пальце, положите руку на стол и включите пульсоксиметр. На дисплее высветятся значения SрО2 и частоты пульса, измеренные в идеальных условиях. Запомните их, встаньте и поднимите руку с датчиком вверх. В результате кровенаполнение тканей пальца и амплитуда пульсаций резко уменьшатся. Пульсоксиметру потребуется несколько секунд для того, чтобы подобрать интенсивность свечения фотодиодов и новый коэффициент усиления сигнала и заново рассчитать сатурацию и частоту пульса. Данные параметры не должны отличаться от исходных: поднятие руки никак не влияет на оксигенацию крови в легких. Если пульсоксиметр показывает другие значения или вообще прекращает работать, значит, он непригоден для мониторинга больных с тяжелыми расстройствами кровообращения.

Артефакты, вызванные движением больного. Самая частая причина ошибок пульсоксиметра — движения больного. Их обнаружение и коррекция — задача достаточно сложная. Эффективность решения данной проблемы во многом определяет репутацию модели.

При движениях пациента на ФПГ образуются дополнительные волны, обусловленные не пульсацией артериальной крови, а изменением расстояния и оптической плотности структур между светодиодами и фотодетектором (рис. 1.6). Читатель может легко убедиться в этом, надев датчик на палец и помахав рукой. Возникающие изменения указанных выше показателей обычно находятся в физиологическом диапазоне, включаются в расчет SPO2 и частоты пульса и приводят к грубейшим ошибкам. С такой проблемой чаще приходится сталкиваться в палатах интенсивной терапии и при транспортировке больного, нежели в операционной. Артефакты, возникающие вследствие движения больного, обычно кратковременны, но могут наблюдаться часто. При мышечной дрожи, выраженном двигательном беспокойстве или судорогах целесообразно вообще отказаться от пульсоксиметрии, чтобы не оплачивать ложные данные расходами на покупку нового датчика взамен сломанного1.

1 Цена многоразового пальцевого датчика в настоящее время составляет от 150 до 400 долларов

Рис. 1.6. Артефакты, вызванные движением больного

В настоящее время применяются различные способы борьбы с артефактами, вызванными движением.

Если на дисплее монитора отражается фотоплетизмограмма, то по неправильной форме кривой нетрудно обнаружить влияние движений пациента на измерение и не принимать во внимание получаемые в этот момент данные (важный аргумент в пользу приобретения мониторов с полноценным дисплеем).

Некоторые модели допускают возможность увеличения периода усреднения данных (см. выше). При этом некорректные измерения "разбавляются" истинными, и величина ошибки уменьшается. Так работают, например, пульсоксиметр Вюх 3700е (OHMEDA), мониторы ММ200 (ARTEMA) и др. У метода есть два недостатка: ошибка до конца не устраняется (снижается лишь ее величина), а реакция прибора на внезапные события замедляется.

В программном обеспечении некоторых моделей заложено "умение" распознавать артефакты, порожденные движениями больного и прочими причинами, по нетипичному поведению ФПГ или резким колебаниям SpO2, нехарактерным для физиологических изменений. Например, снижение SpO2 за 3 секунды с 94 до 60 % программа монитора всегда расценивает как артефакт, подает соответствующее сообщение на дисплей и "замораживает" последние истинные показатели. Анализ фотоплетизмограммы с целью увеличения точности измерения SPO2 применяется в модели NELLCOR (Symphony N 3000), снабженной программой коррекции различных артефактов, имеющей фирменное название OXISMART. Обнаружения артефактов и повышение точности работы в условиях нарушенной перфузии обеспечивает и технология выделения сигнала (SET, Signal Extraction Technology), недавно разработанная американской корпорацией MASIMO. Еще одним примером является технология SAC (Serial AutoCorrection), применяемая в мониторах фирм BCI и CURATIVUS.

Другой способ — сравнение ФПГ и ЭКГ. О движениях пациента свидетельствует несоответствие волн ФПГ зубцам R на ЭКГ. Эта идея была предложена фирмой NELLCOR, названа ею C-lock1 и реализована в пульсоксиметре N 200 и последующих моделях. В настоящее время данный принцип в той или иной модификации применяется в пульсоксиметрах различных фирм (CRITICARE, DATEX и др.).

1Технология и само название C-lock запатентовано фирмой NELLCOR-PB Кроме того, право на использование этого названия предоставляется другим фирмам комплектующим свои мониюры пульсоксиметричсскими модулями NELLCOR.

Принцип C-lock оказался весьма эффективным. Так, еще в 1993 г. санитарная авиация Германии внесла его в стандарт оборудования вертолетов и автомобилей для транспортировки больных, обнаружив, что частота возникновения артефактов, вызванных вибрацией и тряской, при использовании этого способа снижается в 8 раз (испытывались мониторы PROPAQ 106EL американской фирмы PROTOCOL SYSTEMS INC.).

Недостаток метода состоит в том, что только ради борьбы с погрешностями приходится подключать к больному электро-кардиомонитор. Тем самым пульсоксиметрия лишается одного из основных своих преимуществ — предельной простоты процедуры. Правда, при отсутствии необходимости или желания встроенный модуль ЭКГ можно и не включать, постаравшись забыть о затратах на его приобретение. Кроме того, при мышечной дрожи наводка на ЭКГ может сделать C-lock бесполезным.

Недостаток обернулся достоинством, когда кривую ЭКГ начали выводить на экран. Мониторинг стал комплексным и более дешевым, поскольку теперь покупатели любовались электрокардиограммой, не платя за дополнительные блок питания, дисплей и корпус. Удивительно, что такой простой и естественный шаг предприняли уже другие фирмы, а не автор идеи C-lock — фирма NELLCOR, которая до последнего времени упорно рассматривала ЭКГ-сигнал только как средство для обнаружения артефактов. И, наконец, история эта получила завершение, когда фирма DATEX вывела на дисплей своей модели SATLITE PLUS частоту сердечных сокращений, рассчитанную по ЭКГ, в результате чего появилась возможность не терять этот показатель при движениях больного или критическом снижении амплитуды ФПГ, а также мониторировать дефицит пульса при мерцательной аритмии.

При использовании простейших моделей пульсоксиметров проблема артефактов, вызванных движением, остается нерешенной, в связи с чем ориентироваться на их показания можно только при неподвижном датчике.

Существуют элементарные правила, придерживаясь которых можно уменьшить эти артефакты или вовсе избежать их.

• Артефакты возникают реже, если датчик имеет небольшой вес и гибкий легкий кабель.

• Пальцевой датчик необходимо устанавливать правильно: кабель должен находиться на тыльной поверхности пальца.

• Кабель датчика можно фиксировать клейкой лентой к руке. Если кабель свисает с кровати, он — за счет своего веса — провоцирует смещение датчика. Для дополнительной фиксации кабеля к простыне пользуйтесь специальной клипсой.

• Рука подвижного пациента должна быть фиксирована к кровати, но так, чтобы при этом не нарушался кровоток. Помимо гуманных соображений здесь присутствуют еще и практические: вместо артефакта, порожденного движением, есть вероятность получить его собрата, вызванного низкой амплитудой пульса.

• Стабильности мониторинга способствует правильный выбор датчика, если фирма-производитель предоставляет такую возможность. Датчики-клипсы смещаются легко, особенно если их внутренняя поверхность выполнена из скользкого материала1. Более надежно при движениях больного работают гибкие датчики, которые фиксируются клейкой лентой или специальными ленточными фиксаторами. Такие датчики выпускаются разными фирмами и часто имеют собственные названия: FLEXALITE и VERSALITE (DATEX), OXISENSOR D-25 (NELLCOR-PB), Y-SENSOR (NOVAMETRIX) и др.

1С целью уменьшения скольжения внутренняя поверхность датчиком выполняется из резины. Описаны случаи аллергических реакций на натуральный латекс, который нередко используется в датчиках.

Проблема точности измерения

Любой измерительный прибор дает ту или иную погрешность, поэтому нам остается лишь учитывать ее предполагаемую величину. Каждый параметр измеряется с определенной степенью точности, которая устраивает или не устраивает нас, в зависимости от того, что мы собираемся с ним делать. Даже бегло ознакомившись с технической сутью метода, лежащего в основе работы пульсоксиметра, легко заметить, как много заложено в нем потенциальных источников ошибок. И нам необходимо знать, в какой степени мы можем доверять своему монитору, ведь от его показаний зависит принятие важных, а иногда и рискованных решений.

В числе прочих факторов на точность работы монитора влияет качество светодиодов. В идеале измерение должно производиться при длине волны красного света 660 нанометров (нм) и инфракрасного — 940 нм (в некоторых моделях используются другие, но близкие длины волн). Однако светодиоды не являются источниками монохроматического света, а излучают хотя и узкий, но конечный спектр световых частот, в котором имеется одна, преобладающая по интенсивности. Она-то в основном и формирует световой поток, участвующий в измерении. Каждому экземпляру светодиода присуща собственная уникальная характеристика излучения. При отклонении от идеальной длины волны на каждые 3 нм ошибка в измерении SPO2 составляет 0,5 %, а разброс значений в партии может превышать ± 15 нм. Если бы каждый пульсоксиметр снабжался единственным датчиком, с данной проблемой справились бы, внеся поправочные коэффициенты, но срок жизни датчика значительно короче, чем самого монитора. Кроме того, отдельные фирмы предлагают широкий выбор датчиков на все случаи жизни. Чтобы величина SрO2 не зависела от датчика, светодиоды тестируют и из всей партии отбирают лучшие. Это достаточно дорогой, но эффективный способ решения проблемы. Насколько нам известно, самые жесткие критерии отбора (± 2 нм) применяются в фирме DATEX. В другом варианте в ходе производства определяется пиковая длина волны излучения каждого светодиода. Эта информация кодируется в каждом датчике резистором с конкретной величиной сопротивления. После подключения датчика пульсоксиметр считывает код и выбирает соответствующую калибровочную кривую для расчета SPО2. Это усложняет технику, но позволяет полнее использовать партию светодиодов (NELLCOR).

И тот и другой способ связаны с дополнительными расходами на производство, и в конечном итоге их оплатит покупатель. Некоторые мелкие фирмы-производители вообще не ломают голову над этой и другими проблемами или покупают для своих моделей готовые датчики известных фирм.

Сатурация, рассчитанная из сигнала фотодетектора, является для монитора "сырой" информацией и никогда не совпадает с истинной величиной SaО2. Для того чтобы привести этот показатель в порядок, в процессе разработки каждой модели осуществляется сравнение показаний пульсоксиметра с сатурацией, измеренной эталонным методом. В качестве эталона применяется SрO2, измеренная точным гемоксиметром в пробе артериальной крови испытуемого, который дышит газовыми смесями с различным содержанием кислорода. По результатам многочисленных синхронных измерений устанавливается эмпирическая зависимость SpО2 от SрО2, которая называется калибровочной кривой и вводится в алгоритм окончательного расчета показателя. Но даже таким способом добиться полного совпадения показаний пульсоксиметра с эталоном в реальных клинических условиях не удается. Поэтому в паспорте любой модели должны быть указаны пределы точности результатов.

Обычно погрешность показаний пульсоксиметров находится в пределах:

± 2 % при SPO2 от 100 до 70 %;

± 3 % при SpO; от 69 до 50 %.

При сатурации ниже 50 % точность не гарантируется, потому что в этом диапазоне добывание данных для калибровки опасно для жизни испытуемых добровольцев. Полезно также иметь в виду следующее: чем ниже насыщение артериальной крови кислородом, тем меньше точность измерения SpO2, хотя динамика изменений этого показателя (снижение или повышение) отражается верно и при очень низком уровне сатурации. Причина снижения точности метода при глубокой гипоксемии заключается в особенностях кривой поглощения гемоглобином красного света.

Глядя на приведенные выше цифры, не следует считать, что когда на дисплее пульсоксиметра величина SPO2 равна 82 %, то истинное значение располагается в пределах от 80 до 84 %. На самом деле в паспорте сообщается не максимальная величина ошибки, а стандартное отклонение (SD — Standard Deviation), показатель, говорящий совсем о другом. Стандартное отклонение ± 2 % означает, что лишь в 68 % измерений (то есть примерно в 2/3 всех случаев) SpО2 действительно находится в пределах ± 2 % от истинного значения, а в 95 % случаев не выходит за рамки двух SD, то есть + 4 %. Нам остается лишь согласиться с тем, что в 5 % случаев пульсоксиметр имеет право показывать SpO2 90 % при истинной величине SaО2 = 85 %. Различие в 5 % сатурации далеко не безобидно, особенно на пологой части кривой диссоциации оксигемоглобина.

Необходимо помнить, что калибровочную кривую можно получить только в исследованиях у здоровых людей с нормальным кровообращением, уровнем гемоглобина и прочими имеющими значение показателями. Жестокая реальность клиники, конечно же, далека от тепличных лабораторных условий и вносит свою поправку в точность работы монитора. Серьезные фирмы сами строят калибровочные кривые для своих моделей и постоянно совершенствуют алгоритмы повышения точности измерений. Мелкие же производители пульсоксиметров обычно либо покупают, либо другими способами заимствуют эту информацию, а точность выводят, сравнивая показания собственной модели и мониторов известных фирм. В результате ошибки одного прибора наслаиваются на ошибки другого и точность измерения резко снижается. Зато такой подход к делу позволяет выпускать дешевую продукцию низкого качества и завоевывать беднейшую часть рынка за счет демпинговых цен.

Что способна дать практическому врачу вся эта техническая информация, которая на первый взгляд являет собой проблемы промышленности, а не медицины? Помимо удовольствия знать, умение выбирать монитор и понимание той грустной истины, что мы можем доверять ему не больше, чем вынуждены. Любой специалист, работающий с пульсоксиметрами, знает, как легко оказаться во власти гипноза цифр, сияющих на дисплее монитоpa. И действительно, простота получения важнейшей объективной информации, свойственная данному методу, нередко заслоняет собой проблемы точности измерения, скорости реакции, воспроизводимости результатов... Вместе с тем в некоторых клинических ситуациях эти незаметные проблемы, занимающие в сознании врача крошечный уголок где-то на заднем плане, могут сыграть с ним злую шутку. Чтобы этого не случилось, мы даем вам два совета.

Совет первый. При покупке монитора целесообразнее останавливать свой выбор на моделях крупных фирм, имеющих устойчивую репутацию и располагающих достаточными ресурсами для создания и непрерывного совершенствования высококлассных моделей. Их аппараты заметно дороже, но надежность информации этого стоит. Лучше доплатить за решенные проблемы, чем бесплатно получить ворох нерешенных.

Совет второй. При оценке данных, поступающих от монитора, всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Чаще всего одно не противоречит другому, но в случаях, когда возникают сомнения или предстоит принять ответственное решение, лучше определить частоту пульса вручную, а оксигенацию артериальной крови — лабораторным методом. Такой контроль позволяет быстро избавиться от излишней доверчивости.

## Физиологические основы пульсоксиметрии

Транспорт кислорода в организме — сложнейший процесс. Он включает множество последовательных этапов, в силу чего прочность всей цепочки определяется прочностью слабейшего ее звена. Одно из таких звеньев — насыщение венозной крови кислородом в легких. Сам этот процесс до сих пор остается скрытым от нашего взгляда. Не случайно Дж. Ф. Нанн, автор современного руководства по клинической физиологии дыхания, сравнил легкие с "черным ящиком", внутрь которого нельзя заглянуть; о том же, что в нем происходит, можно лишь догадываться, анализируя кровь и газ, поступающие в легкие и покидающие их. Знание механизмов легочного газообмена во многих случаях позволяет восстановить картину их нарушения по характерным изменениям состава крови и газа. Полученный таким образом патофизиологический диагноз помогает понять, что происходит с больным, выбирать и контролировать терапию.

Пульсоксиметрия предоставляет возможность непрерывно наблюдать лишь за одним из звеньев цепи процессов газообмена — качеством оксигенации артериальной крови в легких. На протяжении от левого желудочка до артериол газовый состав крови в артериях остается практически неизменным, поэтому, хотя территориально датчик пульсоксиметра расположен довольно далеко от легких, величина SpO2 является одной из ключевых характеристик легочного газообмена.

## Параметры оксигенации крови

Качество оксигенации артериальной крови оценивают по трем показателям: напряжению кислорода (РаО2), содержанию кислорода (СаО2) и насыщению гемоглобина (SaO2). Все три параметра взаимосвязаны, но при этом по каждому из них судят о разных аспектах оксигенации.

РаО2 — напряжение кислорода в артериальной крови; измеряется в единицах давления (традиционно — в мм рт. cm. [torr]), а в последнее время — в килопаскалях [кПа]). РаО2 численно равно давлению, под которым произошло насыщение крови кислородом. Его можно определить и как давление кислорода, требующееся для того, чтобы удержать в артериальной крови растворенный кислород. Чем выше РаО2, тем больше кислорода содержится в крови и тем выше скорость движения кислорода из капиллярной крови в ткани. В норме (то есть когда здоровый человек дышит атмосферным воздухом) этот показатель составляет 92-98 мм рт. ст.1 РаО2 обычно измеряют в лабораторных условиях в пробе артериальной крови или в мониторном режиме микроэлектродом, введенным в артерию.

1Для каждого возрастного диапазона существуют собственные нормативы этого показателя.

СаО2 — количество кислорода в артериальной крови; обычно измеряется в мл О2/100мл крови. Чаще всего данный показатель получают расчетным путем, реже — лабораторно. Кислород содержится в крови в двух формах:

• Кислород, физически растворенный в крови. Растворимость кислорода в биологических жидкостях очень низка, а его количество в них прямо пропорционально напряжению.

В 100 мл крови на каждый 1 мм рт. ст напряжения О2 приходится 0,0031 мл растворенного О2. Нетрудно подсчитать, что в 100 мл артериальной крови в норме содержится всего около 0,3 мл растворенного кислорода. Поэтому существенное количество физически растворенного кислорода появляется в крови лишь в гипербарических условиях или после инфузии перфторкарбоновых соединений. Видимо, излишне упоминать о том, что пульсоксиметр не реагирует на кислород, растворенный в крови.

• Основной запас кислорода находится в обратимой связи с гемоглобином. Один грамм полностью насыщенного кислородом гемоглобина (SрO2 = 100 %) содержит 1,39 мл кислорода1. Поэтому количество мл кислорода, присоединенного к гемоглобину, в 100 мл крови равняется:

Нb(г/100 мл) х SaO2 X 1,39/100.

Так, при Hb =15 г/100 мл и SaO2 = 98 % гемоглобин артериальной крови содержит:

(15 X 0,98 х 1,39) = 20,4 мл О2/100 мл крови.

Таким образом, в норме в 100 мл артериальной крови при данном количестве гемоглобина содержится (20,4 + 0,3) = 20,7 мл кислорода.

1Кислородная емкость одного грамма чистого гемоглобина (константа, впервые измеренная фон Гюфнер в лабораторных условиях и 1894 году) составляет 1,39 мл/г. Однако реальное значение этой константы равняется 1,34—1,37 мл/г, что зависит от количества карбокси- и метгемоглобина, всегда присутствующих в крови и небольших количествах. Отсюда — разночтения в литературе относительно ее величины.

Кислородная емкость гемоглобина ограничена, поскольку молекула Нb способна присоединить к себе только 4 молекулы кислорода. После того как весь гемоглобин превращается в оксигемоглобин, дальнейшее насыщение его кислородом становится невозможным.

Следует отметить, что даже при нормальном РaО2 содержание кислорода в крови может быть низким (например, при анемии или отравлении окисью углерода). И, наоборот, при сниженном напряжении кислорода в артериальной крови CaO2 может быть нормальным (например, при гемоконцентрации или полицитемии).

SaО2 — степень насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом. Пульсоксиметр измеряет именно этот показатель (напомним, что в данном случае он обозначается SpO2), поэтому мы рассмотрим его подробнее.

Степень насыщения гемоглобина кислородом зависит от напряжения кислорода в крови. Отношения между РаО2 и SaO2 достаточно сложны, регулируются несколькими физиологическими факторами (речь о них пойдет ниже) и графически выражаются S-образной кривой диссоциации оксигемоглобина.

Диссоциация оксигемоглобина — отделение кислорода от оксигемоглобина. Обратный процесс — образование оксигемоглобина из гемоглобина и кислорода — называется сатурацией, или оксигенацией гемоглобина. Эти два процесса лежат в основе транспорта кислорода кровью.

Диссоциация гемоглобина. Этим термином, схожим с предыдущим по звучанию, но не по сути, в действительности обозначается разрушение гемоглобина с образованием тема и глобина; однако в клинике им нередко ошибочно пользуются, говоря о SaO2.

## Кривая диссоциации оксигемоглобина

Нормальная кривая диссоциации оксигемоглобина представлена на рис. 1.7. В исходной ее точке, когда РаО2 = 0, гемоглобин не содержит кислорода и SаO2 также равняется нулю. По мере повышения РаО2 гемоглобин начинает быстро насыщаться кислородом, превращаясь в оксигемоглобин: небольшого увеличения напряжения кислорода оказывается достаточно для существенного прироста содержания НbО2. При 40 мм рт. ст. содержание НbО2 достигает уже 75 %. Затем наклон кривой становится все более и более пологим. На этом участке кривой гемоглобин уже менее охотно присоединяет к себе кислород, и для насыщения оставшихся 25 % Hb требуется поднять РaО2 с 40 до 150 мм рт ст. Впрочем, в естественных условиях гемоглобин артериальной крови никогда не насыщается кислородом полностью, потому что при дыхании атмосферным воздухом РаО2 не превышает 100 мм рт ст (см. ранее).

Нормальному уровню РаО2 (92—98 мм рт. ст.) соответствует SaO2 94—98 %. Добиться полного насыщения гемоглобина кислородом можно только посредством увеличения содержания кислорода во вдыхаемом газе.

Рис. 1.7. Кривая диссоциации оксигемоглобина

Выбирая пульсоксиметр, обычно проверяют его на себе. Если монитор показывает SPO2 = 100 % (а такие модели – оптимисты встречаются достаточно часто), подумайте, стоит ли его покупать. Испытывать пульсоксиметр должен некурящий человек, так как после выкуренной сигареты до 8—10 % гемоглобина крови превращаются в карбоксигемоглобин. При этом пульсоксиметр завышает SaO2, и модель может оказаться незаслуженно скомпрометированной.

Зависимость SаO2 от РаО2 для каждого больного можно описать эмпирическими формулами (уравнение Хилла, алгоритмы Келмана, Северингхауза и др.), в которых учитываются температура, рН и прочие факторы. Данные формулы в разных модификациях обычно вводят в современные автоматические приборы контроля КЩС и газового состава крови (Radiometer, AVL, Instrumentation Laboratories и пр.), которые вычисляют сатурацию гемоглобина по напряжению кислорода в крови. Собственно, сама кривая диссоциации оксигемоглобина и является графическим выражением этих уравнений. Более простой показатель положения кривой диссоциации — индекс Р50; он равен напряжению кислорода в крови, при котором сатурация гемоглобина составляет 50 % (рис. 1.7).

Нормальная величина Р50 равна 27 мм рт. ст. Ее уменьшение соответствует сдвигу кривой влево, а увеличение — сдвигу вправо.

После полного насыщения гемоглобина кислородом дальнейшее повышение РаО2 сопровождается лишь незначительным приростом СаО2 за счет физически растворенного кислорода. Поэтому увеличение концентрации кислорода во вдыхаемом или вдуваемом газе (FiО2) сверх уровня, достаточного для полного насыщения гемоглобиновой емкости (SаO2= 99-100 %), редко бывает оправданным.

Проходя через капилляры, артериальная кровь отдает тканям часть содержащегося в ней кислорода и превращается в венозную (PVO2 = 40 мм рт. ст., SVО2 = 75 %). Таким образом, в газообмене участвует лишь около 25 % запаса кислорода артериальной крови, а сатурация и десатурация гемоглобина происходят на пологом участке кривой диссоциации.

Патология дыхательной системы приводит к нарушению оксигенации крови в легких с развитием артериальной гипоксемии, степень которой количественно оценивается пульсоксиметром. В этих условиях снабжение тканей кислородом осуществляется в "аварийном" режиме, на крутом участке кривой, где незначительного падения РаО2 оказывается достаточно для отделения от оксигемоглобина требуемого количества кислорода. Аварийность режима заключается в уменьшении напряжения и, следовательно, содержания кислорода в тканях, о чем свидетельствует низкое напряжение кислорода в венозной крови.

Гемоглобин как транспортный белок призван решать две задачи: присоединять кислород в легких и отдавать его тканям. Эти задачи противоположны по своей сути, но выполняются одним и тем же веществом, поэтому стремление гемоглобина связываться с кислородом (сродство гемоглобина к кислороду) должно быть достаточным — чтобы обеспечить оксигенацию крови в легких, но не избыточным — чтобы не нарушить процесс отдачи кислорода на периферии. Нормальное положение кривой диссоциации оксигемоглобина как раз и соответствует оптимальной готовности гемоглобина к реализации обеих задач. Но при определенных условиях баланс между стремлением гемоглобина присоединить кислород и готовностью его отдать нарушается. Графически это выражается сдвигом кривой диссоциации вправо или влево (рис. 1.8).

При ацидозе (респираторном или метаболическом), гипертермии и увеличении концентрации 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) в эритроцитах сродство гемоглобина к кислороду снижается и кривая диссоциации HbО2 сдвигается вправо. При этом насыщение гемоглобина кислородом в легких ухудшается (уменьшение SрО2 при прежнем РаO2), но отделение кислорода от оксигемоглобина в капиллярах облегчается.

Если газообмен в легких не нарушен, то даже существенный сдвиг кривой диссоциации вправо сопровождается весьма незначительным снижением SPO2, поскольку события в легких происходят на пологом участке кривой. В тканях же напряжение кислорода повышается. В отношении кислородного гомеостаза это в целом безопасная ситуация. Некоторые специалисты даже считают, что при нормальной работе легких ацидоз способствует снабжению тканей кислородом.

Рис. 1.8. Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина

Иная картина наблюдается при грубой патологии дыхания, когда от легких оттекает кровь с низким напряжением кислорода, соответствующим крутому участку кривой диссоциации HbO2. Если при этом кривая сдвинута вправо, SpO2 может оказаться намного ниже, чем при нормальном положении кривой. Данное обстоятельство — дополнительный удар по снабжению тканей кислородом и важный вклад в дело развития гипоксии. Таким образом, при исходной артериальной гипоксемии (низком уровне РаО2) метаболический ацидоз, гиперкапния и гипертермия способны заметно снизить сатурацию гемоглобина (SpO2) и, следовательно, содержание кислорода в артериальной крови.

Алкалоз (респираторный или метаболический), гипотермия и уменьшение концентрации 2,3-ДФГ повышают сродство гемоглобина к кислороду, и кривая диссоциации HbО2 сдвигается влево. В этих условиях гемоглобин жадно присоединяет к себе кислород в легких (SPO2 возрастает при прежнем РаО2) и неохотно отдает его тканям. Считается, что сдвиг кривой диссоциации влево всегда неблагоприятно сказывается на оксигенации тканей, ибо небольшой прирост содержания (но не напряжения) кислорода в артериальной крови не окупает последующего нежелания оксигемоглобина делиться кислородом с тканями на периферии. Пожалуй, от левого положения кривой диссоциации HbО2 не страдают только новорожденные. Но это отдельная тема.

Непостоянство отношений между РаО2 и SPO2 может затруднить осмысление данных пульсоксиметрии: далеко не всегда известно, по какой кривой диссоциации работает гемоглобин в данный момент.

## О дисгемоглобинах, красителях и лаке для ногтей

Еще одно обстоятельство, которое влияет на показания пульсоксиметра, — это наличие в крови дополнительных фракций гемоглобина. К ним принадлежат дисгемоглобины (карбокси- и метгемоглобин), а также фетальный гемоглобин.

В норме содержание карбоксигемоглобина (СОHb) в крови невелико (1-3 %) и не сказывается на величине SpO2. Однако при отравлении угарным газом или у больных с недавно полученными ожогами пламенем карбоксигемоглобин может составлять десятки процентов от общего количества гемоглобина. СОHb поглощает свет почти так же, как HbO2, поэтому вместо насыщения гемоглобина кислородом пульсоксиметр у таких пациентов показывает сумму процентных концентраций СОНb и НbO2. Например, если SaO2 = 65 %, а СОHb = 25 %, пульсоксиметр высветит на дисплее величину SpO2, близкую к 90 %.

При карбоксигемоглобинемии пульсоксиметр завышает степень насыщения гемоглобина кислородом.

Метгемоглобинемия возникает в результате действия на гемоглобин метгемоглобинобразующих веществ. К ним относятся не только определенные яды, но и некоторые лекарственные препараты, в частности нитропруссид натрия или сульфален-меглюмин. MetHb поглощает красный и инфракрасный свет так же, как и гемоглобин, насыщенный кислородом на 85 %.

При умеренной метгемоглобинемии пульсоксиметр занижает SPO2, а при выраженной метгемоглобинемии показывает величину, близкую к 85 %, которая почти не зависит от колебаний SaO2.

Фетальный гемоглобин (HbF) содержится в эритроцитах плода и у детей первого года жизни. В невысокой концентрации (до 5 %) он также может быть обнаружен у женщин в первом триместре беременности. HbF отличается от гемоглобина взрослых (который обозначается "НЬА" [от англ, adult — взрослый]) значительно большим сродством к кислороду. И это неудивительно. Напряжение кислорода в оксигенированной крови, оттекающей по пупочной вене от плаценты к плоду, составляет всего 30 мм рт. ст., и лишь сдвинутое влево положение кривой диссоциации фетального оксигемоглобина обеспечивает при этом SaO2 = 75 %. Метаболизм плода настроен на низкое напряжение кислорода в тканях, а увеличение метаболизма после рождения компенсируется возрастанием PаO2 и SaO2 при переходе на дыхание атмосферным воздухом.

Фетальный гемоглобин отличается от гемоглобина взрослых только аминокислотным составом двух глобиновых цепей, что делает HbF менее чувствительным к изменению концентрации 2,3-ДФГ, чем и объясняется высокое сродство фетального гемоглобина к кислороду.

Как реагирует пульсоксиметр на присутствие в крови фетального гемоглобина? Практически никак. Величина SPO2 у новорожденных соответствует истинному значению SаO2, потому что гемовые группы HbF и НЬА, определяющие светопоглощающие свойства гемоглобина, идентичны, а молекулы глобина — бесцветны и не влияют на измерение. Особенности пульсоксиметрии в неонатологии относятся в основном к интерпретации данных мониторинга. В частности, необходимо учитывать высокое сродство фетального гемоглобина к кислороду и существенное различие нормальных значений параметров кислородного гомеостаза у новорожденного и взрослого.

За несколько недель до срока рождения в эритроцитах плода начинается синтез взрослого гемоглобина, и к моменту рождения ребенка содержание HbА достигает 15-25 %. Из-за резкого преобладания HbF кривая диссоциации оксигемоглобина у новорожденного сдвинута влево (P50 = 19-22 мм рт. ст.). Через неделю после появления ребенка на свет HbF постепенно начинает замещаться на НЬА.

Внутривенное введение красителей. Некоторые красители, применяемые с диагностической целью, способны изменять светопоглощающие свойства крови именно в том частотном диапазоне, который используется в пульсоксиметрии (сильное поглощение света с длиной волны 660 нм). К таким веществам относятся метиленовый синий (метиленблау) и, в меньшей степени, индоцианин. Их внутривенное введение сопровождается быстрым и выраженным снижением величины SpO2, которое длится 5-10 мин. На этом основан простой тест на правильность установки внутривенного катетера: если сразу после введения красителя наблюдается резкое снижение сатурации, катетер находится в вене.

Лак для ногтей обычно не искажает показания пульсоксиметра. В некоторых случаях он способен уменьшить сигналы обоих светодиодов, но это не сказывается на расчете SpO2. Правда, имеются сообщения о том, что синий лак может избирательно ослаблять излучение одного из светодиодов (660 нм), что приводит к артефактному занижению SpO2. Это следует иметь в виду, работая с пациентками, которые поступают в операционную в полной боевой раскраске.

## Амплитуда ФПГ

Фотоплетизмограмма — не только исходный материал для расчета SpO2: она также обладает собственным диагностическим значением. Амплитуда ФПГ отражает объемную пульсацию артериол и, значит, характеризует периферический кровоток. Хорошие модели пульсоксиметров способны улавливать даже резко ослабленную пульсацию, когда величина периферического кровотока достигает лишь 4-5 % от нормальной. Разумеется, фотоплетизмограмма непригодна для количественной оценки кровоснабжения периферии, но она позволяет составить довольно точное впечатление о локальном кровотоке. Пренебрегать такой возможностью ненужно, тем более что метод неинвазивен и длительность его применения не ограничена.

Отображение ФПГ на дисплее предусмотрено не во всех моделях пульсоксиметров. Не забывайте об этом, выбирая монитор.

В клинических условиях амплитуда ФПГ способна изменяться в десятки раз, поэтому на дисплее зубцы кривой в одних случаях не помещаются на экране, а в других — уменьшаются до такой степени, что становятся неразличимыми. Чтобы ФПГ всегда имела удобный для анализа вид и стандартную высоту, она подвергается автоматическому масштабированию (autoscaling); эта процедура производится при каждом стойком изменении амплитуды. В результате даже при плачевном состоянии периферического кровотока кривая на дисплее может иметь нормальный внешний вид и по ее форме трудно заподозрить неладное. В программном обеспечении некоторых мониторов содержится набор стандартных масштабов, и выбор новой шкалы осуществляется автоматически лишь в тех случаях, когда пики кривой выходят за пределы дисплея или сливаются с изолинией. Такой способ представления данных удобен тем, что позволяет в заданных диапазонах отслеживать изменения амплитуды ФПГ.

Для предотвращения потери информации о реальной амплитуде ФПГ на дисплее некоторых моделей предусмотрен специальный индикатор. Как правило, это столбик, высота которого отражает истинную величину пиков кривой. Максимальная высота столбика присуща нормальному периферическому кровотоку; при нарушении кровоснабжения столбик снижается. В дальнейшем, рассматривая амплитуду ФПГ, мы будем иметь в виду показания именно этого индикатора.

Отдельного упоминания заслуживает другой, более удобный, но редкий способ отображения ФПГ. После первоначального автоматического масштабирования врач вручную выбирает более удачный, с его точки зрения, постоянный масштаб и наблюдает за изменениями формы и высоты фотоплетизмограммы в динамике. Так работают, например, мониторы фирм DATEX и BRUEL & KJAER. Пульсоксиметры фирмы DATEX, кроме того, выдают численный параметр (он называется "амплитудный фактор"), отражающий реальный объем артериальных пульсаций. Мониторы с такой организацией дисплея позволяют отслеживать ситуации, когда амплитуда ФПГ превышает норму. Диагностическое значение этой функции приводится в разделе о клинических аспектах метода.

Фотоплетизмограмма по форме весьма похожа на кривую артериального давления, но, в отличие от последней, характеризует колебания объема микрососудов.

Амплитуда ФПГ зависит от тонуса микрососудов и ударного объема сердца.

Вот почему изменения фотоплетизмограммы далеко не всегда соответствуют изменениям артериального давления. При артериальной гипотензии, вызванной вазодилататорами, кривая на экране пульсоксиметра может иметь высокую амплитуду. И наоборот, снижение волн ФПГ при вазоконстрикции иногда наблюдается и на фоне артериальной гипертензии.

Микрососуды тканей пальца богато иннервированы волокнами симпатической системы и содержат большое количество рецепторов для "плавающих" катехоламинов. Поэтому активация симпатической системы, инфузия альфа1-адреномиметиков, бета2-адреноблокаторов, ангиотензина и других сосудосуживающих препаратов сопровождается снижением амплитуды ФПГ. Необходимо помнить, что данные, получаемые при пульсоксиметрии, из-за специфики регуляции пальцевого кровотока не всегда пригодны для суждения о кровоснабжении внутренних органов. Пример такого несоответствия — холодовая вазоконстрикция.

Второй фактор, от которого зависит форма фотоплетизмографической кривой,— ударный объем сердца, определяющий наполнение пульсовой волны. Его непосредственное влияние на амплитуду отдельных волн ФПГ прекрасно видно на экране пульсоксиметра при парадоксальном или альтернирующем пульсе. Кроме того, влияние сердечного выброса на форму ФПГ может быть и опосредованным, поскольку его снижение часто сопровождается периферической вазоконстрикцией.

Снижение амплитуды ФПГ служит признаком периферической вазоконстрикции и/или уменьшения ударного объема, а повышение амплитуды свидетельствует об обратном. Тонус сосудов — основной фактор, определяющий высоту волн фотоплетизмограммы.

К сожалению, пульсоксиметрия в своем современном варианте не позволяет дифференцировать вазоконстрикцию от уменьшения ударного объема. Принципиальная возможность такой дифференцировки, основанной на математическом анализе формы пульсовой волны, существует, но в серийных мониторах еще не реализована.

## Форма ФПГ

Форма волны ФПГ индивидуальна, но полной клинической ее интерпретации пока нет. На нисходящем колене каждой волны заметна вырезка — дикротическая инцизура,— которая соответствует закрытию аортального клапана. За инцизурой следует дополнительный пик — дикротический зубец (рис. 1.9). Четкость изображения инцизуры и зубца на дисплеях разных моделей пульсоксиметров неодинакова, и нередко они представлены едва заметной волной.

При выраженной артериальной гипертензии или аортальной недостаточности дикротический зубец может быть очень высоким (рис. 1.10) и пульсоксиметр интерпретирует его как самостоятельную пульсовую волну. В результате частота пульса артефактно завышается.

В каждом случае, когда данные пульсоксиметрии свидетельствуют о выраженной тахикардии, непременно обратите внимание на форму ФПГ и посчитайте пульс вручную. При работе с пульсоксиметром, не выводящим ФПГ на дисплей, коррекции тахикардии обязательно должна предшествовать проверка частоты пульса. Наличие высокого дикротического зубца — типичная причина расхождения показаний пульсоксиметра и ЭКГ-монитора, поэтому такие артефакты нехарактерны для моделей, в которых использован принцип C-lock.

Рис. 1.9. Волна ФПГ как отражение пульсации артериол

Иногда в промежутках между пиками ФПГ наблюдаются дополнительные колебания — венозные волны (об их происхождении и роли см. "Артефакты и их источники", с. 22).

Пульсоксиметрия позволяет непрерывно контролировать важнейшую функцию легких — насыщение гемоглобина крови кислородом. При всей несомненной полезности этой информации нельзя забывать, что SpO2 — лишь один из многих параметров, используемых для описания кислородного гомеостаза. Надеемся, что приведенных выше фрагментарных сведений из физиологии достаточно для того, чтобы понять, насколько непростой может стать трактовка этого показателя, когда он вырван из клинико-физиологического контекста. Тем не мене пульсоксиметрия — самый распространенный, а во многих случаях и вообще единственный доступный метод определения оксигенации.

Рис. 1.10. Высокий дикротический зубец, имитирующий волну ФПГ

Мониторинг амплитуды фотоплетизмограммы — простой и неинвазивный метод ориентировочной оценки периферического артериального кровотока. Если причина изменения ФПГ лежит на поверхности, заключение, сделанное врачом, поможет своевременно принять правильные меры и контролировать их эффективность. Однако при наличии сложных расстройств кровообращения, когда амплитуда ФПГ формируется под влиянием сразу нескольких факторов, она теряет самостоятельное диагностическое значение и становится лишь дополнительным аргументом в дифференциальной диагностике.

В следующей главе мы расскажем, как выжимать из этих параметров максимум пользы.

Практическое применение пульсоксиметрии

Несколько практических советов

Перед началом работы постарайтесь расположить прибор так, чтобы его существованию ничто не угрожало. Шнур питания и кабель датчика не должны болтаться под ногами у персонала: скорее рано, чем поздно, монитор окажется на полу, а на такие случаи гарантия бесплатного ремонта не распространяется. Разумнее всего найти и приспособить для него удобное постоянное место.

Отучите медицинский персонал использовать верхнюю панель монитора в качестве места для хранения ампул, флаконов, ларингоскопа или контейнеров для трахеальных катетеров. Некоторые модели снабжены специальной подставкой, позволяющей наклонять прибор, чтобы улучшить обзор дисплея. Прибегните к ее помощи еще и потому, что на наклонную плоскость никто ничего положить не сможет.

Мониторы с жидкокристаллическим дисплеем нужно размещать так, чтобы обеспечить максимальный сектор обзора на высоте глаз стоящего человека. Желательно покупать мониторы с регулируемой яркостью дисплея.

Если пульсоксиметр реагирует на наводку от электроаппаратуры (а это легко проверить самому), постарайтесь поместить кабель датчика как можно дальше от кабелей электрооборудования. Электрическая дефибрилляция безопасна для пульсоксиметра.

У больного с двигательным беспокойством или судорожным синдромом применяйте ушной или гибкий Y-образный датчик. В любом случае датчик должен быть на виду у персонала, поэтому лучше покупать пульсоксиметры, не реагирующие на окружающий свет. Обидно извлечь из-под одеяла обломки того, что когда-то называлось датчиком и стоило несколько сотен долларов.

Трудно удержаться, чтобы не привести совет, данный фирмой DATEX:

Относитесь к датчику так же бережно, как к собственным часам или очкам.

Если датчик сломался, а запасного такого же нет, не подключайте к монитору датчик другой фирмы, даже если у него такой же штекер. Это типичная ошибка, чреватая самыми разнообразными — и всегда плохими — последствиями, ожогами, поломкой оборудования, резким снижением точности измерения и пр. В мире существует большое, но все же ограниченное число типов разъемов, в связи с чем разные фирмы иногда просто вынуждены использовать одинаковые штекеры. Не полагаясь на здравомыслие врачей, фирмы приводят соответствующие предупреждения в руководствах к мониторам, наклеивают их на кабель датчика и даже публикуют в профессиональных журналах, но авантюризм порой оказывается сильнее. Некоторые крупные фирмы, например NELLCOR-PURITAN BENNET, продают свои датчики вместе с патентованной технологией их калибровки другим производителям пульсоксиметров, однако об этом всегда сообщается в документации.

У пациентов с выраженными расстройствами периферического кровообращения попробуйте переместить датчик на соседний палец или другую руку. Попытайтесь согреть руку грелкой или помассируйте ее. В некоторых случаях улучшить локальный кровоток удается с помощью нитроглицериновой мази, нанесенной тонким слоем на мочку уха или палец.

Более надежный сигнал в условиях нарушенного периферического кровотока можно получить с ушного датчика.

Нежелательно размещать датчик на той руке, которая используется для измерения артериального давления, так как это приводит к необоснованной активации аларма при каждом раздувании манжеты1. У больных с атеросклеротическим или иным поражением артерий верхних конечностей датчик следует устанавливать на той руке, где амплитуда ФПГ выше. После катетеризации лучевой артерии не исключено снижение амплитуды ФПГ на этой руке.

1У многофункциональных мониторов во время неинвазивного автоматического измерения артериальною давления аларм пульсоксиметра отключается.

Рекомендуется менять место установки датчика-клипсы (ушного или пальцевого) через каждые 4-5 ч, а при нарушениях периферического кровотока это необходимо делать чаще.

При охлаждении тела человека амплитуда ФПГ на периферии часто резко снижается. Такое состояние наблюдается у пациентов к концу длительных операций. Терморегуляция у них подавлена, теплопотеря повышена, а температура в операционной далека от комфортной, и пациент накрыт одной стерильной простыней. Это надо иметь в виду, выполняя пульсоксиметрию в раннем послеоперационном периоде

Пульсоксиметрию, как любой другой метод мониторинга, следует применять лишь тогда, когда в ней есть необходимость. Пульсоксиметр редко включают без надобности, но часто забывают отключить, когда таковая отпала. Нужно помнить, что срок службы прибора (в большей степени это относится к датчикам) зависит от суммарного наработанного времени.

## Настройка аларм-системы

Любой пульсоксиметр имеет, по крайней мере, четыре регулируемых аларма: два — на выход SpO2 и два — на выход частоты пульса за нижний или верхний установленный предел. Обычно звуковой сигнал (при желании его временно или насовсем отключают) дублируется световым, а в некоторых моделях — еще и мерцанием соответствующего параметра на дисплее. Тональность звуковых сигналов разных алармов не всегда одинакова.

Неправильно настроенная аларм-система может или задергать персонал ложными вызовами, или не сработать при появлении опасности.

Настройка алармов частоты пульса достаточно понятна и не отличается от таковой у электрокардиоскопов. Аларм-система же SрO2 нуждается в пояснениях.

Колебания SPO2 в пределах 1-2 % являются нормальными. Такие изменения, как правило, не поддаются интерпретации и не требуют коррекции.

Поэтому слишком узкий диапазон между нижним и верхним пределами аларма может послужить причиной частых необоснованных сигналов, которые нервируют персонал. В конце концов на "беспокойный" монитор прекращают обращать внимание или вовсе отключают аларм, и начало настоящего осложнения остается незамеченным.

Установка верхнего допустимого предела SpO2 преследует две цели:

• Получение сигнала об избыточном содержании кислорода во вдыхаемой (вдуваемой) газовой смеси. (См. об этом подробно в разделе об оксигенотерапии.)

• Получение сигнала об улучшении легочного газообмена при исходной стойкой гипоксемии.

В тех случаях, когда возможности респираторной терапии исчерпаны и от легких оттекает кровь со стойко сниженным содержанием оксигемоглобина, есть смысл установить верхний предел аларм-системы SPO2 на несколько процентов выше текущего стабильного значения, тем самым поставив пульсоксиметру задачу сообщить о положительной динамике патологического процесса. В неонатологии верхний предел аларма обычно устанавливается на уровне 95 %. После появления младенца на свет его легкие частично заполнены фетальной легочной жидкостью, которая исчезает в течение первых суток. Кроме того, в первые дни после рождения до окончательной стабилизации легочной ткани происходит образование и расправление микро- и макроателектазов. Все это приводит к уменьшению дыхательной поверхности легких и интенсивному шунтированию в них крови. После срочных родов РаО2 новорожденного при дыхании атмосферным воздухом постепенно увеличивается от 40-50 мм рт ст. в первые часы до 80 мм рт. ст. к концу первой недели внеутробной жизни. Таким образом, в первые дни после рождения верхняя граница нормы SрO2 возрастает с 90 до 95 %. Превышение этого уровня при оксигенотерапии считается не только ненужным, но и вредным, поскольку грозит развитием бронхопульмональной дисплазии и ретролентальной фиброплазии. Поэтому неонатальный режим работы пульсоксиметра (neonatalmode) включает в себя и автоматическую установку верхнего допустимого предела SpО2 на уровне 95 % с целью обнаружения избытка кислорода во вдуваемом или вдыхаемом газе.

Нижний допустимый предел SpO2 при включении пульсоксиметра обычно автоматически фиксируется на уровне 95 %, что соответствует РаО2 = 85 мм рт. ст. Таков он и есть, когда мониторинг выполняется у пациента со здоровыми легкими. При наличии у больного дыхательной недостаточности, порождающей гипоксемию, нижний предел аларма следует установить на 3-5% меньше текущего устойчивого уровня SрO2.

В любом случае сигнал тревоги должен обращать внимание врача на такое снижение сатурации, которое говорит об опасной тенденции и побуждает к действиям.

## Пульсоксиметрия в диагностике гипоксемии

Цианоз. До появления пульсоксиметрии главным признаком гипоксемии считался цианоз. Применение пульсоксиметра, прибора гораздо более чувствительного, чем глаз, не отменяет необходимости в наблюдении за цветом кожных покровов больного, поскольку монитор улавливает не всякий цианоз. Пульсоксиметр способен распознавать выраженные нарушения оксигенации артериальной крови при обычном цвете кожных покровов или показывать норму в случаях, когда цианотичность больных бросается в глаза, и при этом не ошибаться.

Окраска кожи зависит от цвета крови в сосудах сосочкового слоя дермы. Основное количество крови находится в венозной части микроциркуляторной системы; цвет именно этой крови и определяет окраску кожи или слизистой оболочки. Общий объем артериол и капилляров невелик, и кровь, содержащаяся в них, оказывает влияние не столько на цвет кожных покровов, сколько на оттенок этого цвета ("багровый", "пепельный", "чугунный" цианоз и др. образные уточнения).

Особенность кожного кровотока заключается в том, что он явно избыточен по отношению к метаболическим потребностям кожи, поскольку обслуживает не только обмен веществ, но и теплообмен. Кроме того, венозное русло кожного покрова человека — это основное депо крови. Из каждого миллилитра артериальной крови, притекающей к коже, ее ткани извлекают для своих нужд лишь очень небольшое количество кислорода. В результате по содержанию кислорода (и, соответственно, по насыщению им гемоглобина) венозная кровь, оттекающая от кожи, не слишком сильно отличается от артериальной. Различие становится и вовсе ничтожным при резком увеличении притока артериальной крови к коже (например, при нагревании или растирании кожи, гиперкапнии, инфузии нитропруссида натрия и других вазодилататоров, ингаляции фторотана, применении горчичников и т. д.). Нормальный розоватый цвет кожных покровов преимущественно обусловлен высокой концентрацией оксигемоглобина в венулах кожи.

Интенсивность цианоза зависит от количества восстановленного гемоглобина в крови и от объема сосудистого ложа (в самой емкой, венозной его части). Поэтому при выраженной анемии или вазоконстрикции оценка цианоза затруднена. Большую роль играет и качество освещения: в мерцании некоторых люминесцентных ламп порой отчетливо видится то, чего на самом деле нет.

Существуют две главные причины цианоза: (1) артериальная гипоксемия и (2) ухудшение периферического кровотока. Они могут сочетаться.

Цианоз при нарушениях оксигенации крови в легких. В условиях артериальной гипоксемии к тканям от легких притекает кровь с исходно сниженным содержанием оксигемоглобина, в связи с чем сатурация гемоглобина венозной крови также уменьшается и венозная кровь становится более темной, что воспринимается как цианоз. Такой цианоз называется центральным и часто является диффузным. Кожные покровы в этом случае обычно хорошо снабжаются кровью, поэтому остаются теплыми, что подтверждается нормальной амплитудой фотоплетизмограммы. Поскольку первичная причина такого цианоза состоит в нарушении сатурации артериальной крови, пульсоксиметр позволяет не только обнаружить, но и дать точную количественную оценку глубины гипоксемии даже на той стадии, когда зрение еще не улавливает изменения окраски кожи.

Считается, что когда SpO2 опускается до 90 %, увидеть цианоз удается лишь в половине случаев. Напомним, что при нормальном положении кривой диссоциации оксигемоглобина этому уровню сатурации соответствует РaО2 = 57 мм рт. ст., что значительно ниже нормы. Даже десатурация артериальной крови до 85 % (РаO2 = 50 мм рт. ст.), что расценивается как серьезная гипоксемия, требующая коррекции, не всегда сопровождается развитием цианоза. В этом можно убедиться, сопоставляя SpO2 и внешний вид больных. Широкое применение пульсоксиметрии рассеяло иллюзии анестезиологов относительно нормальной оксигенации пациентов во время наркоза.

Мониторинг показал, что эпизоды гипоксемии в операционной возникают в 20 (!) раз чаще, чем обнаруживаются при обычном наблюдении за больным.

Описано немало случаев, когда опытные врачи не могли распознать цианоз у пациентов с глубочайшей артериальной десатурацией, замаскированной анемией или вазоконстрикцией. Не случайно с внедрением пульсоксиметров в операционных и палатах интенсивной терапии резко сократилась частота эпизодов недиагностированной или несвоевременно обнаруженной гипоксемии.

Кстати, недорогой портативный пульсоксиметр, помещающийся в кармане халата, постепенно становится таким же традиционным инструментом терапевта, как фонендоскоп, тонометр и авторучка, и обычно используется не в мониторном режиме, а для разовых измерений при обходе больных. SpO2 служит объективным показателем состояния легочного газообмена — в отличие от весьма субъективной оценки цианоза "на глаз". Миниатюрный пульсоксиметр, в котором корпус прибора и датчик смонтированы в единое целое, имеет размер спичечного коробка; выпускается фирмой NONIN.

Цианоз при нарушениях кровообращения. Ухудшение перфузии периферии сопровождается возникновением акроцианоза. При отсутствии легочной патологии пульсоксиметр в такой ситуации показывает нормальный уровень SpO2, но из уменьшенного объема хорошо оксигенированной артериальной крови, притекающей к тканям кожи, последние извлекают прежнее количество кислорода. В результате усиленной десатурации оксигемоглобина в кожных капиллярах венозная кровь приобретает более темный цвет, что визуально воспринимается как цианоз, но не сказывается — и не может сказаться — на величине SpO2.

Основные причины акроцианоза: (1) снижение сердечного выброса и (2) периферическая вазоконстрикция. В обоих случаях акроцианоз — это свидетельство нарушения кровоснабжения тканей. Акроцианоз наблюдается даже при нормальной сатурации гемоглобина артериальной крови.

К пульсоксиметрическим признакам нарушения перфузии тканей относится уменьшение амплитуды фотоплетизмограммы. Разумеется, этот симптом становится доступным, если монитор способен отражать на дисплее реальную амплитуду ФПГ. В крайне тяжелых случаях кожа приобретает бледно-цианотичный вид, а пульсоксиметр не хочет работать и дает сообщение типа "low perfusion" (нарушенная перфузия) или "low quality signal" (сигнал низкого качества). Подобные сообщения следует расценивать не как досадную помеху для мониторинга, а как признак серьезного неблагополучия.

Нарушения перфузии, определяемые монитором, могут иметь самые разные причины: от безобидной холодовой вазоконстрикции до опасного генерализованного артериолоспазма или уменьшения сердечного выброса. Какую полезную информацию дает пульсоксиметр у таких больных?

Во-первых, данные пульсоксиметрии — хорошее подспорье в дифференциальной диагностике цианозов, поскольку помогают исключить или подтвердить участие дыхательной системы (по SpO2) и системы кровообращения (по амплитуде ФПГ) в нарушении транспорта кислорода.

Во-вторых, благодаря пульсоксиметрии становится обоснованным отказ от оксигенотерапии — универсального стереотипа в лечении цианотичных больных, при условии что SpO2 находится в пределах нормы. Тем самым у врача появляется возможность сосредоточить усилия на решении действительных проблем: "раскрытии" периферии, ликвидации гиповолемии, повышении сократимости миокарда и пр.

В-третьих, пульсоксиметр, отражающий амплитуду фотоплетизмограммы, позволяет судить о состоянии периферического кровотока, что ранее было недоступно. Восстановление нормальных пульсаций на ФПГ свидетельствует об улучшении кровоснабжения тканей и, как правило, совпадает с уменьшением степени акроцианоза.

Таким образом, пульсоксиметрия при гипоксемии облегчает дифференциальную диагностику, выбор лечения и контроль его эффективности, помогбых артефактов.

Значение пульсоксиметрии не сводится только к распознаванию артериальной гипоксемии и наблюдению за ее динамикой. Иногда удается определить причину нарушения оксигенации крови в легких и, следовательно, выбрать оптимальный способ коррекции.

Нужно отметить, что возможности пульсоксиметрии в дифференциальной диагностике гипоксемии скромнее, чем у лабораторного или мониторного газового анализа, ибо существующая система описания расстройств газообмена традиционно ориентирована на такие параметры, как напряжение, концентрация и парциальное давление дыхательных газов. Недостаточная точность измерения SpO2 и всегда присутствующая вероятность сдвига кривой диссоциации оксигемоглобина не позволяют использовать этот параметр для расчета РаО2. Но все же пульсоксиметрия, в сравнении с газовым анализом, обладает неоспоримым достоинством: в настоящее время это единственный широкодоступный способ обеспечить сколь угодно длительное непрерывное наблюдение за степенью насыщения артериальной крови кислородом.

Непрерывный мониторинг сатурации гемоглобина артериальной крови в сочетании с пониманием типичных механизмов нарушений легочного газообмена позволяет сделать ряд ценных выводов.

Существует несколько приемов, с помощью которых можно уточнить причину гипоксемии, выявленной пульсоксиметром.

1. Необходимо учитывать, в какой клинической ситуации возникает артериальная гипоксемия, и сопоставлять SpO2 с данными лабораторного и инструментального исследования Например, если гипоксемия диагностируется у больного со свежей невосполненной кровопотерей, то наиболее вероятная причина снижения SpO2 — нарушение регионарных вентиляционно-перфузионных отношений в легких. Такая гипоксемия легко устраняется простой ингаляцией кислорода и инфузией.

2. Амплитуда фотоплетизмограммы в некоторых случаях позволяет подтвердить предположения, основанные на наблюдениях за SPO2. В приведенном выше примере (пациент с невосполненной кровопотерей) на дисплее пульсоксиметра отмечаются снижение пиков ФПГ, а также "дыхательные волны" — колебания кривой, синхронные с дыханием,— которые характерны именно для гиповолемии.

3. Высокоинформативна реакция SpO2 на различные лечебные воздействия (оксигенотерапию, инфузию, режим ПДКВ, изменение положения тела и пр.). Так, стойко сниженная сатурация даже на фоне применения кислорода в высокой концентрации характерна для массивного шунтирования крови в легких.

4. Изучение динамики сатурации, о которой лучше всего судить по тренду SPO2, также позволяет сделать определенные заключения. Неожиданное резкое снижение SPO2 характерно для внезапных событий, таких как смещение интубационной трубки в бронх или развитие напряженного пневмоторакса. Постепенное снижение сатурации, которую не удается нормализовать оксигенотерапией и подбором режима ИВЛ, типично для комплексных расстройств газообмена, возникающих, например, при РДС или тотальной пневмонии. Лабильная гипоксемия наблюдается при накоплении в бронхах мокроты, периодически нарушающей вентиляцию некоторых регионов легких.

5. Желательно сочетать пульсоксиметрию с другими методами мониторинга дыхания (капнографией, оксиметрией, спирометрией). Данные разных мониторов взаимно дополняют друг друга и даже в сложных случаях помогают восстановить картину нарушения легочного газообмена.

Причины артериальной гипоксемии. Таковых пять (они могут встречаться по отдельности, однако часто имеет место их сочетание):

• гиповентиляция;

• уменьшение содержания кислорода во вдыхаемом газе;

• шунтирование крови в легких;

• гиповентиляция отдельных легочных зон;

• нарушение диффузии кислорода из альвеол в кровь легочных капилляров.

В каждом из вышеперечисленных случаев гипоксемия углубляется при увеличении потребности организма в кислороде.

Пульсоксиметрия при гиповентиляции и апноэ. Снижение минутного объема вентиляции легких приводит к уменьшению доставки кислорода в альвеолы и нарушению эвакуации углекислого газа из альвеолярного пространства. При этом доставка в альвеолы углекислого газа с периферии и извлечение из них кислорода кровью, протекающей по легким, не прекращаются. В результате содержание кислорода в альвеолярном газе уменьшается, а концентрация СO2 возрастает. Соответственно изменяется и газовый состав крови, оттекающей от легких.

При гиповентиляции развиваются артериальная гипоксемия, выявляемая пульсоксиметром по снижению SPO2, и гиперкапния, сопровождающаяся расширением артериол, увеличением амплитуды ФПГ и тахикардией (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Эпизоды апноэ натренде SpO2 при дыхании воздухом

Степень гипо- или гипервентиляции традиционно оценивают по напряжению СO2 в артериальной крови, потому что величина данного показателя зависит только от соответствия минутного объема альвеолярной вентиляции скорости продукции углекислоты. Внутрилегочный обмен кислорода подчиняется значительно более сложным законам. Поэтому снижение SРO2 можно определенно связать с гиповентиляцией лишь тогда, когда для этого есть реальные клинические предпосылки и нет оснований подозревать участие других механизмов, вызывающих гипоксемию.

Диагностика гиповентиляции по снижению SPO2 в каждом случае требует обязательного соотнесения величины этого показателя с конкретной клинической ситуацией.

Несомненным преимуществом пульсоксиметрии при гиповентиляции служит своевременность распознавания этого расстройства по самому опасному последствию — гипоксемии, способной быстро привести к тяжелым осложнениям.

Пульсоксиметр реагирует на внезапное снижение объема вентиляции значительно раньше, чем капнограф.

Как быстро развивается артериальная гипоксемия при остановке дыхания? Для анестезиолога и интенсивиста ответ на этот вопрос имеет исключительное практическое значение. Ведь речь идет о времени, которым располагает специалист, чтобы успеть интубировать больного после введения миорелаксанта, или о допустимой продолжительности аспирации мокроты у пациента, которому выполняется ИВЛ, или о любой другой ситуации, когда возникает или искусственно вызывается апноэ.

В целом скорость появления и развития гипоксемии после остановки вентиляции определяется двумя факторами: (1) потребностью организма в кислороде и (2) запасами кислорода в организме, доступными для использования в физиологическом диапазоне РaО2.

Потребность взрослого человека в кислороде в покое в среднем равна 250 мл/мин. При адекватной анестезии она снижается до 200 мл/мин, а при недостаточном обезболивании может увеличиться1. Повышенная потребность в кислороде отмечается при гиперметаболических состояниях, например при стрессе, мышечной дрожи, гипертермии или септическом шоке. Лидером среди гиперметаболических состояний является синдром злокачественной гипертермии — редчайшее осложнение общей анестезии, при котором потребность в кислороде возрастает в десятки раз.

1Условность приведенных здесь величин очевидна. Минутное потребление кислорода зависит от массы телa и состояния метаболизма, которое, в свою очередь, определяется множеством фактором.

Запасы кислорода в организме невелики и у взрослого человека, дышащего воздухом, составляют в среднем 1,5 л, а при дыхании чистым кислородом возрастают до 4-4,5 л. Поэтому предварительная вентиляция пациента кислородом (преоксигенация) существенно увеличивает допустимую продолжительность последующего апноэ. В этом можно убедиться, просматривая тренды SpO2, записанные, например, во время интубаций при вводных наркозах1.

1Ряд проблем, связанных с преоксигенацией, подробнее рассмотрен в гл "Оксиметрия.

Объем кислорода в легких при дыхании атмосферным воздухом — около 450 мл, а при дыхании чистым кислородом он повышается до 3 л (размер функциональной остаточной емкости, ФОБ — объема газа, содержащегося в легких к концу спокойного выдоха).

Любая патология, приводящая к уменьшению ФОЕ или нарушающая использование этого резерва кислорода, укорачивает срок между моментом остановки дыхания и появлением артериальной гипоксемии.

Ниже перечислены основные причины уменьшения ФОЕ, знание которых позволяет выделить из общей массы больных группу особого риска в отношении форсированного развития гипоксемии при апноэ:

• ожирение;

• высокое внутрибрюшное давление (парез кишечника, асцит, беременность и пр.), особенно в положении лежа или в положении Тренделенбурга;

• релаксация диафрагмы;

• уменьшение количества работающей легочной ткани (обширные резекции легких, пневмония, ателектазы, РДС, пробки мокроты, пневмо- или гемоторакс и пр.);

• общая анестезия;

• период новорожденности.

Основные причины нарушения утилизации внутрилегочного газа:

• альвеолярное мертвое пространство (тромбозы и эмболии легочных сосудов) — кислород таких участков недоступен для использования;

• наличие в легких обширных зон с выраженным преобладанием вентиляции над кровотоком (низкое давление в легочной артерии, например при гиповолемии).

В крови человека содержится около 850 мл кислорода, связанного преимущественно с гемоглобином. При дыхании чистым кислородом его запас увеличивается приблизительно до 950 мл. При апноэ или гиповентиляции этот резерв начинает расходоваться с того момента, когда уровень кислорода в альвеолярном газе опускается ниже нормы. От количества газа, содержащегося в крови, во многом зависит скорость углубления гипоксемии.

При невосполненной кровопотере или анемии безопасная длительность апноэ укорачивается.

У детей, особенно у новорожденных, гипоксемия, обусловленная апноэ, развивается гораздо быстрее, чем у взрослых.

Как скоро обнаруживает пульсоксиметр гиповентиляцию или апноэ?

При дыхании атмосферным воздухом в легких практически нет избытка кислорода, который мог бы некоторое время поддерживать нормальный уровень РаО2 в условиях апноэ. Поэтому любое промедление в доставке новых порций кислорода в альвеолы быстро приводит к снижению парциального давления этого газа в легких и возникновению артериальной гипоксемии. Заметное уменьшение сатурации происходит уже через 30 с после внезапного сокращения объема вентиляции, но порции артериальной крови, несущей эту информацию, требуется 5-10, а при нарушениях кровообращения — до 40 с и более, чтобы достичь пульсоксиметрического датчика. К этому времени следует добавить от 2 до 15 с для обновления цифр на мониторе дисплея. Таким образом, пульсоксиметру необходимо в среднем от 40 до 60 с (а при низком минутном объеме кровообращения — до 2 мин) для того, чтобы обнаружить гиповентиляцию или апноэ, вызванные внезапным событием, например западением языка, перегибом интубационной трубки, рекураризацией или разгерметизацией контура респиратора.

По скорости реакции на внезапную гиповентиляцию пульсоксиметр уступает только быстродействующему оксиметру — монитору, предназначенному для измерения концентрации кислорода в выдыхаемом газе, а при апноэ — также и капнографу, который в этом случае регистрирует прекращение колебаний концентрации углекислого газа.

До внедрения пульсоксиметрии врачи, ведущие таких больных, были вынуждены руководствоваться лишь вышеперечисленными факторами и действовать сообразно предполагаемому сценарию развития событий Пульсоксиметрия позволила измерить то, о чем раньше приходилось судить по весьма ненадежному внешнему признаку — скорости появления и нарастания цианоза. В результате допустимый срок интубации трахеи у больного с ожирением или эффективность преоксигенации перед аспирацией мокроты у больного с РДС перестали быть убедительными физиологическими абстракциями, а превратились в конкретные цифровые показатели, которые легко контролировать у любого пациента.

Так, благодаря повседневной практике работы под мониторным контролем, удалось пересмотреть клиническую значимость диффузионной гипоксии, возникающей при выходе из наркоза закисью азота, определить режим преоксигенации перед интубацией трахеи и разобраться с некоторыми другими предположениями, рекомендациями и ритуалами.

Важнейшая роль мониторинга заключается в предоставлении возможности понимающему специалисту увидеть и оценить работу патофизиологических механизмов у больного. Вот почему в анестезиологии и интенсивной терапии мониторинг служит мостиком между физиологическими концепциями и реальностью клинической практики. Привычка анализировать данные мониторинга, "вписывать" их в конкретную клиническую ситуацию весьма полезна, поскольку именно так формируется умение уяснить суть происходящего и накапливается осмысленный клинический опыт. В конце концов, монитор — это своего рода дополнительный орган чувств врача, и обидно использовать его возможности на уровне простейших условных рефлексов.

В тех случаях, когда гиповентиляция развивается постепенно, в течение нескольких часов или суток (как, например, при полирадикулоневрите или миастеническом кризе), капнограф и пульсоксиметр реагируют на нее синхронно. В такой ситуации несомненное достоинство пульсоксиметрии — реальность выполнения длительного мониторинга у неинтубированного больного. Динамику нарастания расстройств дыхания можно контролировать по тренду SpО2 (рис. 1.12).

К сожалению, описанные выше возможности пульсоксиметрии применимы лишь тогда, когда больной дышит атмосферным воздухом. При увеличении концентрации кислорода во вдыхаемом или вдуваемом газе даже небольшого дыхательного объема хватает, чтобы обеспечить поступление в альвеолы необходимого количества кислорода.

На фоне оксигенотерапии даже глубокая гиповентиляция может не сопровождаться снижением SPO2 и, соответственно, не выявляться пульсоксиметром.

Гипоксемия, обусловленная гиповентиляцией, быстро и полностью устраняется двумя способами (их можно сочетать) увеличением объема вентиляции и повышением концентрации кислорода в дыхательной смеси. Оксигенотерапия позволяет в наикратчайшие сроки преодолеть наиболее опасное проявление гиповентиляции (не устраняя саму гиповентиляцию), а пульсоксиметрия — контролировать результат. Очень часто этого бывает достаточно, чтобы выиграть время для принятия более радикальных мер.

Какой должна быть концентрация кислорода в дыхательной смеси, чтобы ликвидировать гипоксемию, вызванную гиповентиляцией? Известно, что данный показатель зависит от степени снижения минутного объема вентиляции и от потребности организма в кислороде. Однако в практической работе эти знания бесполезны, потому что никто и никогда не рассчитывает FIO2 заранее. Параметр всегда выбирается интуитивно и часто оказывается выше или ниже необходимого. Во многих случаях изменения в состоянии больного требуют в дальнейшем соответствующего изменения концентрации кислорода во вдыхаемом газе.

Рис. 1.12. Тренд SpO2 при постепенно прогрессирующей гиповентиляции

Пульсоксиметрия позволяет правильно выбирать концентрацию кислорода как при гиповентиляции, так и при других нарушениях оксигенации крови в легких, и непрерывно контролировать адекватность оксигенотерапии. (Подробнее эта тема обсуждается ниже.)

Нужно помнить, что избавиться от задержки углекислоты в организме таким способом нельзя. Поэтому капнограф дает информацию о гиповентиляции и тогда, когда она замаскирована оксигенотерапией и не распознается пульсоксиметром.

Сниженное содержание кислорода во вдыхаемом газе. При уменьшении содержания кислорода во вдыхаемом газе снижается парциальное давление кислорода в альвеолах. В результате напряжение кислорода и, соответственно, сатурация гемоглобина в крови, оттекающей от легких, падают и через некоторое время устанавливаются на новом, более низком уровне. При этом пульсоксиметр обнаруживает артериальную гипоксемию, выраженность которой зависит от степени уменьшения FIO2.

Снижение содержания кислорода во вдыхаемом газе может быть вызвано двумя причинами:

• избыточной концентрацей других компонентов газовой смеси (как правило, закиси азота);

• существенным падением атмосферного давления (дыхание разреженным воздухом высокогорья или транспортировкой пациента в самолете с негерметичным салоном).

Содержание кислорода в газовой смеси измеряется оксиметром — монитором, специально предназначенным для этой цели. Однако оксиметры до сих пор имеются далеко не во всех отделениях анестезии и интенсивной терапии, а сам метод, которому в этой книге посвящена отдельная глава, применяется значительно реже, чем пульсоксиметрия. Поэтому вероятнее всего сигнал о неблагополучии поступит от пульсоксиметра, а выяснять причину гипоксемии придется по ситуации.

Сниженное содержание кислорода в атмосферном воздухе — явление достаточно нетипичное, за исключением тех случаев, когда больница находится в горной местности. Однако риск формирования гипоксической дыхательной смеси во время наркоза вполне реален.

При любой десатурации, возникающей во время анестезии с применением закиси азота, необходимо в первую очередь проверить правильность дозирования кислорода и анестетика.

Гипоксемия, вызванная шунтом. Шунтирование крови в легких — одна из наиболее частых причин артериальной гипоксемии у пациентов в отделении интенсивной терапии и операционной.

Шунт — это часть легочного кровотока, проходящая по невентилируемым участкам легких. Венозная кровь, притекающая к легким и попадающая в шунты, не изменяет свой состав и на выходе из легких встречается с кровью, оттекающей от нормально работающих альвеол. В результате смешивания этих двух потоков образуется артериальная кровь, напряжение кислорода в которой снижено из-за примеси венозной крови (рис. 1.13). Поэтому шунтирование крови относят к группе расстройств легочного газообмена, объединенных названием "венозная примесь".

Рис. 1.13. Шунтирование крови в легких

Прекращению вентиляции отдельных кровоснабжаемых участков легких способствуют самые разные причины:

• полная обструкция части дыхательных путей пробками вязкой мокроты, аспирированными рвотными массами, сгустками крови, опухолью и пр.; при герметичной эндобронхиальной интубации в шунт может мгновенно превратиться целое легкое;

• пневмония — в пневмонических очагах альвеолы безвоздушны, так как заполнены экссудатом, а кровоток усилен из-за воспалительной гиперемии;

• микро- и макроателектазы — пожалуй, особенно частая причина шунтирования;

• при альвеолярном отеке легких зоны, заполненные транссудатом, превращаются в шунт;

• массивное шунтирование крови происходит при респираторном дистресс-синдроме (РДС) через зоны интерстициального отека и консолидации альвеолярной ткани, множественные микроателектазы и участки с локальной обструкцией бронхов.

Еще один вероятный механизм шунтирования — раскрытие артериовенозных анастомозов, имеющихся в легких, но не функционирующих в нормальных условиях. Факт существования таких анастомозов доказан экспериментально, но в целом проблема изучена недостаточно. Предполагается, что эти анастомозы предназначены для сброса части венозной крови при резком повышении давления в легочной артерии.

Уменьшить или ликвидировать шунтирование можно, лишь устранив его причину Возрастание SpО2 после удаления мокроты, "раскашливания" больного, применения режимов ПДКВ (PEEP – англ.) или НПД (СРАР - англ.), увеличения среднего давления в дыхательных путях при ИВЛ, подтягивания слишком глубоко введенной интубационной трубки свидетельствует о том, что причиной артериальной гипоксемии был шунт.

Степень артериальной гипоксемии напрямую зависит от объема шунтирования. Вместе с тем при одинаковом объеме шунтирования SpO2 оказывается меньше у больных с анемией, сниженным минутным объемом кровообращения или повышенной потребностью в кислороде. У таких пациентов ткани усиленно извлекают кислород из артериальной крови. В результате от органов оттекает венозная кровь с резко сниженным содержанием кислорода. Шунтирование в легких венозной крови с аномально низким содержанием кислорода способствует дополнительному уменьшению SрO2. Поэтому коррекция гипоксемии, обусловленной шунтированием, включает также меры по нормализации системной гемодинамики и ликвидированию анемии. Пульсоксиметрия позволяет контролировать эффективность этих мер.

К сожалению, во многих случаях рассчитывать на быстрое устранение шунта не приходится; наоборот, прогрессирование пневмонии, РДС или аспирационного пневмонита сопровождается вовлечением в патологический процесс все новых и новых участков легочной ткани, увеличением шунта и углублением гипоксемии.

Чтобы выиграть время, необходимое для лечения критической легочной патологии, применяют оксигенотерапию, которая уменьшает гипоксемию при работающих шунтах.

Механизм действия оксигенотерапии при гипоксемии, порожденной шунтом, довольно прост. При дыхании воздухом от нормально функционирующих легочных зон оттекает кровь, гемоглобин которой насыщен кислородом на 94-98 %. У больных с утолщенными альвеолокапиллярными мембранами этот показатель может быть и ниже из-за диффузионных расстройств. Использование газовой смеси с повышенной концентрацией кислорода позволяет насытить оставшиеся 2-6 % гемоглобина крови, протекающей по функционирующим альвеолам, а также увеличить, хоть и незначительно, количество кислорода, растворенного в плазме. При небольшом объеме шунтирования этого дополнительного количества кислорода, попавшего в кровь, оттекающую от здоровых легочных зон, достаточно, чтобы поднять сатурацию крови, поступившей из шунтов, до нормального уровня. Понятно, что при массивном шунтировании этот механизм малоэффективен и гипоксемия остается резистентной к оксигенотерапии.

Считается, что в случаях, когда в легких шунтируется до 10 % минутного объема кровообращения, гипоксемию можно полностью устранить ингаляцией 30 % кислорода. При 30 % шунте нормализовать SРO2 удается, только применяя чистый кислород. При объеме шунтирования свыше 50 % общего кровотока гипоксемия резистентна к оксигенотерапии, и даже с помощью 100% кислорода удается увеличить SPO2 лишь на несколько процентов. Зная механизм действия оксигенотерапии при шунтировании, нетрудно понять, почему это так. Разумеется, приведенные здесь цифры имеют ориентировочный характер, но весьма типичны для подавляющего числа случаев.

Реакция SPO2 на увеличение концентрации кислорода во вдыхаемом газе — важный критерий в диагностике шунтирования крови в легких.

Гипоксемия при регионарной гиповентиляции. Шунтирование крови в легких происходит при полном прекращении вентиляции кровоснабжаемого участка легких. Однако часто вентиляция отдельных легочных зон сохраняется, но становится недостаточной для обеспечения в них нормального газообмена. Возникает регионарная гиповентиляция.

В идеальном случае объем вентиляции легких в целом и каждого легочного региона в частности должен соответствовать объему общего и регионарного кровотока. Но даже у здорового человека в легких, наряду с такими "идеальными" регионами, есть области, где вентиляция избыточна по отношению к кровотоку (зоны с высокими вентиляционно-перфузионными отношениями). Сатурация гемоглобина крови, оттекающей от этих зон, на несколько процентов выше, чем в идеальных регионах.

Существуют также регионы, вентиляция которых недостаточна для полноценной обработки потока венозной крови (зоны с низкими вентиляционно-перфузионными отношениями). От таких областей поступает кровь с уменьшенной сатурацией. В норме избыточная сатурация крови в одних регионах эффективно компенсирует нехватку сатурации в других. Таким образом формируется нормальный газовый состав артериальной крови (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Влияние различий регионарных вентиляционно-перфузионных отношений на SpO2 при дыхании атмосферным воздухом.

Возможности этого естественного компенсирующего механизма ограничены кислородной емкостью основного переносчика кислорода — гемоглобина и достаточны лишь для нормально работающих легких.

В условиях патологии объем регионов с низкими вентиляционно-перфузионными отношениями порой увеличивается настолько, что полная компенсация становится невозможной. Когда поток недонасыщенной кислородом крови от гиповентилируемых регионов резко возрастает, несколько дополнительных процентов сатурации, заработанные небольшим потоком крови в гипервентилируемых зонах, неспособны исправить ситуацию. Возникает артериальная гипоксемия, которую помогает выявить пульсоксиметр.

Развитие гипоксемии по вышеописанному механизму происходит лишь в том случае, когда больной дышит воздухом.

Увеличение концентрации кислорода во вдыхаемом или вдуваемом газе (F,O2) до 25-50 % позволяет существенно увеличить, а во многих случаях и полностью нормализовать SPO2.

Гипервентиляция (спонтанная или аппаратная) при вентиляционно-перфузионном дисбалансе также способствует повышению SPO2, но ее эффективность меньше, чем у оксигенотерапии.

Появление в легких областей с низкими вентиляционно-перфузионными отношениями обусловлено двумя причинами: (1) локальным уменьшением вентиляции или (2) локальным увеличением кровотока.

Вентиляция региона может уменьшиться из-за сужения бронха, снижения растяжимости отдельных участков легочной ткани, пареза или болевого ограничения подвижности одного из куполов диафрагмы, одностороннего пневмо-, гемо- или гидроторакса. Основные конкретные причины нарушения вентиляции отдельных легочных регионов.

• уменьшение просвета бронхов вследствие скоплений мокроты;

• регионарныйбронхиолоспазм,

• отек слизистой оболочки бронхиол, преобладающий в нижних отделах легких;

• сдавление мелких бронхов инфильтратами при РДС или очаговой пневмонии;

• частичное перекрытие крупных бронхов глубоко введенной интубационной трубкой;

• опухоль, наличие инородного тела в бронхах;

• увеличение жесткости отдельных участков легочной ткани, например при интерстициальном отеке, преобладающем в нижних зонах;

• недавно расправленный ателектаз;

• экспираторное закрытие дыхательных путей.

Локальное увеличение легочного кровотока происходит в результате его патологического перераспределения. Когда давление в легочной артерии снижается и становится недостаточным для подъема крови в верхние зоны легких, кровоток осуществляется главным образом через нижележащие отделы, вентиляция которых перестает соответствовать возросшему потоку крови. Сходная картина наблюдается при росте внутрилегочного давления (например, при ИВЛ), которое пережимает альвеолярные капилляры в верхних зонах легких и тем самым направляет кровоток в нижние регионы, где капиллярное давление выше. Особенно выраженное снижение SPO2 наблюдается при сочетании этих двух факторов, например при ИВЛ на фоне гиповолемии.

Причины перераспределения легочного кровотока, которые могут вызвать артериальную гипоксемию:

• снижение давления в легочной артерии:

- гиповолемия, в том числе скрытая;

- общая анестезия;

- применение некоторых вазодилататоров, действующих на артериолы малого круга;

- снижение минутного объема кровообращения;

• высокое внутрилегочное давление:

- ИВЛ;

- ПДКВ,НПД;

- ауто-ПДКВ.

Даже беглое знакомство с этим коротким списком позволяет сделать вывод, что на перераспределение кровотока в легких влияют причины функционального характера: нарушения кровообращения, воздействие медикаментов, режимы вентиляции. В этих случаях гипоксемия возникает не в связи с поражением бронхо-легочного аппарата, а в результате нарушения условий его работы. Своевременная коррекция функциональных расстройств приводит к быстрой нормализации SpО2.

Итак, артериальная гипоксемия, обусловленная снижением регионарных вентиляционно-перфузионных отношений, порождается самыми разнообразными причинами (не исключено их сочетание). Пульсоксиметр может обнаружить снижение SрО2 у больного с кровотечением, высоким спинальным или эпидуральным блоком, задержкой мокроты, пневмотораксом или при "жестком" режиме ИВЛ; и во всех этих случаях работает один и тот же механизм развития гипоксемии — недостаточная по отношению к кровотоку вентиляция отдельных легочных регионов. Этим обстоятельством объясняется общее для всех перечисленных ситуаций явление: быстрое и полное устранение артериальной гипоксемии ингаляцией кислорода в относительно невысокой концентрации. Именно поэтому гипоксемия, вызванная регионарной гиповентиляцией, чаще наблюдается у пациентов, дышащих атмосферным воздухом. Оксигенотерапия во многих случаях способна замаскировать данный тип расстройств легочного газообмена. Механизм действия оксигенотерапии на газообмен в гиповентилируемых регионах аналогичен таковому на легкие в целом при общей гиповентиляции: достаточно увеличить концентрацию кислорода в гиповентилируемых альвеолах, чтобы нормализовать сатурацию протекающей по ним коови.

Гипоксемия при диффузионных расстройствах. Теоретические аспекты нарушения диффузии кислорода через барьер, отделяющий гемоглобин эритроцитов от альвеолярного газа, разработаны достаточно подробно. Этого, к сожалению, нельзя сказать о клинической оценке диффузионных расстройств при анестезии и интенсивной терапии. Несмотря на ясные представления о механизмах нарушения диффузии кислорода в легких, практическая медицина критических состояний в настоящее время не располагает общедоступными методами выявления (не говоря уже о точной количественной оценке) диффузионных расстройств у конкретного больного.

Уменьшение диффузионной способности легких сказывается прежде всего на переносе кислорода из альвеол в кровь. Внутрилегочный обмен углекислого газа не страдает даже при выраженных диффузионных расстройствах, так как СO2, в силу своей высокой растворимости в водных средах, обладает очень большой проникающей способностью.

Причины нарушения диффузии кислорода из альвеол в кровь легочных капилляров достаточно разнообразны:

• уменьшение общей площади функционирующих альвеол (сокращение эффективной дыхательной поверхности):

- обширные резекции легочной ткани, пульмонэктомия;

- множественные ателектазы, коллапс легкого;

- обширная пневмония;

- РДС;

- массивная тромбоэмболия легочных сосудов;

• утолщение альвеолокапиллярной мембраны из-за ее отека или фиброза;

• в обоих случаях гипоксемия усиливается при увеличении линейной скорости движения крови по легочным сосудам, когда времени нахождения эритроцита в капилляре не хватает для завершения сатурации гемоглобина:

- гипердинамические состояния кровообращения (сепсис, инфузия адреномиметиков, физическая нагрузка и пр.):

- уменьшение количества функционирующих легочных сосудов: резекции легких, тромбозы и эмболии в системе малого круга.

Три вышеперечисленных фактора, ограничивающие диффузию и вызывающие артериальную гипоксемию, встречаются при различной патологии.

Гипоксемия, обусловленная диффузионными расстройствами, обычно легко устраняется ингаляцией кислорода.

При повышении концентрации кислорода в альвеолах возрастает движущая сила диффузии — разность напряжений газа по обе стороны альвеоло-капиллярной мембраны. В результате гипоксемия уменьшается или исчезает, хотя причина, по которой она возникла, остается. Лишь при крайне выраженных диффузионных расстройствах эффект оксигенотерапии может быть неполным.

В клинической практике гипоксемия, развивающаяся вследствие нарушений диффузии, наблюдается очень часто, но, к сожалению, в каждом случае мы можем лишь предполагать наличие нарушений, опираясь на здравый смысл и знание прикладной физиологии.

## Гипоксемия смешанного происхождения

Нередко артериальная гипоксемия порождается несколькими механизмами, действующими одновременно. Рассмотрим на двух примерах, как у таких больных использовать данные пульсоксиметрии для диагностики этих механизмов и определения патогенетически обоснованных мер коррекции гипоксемии.

## Пример 1

Ситуация: у больного через несколько минут после введения раствора местного анестетика в эпидуральный катетер развилась клиническая картина тотального спинального блока с резким уменьшением SpO2. На дисплее пульсоксиметра отмечается появление дыхательных волн.

Причины гипоксемии: (1) общая гиповентиляция, вызванная релаксацией межреберных мышц и диафрагмы, и (2) регионарная гиповентиляция вследствие перераспределения легочного кровотока, вызванного относительной гиповолемией.

Проблемы: ИВЛ, которая может потребоваться для решения первой проблемы, приводит к критическому снижению венозного возврата и усиливает неравномерность распределения легочного кровотока.

Коррекция гипоксемии: (1) ингаляция 100 % кислорода через маску или интубационную трубку, (2) при выраженной гиповентиляции — вспомогательная ИВЛ, лучше в высокочастотном режиме с минимальным положительным давлением, а при апноэ — ИВЛ (лучше — ВЧ ИВЛ или ИВЛ с активным выдохом), (3) форсированная инфузионная терапия, применение эфедрина или других вазопрессоров.

Комментарий: оксигенотерапия — универсальное средство, которое эффективно как при общей, так и при регионарной гиповентиляции. При недостаточности этой меры (низкий уровень SpO2 и/или признаки нарастающей гиперкапнии) приходится устранять гиповентиляцию с помощью ИВЛ. Искусственная вентиляция легких воздухом (например, мешком AMBU) ликвидирует компонент гипоксемии, связанный с общей гиповентиляцией, но усиливает неравномерность распределения легочного кровотока (гиповолемия!) и поэтому неспособна нормализовать SpO2. Необходимо поднять FIO2 и принять активные меры для увеличения венозного возврата. Режим ИВЛ следует подбирать так, чтобы среднее давление в дыхательных путях было минимальным.

## Пример 2

Ситуация: больному с субтотальной пневмонией осуществляется ИВЛ с повышенным давлением вдоха и отношением вдох: выдох 1 : 2. Несмотря на высокое содержание кислорода во вдуваемом газе, SPO2 остается резко сниженным. На фоне инфузии добутамина, начатой в связи с синдромом малого сердечного выброса, отмечено увеличение SpO2.

Причины гипоксемии: (1) шунтирование крови через пневмонические очаги, (2) диффузионные расстройства, вызванные резчайшим сокращением дыхательной поверхности, (3) выраженное уменьшение функциональной остаточной емкости, запаса кислорода в которой недостаточно для оксигенации капиллярной крови в фазе выдоха, то есть на протяжении 2/3 каждого дыхательного цикла.

Проблемы: высокое давление во время искусственного вдоха пережимает капилляры в работающих зонах легких, в результате чего кровоток направляется в шунты.

Коррекция гипоксемии: увеличение сократимости правого желудочка под действием добутамина приводит к дополнительному повышению давления в легочной артерии, которое противодействует компрессии легочных капилляров во время вдоха в работающих участках легких. За счет этого увеличивается кровоток по вентилируемым зонам и возрастает SpO2. Кроме того, увеличение минутного объема кровообращения обычно сопровождается некоторым повышением содержания кислорода в венозной крови, попадающей затем в легочные шунты. Это также способствует росту SpO2.

Комментарий: можно несколько уменьшить шунтирование и увеличить дыхательную поверхность, расправив микроателектазы, которые всегда имеются в подобных ситуациях. Это достигается специальным подбором метода искусственной вентиляции и параметров режима. Повысить ФОБ удается с помощью ПДКВ или, лучше, применением ИВЛ с инверсией фаз дыхательного цикла. Мониторинг SpO2 позволяет непрерывно контролировать результат.

Применение пульсоксиметрии в типичных клинических ситуациях

Пульсоксиметрия при гиповолемии. Острая гиповолемия — самый частый компонент расстройств кровообращения при критических состояниях. Но, несмотря на это обстоятельство, диагностика несоответствия объема циркулирующей крови емкости сосудистого русла во многих случаях связана со значительными трудностями. Поэтому выбор объема и состава инфузионной и медикаментозной» терапии гиповолемии в основном зависит от опыта врача, а контроль эффективности лечения нередко сводится к оценке внешнего вида больного, измерению центрального венозного и артериального давления и контролю диуреза.

Пульсоксиметрия не принадлежит к точным методам мониторинга гемодинамики, однако нарушения системного и легочного кровообращения, вызванные гиповолемией, приводят к типичным изменениям пульсоксиметрических показателей, которые дополняют общую картину.

Комплекс изменений на дисплее пульсоксиметра, возникающий при гиповолемии, складывается из следующих симптомов.

• Снижение SpO2, обусловленное выраженной неравномерностью легочного кровотока. Этот признак очень типичен для гиповолемии, но может быть выявлен только у больных, дышащих воздухом или смесью N2O : O2 с высоким содержанием закиси азота. Для коррекции гипоксемии, вызванной гиповолемией, обычно достаточно умеренного (до 30-50 %) увеличения содержания кислорода во вдыхаемом газе.

• Тахикардия — компенсаторная реакция, направленная на поддержание сердечного выброса.

• Снижение амплитуды фотоплетизмограммы в результате периферического артериолоспазма и уменьшения ударного объема. При выраженных расстройствах кровообращения пульсирующий сигнал настолько затухает, что пульсоксиметр иногда вообще отказывается работать. Увеличение амплитуды ФПГ на фоне интенсивной терапии свидетельствует о восстановлении периферического кровотока Нужно иметь в виду, что артериолоспазм, возникший из-за гиповолемии, способен сохраняться некоторое время после нормализации ОЦК.

• Дыхательные волны на фотоплетизмограмме (рис. 1.15) — колебания высоты волн, синхронные с дыханием1. На этот признак редко обращают внимание, хотя при гиповолемии он порой появляется раньше остальных. Дыхательные волны отражают возросшую чувствительность венозного возврата к колебаниям внутригрудного давления, что в большей степени характерно для гиповолемии и в несколько меньшей — для ИВЛ.

1В некоторых моделях пульсоксиметров имеется функция автоматического приведения ФПГ к изолинии — чтобы придать картинке на дисплее "красивый" вид. Эта любезность разработчиков лишает нас одного из самых чувствительных и демонстративных симптомов гиповолемии. Автоматическое масштабирование ФПГ (autoscaling) обычно не сглаживает дыхательные волны, так как эта функция включается при более или менее стойком изменении амплитуды.

Последний из перечисленных симптомов нуждается в пояснениях. При самостоятельном дыхании каждому вдоху соответствуют снижение внутригрудного давления и временное увеличение венозного возврата. Поэтому несколько сердечных циклов, приходящихся на фазу вдоха, характеризуются возросшим ударным объемом. На ФПГ им соответствуют высокие пульсовые волны. Клиническим эквивалентом дыхательных волн является парадоксальный пульс, но чувствительность пульсоксиметра в данном случае выше, чем у пальцев врача (если этот врач не китаец). При ИВЛ наблюдается обратная картина. Вдувание газа в легкие приводит к росту внутригрудного давления. При гиповолемии это сопровождается временным ограничением венозного возврата и снижением волн ФПГ. В фазе выдоха амплитуда ФПГ увеличивается, возвращаясь к исходному уровню.

Рис. 1.15. Типичная пульсоксиметрическая картина при гиповолемии: гипоксемия, тахикардия, низкая амплитуда ФПГ и дыхательные волны

Поэтому при проведении ИВЛ больным с гиповолемией рекомендуется уменьшать дыхательный объем, компенсаторно увеличивать частоту вентиляции, снижать отношение вдох : выдох до 1 : 3 и избегать применения ПДКВ. Подбор режима, основанный на этих принципах, позволяет существенно снизить пиковое и среднее внутригрудное давление и тем самым уменьшить отрицательное влияние ИВЛ на венозный возврат. Перевыполнение этих рекомендаций логически приводит нас к оптимальному способу вентиляции при гиповолемии — высокочастотной ИВЛ, которая должна осуществляться с относительно невысокой частотой (80-120 в 1 мин) и отношением вдох : выдох, равному 1 : 3.

Обнаружение вышеперечисленных пульсоксиметрических признаков гиповолемии доступно только при использовании монитора соответствующего класса.

Такой монитор должен обладать свойством отражения реальной амплитуды ФПГ столбчатым индикатором (самый частый вариант) или в цифровом виде ("амплитудный фактор" DATEX). Желательно, чтобы пульсоксиметр запоминал и воспроизводил в виде трендов изменения не только SpO2, но и амплитуды ФПГ1. Такие явления, как дыхательные волны на ФПГ, лучше определяются при малой скорости записи, когда на экране помещается большое количество циклов, но для этого должна иметься возможность регулировать временной масштаб дисплея. И, наконец, надо помнить, что при гиповолемии ушной датчик обычно дает более качественный сигнал, чем пальцевой.

1Тренд амплитуды ФПГ выводится на дисплей у единичных моделей пульсоксиметров. К ним относятся, например, мониторы серии AURA,фирмы CURATIVUS.

Кстати, пульсоксиметрия предоставляет возможность оценить эффективность специального приема, с помощью которого удается в большинстве случаев существенно уменьшить отрицательное влияние ИВЛ на гемодинамику при гиповолемии. Речь идет о режиме ИВЛ с активным выдохом (отрицательном давлении в фазе выдоха, NEEP). Снижение давления в дыхательных путях в фазе выдоха до (-3)-(-8) см вод. ст. увеличивает венозный возврат и ударный объем, что проявляется возрастанием амплитуды волн ФПГ. Увеличение дыхательных волн на ФПГ при вентиляции в этом режиме обусловлено циклическим возрастанием венозного возврата в фазе активного выдоха1.

1В настоящее время наблюдаемся крайне сдержанное, а нередко и откровенно негативное отношение к этому режиму, в основном из-за его способности провоцировать раннее экспираторное открытис дыхательных путей (ЭЗДП). Об этой опасности действительно необходимо помнить, как, впрочем, и о том, что в неумелых руках любой метод лечения обычно реализуется побочными действиями, а не лечебным эффскгом.

Адекватная терапия острой гиповолемии приводит к нормализации пульсоксиметрических показателей. При отсутствии специфических травм или других сопутствующих обстоятельств стойкое снижение SPO2 после коррекции волемических расстройств обусловлено двумя причинами:

1. Гипергидратацией легочной ткани при избыточном объеме инфузий. SpO2 удается постепенно нормализовать, проводя терапию диуретиками и применяя сеансы дыхания в режиме ПДКВ или НПД.

2. Неуклонно прогрессирующее снижение SPO2 должно настораживать, поскольку может оказаться первым признаком повреждения легких по типу респираторного дистресс-синдрома. В этом случае положительное действие дегидратационной терапии на SpO2 оказывается неотчетливым и нестойким, а, поначалу эффективная, оксигенотерапия вскоре неспособна устранить артериальную гипоксемию.

Пульсоксиметрия при оксигенотерапии. Увеличение концентрации кислорода во вдыхаемой или вдуваемой газовой смеси — универсальный способ коррекции артериальной гипоксемии. У большинства пациентов одной только оксигенотерапии, как правило, достаточно для того, чтобы нормализовать или хотя бы повысить SpO2. Однако, руководствуясь принципом: "Если больной дышит плохо, пусть он плохо дышит кислородом", — полезно иметь в виду следующее:

• беспричинной гипоксемии не бывает;

• кислород ликвидирует гипоксемию, но не причину, ее породившую;

• к кислороду необходимо относиться так же, как к любому другому медицинскому препарату; его нужно применять по определенным показаниям, в определенных дозах и помнить, что он обладает весьма опасными побочными эффектами;

• концентрация кислорода в дыхательной смеси должна быть той минимальной, которая достаточна для коррекции гипоксемии;

• предельная безопасная для длительного использования концентрация кислорода в дыхательной смеси, по последним данным, равна 50 %;

• токсическое влияние высоких концентраций кислорода на легкие не имеет специфических проявлений и всплывает в виде ателектазов, гнойного трахеобронхита или респираторного дистресс-синдрома, которые в дальнейшем соотносят с чем угодно, но не с оксигенотерапией;

• и наконец, к кислороду в полной мере относится "золотое правило" интенсивной терапии: лучший лист назначений — не тот, к которому нечего добавить, а тот, из которого нечего вычеркнуть.

Пульсоксиметрия — ключ к решению многих перечисленных выше проблем. Мониторинг оксигенации помогает не только своевременно обнаружить гипоксемию, но также установить ее причину, подобрать оптимальную концентрацию кислорода в дыхательной смеси и в нужный момент безопасно перевести больного на дыхание атмосферным воздухом.

Нормальная величина SPO2 находится в диапазоне 94-98 %, причем у пациентов молодого и среднего возраста, не имеющих легочной патологии, преобладают значения сатурации 96-98 %, а у пожилых больных чаще встречается SPO2 = 94-96 %, что обусловлено возрастными изменениями в легких.

У пациентов с хронической легочной патологией отмечается адаптация к более низкому уровню сатурации. Попытка искусственной "нормализации" SPO2 у таких больных может закончиться угнетением спонтанного дыхания.

При нормальном уровне SPO2 оксигенотерапия показана:

1. При выраженной острой недостаточности кровообращения или очень глубокой анемии, когда приходится надеяться даже на незначительное увеличение системного транспорта кислорода за счет донасыщения кислородом оставшихся 2-4 % гемоглобина.

2. В качестве профилактической меры при реальном риске внезапного развития гипоксемии у пациентов с нестабильным дыханием, например в раннем послеоперационном периоде или при неврологической патологии, затрагивающей дыхательный центр или дыхательную мускулатуру. В таких случаях обычно бывает достаточно повысить FIO2 до 30-40 %.

К числу показаний мы не относим отравление угарным газом, при котором значение SpO2 всегда является артефактным.

Снижение SpO2  до 90-94 % расценивается как умеренная артериальная гипоксемия. Если она обнаруживается у больных, дышащих атмосферным воздухом, вопрос о необходимости оксигенотерапии решается индивидуально. Надо помнить, что неглубокую гипоксемию человек может довольно длительно переносить без печальных последствий. Исключение составляют пациенты с тяжелой анемией, недостаточностью кровообращения, нарушениями коронарного или мозгового кровотока, гиперметаболизмом.

Выраженная артериальная гипоксемия (SPO2= 85-90 %)  —  это следствие и признак серьезного нарушения газообмена и безусловное показание для назначения кислорода. Нормализация пульсоксиметрических параметров на фоне оксигенотерапии не отменяет необходимости выяснения причины расстройства и ее устранения с использованием приемов, рассмотренных выше.

При глубокой гипоксемии (SPO2 < 85 %) оксигенотерапия служит экстренной первичной мерой коррекции и фоном для применения более сложных и требующих времени методов лечения, выбор которых определяется причиной нарушения газообмена.

Пульсоксиметрия позволяет реализовать важнейший принцип оксигенотерапии — использование кислорода в концентрации, не превышающей ту минимальную, которая требуется, чтобы удерживать SpO2 в пределах нормальных значений. После заполнения гемоглобиновой емкости артериальной крови на 98-100 % дальнейшее увеличение FIO2 становится бессмысленным, поскольку приводит лишь к незначительному приросту оксигенации крови за счет физически растворенного в ней кислорода.

Стремление увеличить количество физически растворенного в крови кислорода оправдано лишь:

• при крайне низком содержании гемоглобина,

• при выраженной недостаточности кровообращения,

• при отравлении окисью углерода;

• при необходимости денитрогенации организма.

В подавляющем большинстве случаев применение кислорода в концентрациях, превышающих минимально достаточную для практически полного насыщения гемоглобина артериальной крови (SPO2 = 98-100 %), не содействует сколько-нибудь заметному улучшению оксигенации тканей, но повышает риск гипероксического повреждения легких и приводит к непроизводительному расходу газа.

Пульсоксиметр измеряет степень заполнения кислородом гемоглобиновой емкости артериальной крови и потому не способен выявлять гипероксию.

После того как достигается 100% сатурация гемоглобина (у здорового человека этого добиваются назначением 30% кислорода), дальнейшее увеличение FIO2 приводит лишь к росту напряжения и содержания физически растворенного кислорода в крови, на который пульсоксиметр не реагирует. В подобных случаях монитор будет показывать на дисплее один и тот же, максимально возможный, уровень сатурации (SpO2 = 100 %), начиная с FiO2 = 0,3 и далее, при увеличении концентрации кислорода во вдыхаемом газе вплоть до использования чистого кислорода.

В случаях, когда пульсоксиметр отображает на индикаторе SPO2 = 100 %, врач не может быть уверен в том, что концентрация кислорода не избыточна (рис. 1.16).

Чтобы выйти из этого положения, достаточно плавно уменьшить содержание кислорода в дыхательной смеси до того уровня, при котором SрO2 составит 98—99 % или вовсе вернется в границы нормы. При снижении SpO2 со 100 до 98 % уменьшение содержания кислорода в артериальной крови столь несущественно, что в подавляющем большинстве случаев может быть произведено незаметно для здоровья больного. Зато врач приобретает надежный ориентир, помогающий отслеживать в мониторном режиме правильность дозирования кислорода. В дальнейшем регулировать FIO2 нужно таким образом, чтобы поддерживать SpO2 на 1-3 % ниже 100 %. Тем самым обеспечиваются нормальное насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом и минимальная достаточная концентрация кислорода во вдыхаемом газе. Благодаря такому подходу не только сокращается риск гипероксического повреждения легких, но и экономно расходуется сжатый кислород.

При катастрофическом поражении легких, сопровождающемся массивным шунтированием крови и глубокой гипоксемией, даже вентиляция 100% кислородом не позволяет нормализовать SpO2. В этих случаях приходится идти на вынужденный компромисс, выбирая между наименьшим допустимым уровнем SpO2 и максимально приемлемой для длительного применения концентрацией кислорода во вдуваемом газе. И если повышение FiO2 с 50 до 100 % дает увеличение SpO2  с 75 до 78 %, задумайтесь, не слишком ли высока цена за столь незначительный результат.

Диагноз "токсическое поражение легких кислородом" практически не встречается ни в историях болезни, ни в протоколах патологоанатомического исследования, но это говорит лишь о неумении распознавать патологию, а не о ее отсутствии.

Разумеется, сказанное выше относится к многочасовой и многосуточной оксигенотерапии, в том числе и при длительной ИВЛ. При кратковременном лечении кислородом критерии к его дозированию не столь жестки и основная цель пульсоксиметрии состоит в предупреждении гипоксемии и своевременном прекращении оксигенотерапии.

Рис. 1.16. Пример влияния FIO2 нa SрO2: отчетливо видна нецелесообразность применения FiO2 выше 50 %

Пульсоксиметрия при ИВЛ. Обеспечение оксигенации артериальной крови — одна из основных конечных задач ИВЛ, и уже только поэтому пульсоксиметрия является обязательным методом мониторинга у пациентов, подключенных к дыхательной аппаратуре1. Однако диагностические возможности метода в данном случае не ограничиваются простым контролем SPO2. ИВЛ радикальным образом изменяет работу всех звеньев процесса легочного газообмена, и в ситуациях, порожденных этим вмешательством, пульсоксиметр предоставляет богатую информацию для размышления.

Искусственная вентиляция легких способна влиять на все параметры пульсоксиметрии, так что умение анализировать эти изменения помогает вовремя сориентироваться в ситуации.

1Это требование содержится практически по всех стандартах обеспечения безопасности пациентов.

ИВЛ на фоне гиповолемии. Иногда во время проведения ИВЛ наблюдается снижение амплитуды фотоплетизмограммы. Наиболее частая причина этого — уменьшение сердечного выброса из-за роста внутригрудного давления на фоне скрытой гиповолемии. Амплитуда ФПГ может снижаться даже при компенсированной гиповолемии, что, как правило, сочетается с тахикардией, возникновением дыхательных волн, а также с умеренной гипоксемией, легко уступающей повышению FiO2.

При декомпенсированной гиповолемии, приводящей к уменьшению минутного объема кровообращения и аварийному перераспределению кровотока, применение ИВЛ чревато катастрофическими последствиями для легочной и системной гемодинамики. В некоторых случаях перфузия периферии нарушается настолько сильно, что монитор не улавливает пульсацию артериол. Резкое снижение фотоплетизмограммы или ее исчезновение с дисплея монитора в таких ситуациях сопровождается сообщением "low perfusion" ("нарушение перфузии") или "low quality signal" ("сигнал низкого качества") и свидетельствует о плачевном состоянии периферического кровотока. При появлении этих симптомов (а они обычно полностью вписываются в общеклиническую картину) необходимо добиваться не только подъема артериального и центрального венозного давления, но и нормализации пульсоксиметрического статуса.

Гиповолемия всегда сопровождается уменьшением давления в легочных капиллярах, особенно в верхних зонах легких, и повышенное альвеолярное давление при искусственном вдохе пережимает межальвеолярные сосуды, направляя кровоток в нижние отделы, вентиляция которых недостаточна для обработки возросшего потока крови. Регионарная гиповентиляция вызывает падение SpO2 , что, в сочетании с малым минутным объемом кровообращения, а нередко и анемией, приводит к резкому сокращению доставки кислорода к тканям.

Экстренная мера коррекции гипоксии (помимо инфузионной и медикаментозной терапии) — временное изменение режима вентиляции, которое имеет своей целью снижение альвеолярного и внутригрудного давления и включает: (1) отказ от использования ПДКВ; (2) в отдельных случаях — применение активного выдоха с разрежением от -3 до -8 см вод. ст.; (3) уменьшение дыхательного объема с соответствующим увеличением частоты вентиляции или (4) переход на ВЧ ИВЛ с частотой 80-100 в 1 мин и отношением вдох : выдох, равным 1:3. Гипоксемия, обусловленная регионарной гиповентиляцией, поддается коррекции посредством повышения FIO2. Как правило, принятие этих мер позволяет добиться заметного улучшения пульсоксиметрических показателей задолго до ликвидации гиповолемии.

ИВЛ при тяжелом поражении легких. В данной ситуации, требующей применения ИВЛ, пульсоксиметр служит непрерывным поставщиком информации, важность которой трудно переоценить. Респираторному дистресс-синдрому, обширной пневмонии, аспирационному пневмониту и прочим вариантам критического поражения легких сопутствуют комплексные расстройства газообмена и кровообращения, когда выбор оптимального метода и режима ИВЛ является сложнейшей задачей, которую невозможно решать вслепую. Этот выбор подразумевает поиск компромисса между (1) необходимостью создания в течение всего дыхательного цикла повышенного внутрилегочного давления, обеспечивающего поддержание альвеол в раскрытом состоянии, и (2) стремлением причинить при этом минимальный урон объему и распределению легочного кровотока.

Увеличение пикового и среднего внутрилегочного давления способно оказать двойственное действие на сатурацию артериальной крови.

С одной стороны, высокое давление надува позволяет ввести в жесткие легкие нужный дыхательный объем и тем самым избежать гиповентиляции. Повышенное давление, в том числе и во время выдоха (ПДКВ), требуется также для расправления множественных микро- и макроателектазов и поддержания жестких легких в раскрытом состоянии в течение всего дыхательного цикла. Достижение данной цели сопровождается уменьшением гиповентиляции, шунтирования и диффузионных расстройств. Это проявляется постепенным возрастанием SpO2 и дает возможность снизить FIO2, что при длительной ИВЛ имеет большое значение. В процессе объемной ИВЛ при расправлении ателектазов происходит также падение давления вдоха на манометре респиратора, поскольку дыхательный объем начинает распределяться в возросшем объеме легочной ткани. При вентиляции с ограниченным давлением вдоха (PCV) увеличению объема функционирующей легочной ткани и повышению растяжимости легких сопутствуют самопроизвольный прирост дыхательного объема и возникновение гипервентиляции.

С другой стороны, высокое внутрилегочное давление способно вызывать компрессию капилляров в межальвеолярных перегородках, дополнительное увеличение легочного сосудистого сопротивления и уменьшение минутного объема кровообращения, что на дисплее пульсоксиметра отражается снижением амплитуды ФПГ и появлением волн, синхронных с ритмом респиратора. Поскольку сжатие капилляров высоким давлением возможно только в работающих альвеолах, кровоток, минуя их, направляется в пневмонические очаги, ателектазы и инфильтраты (рис. 1.17). Это приводит к усилению шунтирования и падению SрО2.

Рис. 1.17. Шунтирование крови при очаговом поражении легких (вверху) и усиление шунтирования при ИВЛ с избыточным давлением вдоха (внизу).

Комплексная оценка пульсоксиметрических показателей в динамике помогает ориентироваться в событиях, происходящих в пораженных легких под воздействием ИВЛ, и установить баланс между противоречивыми требованиями при выборе и последующей доработке режима вентиляции.

В рассмотренной выше ситуации тяжелого поражения легких отказ от применения ПДКВ или, тем более, использование активного выдоха недопустимы, потому что при рестриктивной патологии такие действия приводят к ателектазированию, уменьшению ФОН и резкому ухудшению легочного газообмена. Наиболее выгодные условия для работы правого желудочка создаются при ИВЛ с инверсией отношения вдох : выдох, благодаря которой удается снизить ПДКВ и сократить дыхательный объем за счет более выгодного распределения внутрилегочного давления в течение дыхательного цикла. Повысить выброс правого желудочка, подавленный искусственной вентиляцией, помогают инфузии добутамина (добутрекса), усиливающего сократимость миокарда. Эти действия позволяют увеличить объем кровообращения, улучшить распределение легочного кровотока и уменьшить степень артериальной гипоксемии. Результаты коррекции отчетливо прослеживаются на трендах ФПГ и SpO2.

Необходимо учитывать, что при глубокой гипоксемии и плохой перфузии периферии точность измерения SРО2 может существенно снизиться. В этих условиях данные пульсоксиметрии требуют периодического сопоставления с результатами лабораторного измерения газового состава артериальной крови.

Резкие бессистемные колебания всех параметров пульсоксиметрии наблюдаются при нарушении адаптации пациента к режиму ИВЛ. Эти артефакты бывают обусловлены движением больного, волнами венозного давления при "сопротивлении" респиратору, нарушением процесса вентиляции и повышением потребности в кислороде. Причину легко определить при взгляде на пациента и по неправильной форме ФПГ. Ориентироваться на данные пульсоксиметрии в такие моменты нельзя.

Причины внезапного падения SРО2 во время и в связи с ИВЛ:

• разгерметизация системы "пациент-респиратор";

• развитие пневмоторакса;

• смещение интубационной трубки в бронх;

• нарушение подачи кислорода;

• неисправность респиратора.

Массивное кровотечение на фоне ИВЛ сопровождается значительно более выраженными изменениями на дисплее пульсоксиметра, чем при самостоятельном дыхании. Генез и характер этих изменений, включающих и гипоксемию, обсужден выше.

Видимо, излишне напоминать о том, что принятие ответственных решений должно базироваться на достоверной информации, источником которой является пульсоксиметр, произведенный фирмой, имеющей надежную репутацию на рынке мониторов.

## Пульсоксиметрия в анестезиологии

В начале 80-х годов, когда пульсоксиметрия еще только внедрялась в клиническую практику, некоторые страховые компании предусматривали специальные меры для поощрения анестезиологов, применявших пульсоксиметры в операционной, поскольку затраты на своевременное предупреждение осложнений анестезии оказывались значительно ниже, чем на их лечение.

Анестезиологическое пособие всегда сопряжено с фармакологическим и инструментальным вмешательством в работу систем дыхания и кровообращения. Разнообразные нарушения в работе этих систем могут возникать и вследствие хирургического вмешательства, например при анестезии, кровопотере, манипуляциях в рефлексогенных зонах, изменении операционного положения больного, операциях на сердце, сосудах, легких, головном мозге. Грамотно поставленный мониторинг значительно повышает своевременность и эффективность распознавания, предупреждения и коррекции осложнений у таких больных.

Благодаря высокой информативности, неинвазивности, простоте и экономичности в применении пульсоксиметрия отнесена к обязательным методам мониторинга при любой анестезии. Этот тезис, впервые приведенный в Гарвардском стандарте анестезии (1985 год), в настоящее время является общепризнанным.

В анестезиологической практике представлены все варианты расстройств кровообращения и дыхания, рассмотренные в предыдущих разделах. Основные принципы пульсоксиметрической диагностики данных расстройств приведены выше и не нуждаются в дополнительных комментариях. Вместе с тем пульсоксиметрия позволяет решать некоторые проблемы, специфичные именно для анестезиологии.

Пульсоксиметрия при общей анестезии. У большинства пациентов каждому этапу анестезиологического пособия соответствует собственная типичная динамика пульсоксиметрических показателей (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Характерные изменения ФПГ на различных этапах общей анестезии. В верхней части — фрагменты ФПГ, в нижней — тренд амплитуды ФПГ.

Период, непосредственно предшествующий анестезии, характеризуется психоэмоциональным стрессом, приводящим к активации симпатической системы и выбросу в кровь катехоламинов. Вот почему в этом периоде у многих больных наблюдаются периферический вазоспазм и тахикардия. Своим внешне спокойным поведением больной может ввести в заблуждение врача, но не пульсоксиметр.

Перед началом наркоза пульсоксиметр обнаруживает снижение амплитуды ФПГ и увеличение ЧСС.

При адекватной премедикации, включающей транквилизаторы и наркотические анальгетики, амплитуда ФПГ часто (но не всегда) нормализуется. Не следует забывать и о другой, вполне вероятной, причине снижения пульсовых волн — холодовой вазоконстрикции, которая имеет место в том случае, если температура в помещении некомфортная.

У пациентов с хронической дыхательной недостаточностью или тяжелым поражением головного мозга использование указанных выше препаратов чревато угнетением дыхания и уменьшением SPO2.

Вводный наркоз способствует исчезновению негативного эмоционального фона. Некоторые препараты, используемые для индукции, оказывают вазодилатирующее действие (тиопентал, дроперидол, летучие анестетики). Поэтому во время вводного наркоза происходит увеличение амплитуды ФПГ. Обычно при индукции производится преоксигенация, в процессе которой азот, содержащийся в легких, частично замещается кислородом, и SPO2 быстро поднимается до 100 %.

Ларингоскопия и интубация трахеи сопровождаются механическим раздражением мощных рефлексогенных зон и возбуждением симпатической системы, которое проявляется вазоспазмом, артериальной гипертензией, тахикардией и, довольно часто, транзиторными нарушениями ритма сердца. В такие минуты внимание анестезиолога полностью сосредоточено на выполняемых действиях, но при просмотре трендов, хранящихся в памяти пульсоксиметра, нередко обнаруживается снижение амплитуды ФПГ и постепенное ее восстановление после завершения манипуляции. Рефлекторные реакции, возникающие при интубации трахеи, в большинстве случаев не имеют клинического значения, однако у больных с ИБС, гипертонической болезнью, аритмиями, глубокой сердечной недостаточностью, гормонально-активными опухолями, аневризмами мозговых сосудов их необходимо избегать, углубляя вводный наркоз или используя местную анестезию слизистых оболочек. Исходя из анализа трендов ФПГ, врач составляет представление об эффективности этих мер и совершенствует их.

При затянувшейся интубации трахеи пульсоксиметр дает возможность контролировать допустимую продолжительность этой манипуляции по уровню SpO2, для чего нужно установить минимальное время обновления данных на дисплее монитора (режим "fast response"), чтобы сократить промежуток от момента возникновения гипоксемии до ее регистрации монитором.

Кожный разрез зачастую выполняется до достижения стабильной глубины анестезии. Этот мощный болевой стимул приводит к выраженной периферической вазоконстрикции. Амплитуда ФПГ позволяет оценить адекватность обезболивания к непосредственному началу оперативного вмешательства. Любопытно, что снижение пульсовых волн, спровоцированное болью, на данном и последующих этапах может быть зарегистрировано даже в тех случаях, когда ЧСС и артериальное давление остаются стабильными. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что боль, испытанная пациентом в ходе операции, усиливает болевой синдром в постоперационном периоде. Это положение легло в основу метода "предварительной анестезии" ("preemptive anesthesia") — инфильтрационной или регионарной блокады зоны кожного разреза, помогающей существенно уменьшить потребность в наркотических анальгетиках после операции. Наблюдение за амплитудой ФПГ служит доступным способом определения эффективности данной меры.

Снижение пульсовой волны и появление тахикардии в процессе оперативного вмешательства может свидетельствовать о недостаточной глубине анестезии, развитии гиповолемии или гипервентиляции.

Амплитуда ФПГ очень чувствительна к адекватности обезболивания: она резко снижается при возникновении боли - и быстро возрастает после углубления анестезии.

Надо помнить и о такой тривиальной причине уменьшения ФПГ, как холодовая вазоконстрикция. При длительном оперативном вмешательстве в условиях общей анестезии возникает гипотермия, поэтому амплитуда ФПГ во время операции постепенно уменьшается.

Передозировка общих анестетиков сопровождается выраженной вазодилатацией и проявляется на дисплее монитора увеличением амплитуды ФПГ. Сходные признаки имеет и гиперкапния, обусловленная недостаточным объемом вентиляции или нарушением работы контура наркозного аппарата.

У пациента, находящегося под наркозом, величина SpO2 зависит от четырех факторов: концентрации кислорода в газовой смеси, минутного объема вентиляции, адекватности ОЦК и правильности положения интубационной трубки. (Обсуждение всех четырех факторов содержится выше.)

Применение надежного пульсоксиметра позволяет без риска развития гипоксемии назначать закись азота в более высоких концентрациях, чем те, которые устанавливаются ротаметрами по стандартным соотношениям N2O:O2.

1В этих случаях крайне желательно также применение оксиметра

В раннем послеоперационном периоде происходит восстановление самостоятельного дыхания, сознания и болевой чувствительности. На этом этапе пациент обычно неспособен к полноценному контакту с окружающими, но о появлении у него боли и неприятных ощущений можно судить по снижению амплитуды ФПГ. Для комфортного выхода из наркоза характерно наличие нормальной или незначительно сниженной амплитуды пульсовой волны.

Вторая серьезная проблема, возникающая сразу после окончания анестезии,— артериальная гипоксемия. Она редко сопровождает регионарную анестезию, но очень часто наблюдается после масочных, и особенно — интубационных наркозов. Операции на органах грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости приводят к более выраженной и длительной послеоперационной гипоксемии, чем вмешательства на нижнем этаже брюшной полости и на конечностях. Частота и степень десатурации напрямую зависят от дозы фентанила или концентрации фторотана, применявшихся при наркозе. К факторам риска также относятся пожилой возраст больного и наличие у него ожирения.

В ближайшем посленаркозном периоде, длительность которого составляет около 20 мин, выраженная гипоксемия  (SpO2 = 85-90 %) при дыхании атмосферным воздухом отмечается в среднем у 40-60 % пациентов, глубокая гипоксемия (SpO2 < 85 %) — у 10-20 %, а в остальных случаях SpO2  редко превышает 94 %.

Основные причины гипоксемии на этом этапе: (1) центральная депрессия дыхания, обусловленная действием наркотических препаратов и гипервентиляцией во время наркоза; (2) остаточная миорелаксация; (3) нарушения проходимости верхних дыхательных путей; (4) множественные микроателектазы, факт появления которых у больных во время наркоза доказан, хотя их этиология до сих пор остается неясной.

Возникновение гипоксемии после окончания наркоза и при транспортировке пациента из операционной не является неожиданностью для анестезиологов. Эффективная мера, уменьшающая риск осложнений в ближайшем послеоперационном периоде, — ингаляция кислорода в концентрации 30-40 % у больных, принадлежащих к группе риска; а применение портативного пульсоксиметра во время транспортировки пациента вошло во многие стандарты безопасности.

В раннем послеоперационном периоде (~ 6 ч) в ряде случаев сохраняется необходимость в оксигенотерапии через маску, носовые канюли или назофарингеальный катетер. Снижение сатурации на данном этапе чаще всего обусловлено неполным восстановлением дыхания после наркоза и болевым синдромом, из-за которого пациент вынужден дышать поверхностно и сдерживать кашель, препятствуя тем самым раскрытию микроателектазов. Депрессия дыхания может быть вызвана наркотическими анальгетиками, назначаемыми после операции. Эти проблемы решаются посредством грамотного использования оксигенотерапии и сеансов дыхания в режиме ПДКВ, правильного выбора метода послеоперационной анальгезии и ранней активизации больного.

В данной ситуации пульсоксиметрический скрининг позволяет выделить группы пациентов, которым действительно необходимы ингаляции кислорода, выявлять случаи внезапно развивающейся гипоксемии и в нужный момент прекращать ингаляцию кислорода.

Считается, что оксигенотерапия в раннем послеоперационном периоде не показана больным, у которых при дыхании атмосферным воздухом в течение 20 мин SPO2 не опускается ниже 92 %.

Такой подход оправдан как для определения целесообразности оксигенотерапии, так и для решения вопроса об ее отмене. При наличии серьезной патологии органов дыхания и кровообращения прибегают к более жестким критериям. Доказано, что количество сэкономленного кислорода при таком подходе полностью окупает затраты, связанные с применением пульсоксиметров.

Пульсоксиметрия при эпидуральной и спинальной анестезии. Регионарная анестезия как самостоятельный метод обезболивания или как компонент комбинированной анестезии является, по-видимому, самым радикальным методом антиноцицептивной защиты. Вместе с тем эпидуральная и спинальная анестезия сопровождаются специфическими изменениями в системах кровообращения и дыхания, которые влияют на все параметры пульсоксиметрии. Поэтому умение интерпретировать данные пульсоксиметрии позволяет получать важную информацию о состоянии пациента и течении анестезии.

Рассмотрим, каким образом отражаются на дисплее пульсоксиметра типичные изменения кровообращения и дыхания, сопутствующие эпидуральной или спинальной анестезии.

Конкретные физиологические механизмы влияния спинальных методов обезболивания на дыхание и кровообращение немногочисленны, но весьма весомы:

• частичная (регионарная) или полная блокада симпатической системы;

- артериолодилатация в зоне блокады;

- компенсаторное сужение артериол вне зоны блокады;

- венодилатация, приводящая к относительной гиповолемии;

- брадикардия, вызванная десимпатизацией сердца;

• релаксация дыхательной мускулатуры;

• угнетение дыхательного центра наркотическими анальгетиками, введенными субарахноидально;

• острая ишемия дыхательного центра при критической декомпенсации гемодинамики.

В каждом случае включение и степень проявления этих эффектов зависят от нескольких факторов, в частности от доз применяемых препаратов, уровня блокады, исходного состояния кровообращения, режима инфузионной терапии, положения пациента на операционном столе, сопутствующей патологии и пр.

Сужение артериол вне зоны симпатической блокады, направленное на поддержание общего периферического сопротивления, проявляется снижением амплитуды ФПГ.

Умеренная вазоконстрикция вне зоны блокады, приводящая к некоторому уменьшению амплитуды ФПГ, — нормальная компенсаторная реакция сердечно-сосудистой системы на внезапное увеличение просвета артериол в блокированных областях.

Резкое снижение амплитуды волн ФПГ при эпидуральной/ спинальной анестезии служит признаком гиповолемии, недостаточного обезболивания или эмоционального стресса.

Гипотония венозного русла, обусловленная его десимпатизацией, приводит к развитию относительной гиповолемии, о которой свидетельствуют: (1) дыхательные волны на ФПГ и (2) дополнительное уменьшение амплитуды пульсаций. При невысоком уровне блока этим изменениям иногда сопутствует тахикардия, но при верхнегрудном блоке даже на фоне выраженной гиповолемии нередко наблюдается брадикардия. Серьезный аргумент в пользу наличия гиповолемии — снижение SpO2  при дыхании воздухом. Гипоксемия возникает из-за нарушения вентиляционно-перфузионных отношений в легких и исчезает на фоне ингаляции кислорода и/или активной инфузионной терапии и/или применения вазопрессоров. Пульсоксиметрические признаки гиповолемии становятся более выраженными при невосполненной кровопотере, гипогидратации, опускании ножного конца стола или кровати, искусственной вентиляции легких, а в акушерской практике — при компрессии нижней полой вены беременной маткой.

Увеличение амплитуды ФПГ обычно бывает связано с артериолодилатацией, обусловленной симпатической блокадой. Данный симптом обнаруживается лишь в тех случаях, когда датчик пульсоксиметра установлен в зоне блокады1.

1Увеличение амплитуды ФПГ можно увидеть па дисплеях лишь тех пульсоксиметров, которые не производят автоматическое масштабирование сигнала или имеют специальный индикатор реальной амплитуды волн.

При верхнем грудном блоке амплитуда ФПГ может оставаться нормальной даже при выраженной гиповолемии.

Симпатическая иннервация сосудов верхних конечностей и кожного покрова головы исходит из сегментов Th1-5 и не соответствует иннервации дерматомов. Это следует иметь в виду, если датчик пульсоксиметра расположен на пальце кисти (сенсорная иннервация C6-8) или на ухе (С2).

При верхнем грудном блоке не исключено повышение волн ФПГ, несмотря на то что чувствительность и движения в руке, на которой зафиксирован датчик, сохранены.

Блокада тонких немиелинизированных волокон симпатической системы наступает раньше и длится значительно дольше моторного и соматического сенсорного блока и может быть вызвана даже слабоконцентрированным раствором местного анестетика. Также полезно помнить, что граница зоны симпатической блокады в среднем на 2 сегмента выше границы сенсорного блока и на 4 сегмента выше границы моторного блока (одно из проявлений так называемого дифференциального блока).

Брадикардия, обусловленная дисбалансом между отделами вегетативной системы — нарушением симпатической иннервации сердца (Th1-5) с преобладанием вагусного влияния,— относится к типичным проявлениям высокого грудного блока и эффективно купируется атропином или эфедрином. При спинальной анестезии пульсоксиметр позволяет своевременно обнаруживать быстро прогрессирующую брадикардию, которая является самым ранним предвестником опаснейшего осложнения метода — вазо-вагальной синкопы. Глубокой брадикардии и артериальной гипотонии при спинальных методах обезболивания регулярно сопутствует и заметное уменьшение SpO2, если больной дышит атмосферным воздухом. В этих случаях следует иметь в виду, что высокая периферическая вазоплегия (датчик попадает в зону симпатической блокады) в некоторых случаях обеспечивает нормальную амплитуду ФПГ даже при катастрофическом падении артериального давления.

Существует несколько причин снижения SрO2 при эпидуральной или спинальной анестезии. Первая (и наиболее частая) — гиповолемия (см. выше). Другая возможная причина артериальной гипоксемии — гиповентиляция, которая иногда наблюдается при использовании седативных препаратов во время спинальнои анестезии.

Убедиться в том, что гипоксемия обусловлена исключительно гиповентиляцией, можно, попросив пациента, дышащего воздухом, сделать несколько энергичных вдохов. Через несколько секунд уровень SPO2 на некоторое время нормализуется. При гипоксемии, связанной с гиповолемией, эффективность этого приема не столь высока.

Введение в эпидуральное пространство или спинномозговой канал наркотических анальгетиков (морфина, фентанила и других мю-агонистов) в отдельных случаях сопровождается угнетением дыхательного центра, которое может развиться как вскоре после инъекции, так и много часов спустя. В этих случаях пациенты даже при выраженной гиповентиляции чувствуют себя комфортно и не предъявляют жалоб на нехватку воздуха, но по явному снижению сатурации, а также появлению гиперемии кожных покровов (признак гиперкапнии) и брадипноэ можно догадаться о серьезных проблемах с дыханием. Первый из перечисленных признаков обычно оказывается самым ранним. Это не всегда предсказуемое, но потенциально опасное осложнение чаще отмечается при назначении повышенных доз наркотического анальгетика и купируется инфузией раствора налоксона. Длительный пульсоксиметрический мониторинг с правильно настроенной аларм-системой помогает своевременно обнаружить данное осложнение. Умеренная гипоксемия, вызванная неглубокой гиповентиляцией, легко уступает ингаляции кислорода через лицевую маску или носовые канюли. При выраженной гиповентиляции в операционной требуется вспомогательная вентиляция легких через маску, а в послеоперационном периоде — продолжительная инфузия раствора налоксона.

Если в операционной у больного возникает центральная гиповентиляция, пульсоксиметрический мониторинг должен быть продолжен и в послеоперационном периоде.

Гиповентиляция порой возникает также вследствие релаксации межреберных мышц и диафрагмы. Такая картина наблюдается при блокаде грудных и шейных сегментов концентрированными растворами местных анестетиков и часто сочетается с серьезными расстройствами кровообращения. Больные при этом проявляют беспокойство, а нередко и явный страх и активно жалуются на нехватку воздуха. В некоторых случаях для нормализации SpO2 бывает достаточно ограничиться ингаляцией кислорода через лицевую маску и устранением препятствий для экскурсий диафрагмы1. При неэффективности этих мер требуется аккуратная вспомогательная вентиляция через маску мешком наркозного аппарата.

1Таким препятствием обычно оказывается сам хирург, опирающийся на живот или грудь больного в процессе операции. Движения диафрагмы могут быть также ограничены зеркалами и прочими инструментами.

Глубокая гиповентиляция или апноэ, вызванные нарушением иннервации дыхательной мускулатуры, включая диафрагму (C3-5), и острой ишемией дыхательного центра, развиваются при одном из опаснейших и, к счастью, редких осложнений анестезии — тотальном спинальном блоке. Его клиническая картина так выразительна, что роль пульсоксиметрии сводится не столько к диагностике самого осложнения, сколько к контролю эффективности интенсивной терапии.

Использование пульсоксиметра при выполнении эпидуральной или спинальной блокады позволяет вовремя определить наличие всевозможных нежелательных отклонений от нормального течения анестезии. Данные мониторинга необходимо сопоставлять с клинической картиной и результатами других методов контроля.

Каждый эпизод снижения SpO2 имеет свою причину и должен побуждать врача не только к коррекции самой гипоксемии (этого зачастую нетрудно достичь обычной ингаляцией кислорода), но также к выявлению и устранению вызвавших ее расстройств. Каждый клинический случай имеет свой набор наиболее вероятных причин артериальной гипоксемии; внимательная оценка состояния больного помогает обнаружить именно ту, которая привела к десатурации.

Умение распознавать причину артериальной гипоксемии или изменения амплитуды пульсовой волны во многих случаях приносит большую пользу. Пульсоксиметрия — самый распространенный метод мониторинга, и уменьшение SpO2 нередко оказывается единственным ранним сигналом неблагополучия. Ориентируясь на показания пульсоксиметра, можно, к примеру, своевременно увеличить темп инфузионной терапии при эпидуральной анестезии, исправить положение интубационной трубки, удалить катетером накопившуюся мокроту, заподозрить развитие пневмо- или гидроторакса. Положительная динамика сатурации после ликвидации нарушения подтверждает истинность Вашего предположения.

Умение находить связь между колебаниями показателей на дисплее пульсоксиметра и динамикой в состоянии пациента должно стать привычкой, которую, однако, нужно развивать. Незначительные интеллектуальные затраты на приобретение этого навыка окупаются очень быстро.

Следует учесть, что пульсоксиметрия начинается не с подключения монитора к больному, а с грамотного выбора модели монитора. Надежность, способность улавливать сигнал даже при выраженных нарушениях периферического кровотока, удобное и четкое представление данных на дисплее, наличие алгоритмов коррекции артефактов, большой объем и хорошая организация памяти, несложная и интуитивно понятная система управления монитором — вот далеко не полный список требований к модели, которая в руках понимающего специалиста позволяет реализовать разнообразные возможности метода, которые были рассмотрены в данной главе.

Глава 2

Капнография

## Технология метода

Если снять заднюю панель современного капнографа, взгляду откроется хитросплетение разноцветных проводов, соединяющих электронные платы между собой и с различными устройствами. Мы, конечно же, не собираемся описывать обстоятельно каждую деталь (ведь эта книга предназначена для врачей, а не для инженеров), а обсудим лишь главные принципы, лежащие в основе метода измерения концентрации углекислого газа, и те технические подробности, которые действительно необходимо знать, чтобы удачно выбрать модель монитора и правильно обращаться с ним. Ну и, наконец, для того, чтобы в тандеме "врач-монитор" интеллектуальное превосходство оставалось бы на стороне врача.

## Договоримся о терминах

Прежде чем приступить к разбору технических аспектов метода, давайте остановимся на тех терминах, которыми мы будем постоянно пользоваться.

Капнометрия — измерение концентрации углекислого газа в газовой смеси (вдыхаемом или выдыхаемом газе, газонаркотической смеси, атмосферном воздухе).

Капнометр — прибор для измерения концентрации углекислого газа в газовой смеси.

Капнограф — прибор, отображающий на экране в виде графика результаты измерения концентрации углекислого газа.

Отдельного рассмотрения требует центральная фигура этой главы — углекислый газ, — поскольку во врачебной среде наблюдается путаница в терминах, его касающихся.

Исходное химическое название этого вещества, независимо от его агрегатного состояния,— диоксид углерода (или двуокись углерода). В случаях, когда речь идет о двуокиси углерода как компоненте газовой смеси, ее называют углекислым газом. Растворившись в воде, крови или любой другой жидкости, СО2 перестает быть газом и в таком состоянии может называться только двуокисью (диоксидом) углерода. Повсеместно распространенный не только в быту, но и в медицине термин "углекислота", которым нередко обозначают углекислый газ, не должен использоваться для обозначения двуокиси углерода, которая кислотой не является. Углекислота, точнее, угольная кислота (H2СО3), — это продукт химической реакции между двуокисью углерода и водой. Она — отнюдь не летучее соединение, а потому выдыхать ее никак нельзя.

## Из истории капнографии

Прообраз современных капнографов был изобретен в Германии во время Второй мировой войны и не имел никакого отношения к медицине. С помощью первого прибора немцы по выбросу углекислого газа осуществляли контроль за полетами реактивных снарядов ФАУ-2, направляемых на Лондон. После окончания войны патент на эту установку, в числе прочих, попал в США, где в начале 50-х годов анестезиолог Джеймс О. Элам и исследователь Макс Листон использовали его для создания первого медицинского быстродействующего инфракрасного капнографа, который можно было применять в операционной. Прибор оказался очень громоздким и неудобным: один только датчик, устанавливаемый на интубационной трубке, весил около 5 кг. Клиническое применение инфракрасной капнографии отложили до лучших времен, хотя необходимость в ней обострилась именно в 50-е годы, когда Данию и США охватила эпидемия полиомиелита и в длительной ИВЛ нуждались тысячи пациентов. Любопытно, что в конце 40-х годов физиолог клиники Мэйо Ричард В. Стоу также разработал инфракрасный капнометр; известность, однако, В. Стоу получил позднее — как изобретатель СО2-электрода, до сих пор использующегося в клинических газоанализаторах.

В отличие от пульсоксиметрии, свалившейся на врачей как снег на голову и являвшей собой не столь уж ценный, как сперва полагали, подарок от инженеров, капнография имела честь принадлежать к числу тех "избранных" методов, которого с нетерпением ждали. Поэтому, как только промышленность освоила выпуск надежных, миниатюрных и простых мониторов (а это произошло в 70-х годах), капнографы быстро получили широчайшее распространение в анестезиологии и интенсивной терапии. В 1992 году Всемирная федерация анестезиологических обществ включила в Стандарты безопасности рекомендацию об использовании капнографии при каждом интубационном наркозе, хотя в 1989 году в Стандарте безопасности анестезии, принятом в штате Нью-Йорк, капнография уже рассматривалась как обязательный метод мониторинга у всех интубированных больных.

По мере накопления и осмысления клинического опыта стало ясно, что со своей основной задачей — контролем вентиляции легких — капнография справляется не всегда. Вместе с тем, как это нередко случается, обнаружилось, что диагностических возможностей у метода гораздо больше, чем предполагалось вначале. Сегодня капнография успешно применяется для диагностики тромбоэмболии легочной артерии, оценки качества кровотока после реанимации и в ряде других ситуаций. Форма капнограммы также имеет самостоятельное диагностическое значение, и умение читать ее позволяет выявлять некоторые нарушения дыхания. Но прежде чем приступить к подробному обсуждению, давайте познакомимся с устройством и принципом действия капнографа.

## Принципы капнометрии

Концентрацию углекислого газа в газовой смеси определяют различными способами. Однако для целей клинического мониторинга пригодны лишь те из них, которые отвечают следующим требованиям:

• обеспечивают длительное измерение с немедленным отображением текущего значения;

• гарантируют достаточную для клиники точность измерения;

• реализуются в надежных, компактных и нетрудоемких в обслуживании мониторах;

• не нуждаются в частых калибровках; при этом сама процедура калибровки должна быть простой и недорогостоящей;

• не представляют даже потенциальной опасности для пациентов и не дополняют вредными факторами (шум, электромагнитное излучение, инкубация инфекции и пр.) и без того нелегкую жизнь операционных и палат интенсивной терапии.

В настоящее время медицинская промышленность выпускает капнографы, работа которых основана на использовании одного из четырех способов определения СO2:

• масс-спектрометрии;

• рамановской спектрометрии;

• инфракрасного оптического анализа;

• инфракрасного оптико-акустического анализа.

В последнее десятилетие наиболее широкое распространение в мире получили инфракрасные капнографы, и в нашей стране риск встречи с монитором иного принципа действия крайне невысок. Ниже мы рассмотрим все перечисленные методы газового анализа, но более подробно осветим устройство и работу инфракрасных анализаторов.

Mace-спектрометрия. Этот метод газового анализа применяется с 1950 года, однако активное внедрение масс-спектрометров в анестезиологии началось с 1970 года, после усовершенствования системы (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Устройство масс-спектрометра

Масс-спектрометры — очень дорогие приборы, поэтому лечебные учреждения приобретают мультиплексные модели, в которых один анализатор попеременно измеряет состав газовых смесей, поступающих от нескольких (до 16-ти) больных, находящихся в десятках метров от прибора.

Небольшая часть вдыхаемого и выдыхаемого газа специальной помпой постоянно доставляется от пациента по тонкой трубке-магистрали в вакуумную камеру прибора. Разреженный газ подвергается бомбардировке пучком электронов, превращающих молекулы газовой смеси в заряженные частицы — ионы. Газовые ионы фокусируются электромагнитным полем в пучок, разгоняются и попадают в мощное постоянное магнитное поле, которое изменяет траекторию их полета. Отметим, что степень отклонения каждого иона зависит от его массы и заряда: тяжелые ионы отклоняются меньше, чем легкие. Таким образом смесь ионизированных газов разделяется на потоки, состоящие из отдельных компонентов газовой смеси. На пути каждого потока устанавливается счетчик ионов. Месторасположение каждого счетчика на коллекторе соответствует определенной величине соотношения масса : заряд иона.

Не вдаваясь во множество несущественных для врача технических проблем, запомним, что общее количество ионов, достигших коллектора, принимают за 100 %, а по количеству разрядов отдельных счетчиков вычисляют процентное соотношение компонентов исследуемой газовой смеси. Программное обеспечение современных моделей масс-спектрометров предполагает, что в состав газовой смеси входят азот, кислород, углекислый газ, закись азота, галотан, энфлюран и изофлюран. Сумма их концентраций должна равняться 100 %. Появление в дыхательной смеси какого-либо другого газа (гелия, ксенона, пропеллента аэрозоля и т. д.), для которого не предусмотрен отдельный счетчик, приводит к резкому искажению результатов измерения.

Перечислим достоинства и недостатки масс-спектрометров.

Достоинства:

• высокая точность измерения;

• определение всех компонентов газовой смеси одним методом и в одной пробе.

Недостатки: **

• высокая цена (оборудование окупается, если к одному монитору подключено несколько рабочих мест);

• необходимость в квалифицированном обслуживании;

• поломка одного монитора приводит к остановке мониторинга у нескольких пациентов;

• монитор потребляет много электроэнергии и производит много шума и тепла;

• задержка в измерении и отображении данных иногда составляет от 5 до 15, а в отдельных случаях до 60 с, что связано с большой протяженностью газовых магистралей и разделением времени измерения между несколькими больными.

Внедрение в медицинскую практику масс-спектрометров можно рассматривать как своего рода вынужденную попытку решить наболевшую проблему весьма сложным в техническом отношении способом, не дожидаясь появления более простых решений. По этой причине масс-спектрометры получили довольно ограниченное распространение. Например, в США к началу 90-х годов они имелись лишь в 300 госпиталях. Сегодня масс-спектрографами, отличающимися высочайшей точностью измерения, оснащены в основном научно-исследовательские центры.

Современный уровень развития техники позволил создать и прикроватные масс-спектрометры, однако в нашей стране их практически нет.

В медицине критических состояний повсеместное использование мониторинга газовых смесей стало возможным благодаря появлению более простых, дешевых и компактных мультигазовых мониторов; их сейчас выпускают десятки фирм. Мультиплексный принцип организации мониторинга в отделениях (один монитор одновременно обслуживает несколько пациентов) уступил место принципу центральных мониторных станций, когда каждый больной обеспечен отдельным прикроватным монитором, но данные от каждого монитора обрабатываются центральным компьютером, который осуществляет анализ, отображение и архивирование информации (PCMS — Personal Computer Monitor Station).

Рамановская спектрометрия. В мониторах, работающих по этому принципу, исследуемая газовая смесь поступает в измерительную камеру, где облучается потоком света, источником которого служит аргоновый лазер. В результате молекулы газа переходят в возбужденное состояние, а затем, возвращаясь в исходное состояние, излучают свет более низкой энергии и большей длины волны. Это явление известно в физике как "рамановский сдвиг"1. Величина волнового сдвига специфична для каждого газа, а интенсивность вторичного излучения зависит от концентрации газа. Таким способом можно одновременно определить концентрацию всех компонентов газовой смеси, включая кислород и азот.

1По имени индийскою физика Ч.В. Рамана, открывшего это явление в 1928 г.

К этому способу измерения прибегают очень редко. Принцип рамановской спектрометрии положен в основу действия монитора модели RASCAL II американской фирмы OHMEDA. Достоинство метода — возможность измерения концентраций любых компонентов газовой смеси. Главный недостаток монитора — недолговечность аргоновой лазерной трубки, которая требует периодической замены, что обходится весьма недешево.

Инфракрасный оптический анализ основан на способности молекул газа поглощать инфракрасное излучение определенной длины волны (рис. 2.2). Этим свойством обладают не все газы, а лишь те, молекулы которых состоят из разных атомов. К ним относятся углекислый газ (СО2) закись азота (N2O), пары воды (Н2О) и летучие анестетики (галотан, энфлюран, изофлюран, севофлюран и пр.). Симметричные молекулы кислорода, азота или гелия не поглощают инфракрасное (ИК) излучение, и их присутствие не влияет на результаты измерения.

Рис. 2.2. Спектры поглощения некоторых газов

Каждому газу присущ свой собственный спектр поглощения (рис. 2.2), поэтому, применяя излучения разных длин волн инфракрасного диапазона, можно определять содержание различных компонентов в одной пробе газа. Например, углекислый газ поглощает ИК-излучение с длиной волны 4,25 мкм, спектр поглощения N2O состоит из 4 составляющих, максимальная из которых имеет длину волны 3,86 мкм, а спектр поглощения летучих анестетиков приходится на 3,2-3,4 мкм. Величина концентрации водяного пара в газовой смеси не представляет существенного интереса, но наличие примеси воды может искажать результаты и нарушать работу прибора из-за конденсации. Вот почему перед попаданием в измерительную камеру анализируемый газ должен быть обезвожен.

Вдыхаемый и выдыхаемый газ поступает в прозрачную измерительную камеру, на которую направлен исходящий из специального источника поток инфракрасного излучения. В диапазоне его частот присутствуют и частоты, специфичные для газов, концентрацию которых определяют. Между излучателем и измерительной камерой находятся вращающаяся крыльчатка-прерыватель потока и фильтр, пропускающий лучи строго определенной длины волны (для СО2, как указывалось выше, она составляет 4,25 мкм). После прохождения через измерительную камеру часть излучения поглощается, а оставшаяся часть падает на фотодетектор, определяющий интенсивность светового потока (рис. 2.3). Чем больше молекул СО2 или другого измеряемого газа содержится в камере, тем интенсивнее поглощается ИК-излучение и тем меньше ток, генерируемый фотодетектором. Нетрудно заметить сходство этой схемы с устройством датчика пульсоксиметра.

Рис. 2.3. Устройство инфракрасного СО2-анализатора

Крыльчатка-прерыватель попеременно освещает ИК-лучами измерительную и эталонную камеры. Это дает возможность выявить, какая часть светового потока поглощается газовой смесью. По калибровочной зависимости между концентрацией газа и силой тока фотодетектора монитор рассчитывает парциальное давление углекислого газа или другого компонента газовой смеси.

Частота вращения крыльчатки не должна быть кратной частоте переменного тока электросети (50-60 Гц) и обычно составляет 70-90 об/с. От частоты прерываний зависят плавность процесса измерения и скорость реакции системы на изменение концентрации газа.

В многофункциональных мониторах, способных определять не только углекислый газ, но и газообразные анестетики, крыльчатку заменяют диском с вмонтированными в него фильтрами, каждый из которых пропускает излучение, поглощаемое определенным газом. Таким образом, на фотодетектор попеременно попадают ИК-лучи разных длин волн. Впрочем, это — лишь одно из нескольких технических решений, применяемых разными фирмами.

Серьезная проблема в инфракрасной капнографии связана с чрезвычайной близостью спектров поглощения углекислого газа (4,25 мкм) и закиси азота (максимальное поглощение — на длине волны 3,86 мкм), причем одна из полос спектра поглощения N2O практически накладывается на ту полосу поглощения СО2, с помощью которой осуществляется измерение (рис. 2.2). Поэтому в присутствии закиси азота капнограф дает завышенные результаты измерения CO2; ошибка оказывается тем значительней, чем больше концентрация N20 в газовой смеси. Артефакты в измерении СО2 во время наркоза закисью азота иногда настолько существенны, что дело может закончиться необоснованной коррекцией режима вентиляции.

В мониторах, измеряющих концентрации СО2 и N2O по отдельности, имеется специальный алгоритм для исправления такой ошибки. Более простые модели либо не обращают внимания на эту проблему, либо просят указать, используется закись азота или нет. При получении подтверждения они включают элементарный алгоритм коррекции, который учитывает только сам факт применения закиси азота, но не ее концентрацию. Точность коррекции в этом случае невысока, но для клинических целей она достаточна. Если Вы забыли отключить алгоритм, он будет продолжать работать и после окончания анестезии, искажая результат.

В любом случае документация, прилагаемая к монитору, содержит сведения о способе решения данной проблемы.

Инфракрасный фотоакустический анализ. На этом принципе работают, пожалуй, только мониторы датской фирмы BRUEL & KJAER, например модель В&К 1304 — мультигазовый монитор с пульсоксиметрическим блоком. Измерительные блоки BRUEL & KJAER установлены также и в мониторе MERLIN фирмы HEWLETT PACKARD.

Суть принципа заключается в том, что переход молекул газа в возбужденное состояние под воздействием инфракрасных волн сопровождается появлением звука, улавливаемого микрофоном. На диске-прерывателе находятся фильтры, попеременно пропускающие ИК-лучи с длинами волн, соответствующими линиям спектров поглощения исследуемых газов. Амплитуда звука определяется концентрацией газа. Встроенная программа анализирует фонограмму и выделяет из нее сигналы, соответствующие каждому компоненту газовой смеси. Метод отличается высокой точностью и стабильностью, а приборы, функционирующие на этом принципе, имеют хорошую репутацию.

## Способы представления концентрации газа

В некоторых моделях мониторов предусмотрена возможность выбора единиц измерения содержания СО2 в газовой смеси (кПа, мм рт. ст , %). Между способами отображения информации есть не формальное, а весьма существенное различие.

Относительная концентрация газа измеряется в объемных процентах (%). Так, концентрация СО2, равная 5 %, означает, что в 100 мл газовой смеси содержится 5 мл углекислого газа.

Относительная концентрация, выраженная десятичной дробью, называется "фракционной концентрацией", или "фракцией газа в газовой смеси". Например, фракция кислорода, равная 0,21, — это то же, что концентрация кислорода, равная 21 %.

Относительная концентрация — самый традиционный, но не самый удачный способ отображения содержания газа в газовой смеси. Дело в том, что при изменении атмосферного давления газ становится либо более плотным, либо более разреженным, и хотя процентные соотношения компонентов газовой смеси при этом остаются прежними, количество молекул газа в каждом проценте изменяется, а соответственно, изменяется и эффективность альвеолярной вентиляции. Кроме того, выражение концентрации в процентах оказывается крайне неудобным, когда требуется сравнить содержание СО2 в выдыхаемом газе с напряжением СО2 в крови. И, наконец, хеморецепторы организма не понимают, что такое относительная концентрация, и упрямо ориентируются на концентрацию абсолютную.

В физиологии дыхания объемная концентрация газа обозначается знаком F, за которым следуют подстрочный индекс, обозначающий газовую смесь (I — вдыхаемый газ, Е — выдыхаемый, А — альвеолярный, ЕТ — конечная часть выдыхаемого газа и пр.), и формула самого газа.

Например, FiCO21 — это процентное содержание углекислого газа во вдыхаемом газе; FETCO2 читается как "процентная концентрация углекислого газа в конечной порции выдыхаемого газа", a FiO2 — это фракция кислорода во вдыхаемом газе.

Процентный состав газовой смеси определяют с помощью масс-спектрометров.

1В соответствии со стандартами филиологии, формула газа должна обозначаться и виде подстрочного индекса, но на практике это правило оказалось настолько неудобным, что в последние годы его не выполняют даже профессиональные журналы.

Парциальное давление газа в газовой смеси (от лат. pars — часть) измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.) или в килопаскалях (кПа), на которые уже не первое десятилетие лениво пытается перейти весь мир.

Парциальное давление газа — это та часть общего барометрического давления, которая обеспечивается молекулами данного компонента газовой смеси.

На каждый газ в смеси приходится часть барометрического давления, соответствующая объемной концентрации этого газа. Поэтому сумма парциальных давлений всех компонентов газовой смеси равна барометрическому давлению (закон Дальтона).

В физиологии дыхания парциальное давление обозначается символом Р (от англ., pressure — давление), за которым следуют индекс газовой смеси и формула самого газа.

Так, РETСO2 — это парциальное давление углекислого газа в конечной части выдыхаемого газа, а РAСO2 — парциальное давление СО2 в альвеолярном газе.

Например, если вдыхаемый газ содержит 30 % кислорода, 68 % закиси азота и 2 % фторотана (галотана), а атмосферное давление равно 760 мм рт. ст., то

РIО2 = (760 х 30 %) - 228 мм рт. ст.

PIN2O =(760X68%) - 516,8 мм рт. ст.

PIHAL =(760х 2%) = 15,2 мм рт. ст.

Итого: 100% = 760 мм рт. ст.

Зная величину атмосферного давления и парциального давления газа, легко вычислить его процентную концентрацию:

Относительная концентрация газа (%) =

Парциальное давление газа (мм рт. ст.)

= ——————————————————————— 100%

Барометрическое давление (мм рт. ст.)

Парциальное давление — это один из показателей абсолютной концентрации, то есть количества молекул газа в единице объема газовой смеси. При этом концентрация газа выражается через давление, которое обеспечивают его молекулы. Чем больше молекул газа в единице объема, тем выше парциальное давление этого газа.

При колебаниях атмосферного давления соответственно изменяются и парциальные давления газов, отражая изменения их абсолютных концентраций, хотя процентные соотношения компонентов смеси остаются прежними.

Если в рассмотренном нами примере атмосферное давление снижается с 760 до 730 мм рт. ст., то парциальные давления газов также уменьшатся:

PIO2 = (730 X 30%) = 219 мм рт. ст.

PIN2O - (730 X 68 %) - 496,4 мм рт.

PIHAL =(730x 2%) = 14,6 мм рт. ст.

Итого: 100% = 730 мм рт. ст.

Исчисление концентрации газа в единицах давления удобно тем, что предоставляет возможность сравнивать парциальное давление газа в газовой смеси (например, в альвеолярном или вдыхаемом газе) с напряжением этого газа в крови или в тканях и тем самым определять градиент давлений, от которого зависят направление и скорость газообмена в легких и в тканях.

Инфракрасные капнографы измеряют абсолютные концентрации углекислого газа и летучих анестетиков и выражают их в мм рт. ст. или в кПа. Процентная концентрация газа, высвечиваемая на дисплее, всегда является расчетной величиной, для получения которой программа монитора оперирует данными встроенных барометра и термометра.

При использовании данных капнографии следует иметь в виду еще одно обстоятельство. На величину реального парциального давления углекислого газа влияют пары воды, которыми насыщен альвеолярный газ. Парциальное давление воды при 37 °С составляет 47 мм рт.ст., а на долю остальных компонентов альвеолярного газа приходится 760-47 = 713 мм рт. ст. Поэтому парциальному давлению СО2 в альвеолах, равному 40 мм рт. ст., соответствует концентрация этого газа, составляющая

РAСО2 = 40/713 х 100 = 5,6 %.

Перед поступлением в измерительную камеру капнографа проба газа искусственно обезвоживается. При исчезновении любого из компонентов газовой смеси относительные концентрации всех других повышаются. В связи с тем, что капнографы калибруются сухими газами, поправка, связанная с изменением влажности, не вносится, и программное обеспечение капнографа производит пересчет парциального давления в процентную концентрацию, исходя из условий измерения, а не из условий альвеолярной среды. Например, если измеренное парциальное давление СО2 равно 35 мм рт. ст., то при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. рассчитанная капнографом относительная концентрация углекислого газа составит

РетСО2 = 35/760 X 100 = 4,6 %.

Несоответствие между измеренной и реальной величинами РETСO2 равно нескольким мм рт. ст. и в клинической практике обычно не берется во внимание.

В капнографах, имеющих встроенный барометр, поправка на колебания атмосферного давления производится автоматически.

## Системы газоанализаторов

Все модели капнографов (как, впрочем, и других газоанализаторов) различаются не только по принципу, лежащему в основе измерения, но и по способам доставки газа в измерительную камеру. Таких способов три:

• капнометрия вне дыхательного потока с непрерывным отбором пробы газа (sidestream analysis);

• капнометрия в дыхательном потоке (mainstream analysis);

• компромиссный вариант.

Капнометрия вне дыхательного потока (sidestream analysis) получила наиболее широкое распространение. Суть способа проста и заключается в следующем: из потока вдыхаемого и выдыхаемого газа (например, из интубационной трубки или наркозной маски) небольшая его часть непрерывно откачивается по тонкой пластиковой трубке и подается в измерительную камеру, расположенную внутри монитора (рис. 2.4). После выполнения анализа газ сбрасывается в атмосферу. Если мониторинг применяется во время анестезии, проводимой малопоточным методом (по закрытому контуру), то газ из капнографа возвращается в контур подругой трубке-магистрали. В этом случае перед возвратом в наркозный аппарат газ должен пройти через бактериальный фильтр.

Рис. 2.4. Капнометрия вне дыхательного потока

Капнографы, работающие по этому принципу, имеют систему обезвоживания газовой смеси, встроенную газовую помпу и снабжены одноразовыми комплектами тонких газовых магистралей со специальными адаптерами для подключения к дыхательному контуру.

Газовая помпа обеспечивает всасывание анализируемой пробы газа с постоянной (обычно 150-200 мл/мин) скоростью. При более низкой скорости всасывания точность измерения концентрации и отображения капнограммы снижаются. От скорости всасывания зависит скорость поступления газа в измерительную камеру, то есть задержка измерения.

Поломка помпы — одна из самых частых причин отказа монитора.

Выбирая модель, уточните средний срок службы газовой помпы (так называемую наработку на отказ) и стоимость ее замены. Например, из документации монитора RGM фирмы OHMEDA следует, что средние эксплуатационные расходы, связанные с заменой помпы по истечении срока гарантии, составят 204 доллара в год. Помпы, которыми снабжаются мониторы фирмы DATEX, не нуждаются в замене по меньшей мере 5 лет1.

1Недавно наступило слияние этих фирм под эгидой финского концерна INSTRUMENTARIUM.

Газовая помпа выходит из строя особенно быстро, если монитор часто и подолгу оставляют включенным без необходимости (в промежутках между наркозами или после полной стабилизации дыхания пациента). В комплексных мониторах, как правило, не предусмотрено раздельное включение блоков, поэтому в тех случаях, когда такой монитор применяется только для пульсоксиметрии, помпа газоанализатора работает вхолостую и износ ее ускоряется.

Газовая магистраль — это тонкая гибкая трубка из прозрачного пластика. Ее длина и внутренний диаметр определяются фирмой-изготовителем и обеспечивают заданную скорость доставки газа в анализатор.

Переполнение магистрали конденсатом может приводить к искажению формы капнограммы и нарушению процесса измерения.

Адаптер (пробоотборник) имеет боковой порт для подключения магистрали и выполняется в разных вариантах: это может быть прямой или угловой патрубок, вставляемый между интубационной трубкой (маской, трахеостомической канюлей) и тройником контура наркозного аппарата или респиратора; есть также адаптеры со специальными защитными устройствами, предотвращающими попадание мокроты в магистраль. Универсальный адаптер D-hte (DATEX) позволяет, помимо забора газа, измерять давление в контуре и определять некоторые параметры механики дыхания. Для педиатрических пациентов существуют адаптеры, позволяющие вводить катетер-пробоотборник до уровня бифуркации трахеи, что повышает точность измерения газового состава у детей до 12 лет. У неинтубированных больных применяются адаптеры в форме носовых канюль. Крупные фирмы предоставляют большой выбор адаптеров для самых разных ситуаций.

При подсоединении адаптера необходимо следить, чтобы магистраль отходила от него вверх,— это предотвращает затекание в нее конденсата.

Система обезвоживания газа — пожалуй, самое уязвимое место в конструкции инфракрасного капнографа. От нормального ее функционирования полностью зависит работа монитора. Расходы на обслуживание данной системы, при неудачном выборе модели, могут за несколько лет превысить стоимость самого монитора.

Как упоминалось выше, обезвоживание газовой смеси требуется для того, чтобы не допустить конденсации воды внутри измерительной камеры и повысить точность измерения концентрации СО2.

Самый распространенный способ обезвоживания газа — пропускание его через специальный фильтр, помещенный в кассету-водоотделитель (картридж). Вода, извлеченная из газовой смеси, стекает в прозрачный накопительный резервуар, который по мере заполнения необходимо опорожнять. Поэтому вся система обезвоживания находится снаружи монитора, чаще — на его передней панели, и доступна для обзора и обслуживания.

В некоторых моделях капнографов при переполнении водосборника происходит заброс жидкости в измерительную камеру, что выводит анализатор из строя.

Картриджи, будучи одноразовыми, регенерации не подлежат. К замене картриджей приходится прибегать довольно часто. Так, в модели OXICAP (OHMEDA) картридж при регулярной эксплуатации монитора меняют в среднем один раз в неделю, что выливается в 520 долларов в год. В некоторых моделях капнографов для каждого пациента предусмотрен отдельный фильтр (например, картридж Watercheck фирмы CRITICARE).

Накопление влаги и отказ фильтра происходят особенно быстро при высоком содержании воды во вдыхаемом газе (например, когда больному проводится ИВЛ качественно увлажненной газовой смесью и особенно когда в шланг вдоха респиратора включен аэрозольный ингалятор).

В настоящее время самой эффективной и экономичной системой удаления паров воды из газа является водоуловитель D-fend фирмы DATEX, снабженный гидрофобной мембраной, пропускающей газ и задерживающей воду и микроорганизмы. Средний срок его службы составляет около двух месяцев, а на замену отработавших элементов тратится 96 долларов в год.

Конденсат, стекающий в резервуар, нередко бывает инфицирован, а сам резервуар выступает в роли инкубатора микроорганизмов. Поэтому при опорожнении водосборника необходимо пользоваться резиновыми перчатками и соблюдать прочие меры предосторожности, указанные в документации.

Многие фирмы применяют для извлечения влаги из газа капиллярные трубки, выполненные из полимера нафиона (nation). Этот чрезвычайно дорогой материал выпускается в небольшом количестве единственным заводом, который принадлежит компании Perma Pure Products Inc. Нафион обладает уникальным свойством избирательно пропускать молекулы воды, оставаясь непроницаемым для остальных газов. При прохождении газовой смеси по нафионовой трубке молекулы воды покидают ее просвет, уходя в более сухой окружающий атмосферный воздух. В результате газ на выходе из трубки имеет ту же влажность, что и атмосфера, что вполне приемлемо для нормальной работы прибора. Капнографы с такой системой обезвоживания газа легко узнать по отсутствию на передней панели фильтра с влаго-сборником.

Срок работы нафионовой трубки больше, чем таковой у фильтра, однако периодическая замена данного элемента необходима, и стоит это недешево.

Время реакции системы на внезапное изменение концентрации СО2 (response time) складывается из двух составляющих:

1. Время доставки газовой смеси из дыхательных путей в измерительную камеру (delay time); у систем sidestream оно достигает 1,5 с. Время доставки зависит от скорости откачки газа, а также от длины магистрали. Оно уменьшается при укорочении магистрали.

2. Скорость измерения (rise time) — определяется как период от момента поступления порции газа в измерительную камеру до момента подъема сигнала фотодетектора от нуля до 90 % истинной величины. Скорость измерения зависит от марки измерительной системы и обычно составляет 0,35-0,55 с.

В целом быстродействие инфракрасных капнографов с непрерывным отбором пробы газа соответствует большинству клинических целей — определение частоты дыхания, своевременное выявление гипо- или гипервентиляции, апноэ, разгерметизации системы и пр. Резкое укорочение времени реакции системы требуется лишь в особых случаях, когда необходима синхронизация капнограммы и спирограммы, например для измерения анатомического мертвого пространства или расчета темпа продукции СО2.

Калибровка капнографа осуществляется с целью проверки соответствия силы тока фотодетектора концентрации углекислого газа. Обычно полная калибровка монитора выполняется по двум точкам. Процедура установки нуля производится по атмосферному воздуху, а потому является бесплатной. В некоторых мониторах предусмотрена калибровка по воздуху автоматически при каждом включении. У таких моделей присоединять адаптер к интубационной трубке следует только после сигнала о готовности монитора к работе. Вторую точку прямой находят с помощью специальной калибровочной газовой смеси, содержащей СО2 и другие компоненты в известных концентрациях. Каждая фирма-производитель мониторов выпускает баллончики со сжатой калибровочной газовой смесью, которая, помимо СО2, может также включать N2О, О2 и летучие анестетики. К баллонам прилагаются специальные устройства для подачи смеси в монитор и инструкция. Капнографов, работающих по принципу sidestream и не нуждающихся в калибровках, пока еще не создано, так что отсутствие калибровочных баллонов в комплекте поставки прибора означает лишь одно: их забыли заказать при составлении контракта1.

1Еще одна причина, по которой желательно покупать мониторы у авторизоанных дилеров, способных лать полезные рекомендации при составлении контракта.

В связи с тем, что капнограф нередко требует частой калибровки, фирмы стараются до предела упростить эту манипуляцию. Некоторые модели (в частности, OXICAP [OHMEDA]) сами управляют процессом калибровки, выводя на экран соответствующие команды для врача. Периодичность калибровок газовой смесью из баллонов неодинакова: один раз в две недели (OHMEDA), ежемесячно (В&К, MARQUETTE) или два раза в год (DATEX). Соответственно различаются и финансовые затраты на калибровочный газ, составляя от 10 до 100 долларов в год на один монитор.

Из сказанного выше ясно, насколько серьезен вопрос покупки монитора. Последствия недостаточно продуманного выбора фирмы-поставщика или неосведомленности о предстоящих затратах на расходные материалы самые плачевные: отработав некоторое время, дорогостоящий и нужный прибор ляжет мертвым грузом на больничном складе в ожидании списания. Стремительное развитие мониторной техники привело к тому, что темп морального старения модели способен превышать скорость ее физического износа. Помните, что мониторы оправдывают расходы на их приобретение лишь при активном использовании.

Достоинства системы:

• возможность применения легких и дешевых одноразовых адаптеров для присоединения к дыхательным путям;

• защищенность всех сложных, хрупких и дорогостоящих частей измерительной системы, находящихся внутри корпуса прибора;

• наличие адаптеров для самых разных клинических ситуаций;

• возможность мониторинга у неинтубированных больных;

• возможность одновременного определения нескольких газов в одной пробе.

Недостатки системы:

• необходимость в специальном устройстве для удаления паров воды из газовой смеси;

• наличие газовой помпы — самой ненадежной части системы;

• повышенное время реакции измерительной системы (если это имеет значение);

• затраты на приобретение расходных материалов (адаптеров, магистралей, фильтров, калибровочного газа).

Капнометрия в дыхательном потоке (mainstream analysis) распространена меньше, чем предыдущий метод. Адаптер в этой системе представляет собой устанавливаемую между интубационной трубкой и тройником контура кювету, через которую на проток проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый газ (рис. 2.5). В ней имеются два сапфировых окошка, прозрачные для ИК-лучей. Адаптеры моделей mainstream бывают одно- или многоразовыми и стоят значительно дороже, чем таковые у капнографов sidestream. На адаптер снаружи надевается съемный датчик, в который вмонтированы источник монохроматического ИК-излучения и вся измерительная система. Конденсации паров воды на сапфировых окошках препятствует подогрев адаптера. Вес датчика может составлять от 10 до 60 г, а цена этого миниатюрного устройства может достигать 1500 долларов. После включения монитора требуется некоторое время для разогрева датчика. Задержка с началом мониторинга невелика и обычно находится в пределах от 20 с до 3 мин. Некоторые капнографы этого типа не нуждаются в периодических калибровках, но требуют регулярного (по крайней мере один раз в год) метрологического контроля датчика.

Рнс. 2.5. Капнометрия в дыхательном потоке

Представители данного класса мониторов — CAPNOGARD, CO2SMO (NOVAMETRIX), CAPNOCHECK (BCI), PROPAQ М106 (PROTOCOL SYSTEMS), ULTRA CAP (NELLCOR-PB) и некоторые другие.

Достоинства системы:

• повышенное быстродействие (время реакции 30-60 мс);

• отсутствие необходимости в обезвоживании газовой смеси;

• оптимальна при анестезии по закрытому контуру.

Недостатки системы:

• увеличенный риск смещения или перегиба интубационной трубки из-за повышенного веса устанавливаемых на ней деталей;

• повышенный риск поломки самой дорогой части монитора — датчика;

• невозможность определения иных газов, кроме CO2;

• невозможность использования разнообразных адаптеров;

• высокая стоимость расходных материалов (адаптера, датчика).

Компромиссный вариант системы предложен фирмой NELL-COR и реализован в модели N 1000. Измерительная система капнографа вынесена за пределы корпуса монитора в отдельный небольшой блок вблизи пациента. По сути, это вариант системы sidestream с укороченной магистралью. Достоинства системы:

• сохранение многих преимуществ системы sidestream (использование разнообразных легких и дешевых адаптеров, мультигазовый мониторинг, надежная защита измерительной системы);

• увеличение быстродействия системы за счет резкого укорочения газовой магистрали;

• уменьшение скорости откачки пробы газа в измерительную камеру до 50 мл/мин без потери качества измерения.

Недостаток системы:

• наличие дополнительного блока и возможное появление неудобств, связанных с его размещением на самой дефицитной и загроможденной территории в операционной или в палате интенсивной терапии — в непосредственной близости от пациента.

И наконец, некоторые фирмы предоставляют врачам возможность самостоятельно решать, какой из вышеперечисленных систем пользоваться. Например, в мониторе Capnocheck Dual Stream (фирма BCI, США) предусмотрена возможность применения как одной, так и другой технологии.

## Рабочие характеристики капнографа

Сегодня медицинские капнографы выпускаются десятками различных фирм. Нередко одна фирма предлагает несколько моделей мониторов, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Мы намеренно не приводим здесь сравнительную характеристику даже самых известных современных систем: при нынешних темпах развития и совершенствования мониторной техники такая информация очень быстро устаревает. Достаточно знать общие принципы оценки основных рабочих характеристик капнографов.

Необходимая точность измерения концентрации СО2 обеспечивается любым из четырех методов анализа; важен не сам метод, а то, насколько качественно он реализован. Например, истинность показаний инфракрасного капнографа зависит от того, есть ли в нем алгоритм коррекции погрешностей, обусловленных колебаниями температуры, атмосферного давления и концентрации закиси азота.

Наиболее высокой точностью отличаются масс-спектрометры, однако прежде чем остановить на них свой выбор, подумайте, не слишком ли дорого Вы платите за дополнительный знак после запятой, который, как правило, не имеет никакой диагностической ценности.

Выведение на дисплей капнограммы — один из главнейших плюсов модели, резко увеличивающий диагностические возможности метода. Отсутствие этой функции существенно удешевляет монитор, но оправдано лишь у портативных транспортных моделей.

Удобство представления данных мониторинга на дисплее весьма значимо для восприятия информации. На дисплеях моделей некоторых фирм, не уделяющих этому вопросу должного внимания, она порой демонстрируется в виде трудночитаемой смеси графиков, трендов, цифр, индексов и сообщений. При покупке модели полюбопытствуйте, возможен ли выбор скорости движения кривой по экрану, ибо переключение между режимами дисплея позволяет, в одних случаях, рассматривать форму каждой дыхательной волны, а в других — оценивать колебания ритма и иных характеристик дыхания.

Наличие и объем памяти — важнейшая характеристика монитора, позволяющая проводить ретроспективный анализ данных. Играет роль и способ представления трендов на дисплее — возможность выбора шкалы времени, доступность цифровых показателей, относящихся к любому моменту процесса мониторинга. В одних моделях данные хранятся в памяти монитора лишь до выключения прибора из сети, а в других, имеющих аккумулятор,— неопределенно долго. Некоторые модели способны сохранять в памяти протоколы мониторинга нескольких больных. (Эти вопросы детально раскрыты в последней главе.)

Встроенный аккумулятор утяжеляет прибор, увеличивает его габариты и к тому же стоит больших денег. К автономному питанию прибегают при транспортировке пациентов в больнице и за ее пределами, в медицине катастроф, а также в лечебных учреждениях, где часто возникают перебои в электроснабжении. И если первое предназначение аккумулятора для российского уха звучит не совсем привычно, то второе и третье недоумения вызывать, похоже, не должно. Необходимо обращать внимание на длительность работы монитора при питании от аккумулятора, а также на способ подзарядки аккумулятора — ручной (что связано с дополнительными хлопотами) или автоматический — при очередном подключении к электросети.

Надежность и долговечность модели гарантируют лишь крупные фирмы с солидной репутацией в данной области. Но даже в этом случае, перед тем как сделать окончательный выбор, стоит поинтересоваться мнением представителей фирм-конкурентов: они с готовностью поведают Вам о приглянувшейся модели все то, что фирма-производитель старается не подчеркивать. Другой надежный прием — посоветоваться с коллегами, работающими с такими мониторами в других больницах Вы, в частности, узнаете, что если вовремя не слить конденсат из водоуловителя заинтересовавшей вас модели, то жидкость бесшумно проникнет в анализатор и прибор выйдет из строя. У другого монитора помпа ломается не позже чем через три месяца со дня его доставки. Третья модель калибруется только специалистами завода, который находится по другую сторону Атлантики. Словом, сто раз услышать иногда оказывается полезнее, чем один раз увидеть, особенно после оплаты банковского счета.

Затраты на поддержание монитора в рабочем состоянии столь же неизбежны и регулярны, как покупка бензина для автомобиля, а посему их обязательно нужно учитывать при выборе модели. Как правило, они сводятся к приобретению расходных материалов — калибровочного газа, фильтров и адаптеров с магистралями. Решающее значение имеют периодичность замены элементов и их цена: из произведения этих факторов складываются эксплуатационные расходы, объем которых в особо неудачных случаях за 2-3 года перекрывает стоимость самого монитора. Большую, если не определяющую роль имеет и доступность сервисной поддержки. Нередко покупатели дорогих мониторов, "связавшись" с посредниками-однодневками, вскоре остаются один на один с массой проблем. Специфика российского рынка вынуждает подходить к выбору фирм-поставщиков с предельной осторожностью и отдавать предпочтение тем из них, у кого широко развита и стабильно работает сеть региональных представительств. Впрочем, эти соображения относятся к поиску и приобретению не только капнографов.

## Физиологические основы капнографии

Вряд ли необходимо доказывать, как важен контроль вентиляции легких во время анестезии, при ИВЛ или у пациента с нестабильным дыханием. Пожалуй, самый распространенный способ такого контроля — визуальное наблюдение за дыхательными движениями больного и интуитивная оценка качества вентиляции. Вторым доступным, простым, а потому широко применяемым методом является спирометрия, проводимая в мониторном режиме; она позволяет следить за частотой дыхания, дыхательным объемом и их произведением — минутным объемом вентиляции (самостоятельной или аппаратной). При всей несомненной информативности вышеперечисленных параметров такой мониторинг оставляет врача без ответа на главный вопрос: насколько объем вентиляции легких соответствует текущим потребностям конкретного больного? В элементарных случаях сравнивают получаемые данные с номограммами или таблицами нормативов. Но о каких нормативах может идти речь у больных с РДС, массивной кровопотерей, септическим шоком, тромбоэмболией легочной артерии и прочими типичными для нашей специальности диагнозами?

Своим быстрым повсеместным внедрением капнография обязана именно этой проблеме. Мониторный контроль концентрации СО2 в выдыхаемом газе казался очевидным решением задачи. Но, как нередко случается, вскоре выявилось, что в некоторых случаях вынести заключение о достаточности объема вентиляции, полагаясь на данные капнографии, нельзя. Вместе с тем обнаружилось, что диагностические возможности метода выходят далеко за рамки его первоначального предназначения.

Проблема адекватности вентиляции легких

У большинства пациентов, нуждающихся в помощи врача-анестезиолога и интенсивиста, требуемый объем вентиляции определяется не только их ростом и весом, но также:

• интенсивностью метаболизма, который по отношению к объему вентиляции выступает в роли "заказчика", однако при этом сам зависит от множества различных факторов и подвержен значительным колебаниям;

• эффективностью, с которой легкие способны включать в газообмен поступающий в них газ и которая резко снижается при увеличении мертвого пространства или при дыхании малыми дыхательными объемами;

• различными "недыхательными" проблемами, которые организм пытается решать за счет дыхания (например, компенсировать метаболический ацидоз гипервентиляцией);

• измененной настройкой параметров газообмена у больных с хронической дыхательной недостаточностью или у жителей высокогорных районов.

Если судить о достаточности вентиляции по показателям спирограммы, приведенным к росту и весу пациентов, нетрудно пропустить гиповентиляцию у пациента с разлитым перитонитом, ожогами, политравмой или передозировать объем вентиляции больному с отравлением барбитуратами или при гипотермии.

Приняв за конечную цель вентиляции поддержание нормального газового состава крови, оттекающей от легких, вы должны в каждом случае судить о качестве вентиляции по содержанию дыхательных газов в артериальной крови. Оговорим сразу, что РаО2 на роль индикатора гипо- и, тем более, гипервентиляции легких не годится: в списке факторов, влияющих на его величину, с объемом легочной вентиляции соседствуют такие мощные механизмы, как шунтирование крови, нарушения альвеолокапиллярной диффузии и внутрилегочного распределения вентиляции и кровотока. Поэтому нередки случаи, когда выраженная гипоксемия наблюдается и при гипервентиляции и когда простым повышением содержания кислорода во вдыхаемом газе можно нормализовать РаО2 у больного с резко сниженным объемом дыхания.

И наоборот, углекислый газ прекрасно растворяется в воде, благодаря чему легко проходит даже через утолщенную альвеолокапиллярную мембрану. Содержание СО2 в крови почти линейно зависит от его напряжения, что делает легочный обмен этого газа малочувствительным к регионарным нарушениям вентиляционно-перфузионных отношений. Даже выраженное шунтирование крови в легких не грозит гиперкапнией. Вот почему напряжение углекислого газа в крови, оттекающей от легких (РаСО2) определяется исключительно объемом вентиляции перфузируемых альвеол и позволяет делать вывод о том, достаточен он или нет.

Приемлемым считается такой объем вентиляции альвеол, который поддерживает напряжение СО2 в артериальной крови на нормальном уровне (40±4 мм рт. ст.), так что в функциональном отношении термины "нормовентиляция" и "нормокапния" являются синонимами.

Однако анализ газового состава артериальной крови повторяют в лучшем случае несколько раз в сутки. Когда речь идет о показателях, подверженных быстрым и существенным изменениям, одиночные лабораторные пробы предоставляют возможность судить о динамике процесса так же, как несколько кадров — о кинофильме в целом. Существует мониторный метод контроля газового состава крови с помощью оптодов, введенных в кровеносный сосуд, но он сложен и очень дорогостоящ. Транскутанный мониторинг газового состава крови, получивший было распространение в 80-е годы, в настоящее время применяется почти исключительно в педиатрии.

Физиология дыхания предложила другой, более простой выход из этой ситуации. Известно, что напряжение углекислого газа в артериальной крови практически не отличается от парциального давления СО2 в альвеолярном газе (РАСО2). Измерив РаСО2 и мысленно уравняв его с РаСО2 вы находите ответ на вопрос, достаточен ли минутный объем легочной вентиляции. А если вы к тому же помните, что пробу альвеолярного газа нетрудно получить при каждом выдохе пациента, вам остается лишь наблюдать за вентиляцией больного в мониторном режиме, отслеживая ее изменения с каждым дыхательным циклом.

Капнограф регистрирует четыре показателя, обладающие диагностической ценностью:

1. Парциальное давление или объемную концентрацию СО2 в конечной порции выдыхаемого газа (РЕТСО2 или РЕТСО; соответственно). Различия между этими параметрами и единицы их измерения уже обсуждались. По изложенным выше причинам мы будем пользоваться в основном показателем РЕТСО2.

2. Частоту спонтанного дыхания или искусственной вентиляции, которая обычно обозначается "/"и выражается в размерности "ВРМ" (от англ, breaths per minute — вдохов в минуту), "СРМ" (от англ, cycles per minute — циклов в минуту) или, что то же, 1/min или min-1.

3. Парциальное давление или объемную концентрацию СО2 во вдыхаемом газе (РIСО2 или FICO2 соответственно).

4. Форму капнограммы.

Причинами изменений всех вышеперечисленных показателей служат определенные физиологические сдвиги, возникающие при патологических состояниях. Поэтому клиническая интерпретация параметров капнограммы базируется на ясном понимании физиологических основ обмена углекислого газа в организме. Ниже мы приведем лишь тот минимум сведений, который необходим для осмысленной работы с капнографом. Более подробную информацию на эту тему читатель найдет в специальных руководствах по нормальной и прикладной физиологии дыхания.

Образование и запасы СО2 в организме

Образование двуокиси углерода в организме. Двуокись углерода — один из конечных продуктов аэробного метаболизма. Основной постоянный источник СО2 — митохондрии, в которых окисление углеродсодержащих субстратов в цикле Кребса сопровождается образованием энергии, запасаемой в высокоэнергетических соединениях.

Кроме того, некоторое количество СО2 дает бикарбонатный буфер при возникновении метаболического ацидоза. При постепенном углублении ацидоза избыток углекислого газа успевает покинуть организм, однако при стремительно развивающемся ацидозе, в частности при остановке сердечной деятельности, этот механизм способствует усилению гиперкарбии.

Третий (ятрогенный и довольно мощный) источник СО2 — бикарбонат натрия (NaHCO3), вводимый внутривенно для коррекции метаболического ацидоза. Инфузия 50 мл 8 % раствора сопровождается быстрым образованием примерно 1 л СО2, подлежащего эвакуации из организма. Соответственно должен увеличиться и минутный объем вентиляции легких.

И наконец, какое-то количество СО2 всасывается в кровь через брюшину при лапароскопии.

На темп образования СО2 влияют многие факторы: масса тела, интенсивность метаболизма, состав питания больного и пр. Понятно, что этот показатель очень вариабелен и зависит от конкретного состояния пациента в данный момент времени. Стало быть, такой же изменчивой величиной является и минутный объем дыхания, поддерживающий нормальную вентиляцию.

Скорость метаболической продукции СО2 у взрослого человека в покое равняется в среднем 150 мл/мин.

Приведенная здесь величина, как это принято в физиологии дыхания, выражает объем газа при стандартных условиях (STPD): атмосферном давлении 760 мм рт. ст., относительной влажности 0% и температуре 0°С. В реальных же условиях такое количество согретого газа занимает приблизительно в 1,2 раза больший объем (180 мл).

При гиперметаболических состояниях продукция СО2 может возрасти в несколько раз. Примерами являются стресс, гипертермия, гипертиреоз, физическая нагрузка (двигательное возбуждение, судорожный синдром, сопротивление респиратору), сепсис, обширные ожоги, питание смесями и растворами с высоким содержанием углеводов, синдром злокачественной гипертермии. Неадекватная анестезия во время операции также чревата увеличением образования двуокиси углерода. Продукция СО2 существенно снижается при гипотермии, миорелаксации и глубокой седации.

Формы содержания CO2 в организме. Двуокись углерода в организме присутствует в нескольких формах, которые обеспечивают ее хранение и транспортировку. Отметим, что, хотя растворимость СО2 в плазме довольно велика (примерно в 25 раз выше, чем таковая у кислорода), ее все же недостаточно для доставки кровью в легкие всей образующейся в организме двуокиси углерода. Но если для кислорода в крови предусмотрен специальный транспортный белок (гемоглобин), то почти 90% двуокиси углерода, поступающей из тканей в кровь, обратимо превращается в эритроцитах в ионы бикарбоната, которые и являются основной транспортной формой СО2. Некоторую часть СО2 переносит гемоглобин в форме карбаминовых соединений.

В пересчете на углекислый газ, в 100 мл артериальной крови содержится около 50 мл СО2, а в венозной крови — около 55 мл. Таким образом, каждые 100 мл крови удаляют из тканей в альвеолярный газ около 5 мл СО2.

Благодаря хорошей растворимости двуокиси углерода в водных средах и разнообразию ее транспортных форм существенное изменение содержания СО2 в крови сопровождается относительно небольшим изменением напряжения углекислого газа. Так, ежеминутное поступление в кровоток из тканей 150 мл СО2 при нормальном минутном объеме кровообращения обеспечивает артериовенозную разницу, равную всего 6 мм рт. ст. Для сравнения, поступление из альвеол в кровь примерно такого же количества кислорода приводит к увеличению напряжения кислорода в крови на 60 мм рт. ст. Зависимость содержания СО2 в крови от напряжения приближается к прямолинейной форме, в отличие от S-образной, характерной для кислорода.

Запасы СО2 в организме. Общее количество двуокиси углерода в организме огромно — около 110-120 л. Этим ограничивается способность капнографии немедленно обнаружить внезапно развившуюся гиповентиляцию. Запасы СО2 состоят из целого ряда химических соединений, в которые обратимо превращается поступающая из клеток двуокись углерода и которые легко отдают ее при снижении напряжения СО2 в крови.

Основная форма хранения двуокиси углерода в организме — бикарбонаты.

Существуют так называемые центральные и периферические запасы СО2 (рис. 2.6). Они различаются по доступности, то есть по скорости и интенсивности включения в обмен при изменениях напряжения СО2 в крови. Взаимодействие между этими запасами — главный фактор, определяющий скорость развития и стойкость гипо- или гиперкарбии при изменениях объема вентиляции легких.

Периферические (тканевые) запасы СО2 в пересчете на газ составляют около 110 л и делятся на три неравные части.

Большая часть периферических запасов двуокиси углерода содержится в костной и жировой тканях (рис. 2.6, А), то есть в тканях с низкой собственной метаболической активностью и бедным кровоснабжением. Поэтому увеличение или опустошение этих запасов при изменениях продукции СО2 или альвеолярной вентиляции совершается в течение десятков часов.

Меньшая часть периферических запасов СО2 находится в мышцах и других органах с умеренным кровоснабжением (рис. 2.6, В). Стабилизация этих запасов на новом уровне при колебаниях вентиляции и метаболизма осуществляется за десятки минут.

Рис. 2.6. Запасы СО2 в организме

И наконец, небольшое количество СО2, подверженное очень быстрым изменениям при колебаниях альвеолярной вентиляции или продукции двуокиси углерода, содержится в органах с интенсивным кровоснабжением и малой собственной массой (головной мозг, почки) (рис. 2.6, С).

Периферические запасы СО2, в связи с их значительным объемом, играют роль буфера, который препятствует резким изменениям напряжения углекислого газа в организме при кратковременных колебаниях объема легочной вентиляции или темпа продукции СО2.

При апноэ и связанной с ним задержкой СО2 в тканях гиперкапния нарастает очень медленно, по 2-3 мм рт. ст. в 1 мин. Таким способом организм существенно замедляет скорость развития респираторного ацидоза. В этом отношении обмен СО2 существенно отличается от обмена кислорода, запасы которого в организме крайне невелики, чем обусловлено как катастрофически быстрое нарастание гипоксии при острых нарушениях дыхания, так и очень быстрое восстановление исходного состояния при возобновлении вентиляции.

Центральные запасы СО2 содержатся в крови и составляют около 2,5 л углекислого газа. Это — самая небольшая, но чрезвычайно мобильная часть СО2, которая способна быстро реагировать на колебания объема альвеолярной вентиляции. Центральные запасы СО2 можно рассматривать как своего рода челнок, постоянно снующий от тканей к легким и обратно.

Содержание двуокиси углерода в венозной крови, оттекающей от тканей, определяется напряжением СО2 в тканях, а количество СО2 в артериальной крови, оттекающей от легких, контролируется объемом альвеолярной вентиляции. Так, после кратковременной гипервентиляции, не успевшей заметно уменьшить периферические запасы СО2 и тем самым снизить напряжение СО2 в венозной крови, PаCO2 почти тут же возвращается к первоначальному уровню.

Внутрилегочный обмен СО2

Доставка СО2 в легкие. Двуокись углерода, будучи хорошо растворимым соединением, легко проникает через любые биологические мембраны. Поэтому напряжение СО2 в венозной крови, оттекающей от органов (PVCO2), практически равняется напряжению СО2 в тканях.

В норме содержание СО2 в смешанной венозной крови - около 52 мл/100 мл крови, что соответствует PVCO2 46 мм рт. ст.

Количество СО2 в венозной крови - довольно постоянный параметр, поскольку оно стабилизируется периферическими запасами двуокиси углерода. Основные причины венозной гиперкарбии:

• гиповентиляция, которая приводит к постепенному увеличению периферических запасов СО2;

• несоответствие минутного объема кровообращения метаболическим потребностям (гиподинамический режим кровообращения);

• рециркуляция углекислого газа в контуре наркозного аппарата или респиратора;

• преднамеренная подача углекислого газа в контур наркозного аппарата (это нетипично для анестезиологической практики в России, но традиционно используется в Великобритании).

Диффузия СО2 в альвеолярный газ (рис. 2.7). Венозную кровь, поступающую в легочные капилляры, отделяет от альвеолярного пространства тонкая альвеолокапиллярная мембрана, хорошо проницаемая для углекислого газа. Легочная вентиляция поддерживает постоянное парциальное давление углекислого газа в альвеолах (РАСО2); оно составляет 40 мм рт. ст. (нормальными считаются колебания данного параметра в пределах 36-44 мм рт. ст.). Под влиянием градиента давлений СО2 между венозной кровью (46 мм рт. ст.) и альвеолярным газом (40 мм рт. ст.) углекислый газ переходит из капиллярной крови в просвет альвеол, а оттуда удаляется в атмосферу с выдыхаемым газом. Напряжение СО2 на протяжении легочного капилляра уменьшается, и этот процесс продолжается до тех пор, пока оно не снизится до уровня парциального давления СО2 в альвеолярном газе (то есть до 40 мм рт. ст.).

Рис. 2.7. Диффузия СО2 из капилляров в альвеолы

Таким образом, от альвеол оттекает кровь, напряжение СО2 в которой практически равно парциальному давлению СО2 в альвеолярном газе. Изменяя объем альвеолярной вентиляции, организм регулирует напряжение СО2 в артериальной крови, поступающей к органам.

Во многих случаях инвазивную и относительно трудоемкую процедуру определения напряжения СО2 в артериальной крови можно заменить измерением парциального давления СО2 в альвеолярном газе. Данное положение и лежит в основе капнометрии.

При этом за альвеолярную принимается концентрация углекислого газа, измеренная в самом конце выдоха, когда из дыхательных путей выходит именно альвеолярный газ1. В показателе РЕТСО2 индекс ЕТ — аббревиатура от англ, "end tidal" — конечная часть дыхательного объема. Нетрудно заметить, что вся безупречная на первый взгляд схема базируется на нескольких допущениях (см. ниже) и работает лишь в том случае, если все они выполняются.

1На зape физиологии дыхания конечная часть выдыхаемого газа называлась пробой Холденна-Пристли, в наше время этот термин вышел из употребления.

• Парциальное давление СО2 в альвеолярном газе должно быть равно напряжению СО2 в крови, оттекающей от альвеол.

• Дыхательный объем должен быть достаточно велик для того, чтобы в конце выдоха из дыхательных путей поступал газ альвеолярного пространства.

• Концентрации СО2 в различных участках легких должны быть одинаковыми.

Довольно легко обнаружить, что из трех перечисленных условий только первое выполняется практически всегда, второе же не соблюдается при поверхностном дыхании или при высокочастотной вентиляции легких. Третье условие — по принципиальным причинам — невыполнимо вообще. Поэтому полное равенство, а следовательно, и абсолютная взаимозаменяемость РЕТСО2 и РаСО2 в каждом случае являет собой недостижимый идеал.

В норме разница между РЕТСО2 и РаСО2 существует, однако ее величина достигает лишь нескольких мм рт. ст. Это означает, что в большинстве случаев РЕТСО2 служит достаточно надежным показателем адекватности вентиляции.

Впрочем, любой метод измерения дает ту или иную погрешность, тем не менее результаты измерения годны к использованию, если величина погрешности известна и незначительна. Вместе с тем необходимо уметь распознавать клинические ситуации, в которых ошибка становится настолько большой, что ориентироваться на величину РЕТСО2, принимая решение, нельзя.

Альвеолярная вентиляция. Для поддержания постоянного парциального давления СО2 в альвеолярном газе и артериальной крови углекислый газ, поступающий в альвеолы с периферии, удаляется из легких в составе выдыхаемого газа. При этом скорость продукции СО2 в тканях должна равняться скорости эвакуации его в окружающую среду. В противном случае имеет место накопление СО2 в организме или, наоборот, избыточное вымывание двуокиси углерода из тканей.

В процессе выдоха из дыхательных путей сначала выходит газ анатомического мертвого пространства, не содержащий СО2, а затем альвеолярный газ, в составе которого СО2 и покидает организм. В норме парциальное давление СО2 в альвеолах равно 40 мм рт. ст., что при нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) соответствует концентрации СО2 5,6 %.

Если скорость продукции СО2 в организме составляет 180 мл/мин, а РАСО2 — 5,6 %, то объем альвеолярного газа, в котором содержится данное количество СО2 вычисляют по формуле:

(180 мл/5,6%) х 100% = 3214 мл = 3,21 л.

Именно таким и должен быть минутный объем альвеолярной вентиляции в данном примере, чтобы парциальное давление углекислого газа в альвеолах, а значит, и напряжение СО2 в артериальной крови поддерживались на уровне 40 мм рт. ст.

Из этой несложной формулы следует, в частности, что при повышении продукции СО2 до 250 мл/мин и прежнем объеме альвеолярной вентиляции концентрация СО2 в альвеолах через некоторое время возрастет до 7,8 %, что соответствует парциальному давлению 55,6 мм рт. ст. Для предотвращения гиперкапнии альвеолярную вентиляцию в данном случае необходимо увеличить до 4,46 л/мин.

В другой ситуации, когда минутная продукция СО2 остается на уровне 180 мл/мин, а объем альвеолярной вентиляции снижается до 1,5 л/мин, концентрация СО2 в альвеолярном газе повысится до 12 % (РАСО2 85,6 мм рт. ст.). Вывод: в результате гиповентиляции поднимается концентрация СО2 в альвеолярном газе и соответственно увеличивается РаСО2.

Вентиляция легких. Любому процессу, протекающему в организме, присущ свой коэффициент полезного действия. Применительно к вентиляции легких это означает, что далеко не весь объем вдыхаемого и выдыхаемого газа используется по назначению — для доставки в альвеолы кислорода и удаления поступающего в них с периферии углекислого газа. Часть дыхательного объема, которая по разным причинам не принимает участия в газообмене, является физиологическим (или функциональным) дыхательным мертвым, пространством (ДМП), которое включает несколько компонентов.

Анатомическое мертвое пространство — это совокупный объем дыхательных путей, имеющих небольшое общее поперечное сечение. Последнее обстоятельство делает невозможным эффективный внутрибронхиальный диффузионный обмен между вдыхаемым и альвеолярным газами. Таким образом, величина анатомического ДМП равна объему проксимальной части дыхательных путей, где состав вдыхаемого газа сохраняется неизменным. Величина анатомического мертвого пространства в условиях нормочастотной вентиляции довольно постоянна и в среднем у взрослого человека равняется 150 мл. Строго говоря, размер ДМП зависит от положения больного, частоты дыхания, скорости вдоха и выдоха и длительности инспираторной паузы, но эти изменения, хорошо изученные физиологами, столь невелики и непредсказуемы, что в клинической практике их редко берут в расчет. Анатомическое ДМП существенно уменьшается при трахеотомии или при инсуффляции кислорода в трахею через катетер (метод TRICh — tracheal insufflation of oxygen).

Аппаратное мертвое пространство является своеобразным искусственным началом анатомического ДМП и включает объемы интубационной трубки, пространства между куполом лицевой маски и поверхностью лица пациента, адаптера-пробоотборника капнографа; а при поломке клапанов в мертвое пространство может войти часть контура наркозного аппарата. Аппаратное ДМП оказывает такое же влияние на вентиляцию легких, как и анатомическое, и поэтому суммируется с ним.

В целом размеры анатомического и аппаратного мертвого пространства можно рассматривать как фиксированный налог на дыхание, который вычитается из каждого дыхательного объема независимо от величины последнего1.

1Это положение справедливо, если дыхательный объем превышает величину анатомического мертвого пространства.

В случаях, когда пациент дышит малыми дыхательными объемами, которые близки по величине к сумме анатомического и аппаратного ДМП, диагностическая ценность капнографии резко снижается. Подробнее эта проблема будет рассмотрена при обсуждении капнограммы.

Альвеолярное мертвое пространство представлено легочными регионами, в которых отсутствует кровоток и, следовательно, не происходит газообмен. Газ, заполняющий альвеолярное ДМП, близок по составу к вдыхаемому газу. На вентиляцию альвеолярного мертвого пространства тратится определенная часть дыхательного объема. В норме эта часть мала и существенного влияния на газообмен не имеет, но в условиях патологии она достигает более половины дыхательного объема, а в самых тяжелых случаях — 80 % ДО (рис. 2.8). При обнаружении альвеолярного ДМП минутный объем легочной вентиляции необходимо увеличить, так как часть дыхательного объема, попадающая в "мертвые" альвеолы, не включается в газообмен, а оставшейся части ДО оказывается недостаточно для обеспечения нормовентиляции. Поскольку вдыхаемый газ распределяется между эффективно работающими регионами и альвеолярным мертвым, пространством в определенном соотношении, повышение дыхательного объема влечет за собой увеличение вентиляции как "здоровых", так и "мертвых" альвеол. Поэтому вентиляцию альвеолярного ДМП можно рассматривать как пропорциональный налог на вентиляцию легких.

ЗАКЛАДКА

г™' -to ч * РЕтС02 28 мм рт. ст.

12ммрт. ст

Альвеолярное мертвое пространство 40ммрт.ст

^

Рис. 2.8. Влияние альвеолярного мертвого пространства на конечно-экспираторную концентрацию углекислого газа

Таким образом, альвеолярное мертвое пространство играет ту же роль в вентиляции легких, что и шунтирование крови в системе легочного кровотока.

При выдохе газ из альвеолярного мертвого пространства, не содержащий СО2, выходит из легких одновременно с газом из эффективно работающих участков и разбавляет его, вследствие чего концентрация СО2 в смешанном альвеолярном газе снижается. В норме альвеолярное ДМП невелико, поэтому РЕТСО2 с достаточной степенью приближения может быть использовано как заменитель РаСО2.

В случаях, когда альвеолярное мертвое пространство существенно возрастает, различие между двумя этими показателями увеличивается настолько, что применить капнографию для диагностики гипо- или гипервентиляции невозможно.

Причины, приводящие к нарушению или прекращению альвеолярного кровотока в отдельных регионах, носят (1) морфологический или (2) функциональный характер. Первая группа причин — эмболии и тромбозы в системе легочной артерии, классические примеры — тромбоэмболия легочной артерии и респираторный дистресс-синдром, при которых на вентиляцию альвеолярного ДМП порой расходуется более половины дыхательного объема. Вторая группа причин — низкое давление в легочной артерии; классические примеры — гиповолемия, сердечно-легочная реанимация или сжатие легочных капилляров в межальвеолярных перегородках высоким альвеолярным давлением при некоторых режимах ИВЛ. Из приведенного выше далеко не полного списка следует, что ситуации, в которых полагаться на данные капнографии рискованно, встречаются в повседневной клинической практике достаточно часто и их необходимо уметь распознавать. Самый надежный способ решения проблемы — измерение напряжения CO2 в пробе артериальной крови и сравнение его с РЕТСО2.

Если различие между РаСО2 и РЕТСО2 больше 5 мм рт. ст., ориентироваться на данные капнографии, когда речь идет об адекватности объема легочной вентиляции, нужно крайне осторожно.

В таких случаях объективным и единственно надежным параметром остается РаСО2, однако измерение этого показателя в мониторном режиме — дело весьма сложное и дорогостоящее.

Регионарная неравномерность вентиляции и перфузии легких — еще один фактор, влияющий на эффективность легочного газообмена.

Состояние нормовентиляции достигается лишь тогда, когда объемной скорости альвеолярного кровотока соответствует строго определенный темп вентиляции альвеол. В норме для поддержания РаСО2 на уровне 40 мм рт. ст. на обработку каждых 1000 мл крови, протекающей по легочным капиллярам, требуется около 800 мл свежего газа, вентилирующего альвеолы, то есть нормальная величина вентиляционно-перфузионного отношения составляет приблизительно 0,8. Это справедливо как для отдельного региона, так и для легких в целом.

Увеличение вентиляционно-перфузионного отношения при прочих неизменных условиях является физиологическим синонимом гипервентиляции — регионарной или общей — и приводит к гипокарбии — снижению напряжения СО2 в крови, оттекающей от региона, или в артериальной крови. Соответственно, "низкое отношение вентиляции к кровотоку" — это другое название гиповентиляции, по причине которой возникают гинеркапния и гиперкарбия.

Легкие состоят из множества участков с различными вентиляционно-перфузионными отношениями и, следовательно, с неодинаковым составом альвеолярного газа, потому что возможность равномерного распределения вентиляции и кровотока в них исключена. Парциальное давление СО2 в альвеолах разных регионов в норме находится в пределах от 25 до 45 мм рт. ст.

В связи с тем что зависимость содержания СО2 в крови от напряжения близка к линейной, гиповентиляция одних регионов эффективно компенсируется гипервентиляцией других1, а парциальное давление СО2 в смешанном альвеолярном газе почти не отличается от напряжения CO2 в смешанной артериальной крови.

1Это справедливо только в отношении углекислого газа S-образмая форма кривой диссоциации оксигемоглобипа и ограниченность его кислородной емкости и резко снижают эффективность такого механизма компенсации для кислорода. Поэтому патологическая неравномерность вентиляции и кровотока приводит к развитию гипоксемии, которую нельзя ликвидировав простой гипервентиляцией. Более подробно данная тема изложена в гл. "Пульсоксиметрия"

Для анализа капнограммы эти сведения могли бы оказаться неприменимыми, если бы не весьма серьезное обстоятельство. Вентиляция разных участков легких осуществляется не только неравномерно, но и несинхронно. В начале выдоха через датчик капнографа проходит альвеолярный газ, поступающий в основном из гипервентилируемых регионов, которые опорожняются с большей скоростью. В течение выдоха капнограф регистрирует постепенное увеличение концентрации углекислого газа, поэтому альвеолярное плато в норме имеет незначительный подъем. В конечной же части выдоха преобладает альвеолярный газ из гмяовентилируемых зон, содержащий повышенное количество СО2. Но именно эта, последняя, порция выдыхаемого газа используется капнографом для определения величины РЕТСО2, по которой мы судим о вентиляции легких в целом. При физиологически нормальной степени неравномерности вентиляции отличие РЕТСО2 от РаСО2 невелико, и его, как правило, не принимают во внимание. Однако в случаях, когда отмечаются выраженные нарушения проходимости отдельных бронхов, величина. РЕТСО2 может оказаться несколько выше, чем РаСО2, но при этом не "перекроет" напряжение СО2 в венозной крови. Любопытно, что на первых этапах широкого внедрения капнографии такие случаи регулярно описывались в литературе как курьезные.

## Капнограмма

В большинстве моделей СО2-анализаторов предусмотрена возможность отображения капнограммы на дисплее. Форма капнограммы обладает самостоятельным диагностическим значением. Ниже мы рассмотрим форму этой кривой у здорового человека, а в разделе о практическом применении метода обсудим клиническую интерпретацию капнограммы.

К началу выдоха (точка А на рис. 2.9) проксимальные дыхательные пути заполнены вдыхаемым газом, который в норме не должен содержать СО2. Участок АВ (фаза I капнограммы) соответствует начальной части выдоха, когда через датчик капнографа проходит газ анатомического мертвого пространства

В норме концентрация углекислого газа на участке АВ равна нулю.

В случаях, когда вдыхаемый газ, заполняющий анатомическое мертвое пространство, по тем или иным причинам содержит примесь углекислого газа, участок АВ капнограммы поднят над нулевой линией.

В точке В начинается фаза II капнограммы — быстрый подъем концентрации СО2 в выдыхаемом газе (участок ВС). В течение этой фазы через датчик капнографа проходит размытый фронт раздела между газами анатомического ДМП и альвеолярного пространства. Другая причина наклона кривой на данном участке — неодинаковость длины и объемов бронхов, ведущих к разным регионам легких. На этом этапе выдоха к газу анатомического мертвого пространства уже примешиваются первые порции альвеолярного газа, поступающего из центральных регионов легких, имеющих короткие воздухоносные пути.

Рис. 2.9. Фазы капнограммы

В норме для фазы II капнограммы характерен крутой подъем.

При замедленном выдохе кривая фазы II становится более пологой.

При выраженной асинхронности опорожнения различных регионов легких фаза II капнограммы также становится более пологой.

При поверхностном дыхании или при высокочастотной вентиляции легких выдох может закончиться уже в фазе II. При этом отраженная на дисплее величина РЕТСО2 не соответствует парциальному давлению CO2 в альвеолярном газе.

В точке С происходит перегиб кривой и начинается фаза III капнограммы — альвеолярное плато. На участке CD капнограф регистрирует концентрацию СО2 в газе, поступающем из альвеолярного пространства. В связи с неравномерностью вентиляционно-перфузионных отношений и асинхронностыо опорожнения разных зон легких (см. выше) концентрация СО2 в выдыхаемом газе на данном участке постепенно повышается, и кривая приобретает небольшой наклон. В конце фазы III (точка D) концентрация СО2 в выдыхаемом газе достигает максимального значения, и капнограф выделяет ее в качестве отдельного параметра — конечно-экспираторной концентрации углекислого газа (РЕТСО2)1.

1В некоторых случаях альвеолярное плато в конечной части имеет выраженный подъем вверх - так называемую IV фазу, отражающую по сложившимся преддавлениям, процесс экспираторного закрытия дыхательных путей. Эта фаза бывает хорошо заметна на экспираторной нитрограмме, попытаться разглядеть ее на капнограмме не стоит: разрешающая способность метода для этого недостаточна.

В норме прирост концентрации СО2 в течение фазы III незначителен и исчисляется десятыми долями процента.

При патологической неравномерности и асинхронности вентиляции разных регионов наклон альвеолярного плато становится весьма выраженным, а в некоторых случаях место перехода от фазы II к фазе III едва различимо.

В норме величина альвеолярного мертвого пространства ничтожно мала, поэтому фаза III капнограммы отражает концентрацию СО2 в альвеолярном газе, а величина РЕТСО2 — уровень PaCO2. Нормальное различие между этими двумя показателями составляет 2-3 мм рт. ст. Считается, что РЕТСО2 может использоваться в качестве эквивалента РЕТСО2, если они отличаются не более чем на 5 мм рт. ст.

При наличии значительного альвеолярного мертвого пространства газ, поступающий из него, смешивается в дыхательных путях с газом из эффективно функционирующих альвеол. В результате парциальное давление СО2 в фазе III капнограммы оказывается ниже, чем в работающих альвеолах, и, следовательно, ниже, чем напряжение СО2 в артериальной крови. В этом случае РЕТСО2 перестает отражать адекватность объема легочной вентиляции.

Начало вдоха на капнограмме регистрируется в точке D. В этот момент адаптер капнографа быстро заполняется вдыхаемым газом, и кривая резко устремляется вниз до уровня, соответствующего концентрации СО2 во вдыхаемом газе.

Для участка DE характерна пологая форма, если адаптер капнографа установлен между интубационной трубкой и аппаратным мертвым пространством. Чаще всего такая картина наблюдается при поломке клапана вдоха наркозного аппарата, когда в конце выдоха шланг вдоха частично заполнен плохо перемешанной смесью выдохнутого и свежего газов.

Вдох с последующей инспираторной паузой (если таковая имеется) заканчивается в точке А, положение которой на капнограмме никак не отмечено. Самая низкая величина парциального давления СО2 на участке ЕА принимается за инспираторную и обозначается РIСO2.

В норме вдыхаемый газ не содержит СО2, поэтому РIСО2 равняется нулю.

Подъем участка ЕА над изолинией свидетельствует о наличии примеси СО2 во вдыхаемом газе. Степень загрязнения вдыхаемого газа углекислым газом оценивают по величине РIСО2.

Практическое применение капнографии

Подготовка монитора к работе

Из всех применяемых ныне мониторов самыми эффективными сторожами при больном считаются пульсоксиметр и капнограф: именно они делят между собой первое место по числу своевременно выявляемых осложнений.

Статистические исследования показали, что капнограф способен вовремя обнаруживать 40-60 % от общего количества тревожных ситуаций и осложнений, возникающих в связи с анестезией.

Те же исследования, однако, свидетельствуют, что в 2/3 случаев, когда капнограф должен выявлять осложнение, но не делает этого, неудача связана с неправильной эксплуатацией монитора.

Подготовка капнографа к работе занимает от силы несколько минут и должна обязательно предшествовать мониторингу. Правила этой процедуры просты и очевидны, и уже хотя бы поэтому их нужно выполнять.

Проверка целостности и проходимости магистрали пробоотборника. Трудно ожидать большой пользы от монитора, который аспирирует пробу газа не из дыхательных путей, а из атмосферы через дефект магистрали или присоединительных элементов. Описаны случаи, когда подобная неисправность имитировала, например, картину, типичную для интубации пищевода.

Калибровка прибора в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Некоторые модели производят калибровку атмосферным воздухом автоматически при каждом включении, и в эти моменты адаптер должен быть открыт в атмосферу. Периодичность калибровок тест-газом зависит от конкретной модели и подлежит обязательному соблюдению.

Проверка надежности соединений магистрали с монитором и адаптером, адаптера — с тройником и интубационной трубкой или маской, а также картриджа — с влагосборником.

Аларм-систему включают и настраивают на конкретного больного. Выключение звуковой сигнализации, "чтобы не мешала работать", к сожалению, стало достаточно распространенной практикой, о чем свидетельствуют многочисленные публикации. Любопытно, что поводом к написанию статей всякий раз служили серьезные осложнения, развивавшиеся, по известному закону, вскоре после преднамеренного отключения "надоевшего"

аларма и потому распознававшиеся с запозданием. Перед тем как "заглушить" монитор, стоит задать себе вопрос: а был ли смысл тратить деньги на его покупку?

Схема простейшей проверки капнографа перед работой такова. Включите монитор и подышите через адаптер, наблюдая при этом за дисплеем. Если все показания капнографа находятся в нормальных пределах, значит, все в порядке. При явных отклонениях от нормы необходимо откалибровать прибор или обратить внимание на состояние собственного здоровья.

## Показатели нормальной капнограммы

В предыдущей главе мы рассмотрели ряд физиологических механизмов, формирующих внешний вид и параметры капнограммы в реальных клинических условиях. У большинства пациентов, которыми занимаются анестезиолог и интенсивист, капнография эффективно справляется со своей главной задачей: мониторингом вентиляции легких. И все же следует четко понимать, что капнография отражает реальное положение дел в системе дыхания лишь тогда, когда соблюдены нижеперечисленные условия:

• отсутствие грубой патологии легких;

• преобладание дыхательного объема над объемом анатомического мертвого пространства;

• отсутствие гиповолемии;

• своевременная калибровка капнографа.

В остальных случаях один из основных показателей капнометрии — petco2 — непригоден для оценки вентиляции, но даже при этом монитор эффективно выявляет тахи-, брадипноэ и апноэ, а также позволяет извлекать важную диагностическую информацию из формы капнограммы.

Частота дыхания (ЧД) должна соответствовать возрастной норме с поправкой на особенности клинической ситуации. Расхождения между показаниями монитора и частотой самостоятельного дыхания, измеренной по секундомеру, возможны, но они, как правило, не превышают 1-2 цикла в 1 мин. Эти несовпадения подчас обусловлены способом расчета ЧД монитором. В случаях, когда капнограф определяет частоту дыхания по интервалу времени между двумя соседними волнами капнограммы, любая, даже незначительная нерегулярность дыхания приводит к колебаниям величины ЧД на дисплее. При выраженной аритмии дыхания такой монитор позволяет получить представление о ее степени, но среднюю частоту дыхания приходится находить "вручную".

Если в программном обеспечении капнографа применяется принцип "скользящего окна" или оценка среднего показателя производится за конкретный временной интервал, величина ЧД, усредненная за несколько дыхательных циклов, обновляется на дисплее через регулярные промежутки времени. Данный способ расчета частоты дыхания сглаживает естественные колебания этого параметра и аналогичен традиционному способу измерения ЧД с помощью секундомера.

При искусственной вентиляции легких капнограф должен отражать на дисплее неизменную величину частоты дыхания, которая точно соответствует частоте дыхательных циклов респиратора. Колебания показаний монитора возникают лишь при появлении спонтанной дыхательной активности пациента на фоне ИВЛ.

Сужение диапазона между верхним и нижним порогами аларм-системы настраивает монитор на сигнализацию о нарушении адаптации больного к респиратору.

При вспомогательных режимах вентиляции легких капнограф, устанавливающий ЧД за достаточно длительный временной интервал, демонстрирует суммарную частоту самостоятельных и аппаратных вдохов.

При высокочастотной вентиляции легких с определением частоты вентиляции, как, впрочем, и остальных показателей, справляются далеко не все модели. В паспорте каждого капнографа содержатся сведения о максимальной частоте вентиляции, при которой возможен правильный расчет параметров. Корректно оценить частоту вентиляции капнографом обычно невозможно, если она превышает 120-150 циклов в 1 мин. В случаях, когда ВЧ ИВЛ выполняется во вспомогательном режиме, этот показатель капнограммы абсолютно неинформативен.

Форме капнограммы в норме присущи правильные очертания. Альвеолярное плато четко выделяется в виде ровного, почти горизонтального отрезка. Выраженный подъем альвеолярного плато, а также появление на нем зубцов — симптомы вполне определенных нарушений дыхания (о них речь пойдет ниже).

В некоторых случаях на нисходящем колене капнограммы отмечаются зубцы, синхронные с работой сердца. Это кардиогенные осцилляции — колебания легочного объема, вызванные сокращениями сердца (рис. 2.10). Такая картина чаще всего наблюдается при увеличении ударного объема сердца или при брадипноэ.

Рис. 2.10. Кардиогенные осцилляции на капнограмме

Сходная картина встречается и при накоплении конденсата в клапане выдоха наркозного аппарата или респиратора. Клапан с залипшей мембраной выпускает выдыхаемый газ порциями. Обычно этот дефект сопровождается характерным звуком и возникновением нерегулярных зубцов на капнограмме.

При интерпретации формы капнограммы необходимо осознавать, что она не дает — и не может дать — представления об объеме альвеолярной вентиляции за каждый дыхательный цикл.

Длинные волны кривой, имеющие большую площадь, говорят лишь о значительной продолжительности фазы выдоха, что далеко не всегда соответствует большому объему выдыхаемого газа. Чтобы убедиться в этом, проделайте нехитрый эксперимент: выдохните через адаптер и задержите дыхание. На дисплее капнографа задержка дыхания на выдохе выглядит как широкая волна. Высокая концентрация СО2 будет отражаться до очередного вдоха, хотя элиминации углекислого газа во время экспираторной паузы не происходит. В клинической практике нередки ситуации, когда широкие волны капнограммы служат признаком крайне неэффективного дыхания или брадипноэ.

Судить по капнограмме о количестве СО2 выдыхаемого за определенный отрезок времени, позволяет лишь ее сопоставление с синхронизированной спирограммой произведение объема и концентрации представляет количество выдыхаемого углекислого газа. Этот принцип лежит в основе работы некоторых моделей метаболографов — мониторов, измеряющих продукцию СО2 и потребление О2.

По капнограмме также визуально оценивают ритмичность дыхания. При аритмии дыхания нарушается регулярность чередования волн кривой. Если нерегулярность дыхательного ритма сочетается с изменчивостью глубины вдохов и выдохов (что характерно для неврологической патологии, наркотической депрессии дыхательного центра и периода восстановления дыхания после длительной ИВЛ), волны капнограммы неодинаковы по форме.

Для наблюдения за ритмом дыхания удобнее использовать капнографы, на дисплее которых помещается большое число волн.

В отдельных моделях предусмотрен выбор шкалы времени, что предоставляет возможность в одних случаях рассматривать на экране увеличенное изображение двух-трех соседних волн, а в других — определять изменения капнограммы за несколько десятков дыхательных циклов. Анализ более продолжительных периодов наблюдения производится по трендам. При визуальном контроле за аритмией дыхания следует отдать предпочтение малой скорости движения капнограммы, когда на дисплее присутствует большое число волн. Впрочем, достаточно наглядный результат получится и при обычном наблюдении за дыхательными движениями пациента.

Некоторые капнографы неспособны точно воспроизводить капнографическую кривую. Это связано с конструктивными недостатками модели и характерно для дешевой техники "третьих" фирм. На экране таких мониторов очертания капнограммы сглажены, и она напоминает синусоиду. Разумеется, диагностическая ценность ее в этих случаях снижается. Форма капнограммы искажается и на дисплеях высококлассных моделей, если в них применяются нестандартные адаптеры и магистрали, засоряется фильтр или накапливается избыток конденсата.

Конечно-экспираторное парциальное давление (или концентрация) СО2 (PЕТCO2 или FETСО2) — основной показатель капнометрии, ради которого, собственно, и был создан метод. В норме PETСО2 почти всегда на 2-4 мм рт ст ниже, чем напряжение СО2 в артериальной крови. Это несущественное артерио-конечно-экспираторное различие обусловлено незначительным альвеолярным мертвым пространством, которое есть у всех здоровых людей.

Нормальная величина РетСО2 — 36-43 мм рт. ст. При нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) этому парциальному давлению углекислого газа соответствует концентрация 4,7-5,7 %.

Для удобства визуальной оценки капнограммы на дисплеях отдельных моделей капнографов проведена дополнительная горизонтальная линия, соответствующая 5 % концентрации СО2.

Парциальное давление (или концентрация) CO2 во вдыхаемом газе (РIСО2 или FiCO2) в норме равняется нулю.

## Капнография при гиповентиляции

Гиповентиляция — это состояние газообмена, при котором объем вентиляции легких недостаточен для поддержания нормального напряжения СО2 в артериальной крови1.

1Из полного определения гиповентиляции мы намеренно выделили ту его часть, которая имеет непосредственное отношение к капнографии. Вопрос oб обмене кислорода при гиповентиляции обсужден в главах "Пульсоксиметрия" и "Оксиметрия".

Три первичных следствия гиповентиляции:

Гиперкапния — повышение концентрации СО2 в альвеолах.

Гиперкарбия — повышение концентрации СО2 в тканях и в крови.

Респираторный ацидоз — снижение рН тканей и крови, вызванное увеличением концентрации угольной кислоты.

К гиповентиляции могут привести четыре первичные причины:

1. Снижение минутного объема вентиляции, например при угнетении дыхательного центра, слабости дыхательной мускулатуры, резком возрастании дыхательного сопротивления, частичной разгерметизации системы "пациент-респиратор", неадекватной ИВЛ. Хроническая гиповентиляция встречается у пациентов с обструктивными заболеваниями легких и преимущественно обусловлена перенастройкой регуляции дыхания.

2. Повышение метаболической продукции СО2 на фоне прежнего объема вентиляции легких. Чаще всего такая ситуация наблюдается при ИВЛ, когда минутный объем вентиляции фиксирован и подвергается изменению только по решению врача. При самостоятельном же дыхании дыхательный центр пациента следит за соответствием объема дыхания метаболическим потребностям. Однако при угнетении дыхательного центра или слабости дыхательной мускулатуры, например после наркоза, длительной ИВЛ или при миастении, пациент не в состоянии ответить на увеличение продукции СО2 возрастанием объема вентиляции.

3. Рециркуляция выдохнутого газа в контуре наркозного аппарата.

4. Увеличение дыхательного мертвого пространства при прежнем минутном объеме вентиляции. Наиболее подвержено быстрым и значительным изменениям альвеолярное мертвое пространство. Типичный пример — тромбоэмболия легочной артерии на фоне ИВЛ.

Капнография пригодна для диагностики гиповентиляции, вызванной первыми тремя причинами. В этих случаях признаком гиповентиляции служит повышение РЕТСО2 сверх 43 мм рт. ст. (или FETCO2 — сверх 5,7 % при нормальном атмосферном давлении) и возрастание высоты волн капнограммы на дисплее.

В третьем случае, помимо подъема РЕTСО2, регистрируется еще и появление СО2 во вдыхаемом газе.

В последнем, четвертом случае концентрация углекислого газа в эффективно работающих альвеолах увеличивается, но разбавление выдыхаемого альвеолярного газа газом мертвого пространства, не содержащим СО2, приводит к снижению РETСO2. (Подробно о различных аспектах данной проблемы см. далее.)

Уменьшение объема вентиляции альвеол сопровождается нарушением эвакуации углекислого газа из тканей в окружающую среду, накоплением СО2 в организме и, соответственно, нарастанием концентрации СО2 в тканях, крови и легких. Концентрация углекислого газа в альвеолах постепенно увеличивается, и по мере ее повышения становится большим количество СО2, удаляемого из организма с каждым выдохом. Рост концентрации углекислого газа в альвеолах, крови и тканях прекращается тогда, когда скорость эвакуации СО2 увеличивается настолько, что уравнивается со скоростью продукции СО2 в тканях. Возникает новое устойчивое состояние газообмена, при котором пониженный объем вентиляции легких обеспечивает удаление из организма прежнего количества углекислого газа за счет повышенного содержания СО2 в выдыхаемом газе.

К гиповентиляции иногда приводит уменьшение дыхательного объема и/или частоты дыхания. В тех случаях, когда дыхательный объем приближается к величине анатомического мертвого пространства, капнограф может показывать нормальную или сниженную величину РЕТСО2 даже при выраженной гиперкапнии. Необходимо помнить, что при поверхностном дыхании РЕТСО2 отражает концентрацию СО2 в переходной зоне между анатомическим мертвым пространством и альвеолами (фаза II капнограммы), а посему интерпретации не подлежит.

Величина РетСО2 обладает диагностической значимостью только в тех случаях, когда на волнах капнограммы имеется отчетливое плато (фаза III).

В условиях операционной или палаты интенсивной терапии предпочтительнее пользоваться именно капнографами, а не капнометрами, ибо первые предоставляют возможность оценивать качество данных мониторинга по форме капнограммы1.

1В настоящее время оснащение стационара капнометрами, а не капнографами считается организационной ошибкой.

Гиповентиляция развивается внезапно или постепенно. И хотя конечный результат — повышение PЕТCО2 — в обоих случаях одинаков, в динамике углубления гиперкапнии имеются серьезные различия.

Рассмотрим случай, когда минутный объем дыхания уменьшается быстро и существенно, например, в результате центральной депрессии дыхания при фторотановом наркозе. Нарастание гиперкапнии при такой остро возникшей гиповентиляции происходит несравнимо медленнее, чем развитие гипоксии.

При гиповентиляции количество углекислого газа, задерживающегося в организме за 1 мин, исчисляется десятками миллилитров, что крайне мало по сравнению с общими запасами СО2 в организме, объем которых составляет более 100 л. Несмотря на то что в острой ситуации задержанный СО2 накапливается преимущественно в органах с умеренным и интенсивным кровоснабжением, а основная часть периферических хранилищ СО2 не успевает полноценно включиться в дело, процентный прирост количества СО2 в организме за 1 мин оказывается весьма скромным. Поэтому РЕТСО2 при внезапной гиповентиляции увеличивается очень медленно, от 0,5 до 3 мм рт. ст. в 1 мин (рис. 2.11), а окончательная стабилизация этого показателя на уровне, характерном для нового объема дыхания, наступает не ранее чем через 1 ч от начала гиповентиляции.

Из этого следует важный для практики вывод:

Внезапная гиповентиляция выявляется капнографом не сразу, а лишь через несколько минут, а нередко и несколько десятков минут, которые требуются для заметного подъема концентрации СО2 в тканях, крови и альвеолах.

В первые минуты после неожиданного уменьшения вентиляции РЕТСО2 не позволяет составить впечатление об истинном объеме катастрофы, однако устойчивый постепенный рост данного показателя — очень серьезный симптом, побуждающий к немедленной оценке дыхания пациента другими способами: внимательным визуальным контролем, аускультацией, спирометрией, пульсоксиметрией. Единственный монитор, который обнаруживает внезапную гиповентиляцию практически сразу,— быстродействующий оксиметр. К сожалению, в нашей стране приборы, в которых используется этот метод, применяются крайне редко.

Рис. 2.11. Капнограмма и тренд РЕТСО2 при внезапном снижении минутного объема вентиляции.

Необходимо помнить, что самое раннее и опасное последствие гиповентиляции — не гиперкапния, а гипоксия, которая способна возникнуть при относительно невысоком РЕТСО2 и которую легко предотвратить увеличением содержания кислорода во вдыхаемом газе.

В неясных случаях дополнительная диагностика гиповентиляции непременно проводится на фоне оксигенотерапии.

Для скорейшего привлечения внимания врача к росту PЕТCO2, когда изменение величины этого показателя находится еще на уровне опасной тенденции, нужно устанавливать верхний порог аларма РЕТСО2 всего на 2-3 мм рт. ст. выше его текущего значения.

Если по каким-то причинам минутный объем вентиляции своевременно не был откорректирован, можно ретроспективно оценить темп нарастания гиперкапнии по тренду PETCO2. При выраженной гиповентиляции подъем тренда PETCO2 оказывается более быстрым и существенным, чем при умеренном снижении объема дыхания.

В некоторых случаях минутный объем дыхания уменьшается постепенно, в течение многих часов, дней и даже недель. Это характерно для ряда неврологических заболеваний — миастении, радикулополиневрита, постдифтеритической нейропатии и пр. В таких случаях успевает установиться соответствие между сокращающимся объемом вентиляции и возрастающим уровнем РETСО2.

При постепенном снижении минутного объема дыхания текущая величина РетСО2 точно отражает глубину гиповентиляции.

При длительном мониторинге скорость развития (углубления) дыхательной недостаточности можно оценить по тренду PETCO2. Наиболее информативны тренды тех моделей, которые обладают большим буфером памяти, что позволяет накапливать данные за 8-12 ч и более (рис 2 12).

Чаще всего причинами гиповентиляции в операционной служат нарушение работы респиратора и негерметичность контура. Капнография — самый эффективный метод выявления таких проблем (результативность — 25 %). На втором месте — пульсоксиметрия, на третьем — спирометрия. В целом же мониторный контроль обнаруживает лишь менее половины случаев технических неполадок, подобных указанным выше, довольно часто они остаются нераспознанными. Причины недостаточной эффективности мониторинга (1) увеличение альвеолярного мертвого пространства, маскирующего капнографические признаки гиповентиляции, что весьма типично для общей анестезии, и (2) использование во время наркоза повышенных концентраций кислорода, предотвращающих возникновение гипоксемии на фоне гиповентиляции.

Рис. 2.12. Капнограмма и тренд РЕТСО2 при постепенно нарастающей гиповентиляции

Вторая по частоте причина гиперкапнии у пациента во время общей анестезии — неисправность клапанной системы аппарата (негерметичная установка колпачков, залипание, деформация или отсутствие пластинки клапана, деформация проволочных ограничителей и пр.). Согласно статистическим исследованиям, при регулярном применении капнографа в операционной монитор выявляет такие неполадки в 90 % (!) случаев; в одном случае из ста (1 %) их определяют по клиническим данным, а в 9 % случаев не распознают вообще.

Приведенные цифры лишний раз свидетельствуют о том, что за любым серьезным изменением мониторной картины всегда скрывается реальная причина, которая вполне поддается обнаружению.

При оценке дыхания больного по капнограмме необходимо помнить о том, что в некоторых случаях альвеолярная гиповентиляция сочетается с нормальным и даже сниженным уровнем РЕТСО2 такая картина наблюдается, в частности, при нарушениях легочного газообмена, приводящих к появлению альвеолярного мертвого пространства. При малейших сомнениях на этот счет выполняют анализ газов артериальной крови и сопоставляют РаСО2 с РЕТСО2. Если разница превышает 4-6 мм рт. ст., об адекватности вентиляции по капнограмме судят с осторожностью. (Подробнее об этом речь пойдет далее.)

## Мониторинг апноэ

Незамедлительное распознавание апноэ — одна из основных целей капнографии.

Единственный капнографический критерий апноэ — отсутствие волн на капнограмме.

В цифровом выражении это соответствует частоте дыхания, равной нулю (рис. 2.13). При полном отсутствии дыхательных циклов на дисплеях большинства моделей капнографов "замораживается" последнее предшествующее остановке дыхания значение РЕТСО2. В тех случаях, когда больной совершает редкие нерегулярные вдохи (что по клиническим последствиям почти эквивалентно апноэ), величина РЕТСО2 может обновляться.

Рис. 2.13. Капнограмма и тренд РЕТСО2 при апноэ

При исчезновении дыхательной активности пациента монитор подает звуковой и световой сигналы; есть также модели, которые выводят на экран показания таймера, фиксирующего продолжительность апноэ. Включение аларм-системы происходит через определенный интервал времени после последнего выдоха. Обычно этот интервал составляет 15-20 с; в некоторых моделях его можно регулировать.

Таким образом, в число показаний для капнографии входят клинические состояния, связанные с реальным риском остановки дыхания, а именно:

• критическая патология нервной системы, затрагивающая дыхательный центр и иннервацию дыхательной мускулатуры;

• критическая патология дыхательной мускулатуры;

• применение препаратов, угнетающих дыхательный центр:

- наркоз, глубокая седатация, эпи- и субдуральное введение наркотических анальгетиков;

- передозировка наркотиков, барбитуратов, транквилизаторов;

• высокий риск полной обструкции дыхательных путей:

- коматозные состояния;

- отек или инородное тело верхних дыхательных путей, ла-рингоспазм;

• ИВЛ:

- разгерметизация контура респиратора;

- случайное отсоединение интубационной трубки от адаптера;

- непреднамеренная экстубация;

- перегиб интубационной трубки и другие варианты полной обструкции дыхательных путей;

- отказ респиратора;

• период перевода больного с ИВЛ на самостоятельное дыхание;

• ранний посленаркозный период:

- центральная депрессия дыхания;

- рекураризация;

- западение языка.

Во время апноэ подъем напряжения СО2 в тканях и в оттекающей от них венозной крови происходит довольно медленно, по 3-6 мм рт. ст. в 1 мин Запасы же кислорода в организме в условиях апноэ истощаются с катастрофической скоростью, поэтому гипоксическая остановка сердца не исключается и на фоне вполне удовлетворительных показателей обмена СО2. Допустимая длительность апноэ значительно увеличивается, если ему предшествует дыхание или искусственная вентиляция газовой смесью с высоким содержанием кислорода1.

1Подробнее эта проблема рассмотрена в главах "Пульсоксиметрия" и "Оксиметрия"

Наиболее распространенные причины апноэ в операционной — полный отказ респиратора и полная разгерметизация контура. Более чем в половине случаев аларм капнографа служит первым сигналом, предупреждающим врача об ухудшении ситуации. Если респиратор снабжен собственным монитором давления в контуре, капнограф оказывается вторым по скорости реакции. Эти мониторы оповещают об осложнении задолго до развития гипоксемии, изменения артериального давления и возникновения аритмии.

Необходимо помнить, что аларм "апноэ" никогда не бывает случайным и обязательно должен побуждать к внимательной оценке ситуации2.

2 Описаны случаи, когда анестезиологи в течение довольно долгого времени наблюдали за изолинией на дисплее капнографа и в конце концов выключали аларм, так и не осознав, что произошла остановка вентиляции. Впоследствии, при "разборе полетов", данный прискорбный факт документально подтверждался трендами. И это далеко не единственный пример того, что психология отношений между врачом и монитором играет не меньшую роль в принятии решений, чем профессиональное образование специалиста.

## Капнография при гипервентиляции

Гипервентиляция — это состояние газообмена, при котором объем легочной вентиляции избыточен по отношению к текущим потребностям организма, что приводит к снижению напряжения СО2 в артериальной крови.

Гипервентиляция, в первую очередь, проявляется интенсивным вымыванием углекислого газа из альвеол, в связи с чем парциальное давление СО2 в альвеолярном газе уменьшается. Это вызывает падение напряжения СО2 в артериальной крови, и диффузия двуокиси углерода из тканей в притекающую к ним кровь усиливается. В результате количество СО2 в тканях постепенно уменьшается до уровня, соответствующего новому объему вентиляции.

Три первичных физиологических следствия гипервентиляции: Гипокапния — снижение концентрации СО2 в альвеолярном газе.

Гипокарбия — снижение концентрации СО2 в крови и тканях.

Респираторный алкалоз — повышение рН крови и тканей, обусловленное уменьшением концентрации угольной кислоты.

Гипокапния легко определяется при мониторинге PETCO2.

Минутный объем вентиляции избыточен, если РЕТСО2 ниже 34 мм рт. ст., что соответствует концентрации СО2 менее 4,5 % (при нормальном атмосферном давлении). На капнограмме при гипервентиляции обнаруживается снижение волн.

При внезапном начале гипервентиляции (например, после изменения режима ИВЛ) РЕтСО2 падает довольно резко и достигает нового устойчивого значения уже через 10-15 мин, что легко обнаруживается при изучении тренда (рис. 2.14). Кратковременная гипервентиляция не успевает заметно истощить периферические запасы СО2, поэтому после возврата к исходному объему дыхания РЕТСО2 и РаСО2 быстро нормализуются.

Рис. 2.14. Капнограмма и тренд РЕТСО2 при гипервентиляциции

Но если продолжительность гипервентиляции превышает 30-40 мин, содержание СО2 в тканях уменьшается. В таких случаях последующий переход к нормовентиляции сопровождается постепенным накоплением СО2 в тканях, и нормализация показателей гомеостаза СО2 совершается лишь тогда, когда восстановятся периферические запасы двуокиси углерода. Этот процесс, в зависимости от глубины и длительности предшествовавшей гипервентиляции, занимает от 30 мин до 1 ч.

Подобное развитие событий часто наблюдается в операционной, где преднамеренная гипервентиляция во время наркоза традиционно используется для адаптации пациента к респиратору и для сокращения количества вводимых анестетиков и миорелаксантов. Такой подход нередко заканчивается замедленным восстановлением самостоятельного дыхания после завершения многочасовой операции. Причиной пролонгированного апноэ в данном случае служит угнетающее действие на дыхательный центр наркотических препаратов, которое резко усиливается на фоне респираторного алкалоза. Во избежание осложнения необходимо уменьшить объем вентиляции заранее, за 20-30 мин до конца операции, чтобы успеть восполнить периферические запасы СО2 в организме пациента1. Сходные проблемы возникают и в периоде восстановления самостоятельного дыхания после длительной ИВЛ. Капнография при этом обеспечивает точный количественный контроль вентиляции и позволяет целенаправленно отлаживать режим вентиляции. Изменения PETCO2 после смены режима происходят постепенно, поэтому их динамику удобнее всего оценивать по трендам.

1В клиниках Великобритании до настоящего времени довольно широко применяется альтернативный и подход — подача углекислого гaзa в контур респиратора и конце операции. Поэтому наркозные аппараты, используемые в Великобритании традиционно имеют ротаметр для CO2. Однако этот способ при всей своей эффективности, в других странах распространения не получил.

С внедрением в широкую клиническую практику мониторинга pfi СО2 выбор режима ИВЛ — как в операционных, так и в палатах интенсивной терапии — стал более строгим. Например, подверглась пересмотру популярная прежде рекомендация во всех случаях выполнять ИВЛ в режиме заведомой гипервентиляции. В отсутствие мониторинга такая позиция была в определенной степени оправдана, поскольку из двух зол — гипо- и гипервентиляции — позволяла выбрать меньшее. Вместе с тем неблагоприятные эффекты гипервентиляции давно и хорошо известны. К ним, в частности, относятся:

• вазоконстрикция в системах церебрального, коронарного и маточно-плацентарного кровотока, вызывающая ухудшение кровоснабжения органов,

• увеличение сродства гемоглобина к кислороду, приводящее к ухудшению оксигенации тканей,

• ухудшение вязкоэластических свойств легких в связи с уменьшением количества сурфактанта,

• изменение фармакокинетики некоторых препаратов на фоне респираторного алкалоза.

Все эти явления приобретают клиническую значимость при выраженной гипервентиляции, когда РаСО2 опускается ниже 28-30 мм рт ст. При умеренной гипокапнии отрицательных последствий у больных не отмечается.

Нетрудно заметить, что любой из вышеперечисленных нежелательных эффектов способен в определенной ситуации ухудшить состояние пациента, однако в каждом случае прямая причинно-следственная связь между тем или иным осложнением и гипервентиляцией не столь очевидна, как связь между падением кирпича и черепно-мозговой травмой. Гипервентиляция никогда не фигурирует в историях болезни в качестве причины острой ишемии миокарда или гипоксии плода, но это свидетельствует лишь о неготовности практической медицины обнаруживать и доказывать реальную связь между этими явлениями. Искусство ведения больного заключается в том числе и в умении избегать факторов, чреватых нанесением вреда, даже если этот вред неявен и недоказуем. Мониторинг РETСО2 обеспечивает безопасность пациента во время ИВЛ, предотвращая возникновение ненужной гипокапнии. Вместе с тем капнографический контроль предоставляет возможность регулировать степень гипокапнии в тех случаях, когда она действительно необходима (например, у больных с внутричерепной гипертензией).

Мониторинг рециркуляции СО2 в контуре

В большинстве моделей капнографов предусмотрено измерение содержания СО2 во вдыхаемом газе (PICO2). Появление примеси углекислого газа во вдыхаемой газовой смеси служит признаком неисправности или неграмотного использования наркозно-дыхательной аппаратуры1. Основные причины повышения PiCO2:

• истощение или отсутствие сорбента в адсорбере наркозного аппарата,

• неправильная сборка или поломка клапанов наркозного аппарата,

• негерметичность шлангов наркозного аппарата.

1Существует несколько разновидностей реверсивных наркозных контуров (Mapkson D, Bain и другие), для которых незначительная рециркуляция СО2 – нормальное явление. В России эти контуры распространения не получили.

При рециркуляции выдохнутого газа капнограмма поднимается над изолинией. Если минутный объем вентиляции не изменяется, РЕТСО2 возрастает на величину PICO2 и возникает гиперкапния. Развитие данных событий во времени изучают по тренду концентрации СО2 (рис 2.15)

Рис. 2.15. Капнограмма и тренд волн СО2 при рециркуляции углекислого газа в контуре

Далеко не праздным является вопрос, а возможно ли обеспечить нормо- или гипокапнию при истощении или отсутствии натронной извести в адсорбере. Достичь этого помогает выполнение двух условий (1) увеличение подачи свежей газонаркотической смеси в контур и (2) повышение минутного объема вентиляции. В результате волны капнограммы, оставаясь приподнятыми над изолинией, уплощаются. Таким "сжатием" капнограммы сверху можно добиться желаемого уровня РЕТСО2 и при рециркуляции углекислого газа в контуре (рис 2.16).

Рис. 2.16. Результат увеличения минутного объема вентиляции при рециркуляции выдохнутого газа.

## Капнография при гиповолемии

Типичное физиологическое следствие гиповолемии — снижение давления в легочных капиллярах. Признанию данного факта немало способствовало внедрение в повседневную клиническую практику катетера Свана-Ганца, с помощью которого оказалось возможным измерять давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА)(РАWР — pulmonary artery wedge pressure) — эквивалент легочного капиллярного давления. Уменьшение ДЗЛА принадлежит к весьма чувствительным признакам гиповолемии даже в тех случаях, когда она носит скрытый, компенсированный характер. Падение давления в легочной артерии и капиллярах сопровождается резким нарушением распределения кровотока между легочными регионами и выраженным искажением вентиляционно-перфузионных отношений в легких. Кровоснабжение верхних регионов значительно сокращается или прекращается вовсе, и они трансформируются в альвеолярное мертвое пространство. Этот факт не проходит мимо внимания капнографа, который регистрирует снижение содержания СО2 в конечной пробе выдыхаемого газа. При анализе газового состава артериальной крови обнаруживается ненормально большая разница между напряжением СО2 в крови и парциальным давлением СО2 в альвеолах. Из этого следуют по крайней мере три важных практических вывода:

Во-первых, в той ситуации, когда у пациента диагностирована или подозревается гиповолемия, интерпретацию данных капнографии необходимо проводить с большой осторожностью, а полагаться на значение PЕТCO2 при решении вопроса о достаточности минутного объема вентиляции нельзя.

Во-вторых, нужно выполнить лабораторный анализ газового состава артериальной крови и по его результатам определить, чем вызвано уменьшение PETCO2 — банальной гипервентиляцией или появлением альвеолярного мертвого пространства. В первом случае артерио-конечно-экспираторная разница по СО2 будет нормальной, а во втором — увеличится.

В-третьих, падение уровня РЕТСО2 при повышенном артерио-конечно-экспираторном градиенте — это не только следствие, но и вероятный симптом гиповолемии, в том числе скрытой. Капнография не относится к методам точной диагностики волемических расстройств, тем не менее при "необъяснимо" низком уровне РЕТСО2, явно не соответствующем минутному объему дыхания, у внимательного врача должна обязательно возникнуть мысль о наличии гиповолемии, в спорных ситуациях такая находка подчас становится серьезным дополнительным аргументом. При грамотном прочтении результатов капнографии, сопоставлении их с клинической картиной и данными пульсоксиметрии можно заподозрить развитие у больного гиповолемии и своевременно предпринять необходимые диагностические действия.

При массивном кровотечении изменения капнограммы, описанные выше, особенно демонстративны. Быстрому и существенному уменьшению РЕТСО2 сопутствует прогрессирующее снижение волн капнограммы. Динамика процесса отчетливо прослеживается на тренде РЕТСО2 (рис 2.17). По своему характеру изменения напоминают капнографическую картину тромбоэмболии легочной артерии, что неудивительно – оба события сопровождаются быстрым увеличением альвеолярного мертвого пространства, которое, собственно, и приводит к падению РЕТСО2.

Рис. 2.17. Капнограмма и тренд РнтСО2 при массивном кровотечении

Нормализация показателей капнограммы — один из надежных признаков эффективности инфузионной терапии.

Типичные изменения показателей капнограммы особенно выражены у пациентов с гиповолемиеи — явной или скрытой — на фоне ИВЛ. В таких случаях сказывается одновременное и однонаправленное воздействие на легочное кровообращение сразу двух факторов.

## Капнография при тромбоэмболии легочной артерии

Первичная клиническая диагностика ТЭЛА до сего дня остается серьезной проблемой. Тромбоэмболия легочной артерии без труда диагностируется лишь в типичных случаях, однако отнюдь не каждый случай ТЭЛА имеет типичные клинические проявления. Это связано с разнообразием и неспецифичностью симптомов и наличием многих клинических вариантов течения — от молниеносных до бессимптомных. Особенно сложно распознавать данную патологию у больных, которым выполняется ИВЛ1.

1ИВЛ сама по себе является серьезнейшим фактором риска возникновения эмбологенного тромбоза вен, что обусловлено длительным неподвижным положением пациента и отсутствием «мышечного массажа» вен, а также повышенным венозным давлением.

Тромбоэмболия легочной артерии сопровождается настолько характерными изменениями показателей капнограммы, что этот метод мониторинга в настоящее время включен в комплекс первичной диагностики ТЭЛА.

Эмболия ветви легочной артерии приводит к прекращению кровоснабжения соответствующего региона легких, но вентиляция в нем сохраняется. В результате углекислый газ, находящийся в альвеолах пострадавшего участка, вымывается из них в течение нескольких дыхательных циклов, после чего альвеолы оказываются заполненными вдыхаемым газом с незначительной примесью СО2. В функциональном плане такой регион превращается в альвеолярное мертвое пространство, объем которого определяется массивностью эмболии.

Давайте уточним, каким образом это событие сказывается на легочном газообмене и проявляется при капнографии.

В фазу выдоха газ из работающих зон легких смешивается с газом, поступающим из альвеолярного мертвого пространства, не содержащим СО2. В итоге концентрация СО2 в выдыхаемом газе уменьшается (рис. 2.18). Степень снижения зависит от объема альвеолярного мертвого пространства и, следовательно, от степени эмболии.

Первый и основной капнографический признак ТЭЛА — внезапное резкое падение РетСО2.

Рис. 2.18. Капнограмма и тренд РЕТСО2 при массивной тромбоэмболии легочной артерии

В таких случаях необходим срочный анализ газового состава артериальной крови: наличие выраженного артерио-конечно-экспираторного различия РСО2 позволяет сузить "круг подозреваемых" до ТЭЛА и массивного кровотечения.

На вентиляцию альвеолярного мертвого пространства расходуется часть минутного объема дыхания, и эта часть тем больше, чем массивнее объем поражения легких. Вентиляции функционирующих легочных зон за счет эффекта обкрадывания недостаточно для обработки всего минутного объема кровообращения, осуществляемого по "уцелевшей" части малого круга. Компенсаторная реакция при этом направлена на увеличение минутного объема дыхания и проявляется тахипноэ и возрастанием глубины дыхания — симптомами, весьма характерными для ТЭЛА. В том случае, когда массивная тромбоэмболия легочной артерии диагностируется у пациента в ходе ИВЛ, врач должен принять решение о соответствующем изменении режима вентиляции.

У пациента с тромбоэмболией легочной артерии низкий уровень РЕТСО2 отнюдь не свидетельствует о гипервентиляции. В связи с возникновением альвеолярного мертвого пространства данный показатель полностью утрачивает свою первоначальную диагностическую роль и приобретает новую: степень падения РЕТСО2 дает ориентировочное представление о выраженности эмболии.

Итак, перечислим типичные изменения капнограммы, обусловленные тромбоэмболией легочной артерии:

• быстрое и резкое уменьшение РЕТСО2, не объяснимое другими причинами;

• возникновение выраженного различия между РетСО2 и РаСО2 — признак альвеолярного мертвого пространства;

• повышение частоты самостоятельного дыхания — необязательный, но частый симптом;

• внезапность развития перечисленных изменений, что особенно наглядно демонстрируется на трендах РетСО2 и ЧД.

По сути дела, все вышеперечисленные симптомы говорят не о ТЭЛА как таковой, а о неожиданном образовании в легких большого альвеолярного мертвого пространства. Следует, однако, помнить, что в списке вероятных причин данного нарушения диагноз ТЭЛА занимает почетное первое место.

Вывод: капнография служит вспомогательным, но довольно чувствительным средством диагностики ТЭЛА. В некоторых случаях (например, у пациента, находящегося на длительной ИВЛ или у коматозных больных) изменения капнограммы подчас оказываются первыми симптомами, привлекающими внимание врача к катастрофе. В ситуациях, когда диагноз поставить сложно, капнограф применяется не в мониторном режиме, а для однократного замера показателей: обнаружение сниженного РЕТСО2 и большой артерио-конечно-экспираторной разницы по СО2 — весомый аргумент в пользу диагноза ТЭЛА.

## Капнография при прочих эмболиях малого круга

К частичной обструкции легочного кровотока приводят разнообразные причины, однако независимо от характера причин всем вариантам эмболии свойственно общее следствие: образование в легких некровоснабжаемых, но вентилируемых участков — альвеолярного мертвого пространства. В отличие от тромбоэмболии легочной артерии, когда прекращается приток крови к одному или нескольким крупным регионам, перечисленным ниже эмболиям присуще образование множественных мелкоочаговых поражений. И хотя объем каждого отдельного пораженного участка невелик, их суммарный функциональный эффект порой оказывается тяжелее, чем при массивной ТЭЛА.

Типичные для эмболии изменения капнограммы сводятся к появлению признаков альвеолярного мертвого пространства: снижению РЕТСО2, возникновению аномально большой артерио-конечно-экспираторной разницы по СО2 и увеличению частоты дыхания. На выраженность и скорость нарастания этих признаков влияют темп поступления эмболов в легочный кровоток и развитие вторичного поражения легочной ткани, которое обычно носит характер синдрома острых дыхательных расстройств (бывший РДСВ)1. Форма капнограммы при эмболиях также изменяется: ее волны уплощаются, а в случаях, когда эмболии сопутствует бронхиолоспазм, капнограмма приобретает черты, которые имеют место при обструктивном типе (см. ниже).

1Синдром острых дыхательных расстройств (ARDS — acute respiratory distress syndrom) — термин, пришедший на смену "Респираторному дистресс-синдрому взрослых" (ARDS - adult respiratory distress syndrom), которым, в свою очередь, когда-то было заменено понятие "шоковые легкие". Удачный пример того, как, использовав прежнюю аббревиатуру, можно изменить смысл термина. Еще один термин — "Острое повреждение легких" (ALI - acute lung injury) — рекомендован специальной Американо-Европейской конференцией (Майами и Барселона, 1992 год) для обозначения "мягкого" варианта течения синдрома острых дыхательных расстройств ALI может являться начальной стадией ARDS или абортивным вариантом течения этот синдрома.

Газовая эмболия в клинических условиях наблюдается, как правило, при выполнении всяческих вмешательств, манипуляций и процедур. Типичные ситуации, чреватые газовой эмболией:

- нейрохирургические операции с вскрытием синусов твердой мозговой оболочки; риск воздушной эмболии повышается в положении пациента сидя;

- ряд ситуаций в акушерской практике, сопровождающихся разгерметизацией венозной системы матки (третий период родов и ранний послеродовой период, отслойка плаценты, внутриматочные манипуляции и пр.); субклиническая форма  воздушной эмболии отмечается приблизительно у половины  пациенток, которым производят кесарево сечение;

- лапароскопии;

- рентгенологические исследования с газовым контрастированием;

- пункции легких и средостения, медиастиноскопия.

В перечисленных ситуациях риск развития газовой эмболии существенно повышается у пациентов с гиповолемией.

Капнография сегодня — самый дешевый, доступный и простой метод своевременного обнаружения газовой эмболии. Более чем в 50 % случаев газовой эмболии изменения капнограммы оказываются первым симптомом, привлекающим внимание врача к осложнению. При внезапном и резком падении РЕТСО2 часто отмечается синхронное снижение сатурации и артериальной гипотензии. Из четырех методов мониторинга, при которых показатели быстро реагируют при эмболии (капнография, пульсоксиметрия, ЭКГ, измерение артериального давления), лишь капнография предоставляет информацию для конкретного диагноза, остальные — сигнализируют о "какой-то катастрофе".

При абсорбции газового эмбола показатели капнограммы нормализуются.

Жировая эмболия сопровождается выраженным падением РЕТСО2. В самом начале процесса уменьшение этого показателя обусловлено в основном множественной обструкцией легочных микрососудов жировыми эмболами, а в последующем — повреждением легочной ткани свободными жирными кислотами, образующимся в результате липолиза. Развивается синдром острых дыхательных расстройств с присущими ему микротромбозом и деструкцией легочных микрососудов, что вызывает дальнейшее стойкое ухудшение показателей капнограммы.

Амниотической эмболии сопутствует обструкция легочного кровотока частицами сыровидной смазки, мекония и лануго, что приводит к появлению альвеолярного мертвого пространства и типичным изменениям РЕТСО2. Затем причинами постоянного сниженного РЕТСО2 и значительной альвеоло-конечно-экспираторной разницы по СО2 становятся ДВС-синдром, эмболия микросгустками вследствие массивных гемотрансфузий и синдром острых дыхательных расстройств. Массивная амниотическая эмболия с классическими клиническими симптомами диагностируется чрезвычайно редко, но субклинические или стертые формы этого синдрома встречаются гораздо чаще, чем принято считать.

Эмболия микросгустками — еще одна причина микроэмболий легких — происходит при гемотрансфузии. Количество микросгустков в донорской крови и плазме лавинообразно нарастает со сроком хранения, а применение специальных микрофильтров для внутривенных систем еще не пополнило список здоровых традиций отечественного здравоохранения. Капнография во время трансфузий позволяет в каждом случае оценить актуальность этой проблемы.

Микротромбозы малого круга — неотъемлемый компонент синдрома острых дыхательных расстройств. На самых ранних, доклинических стадиях синдрома часть легочных капилляров перекрывается агрегатами тромбоцитов и лейкоцитов (процесс тромбо-, лейкоагрегации и секвестрации); позднее возникают распространенные микротромбозы малого круга. Этот и другие процессы, нарушающие проходимость легочных микрососудов при РДС (деструкция капилляров, сжатие их высоким альвеолярным давлением при ИВЛ), вызывают образование мертвого пространства, на вентиляцию которого в тяжелых случаях расходуется до 70-80 % дыхательного объема.

У пациентов с синдромом острых дыхательных расстройств капнография абсолютно непригодна для обнаружения гипо- или гипервентиляции; у них единственным объективным ориентиром адекватности минутного объема вентиляции остается РаСО2.

## Капнография при сердечно-легочной реанимации

Применение капнографии при остановке кровообращения обеспечивает врача информацией о состоянии больного и об эффективности реанимации. Капнография в этих случаях позволяет:

- своевременно обнаружить остановку кровообращения;

- контролировать действенность реанимационных мероприятий;

- ориентировочно оценить качество кровообращения после восстановления сердечных сокращений.

Несомненные достоинства метода — его информативность, неинвазивность и возможность немедленного начала мониторинга после интубации трахеи. Немаловажен и тот факт, что на включение монитора и присоединение адаптера к интубационной трубке требуется лишь пара секунд.

При остановке кровообращения прекращается поступление венозной крови в легкие. Вслед за этим в течение нескольких дыхательных циклов — самостоятельных или аппаратных — альвеолярный газ вымывается из легких и замещается атмосферным воздухом (рис. 2.19, участок В-С).

Рис. 2.19. Тренд РЕТСО2 при остановке сердца и успешной реанимации (пояснения в тексте)

Остановка кровообращения при сохраненном дыхании (самостоятельном или искусственном) сопровождается резким снижением РЕТСО2 почти до нуля.

В случаях, когда остановке сердца предшествует остановка дыхания, капнограф регистрирует апноэ и "замораживает" на экране последнее значение РЕТСО2, которое может быть нормальным. Но и при этом монитор привлекает внимание персонала к катастрофе (апноэ), точный момент которой нетрудно установить по трендам.

При проведении сердечно-легочной реанимации (СЛР) вентиляция кислородом или кислородно-воздушной смесью обеспечивает нормальную или близкую к нормальной оксигенацию артериальной крови. Однако минутный объем кровообращения при массаже сердца обычно в 3-5 раз меньше нормального, из-за чего оксигенация органов абсолютно недостаточна; вследствие этого быстро развивается выраженный метаболический ацидоз, который частично "гасится" бикарбонатным буфером организма с образованием значительного количества СО2. Напряжение СО2 в тканях и венозной крови нарастает с большой скоростью, и насыщенная углекислотой кровь при массаже сердца поступает в легкие.

Во время реанимации удаление СО2 из организма в атмосферу нарушается. Малый кровоток не справляется с вымыванием СО2 из тканей, а эффективность легочного газообмена резко снижается, и тому есть две причины.

Во-первых, малый минутный объем кровообращения оказывается неспособным поддерживать достаточно высокое давление в легочной артерии, чтобы обеспечивать кровоснабжение всех легочных регионов, поэтому кровоток направляется преимущественно в нижние зоны легких, а верхние и средние отделы превращаются в альвеолярное мертвое пространство.

Во-вторых, возросшее альвеолярное давление при ИВЛ, которое во время реанимации часто выполняется в режиме явной гипервентиляции, также способствует смещению капиллярного кровотока в нижние отделы легких. Исследования показали, что при стандартной СЛР 60-70 % дыхательного объема тратится на вентиляцию обескровленных альвеол, то есть альвеолярного мертвого пространства, а газообмен происходит лишь в 30-40 % легочной ткани.

При проведении реанимационных мероприятий РЕТСО2 существенно уменьшается из-за нарушения доставки СО2 в легкие малым минутным объемом кровообращения и образования в легких выраженного альвеолярного мертвого пространства, резко снижающего эффективность вентиляции.

Если при СЛР нет самостоятельных сердечных сокращений, непрямым массажем сердца обычно поддерживают РЕТСО2 на уровне 0,5-2,5 % (рис 2 19, участок C-D)

Считается, что массаж сердца эффективен, если РЕТСО2  превышает 1 % (7-8 мм рт. ст.).

Невозможность поднять этот параметр до уровня 1 % — факт весьма показательный" он свидетельствует, как правило, о наличии дополнительных проблем, препятствующих действенной реанимации. К ним относятся:

• интубация пищевода;

• смещение интубационной трубки в бронх;

• гиповолемия;

• тампонада сердца;

• напряженный пневмоторакс;

• массивная ТЭЛА;

• гипервентиляция;

• несоблюдение методики СЛР.

Подъем РЕТСО2 в ходе СЛР до 15 мм рт. ст. и выше — признак увеличения минутного объема кровообращения. Обычно это означает возобновление самостоятельного кровотока.

При отсутствии электрокардиомонитора по данному признаку судят о восстановлении сердечной деятельности. При этом не требуется прерывать реанимацию для пальпации пульса, да и сам метод не дает артефактов, столь свойственных ЭКГ1. Если минутный объем кровообращения приближается к норме, РЕТСО2 быстро возрастает до исходного уровня и даже может превысить его (рис. 2.19, участок E-F) на период, пока из организма не будут выведены излишки двуокиси углерода, накопившиеся за время реанимации (рис 2.19, участок F-G).

1При всех своих достоинствах капнография при СЛР не меняет ЭКГ. Каждый из этих методов ценен по-своему, и, по возможности, их целесообразно сочетать.

Следует помнить и о другой вероятной причине подъема РЕТСО2 во время реанимации — инфузии раствора гидрокарбоната натрия, который, попав в кровь и ткани, насыщенные лактатом и другими кислыми продуктами анаэробного метаболизма, нейтрализует их с образованием большого количества СО2 и существенным усилением респираторного компонента ацидоза. Внутривенное введение раствора гидрокарбоната натрия при СЛР вызывает резчайшее увеличение содержания СО2 в венозной крови, притекающей к легким, и соответствующий подъем РЕТСО21 (рис. 2.19, участок D-E). В клинической практике нередко встречаются ситуации, когда появление на ЭКГ нормальной (или напоминающей нормальную) биоэлектрической активности сердца не сопровождается восстановлением кровообращения (ЭМД — электромеханическая диссоциация)2. Если это явление не распознать в нужный момент и прекратить массаж сердца, создается реальная угроза необратимого повреждения головного мозга. Сегодня капнография — пожалуй, единственный доступный в широкой практике объективный метод, который позволяет сразу оценить эффективность сердечных сокращений и принять решение о прекращении или продолжении массажа сердца.

1После внутривенного введения раствора гидрокарбоиата натрия во время реанимации напряжение СО2 в венозной крови порой достигает 100-130 мм рт ст. (нормальный уровень — 46 мм рт ст). Потенциальный вред, которым чревата инфузия гидрокарбоната натрия при СЛР, к сожалению, не ограничивается снижением информативности капнографии (однако этот вопрос выходит за рамки обсуждаемой темы).

2Причины ЭМД разнообразны и включают не только тампонаду сердца, но также и глубокая гиповолемия, массивная ТЭЛА, токсическое поражение миокарда, передозировка блокаторов кальциевых каналов, электролитные расстройства, гипотермия и пр.

В случаях, когда возникновению сердечного ритма на ЭКГ не сопутствует быстрый и существенный подъем РетСО2, необходимо продолжать массаж сердца и медикаментозную терапию до восстановления эффективных сердечных сокращений.

Опасно играть в числа в медицине. Однако, с поправкой на конкретные обстоятельства, допустимо использование нескольких правил:

• Внезапное, в течение 5-10 дыхательных циклов, падение РЕТСО2 почти до нуля — характерный признак остановки кровообращения (рис. 2.19, участок В-С).

• Сразу после начала реанимационных мероприятий наблюдается подъем РЕТСО2 до 0,5-2,5 % (рис. 2.19, участок C-D).

• Если величина РетСО2 в процессе реанимации оказывается в пределах 1-2,5 %, это свидетельствует о нормальной эффективности массажа сердца.

• При РЕТСО2 ниже 1 %, что говорит о недостаточной эффективности непрямого массажа, необходимо решать вопрос о переходе на открытый массаж, который обычно обеспечивает больший объем кровотока.

• Внутривенное введение гидрокарбоната натрия вызывает увеличение РЕТСО2, которое не имеет отношения к эффективности массажа сердца (рис. 2.19, участок D-E).

• Быстрый подъем РЕТСО2 до нормального уровня или выше — признак восстановления эффективных сердечных сокращений (рис. 2.19, участок E-F).

• Низкий уровень РЕТСО2 после восстановления сердечного ритма на ЭКГ — это признак электромеханической диссоциации и серьезный аргумент против отмены первичных реанимационных мероприятий.

## Капнография при обструктивном синдроме

Увеличение сопротивления дыхательных путей имеет два проявления на капнограмме: пологое восходящее колено дыхательной волны и увеличение РетСО2.

Первый симптом нередко связан со снижением скорости выдоха и наблюдается при серьезной обструкции. Рост РЕТСО2 в острых случаях свидетельствует о неспособности дыхательной мускулатуры обеспечивать нормальный объем легочной вентиляции (рис. 2.20). У пациентов с хронической обструктивной патологией отмечается стойкое повышение уровня РЕТСО2, обусловленное перенастройкой дыхательного центра на более выгодный в энергетическом отношении режим дыхания. При выполнении таким больным искусственной вентиляции легких не нужно стремиться к насильственной нормализации РЕТСО2 впоследствии это может существенно затруднить восстановление самостоятельного дыхания.

Рис. 2.20. Капнограмма при обструктивном синдроме

Капнография у пациентов с хронической обструктивной патологией и стойкой гипоксемией позволяет определять гиповентиляцию, возникающую в ответ на ингаляцию кислорода, и таким образом контролировать оксигенотерапию.

## Капнография при интубации трахеи

Капнографию целесообразно начинать непосредственно после интубации трахеи, так как уже на этом этапе можно получить ценную информацию. Если интубация трахеи выполнена, как обычно и бывает, без осложнений, на дисплее капнографа сразу после начала ИВЛ появляется нормальная капнограмма, что считается самым надежным контрольным признаком правильного положения интубационной трубки.

Непреднамеренная интубация пищевода — событие не столь уж частое, но вряд ли найдется активно работающий анестезиолог, который никогда бы не сталкивался с этой проблемой. В большинстве случаев эзофагеальная интубация распознается тут же или достаточно быстро, но порой расширение и спадение желудка при вентиляции успешно имитирует движения грудной клетки. Описаны случаи, когда и аускультативную картину при "вентиляции" желудка трудно отличить от нормальной. Если интубации предшествовала качественная преоксигенация, резерва кислорода в легких может хватить на то, чтобы отсрочить развитие гипоксии на 5, а иногда и на 10 мин.

Нарастающая гипоксия служит поздним и опасным симптомом неблагополучия и к тому же сокращает резерв времени, необходимого для того, чтобы разобраться в ситуации и повторно интубировать больного.

Капнография на сегодняшний день — самый быстрый, простой и надежный метод раннего обнаружения эзофагеальной интубации.

Ее эффективность в данной ситуации приближается к 100 %. Другим монитором, пригодным для оперативного обнаружения эзофагеальной интубации, является быстродействующий оксиметр. Пульсоксиметр также не остается равнодушным к неправильному положению интубационной трубки, однако его реакция обычно запаздывает и лишь привлекает внимание к тревожной ситуации, но не позволяет установить ее конкретную причину.

Если интубации не предшествовала искусственная вентиляция легких через маску наркозного аппарата и углекислого газа в желудке нет, то в случае попадания интубационной трубки в пищевод при начале ИВЛ наблюдается отсутствие волн капнограммы на дисплее монитора, a РЕТСО2 и частота дыхания остаются равными нулю. Если этого не заметит анестезиолог, то уже спустя несколько секунд монитор подаст сигнал "апноэ".

В ситуации, когда в ходе вводного наркоза применяется вспомогательная вентиляция через маску, незначительное количество альвеолярного газа, заполняющего на выдохе глотку, ротовую полость и купол маски, при последующем вдувании может попасть в желудок. Первые циклы вентиляции через интубационную трубку, ошибочно введенную в пищевод, будут сопровождаться вымыванием небольших порций СО2 из желудка и возникновением низких, быстро убывающих волн на капнограмме. Обычно снижение РЕТСО2 до нуля происходит в течение 4-6 дыхательных циклов (рис 2.21)

Рис. 2.21. Капнограмма и тренд РЕТСО2 при интубации пищевода

Необходимо помнить о том, что у пациентов с выраженной гиповолемией или тромбоэмболией легочной артерии уровень РЕТСО2 также снижен, но никогда не приближается к нулю. Разумеется, если интубация производится во время сердечно-легочной реанимации, полное или почти полное отсутствие СО2 в выдыхаемом газе не является критерием правильного положения интубационной трубки.

В некоторых случаях с помощью капнографии определяют смещение интубационной трубки в один из главных бронхов. С таким поведением трубки приходится сталкиваться гораздо чаще, чем принято считать (если ориентироваться на те случаи, когда эндобронхиальную интубацию удается обнаружить).

Развитие событий, вызванных смещением интубационной трубки в главный бронх, зависит от того, насколько плотно трубка перекрывает его просвет.

Когда кончик трубки или ее манжета плотно соприкасаются со стенками главного бронха (герметичная эндобронхиальная интубация), вентиляция контрлатерального легкого полностью прекращается и оно превращается в шунт, а весь минутный объем вентиляции направляется в одно легкое. Вентиляция в нем сразу становится явно избыточной по отношению к его кровотоку, поэтому содержание СО2 в его альвеолярном газе тут же заметно падает и стабилизируется на новом уровне. При этом изменения на капнограмме и ее тренде имеют типичный вид. Резкое снижение РЕТСО2 происходит сразу после смещения трубки; при массивном кровотечении или гипервентиляции РЕТСО2 уменьшается в течение многих минут.

Низкий уровень PЕTCO2 с самого начала мониторинга — подтверждение того, что интубационную трубку продвинули слишком глубоко уже при интубации.

Подтверждение диагноза обычно не вызывает затруднений, поскольку заметно отставание одной половины грудной клетки при дыхании и выражена гипервентиляция другой половины, аускультативная картина типична, повышено давление вдоха на манометре респиратора и, наконец, быстро исчезают все перечисленные симптомы после коррекции положения интубационной трубки. Но если врач так и не заметит вышеуказанных признаков, то через несколько минут (или десятков секунд) запас кислорода в альвеолах невентилируемого легкого иссякнет, и мощное шунтирование крови приведет к развитию гипоксемии. Врач обнаружит ее по цианозу, а пульсоксиметр — по снижению SpO2.

Рис. 2.22. Капнограмма в виде верблюжьего горба

При неполном перекрытии кончиком интубационной трубки просвета главного бронха происходит гипервентиляция одного легкого и гиповентиляция контрлатерального. В процессе выдоха сброс газа через интубированный бронх осуществляется быстрее, чем через частично перекрытый. Поэтому каждая волна капнограммы может приобрести необычный вид: первый, более низкий, ее горб соответствует альвеолярному газу, поступающему преимущественно из гипервентилируемого легкого, а второй, более высокий, формируется в основном газом с увеличенным содержанием СО2 из зоны частичной обструкции и гиповентиляции. Из-за сходства с верблюжьим горбом такой тип кривой получил название "Camel capnogram" (рис. 2.22). Сходная капнографическая картина наблюдается при буллезной эмфиземе, при сдавлении одного легкого, обусловленном вмешательством на органах грудной клетки, а также у пациента, лежащего на боку. Отметим, что негерметичная интубация бронха не всегда сопровождается указанными изменениями на капнограмме.

## Капнография при ИВЛ

Самый частый повод для включения капнографа в практической анестезиологии и интенсивной терапии — искусственная вентиляция легких; при этом основная цель длительного мониторинга обычно состоит в контроле и коррекции минутного объема вентиляции, который поддерживал бы РЕТСО2 на заданном, как правило, нормальном уровне. Такой подход привлекает, ибо он прост, а навигация в море параметров режимов ИВЛ существенно облегчается, когда постоянно виден один из главных ориентиров — уровень РЕТСО2. Впрочем, роль капнографии при ИВЛ не ограничивается лишь контролем при подборе объема вентиляции. Этот метод мониторинга помогает наблюдать за самыми разнообразными проблемами — как клиническими, так и техническими,— возникающими в связи с переводом больного на искусственную вентиляцию легких, проведением ИВЛ и последующим восстановлением самостоятельного дыхания.

При проведении длительного мониторинга в отделении интенсивной терапии нельзя забывать, что современные респираторы снабжены высококачественной системой увлажнения вдуваемого газа, в связи с чем нагрузка на фильтр-водоотделитель капнографа значительно возрастает. Это означает, что срок службы фильтрующего элемента сокращается и затраты на его периодическую замену повышаются. Вот почему экономически более выгодно применение капнографов, работающих по принципу mainstream, или же тех sidestream-анализаторов, в которые вмонтированы фильтры с увеличенным сроком эксплуатации (например фильтр D-fend фирмы DATEX-OHMEDA).

Мониторинг бесперебойности вентиляции — одна из основных задач капнографии. Аварийная или преднамеренная остановка респиратора, а также полная разгерметизация контура (отсоединение тройника от интубационной трубки, расстыковка элементов контура) вызывает прекращение вентиляции легких и активацию аларма "апноэ"1. Необходимо учитывать, что в такой ситуации аларм "апноэ" срабатывает в тех случаях, когда пациент оказывается не в состоянии возобновить самостоятельное дыхание, то есть в условиях полной миорелаксации и/или глубокой депрессии дыхательного центра. Аларм "апноэ" также непременно включается, если при расстыковке адаптер капнографа отсоединяется от интубационной трубки и остается на тройнике контура.

1В последних моделях респираторов и такой ситуации одновременно включается аларм нижнего порога давления в контуре.

Наличие дыхательных попыток, порождающих волны на капнограмме, приводит в действие аларм изменения частоты дыхания, ибо вероятность совпадения собственного дыхательного ритма пациента с установками респиратора ничтожно мала. Разумеется, активация аларма частоты дыхания произойдет лишь в том случае, если значения верхнего и нижнего порогов ЧД максимально приближены к частоте ИВЛ. Эта аларм-система способна обнаружить не только неполадки в работе аппарата, но и нарушение адаптации пациента к респиратору. И, наконец, третьим, но поздним признаком отказа респиратора при наличии самостоятельных дыхательных попыток служит прогрессирующий рост РЕТСО21.

1У больных с критическим поражением легких прекращение искусственной вентиляции сопровождается также очень быстрым углублением гипоксемии и ранней активизацией аларма пульсоксиметра.

Таким образом, правильно настроенная аларм-система капнографа способна своевременно определять аварийную ситуацию при любом сценарии развития событий. Поэтому капнография является эффективным методом обеспечения безопасности пациента при ИВЛ. В некоторых странах официально принятые стандарты безопасности требуют обязательного использования капнографии при ИВЛ.

Кстати, с помощью капнографа можно контролировать и частоту санаций трахеобронхиального дерева, поскольку введение катетера в дыхательные пути осуществляется после отсоединения тройника респиратора от интубационной трубки, то есть на фоне непродолжительного апноэ. Каждый такой эпизод фиксируется на тренде.

При неполной разгерметизации контура (наиболее частые ее причины — трещины в шлангах, неплотная сборка увлажнителя или не перекрытый манжетой зазор между интубационной трубкой и стенкой трахеи) реальный дыхательный объем, поступающий в легкие, уменьшается и возникает гиперкапния, которая диагностируется по росту РЕТСО2. В результате врач порой вынужден повысить объем искусственной вентиляции и тем самым компенсировать утечку вдуваемого газа. При этом обращает на себя внимание явное несоответствие уровня РЕТСО2 объему вентиляции2.

2Некоторые современные респираторы, имеющие пневмотахограф в линии выдоха, самостоятельно регулируют подачу газа в контур, обеспечивая соответствие объема выдоха заданному дыхательному объему.

Представленные выше сведения относятся к режимам принудительной вентиляции заданным дыхательным объемом (VC-CMV1). При вентиляции с заданным давлением вдоха (PC-CMV2) компенсаторное увеличение потока вдуваемого газа при неплотностях в контуре выполняется респиратором автоматически.

1VC-CMV — volume-controlled continuous mandatory ventilation. Иногда этот термин переводится более дословно, хотя и с ущербом для звучания: принудительная вентиляция с контролем по объему. Не всегда идентичен волюмциклической вентиляции.

2 PC-CMV - pressure-controlled continuous mandatory ventilation. В обиходе часто фигурирует как "вентиляция с контролем по давлению" (не путать с прессоциклической вентиляцией).

При дефекте в увлажнителе или шланге вдоха выдыхаемый газ частично направляется в шланг вдоха и используется повторно в очередном дыхательном цикле, о чем свидетельствует подъем РЕТСО2. Такое маятникообразное движение СО2 в контуре может, к примеру, стать причиной неудач при попытках восстановления самостоятельного дыхания после длительной ИВЛ.

Оценка адекватности объема вентиляции. После успешной интубации трахеи капнография позволяет оценить, в какой мере заданный минутный объем вентиляции соответствует метаболическим потребностям пациента. Напомним, что напряжение СО2 в артериальной крови — истинный ориентир при выборе объема вентиляции — в норме всегда на несколько мм рт. ст. превышает РЕТСО2. При искусственной вентиляции альвеолярное мертвое пространство дополнительно возрастает и различие между РаСО2 и РЕТСО2 увеличивается еще на 1-2 мм рт. ст.

При ИВЛ режиму нормовентиляции соответствует уровень РетСО2, равный 34-38 мм рт. ст.

Альвеолярное мертвое пространство при ИВЛ. Ориентируясь на величину РЕТСО2 при выборе объема вентиляции, всегда держите в памяти, что парциальное давление СО2 в конце выдоха представляет собой лишь суррогат основного, но менее доступного для мониторинга контрольного показателя — напряжения СО2 в артериальной крови. Эта имитация удачна лишь в тех случаях, когда альвеолярное мертвое пространство невелико, а на волнах капнограммы просматривается отчетливое плато.

Возрастание альвеолярного мертвого пространства при ИВЛ — давно установленный и хорошо изученный факт. В основе данного явления лежат две причины: (1) "мягкость" капилляров в межальвеолярных перегородках и (2) близость величин давления в легочных капиллярах и в просветах альвеол во время искусственного вдоха.

Малый круг кровообращения имеет очень низкое, по сравнению с таковым в большом круге, сопротивление кровотоку. Поэтому легочные сосуды являются системой низкого давления, и распределение кровотока в легких в значительной степени подвержено влиянию силы тяжести, действующей на кровь (гравитационный фактор). В верхние отделы легких кровь поднимается против силы тяжести, в связи с чем ее давление в легочных капиллярах этих зон оказывается меньше, чем в легочной артерии. В средних отделах легких давление в легочных капиллярах по величине приближается к легочному артериальному; наибольшее же давление отмечается в капиллярах нижних регионов1.

1Здесь мы приводим намеренно упрощенную схему регионарного распределения давлений в легочном кровообращении, достаточную, впрочем, для понимания последующего материала. Детальное описание этой концепции (так называемые "зоны Уэста") читатель может найти в руководствах по физиологии дыхания.

При спокойном самостоятельном дыхании капиллярное давление в течение всего дыхательного цикла выше альвеолярного и проходимость легочных капилляров не нарушается. При ИВЛ картина меняется. Вдувание газа в легкие сопровождается подъемом альвеолярного давления, и если оно превышает давление в межальвеолярных капиллярах, последние пережимаются, а альвеолы превращаются в мертвое пространство. Компрессия легочных капилляров и связанное с ней расширение альвеолярного мертвого пространства наблюдаются в первую очередь в верхних регионах, где капиллярное давление минимально. Этот механизм и лежит в основе некоторого увеличения артерио-конечно-экспираторной разницы по СО2 при переводе пациентов на ИВЛ и относится к разряду нормальных явлений.

Приведенная выше схема позволяет понять, в каких случаях прирост альвеолярного мертвого пространства в связи с ИВЛ оказывается настолько значительным, что РЕТСО2 уже не годится для оценки вентиляции легких. Нетрудно догадаться, что расширению зоны компрессии легочных капилляров способствуют (1) уменьшение давления в легочных капиллярах, (2) слишком высокое альвеолярное давление, (3) перевод больного в сидячее положение (например, при операциях на задней черепной ямке) и (4) сочетание этих факторов.

Главная причина низкого легочного капиллярного давления — гиповолемия (как явная, так и компенсированная). Особенности капнографии при гиповолемии рассмотрены ранее.

Повышение альвеолярного давления при ИВЛ отмечается в следующих случаях:

• при использовании больших дыхательных объемов;

• при использовании паузы вдоха1, что вызывает подъем среднего альвеолярного давления. Кстати, именно во время инспираторной паузы манометр респиратора показывает величину альвеолярного давления;

• при инверсии фаз дыхательного цикла, когда среднее альвеолярное давление возрастает как в связи с увеличением длительности вдоха и сокращением длительности выдоха, так и из-за возникновения ауто-ПДКВ;

• при создании положительного давления в контуре во время выдоха (ПДКВ).

Это влечет за собой не только поддержание альвеолярного давления в положительном диапазоне в течение всего выдоха, но и соответствующее повышение давления во время вдоха. Степень отклонения РЕТСО2 от РаСО2 зависит от уровня ПДКВ2;

• при дыхании в режиме НПД3. Степень отклонения РЕТСО2 от РаСО2 зависит от уровня НПД;

• при дыхании в режиме BiPAP1;

1Другие названия этого элемента режима ИВЛ — инспираторная пауза или инспираторное плато.

• при сниженной растяжимости легочной ткани и/или грудной стенки (рестриктивная патология);

• при возникновении ауто-ПДКВ2.

2ПДКВ как элемент режима вентиляции — один из важнейших инструментов интенсивной респираторной терапии, причем при тяжелой рестриктивной патологии уровень ПДКВ порой очень высок (до 20-25 см вод. ст.). Современная стратегия респираторной терапии предлагает ряд альтернатив высокому и сверхвысокому ПДКВ, но полного вытеснения этого метода не происходит. Плохая совместимость капнографии с ним ограничивает возможности мониторинга, но не должна становиться причиной отказа от использования ПДКВ.

3НПД — непрерывное положительное давление в дыхательных путях, калька с англ СРАР (continuous positive airway pressure) Режим самостоятельного дыхания, при котором дыхательные пути пациента соединены через маску, загубник или интубационную трубку с источником постоянного положительного давления — специальным аппаратом либо респиратором, способным работать в этом режиме. В отечественной литературе обозначается также аббревиатурами "ППД" и "СДППД". Частота применения этого режима и нашей стране обратно пропорциональна количеству его названий, на изобретение которых, по-видимому, и были брошены все творческие силы.

Капнография при тяжелом поражении легких. Особенно выражены проявления мертвого пространства при искусственной вентиляции у пациентов с грубой распространенной легочной патологией, охватывающей большой объем легочной ткани (например, при обширной пневмонии, респираторном дистресс-синдроме или множественных ателектазах). В этих случаях нормальный дыхательный объем, обычно предназначенный для вентиляции всей массы легочной ткани, распределяется лишь в немногочисленных здоровых участках легких и перерастягивает их. Возникающая при этом компрессия капилляров в работающих легочных зонах не ограничивается по времени фазой вдоха. Сопротивление дыхательных путей у таких пациентов обычно очень высокое из-за скоплений в них вязкой мокроты, а также отека слизистой оболочки бронхиол и бронхиолоспазма. Еще одним мощным фактором, "вносящим свой вклад" в формирование обструктивного синдрома при массивном поражении легких, служит уменьшение количества функционирующих бронхов, обусловленное тем, что большая часть бронхиального дерева заканчивается тупиками — пневмоническими очагами, ателектазами, участками консолидации легочной ткани, пробками мокроты,— а значит, неспособна проводить газ1. В результате выраженного обструктивного компонента, ограничивающего скорость выдоха, эффект ауто-ПДКВ вероятен даже при нормальной величине отношения вдох : выдох, и непораженные альвеолы остаются в перерастянутом состоянии и к концу фазы выдоха. Все эти механизмы вызывают существенное увеличение альвеолярного мертвого пространства и усиление шунтирования крови через безвоздушные участки легких (инфильтраты, ателектазы), капилляры которых защищены от компрессии2.

1BiPAP (biphasic positive airway pressure) — двухфазное положительное давление в дыхательных путях. Название на стадии разработки — APRV. Режим несинхронизированной, но комфортной респираторной поддержки, суть которого заключается в периодическом чередовании двух уровней НПД. Реализован в единичных моделях респираторов. В России практически не используется и не имеет общепринятого названия.

2Ауто-ПДКВ — положительное давление в альвеолах в конце выдоха, возникающее без применения клапана ПДКВ. Развивается вследствие неполного выдоха, то есть задержки в легких части дыхательного объема. Основные причины ауто-ПДКВ - недостаточная длительность выдоха и/или повышенное сопротивление дыхательных путей. При ИВЛ ауто-ПДКВ особенно часто возникает при обратном отношении вдох : выдох (ИВЛ с инверсией фаз дыхательного цикла), в том числе и в случаях, когда это достигается включением инспираторной паузы Другие вероятные причины динамической задержки газа в легких — тонкая интубационная трубка, ограничивающая скорость выдоха, и обструктивный синдром различной этиологии.

1Обструктивный компонент дыхательных расстройств при респираторном дистресс-синдромс и субтоталыюй пневмонии освещен в литературе гораздо беднее, чем рестриктивный. Между тем сопротивление дыхательных путей при этой патологии возрастает в несколько раз и нередко достигает 15-20 см вод. ст./л/с (при норме до 2,5 см вод. ст./л/с).

2Аппаратная вентиляция, будучи важнейшим компонентом лечения пациентов с критической патологией легких, оказывает ряд весьма неблагоприятных эффектов, к каковым принадлежит и описанное здесь разобщение вентиляции и кровотока. Поэтому выбор оптимального режима вентиляции, который, в числе прочего, позволил бы свести эти эффекты к минимуму, являет собой сложнейшую задачу. Решать ее необходимо в услониях комплексного мониторного контроля, включающего нульсоксимстрию, капиографию и периодический анализ газового состава артериальной крови. Современные подходы к решению данной проблемы направлены в основном на обеспечение возможности снижения давления и дыхательного объема (принципы IRV, TRIO2, BiPAP, пермиссивная гиперкапния и пр.)

Установлено, что при ИВЛ у пациентов с тяжелым респираторным дистресс-синдромом на вентиляцию мертвого пространства подчас расходуется 50-80 % дыхательного объема, а через безвоздушные зоны легких шунтируется более половины минутного объема кровообращения. При этом расхождение между РЕТСО2 и РаСО2 становится настолько значительным и к тому же непостоянным, что исключает саму возможность применения капнографии для подбора и контроля минутного объема вентиляции. Если же данные соображения не брать в расчет и все же использовать величину РЕТСО2 в качестве эквивалента РАСО2 у больных РДС или массивной пневмонией, глубокая гиповентиляция быстро заставит вспомнить правила игры.

Итак, на минимальный прирост ДМПальв, а значит, на пригодность РЕТСО2 как заменителя РаСО2 при ИВЛ можно полагаться лишь при соблюдении следующих условий:

• отсутствие у пациента грубой легочной патологии;

• отсутствие гиповолемии;

• отсутствие факторов, приводящих к значительному повышению альвеолярного давления.

Нетрудно заметить, что этим критериям соответствуют большинство пациентов в операционных и достаточно представительный контингент больных в палатах интенсивной терапии. Тем не менее у всех пациентов в начале вентиляции целесообразно производить однократное измерение РаСО2 и сравнивать результат с величиной РЕТСО2, ибо прирост альвеолярного мертвого пространства, связанный с ИВЛ, иногда намного превосходит ожидаемый1. Такой контроль рекомендуется повторять при каждом серьезном изменении состояния больного или через некоторое время после каждого существенного изменения параметров режима ИВЛ, чтобы составить себе мнение, в какой степени заслуживает доверия величина РЕТСО2. Если альвеоло-конечно-экспираторное различие по СО2 превышает 5-6 мм рт. ст., на величину РЕТСО2 ориентируются крайне осторожно. Применять же этот разброс как поправку не стоит: он весьма непостоянен и подвержен непредсказуемым метаморфозам. Но даже и в таких случаях форма капнограммы все равно остается источником полезной информации.

1В медицинских стандартах некоторых стран соблюдение этого правила обязательно.

Нарушение адаптации больного к респиратору нередко определяется на капнограмме раньше, чем при визуальном наблюдении за пациентом.

Признаком восстановления мышечной активности служат попытки самостоятельных вдохов на фоне ИВЛ и активное противодействие вдуванию газа.

Если клапанная система респиратора позволяет пациенту произвести самостоятельный вдох во время аппаратной фазы выдоха, на альвеолярном плато возникает вырезка, на глубину которой влияет сила дыхательной попытки2. В большинстве моделей респираторов такой вдох происходит через открытый клапан выдоха, и в дыхательные пути пациента поступает газ из шланга выдоха, содержащий примесь СО2. Поэтому вырезка на капнограмме не достигает изолинии даже при достаточно глубоком вдохе (рис. 2.23). Появление инцизур на волнах капнограммы — это (в зависимости от ситуации) сигнал либо для инфузии очередной дозы релаксанта, либо для перехода к вспомогательной ИВЛ.

Рис. 2.23. Капнограмма при восстановлении самостоятельного дыхания

2В англоязычной литературе эта "вырезка" получила название curare cleft - буквально "расщелина кураре".

Прогрессирующее восстановление мышечной силы на фоне ИВЛ, особенно при наличии гиперкапнии, гипоксии, ацидоза, боли, некомфортности режима и других стимуляторов дыхательного центра, сопровождается множественными беспорядочными по интенсивности и частоте попытками самостоятельных вдохов и выдохов. При этом капнограмма отражает мучительную и бесплодную борьбу пациента с респиратором: волны кривой принимают неправильную форму, где на ритм респиратора накладываются неоднократные дыхательные попытки больного (рис. 2.24).

Капнография при вентиляции с обратным отношением вдох : выдох. В минувшее десятилетие ИВЛ с инверсией фаз дыхательного цикла (IRV) получила довольно широкое распространение и потеснила ИВЛ с высоким уровнем ПДКВ при критическом поражении легочной паренхимы — "золотой стандарт 80-х". IRV при умелом применении позволяет, за счет более выгодного распределения давления по времени, заметно снизить пиковое и среднее давление в дыхательных путях, уменьшить риск баротравмы, улучшить показатели газообмена и дренирование бронхиального секрета, а также отказаться от назначения сверхвысоких концентраций кислорода.

На капнограмме при IRV (рис. 2.25) обращает на себя внимание непривычная форма волн: длинная фаза вдоха и короткое альвеолярное плато. Инверсия фаз дыхательного цикла дискомфортна для пациента, поэтому спонтанная адаптация к режиму происходит медленно или не происходит вообще, и на капнограмме часто присутствуют признаки дизадаптации. Для этого метода вентиляции характерно повышенное артерио-конечно-экспираторное различие по СО2, обусловленное увеличенным внутрилегочным давлением, а также тем обстоятельством, что к данному методу прибегают исключительно при тяжелом поражении легочной ткани. Так что величина РЕТСО2 при IRV редко пригодна для интерпретации.

Капнография при высокочастотной вентиляции легких. Скоростные характеристики современных капнографов недостаточны для корректного мониторинга ВЧ ИВЛ. Точное определение частоты вентиляции обычно возможно, если она не превосходит 100, а у лучших моделей капнографов — 150 циклов в 1 мин. Впрочем, поскольку практически каждый ВЧ-респиратор снабжен дисплеем, на котором демонстрируется этот показатель, в дополнительном контроле надобности нет.

Рис. 2.24. Капнограмма при нарушении адаптации к респиратору

Рис. 2.25. Капнограмма при вентиляции с инверсией фаз дыхательного цикла.

Рис. 2.26. Капнограмма при ВЧ ИВЛ Справа — маневр для измерения истинной величины РЕТСО2

Дыхательные волны капнограммы при ВЧ ИВЛ не имеют альвеолярного плато и являют собой остроконечные пики. РЕТСО2 при ВЧ ИВЛ ни в коей мере не отражает альвеолярную концентрацию СО2 и поэтому не должно применяться при подборе режима. Это связано с малой величиной дыхательного объема, когда конечно-экспираторная проба представлена газовой смесью из бронхов или переходной зоны — словом, чем угодно, только не чистым альвеолярным газом.

Если же по ходу ВЧ ИВЛ возникает необходимость в измерении истинной величины РетСО2, респиратор на несколько секунд выключают, так как вслед за этим происходит сброс избытка альвеолярного газа, накопившегося в легких в результате эффекта ауто-ПДКВ. Величина РЕТСО2, зарегистрированная в конце "маневра", и является истинной (рис 2.26). В случаях, когда эффект ауто-ПДКВ не выражен, можно после остановки респиратора аккуратно нажать на грудную клетку пациента ладонью, чтобы "выдавить" из легких порцию газа, достаточную для определения РЕТСО2. И наконец, если ВЧ ИВЛ осуществляется при сохраненном самостоятельном дыхании (ВЧ ВВЛ — высокочастотная вспомогательная вентиляция легких), истинную величину РЕТСО2 измеряют только при кратковременных выключениях респиратора.

Капнография при вспомогательной ИВЛ и респираторной поддержке

Выше мы рассмотрели возможности калнографии при полном замещении самостоятельного дыхания аппаратным при тех режимах работы респиратора, которые не должны и не могут сочетаться с самостоятельным дыханием пациента. Вместе с тем за прошедшие несколько десятилетий было разработано и введено в клиническую практику множество методов вентиляции, цель которых — создание безопасных условий для сохранения самостоятельного неполноценного дыхания пациента. И если поначалу к этим методам прибегали для восстановления дыхания после длительной ИВЛ, то в последние годы они применяются для лечения больных с критической дыхательной недостаточностью, заменяя в немалом числе случаев классическую ИВЛ. Соответственно, резко возросла и частота использования данных методов.

Традиции отечественной интенсивной респираторной терапии в этой сфере еще не успели сформироваться, и общепринятой системы понятий и терминов пока нет, поэтому мы по ходу изложения будем уточнять и объяснять те названия и аббревиатуры (в основном английские), с которыми невольно приходится иметь дело врачу, работающему с импортными респираторами1.

1Во  многих странах специалисты не считают нужным изобретать, собственные названия и аббревиатуры многочисленных методов ИВЛ и пользуются английскими.

Диапазон вариантов вентиляции легких заключен между (1) самостоятельным дыханием без применения какой-либо респираторной аппаратуры, когда всеми параметрами вентиляции управляет сам пациент, и (2) искусственной вентиляцией (ИВЛ), при которой пациент не в состоянии влиять на работу собственной дыхательной системы. В промежутке между (1) и (2) размещается обширное "семейство" способов, сочетающих самостоятельное дыхание с элементами аппаратной вентиляции в такой пропорции, что часть минутного объема вентиляции обеспечивается усилиями дыхательной мускулатуры больного, а часть — респиратором. Более того, некоторые методы вентиляции допускают участие самого пациента в управлении ключевыми параметрами аппаратных дыхательных циклов (так называемые интерактивные режимы). Таким образом, формирующийся паттерн дыхания является результатом совместных усилий респиратора и пациента.

В зависимости от способности больного участвовать в формировании режима различают две большие группы методов: вспомогательную вентиляцию (жесткая конфигурация аппаратного компонента вентиляции) и респираторную поддержку (гибкая организация сотрудничества респиратора с пациентом)1.

1В отношении термина "респираторная поддержка" в медицине царит полная неразбериха, обусловленная тем, что нередко ею предпочитают употреблять, исходя из собственных вкусов и понятии, а не из принятых норм. В итоге важный термин превращается в набор слов с размытым смыслом. Между тем в этой сфере существуют строгие определения, выработанные на специальной конференции и рекомендованные для повсеместною применения (См. American Respiratory Care Foundation Consensus Statement on the Essentials of Mechanical Ventilators Rcspir Care 1992,37 1000—1008.)

Вспомогательная вентиляция легких (ВВЛ). Почти дословно соответствует англ, assisted ventilation или respiratory assistance. Отличительная особенность этого семейства методов состоит в том, что влияние больного на работу респиратора невозможно (несинхронизированная ВВЛ) или минимально и сводится лишь к управлению триггером (синхронизированная ВВЛ). В ответ на включение триггера пациент получает "штампованный" ответ респиратора — аппаратный вдох с жестко заданными параметрами. Основные методы этой группы — IMV, SIMV и Assist/Control.

IMV (intermittent mandatory ventilation) — прерывистая (или, дословно, перемежающаяся) принудительная вентиляция. Один из самых первых и простейших, как по сути, так и по технической реализации, режимов ВВЛ. Фактически IMV - вариант ИВЛ со сниженной частотой вентиляции. В отличие от ИВЛ, работа респиратора организована так, что в промежутках между редкими искусственными вдохами больной может беспрепятственно, но и без всякой помощи со стороны респиратора самостоятельно дышать свежей газовой смесью.

На капнограмме во время прерывистой принудительной вентиляции демонстрируется несколько вариантов дыхательной активности пациента.

Нормальная картина за "штампованным" искусственным вдохом (А) следует длительный перерыв в активности респиратора, во время которого больной совершает несколько самостоятельных дыхательных циклов с отчетливыми альвеолярными плато (В) РЕТСО2: нормо- или умеренная гипокапния. Общая частота дыхания в допустимых пределах. Полная спонтанная адаптация пациента к ритму работы респиратора (рис. 2.27)

Риc. 2.27. Спирограмма (вверху) и капнограмма (внизу) при IMV, (А — вспомогательные циклы, В — самостоятельные вдохи).

Рис. 2.28. Капнограмма при тахипноэ на фоне IMV

Поверхностное учащенное самостоятельное дыхание (рис. 2.28): промежуток между искусственными вдохами заполнен серией неполноценных самостоятельных дыхательных циклов, в течение которых PICO2 не опускается до нуля (признак крайне неглубокого вдоха) и наблюдается отсутствие экспираторного плато (признак короткого и столь же поверхностного выдоха) Общая частота дыхания, выраженное тахипноэ за счет спонтанного компонента. Истинный уровень РЕТСО2 при таком "полоскании" мертвого пространства целесообразно определять только во время аппаратных циклов. Не исключено, что он окажется сниженным, но гипервентиляция достигается за счет крайне невыгодной в энергетическом отношении работы дыхательной мускулатуры, что чревато истощением сил больного В этих случаях необходимо поднять частоту искусственных вдохов и/или повысить дыхательный объем, увеличив тем самым вклад респиратора в общий минутный объем вентиляции1.

1Приведенные адесь и далее рекомендации относительно типичных проблем, выявляемых с помощью катим рафии, следует принимать с поправкой на конкретные обстоятельства. Во многиих случаях имеют место и другие варианты решений их осуществление зависит от знаний и опыта врача, а также от возможностей применяемой аппаратуры.

Рис. 2.29. Капнограмма при слабых дыхательных попытках на фоне IMV

Абсолютная неполноценность самостоятельных вдохов в промежутках между аппаратными дыхательными циклами наличествует длинное альвеолярное плато с несколькими поверхностными выемками, отражающими очень слабые дыхательные попытки пациента. Выемки не воспринимаются монитором как вдохи, поэтому частота дыхания на дисплее капнографа близка к частоте дыхательных циклов респиратора (рис. 2.29) Весь объем вентиляции легких выполняется аппаратом, но, поскольку частота вентиляции мала, возможно возрастание РЕТСО2. Такая капнограмма, в зависимости от ситуации, наблюдается:

• при полной неготовности больного дышать самостоятельно. В этой ситуации нужно возобновить ИВЛ либо увеличить частоту циклов IMV,

• в начале восстановления самостоятельного дыхания после ИВЛ В этой ситуации можно ограничиться наблюдением за РЕТСО2, SpO2 и показателями гемодинамики. Умеренная гиперкапния, стимулирующая дыхательный центр, допускается, а при тенденции к гипоксемии необходимо поднять FIО2 и/или повысить частоту искусственных вдохов. В случае успеха вырезки на альвеолярном плато становятся все более глубокими и в конце концов превращаются в полноценные волны.

Полное отсутствие дыхательной активности пациента проявляется на капнограмме ровными альвеолярными плато в промежутках между аппаратными дыхательными циклами (рис. 2.30). В зависимости от ситуации у таких больных требуется либо (1) возобновить ИВЛ, либо, если восстановление самостоятельного дыхания предполагается и к тому же предпочтительно, (2) увеличить частоту циклов IMV до уровня, обеспечивающего нормо- или умеренную гиперкапнию при отсутствии артериальной гипоксемии.

Беспорядочная дыхательная активность пациента проявляется на капнограмме хаотическими волнами. Дыхание больного поверхностное, частота дыхания резко повышена. Некоторые выдохи накладываются на аппаратные вдохи, что служит признаком неудовлетворительной адаптации к режиму. Такая форма капнограммы свидетельствует о неудачном выборе режима, который вызывает истощение сил больного. В этих случаях более целесообразно применение синхронизированных методов ВВЛ или респираторной поддержки. Напомним, что к мощным стимуляторам тахипноэ принадлежат гиперкапния и гипоксемия.

Плохая адаптация пациента к режиму IMV, строго говоря, потенциально заложена в самой организации метода, когда больной вынужден приспосабливаться к его жесткому ритму, чтобы выдох не совпадал по времени с очередным аппаратным вдохом. На капнограмме конфликтные моменты представлены искажением правильной формы искусственного вдоха.

Рис. 2.30. Капнограмма при полном отсутствии самостоятельного дыхания на фоне IMV.

Во многих случаях пациенты сразу или спустя некоторое время улавливают ритм респиратора и "вписывают" в него собственное дыхание. Ускорению адаптации способствует беседа с больным, когда врач объясняет ему суть происходящего и несколько минут "дирижирует" его дыханием (суггестивная адаптация). Если этого недостаточно, стоит изменить частоту искусственных вдохов и/или их объем (адаптация режимом). Иногда прибегают к введению транквилизатора (медикаментозная адаптация), однако от назначения препаратов, резко угнетающих дыхательный центр, лучше отказаться. Капнография дополняет визуальное наблюдение, позволяя объективно оценить результат. Неэффективность всех вышеперечисленных мер служит показанием для смены метода ВВЛ или перехода на более комфортный для больного метод — респираторную поддержку.

SIMV (synchronized IMV) — синхронизированная прерывистая принудительная вентиляция легких. Этот метод явился развитием предыдущего (IMV) в направлении уменьшения поводов для конфликтов между больным и респиратором. При SIMV ритм аппаратных вдохов не столь жесткий, как при IMV: по истечении аппаратной паузы, заполненной самостоятельными вдохами, триггер респиратора переходит в режим ожидания дыхательной попытки пациента, с которой и синхронизируется очередной искусственный вдох. Длительность фазы ожидания (так называемого "окна") ограничена, и если за это время триггер не срабатывает, выполняется несинхронизированный принудительный вдох1.

1Крупные фирмы-разработчики и производители респираторов имеют собственные версии SIMV как, впрочем, и других методов вентиляции. Они различаются деталями протокола, а также по возможности автоматического перехода на резервный режим вентиляции (backup mode) при исчезновении дыхательных попыток пациента.

Сегодня наиболее распространены два принципа искусственного вдоха:

VC (volume controlled) — вдувание заданного дыхательного объема. Респиратор функционирует как генератор заданного потока. Искусственный вдох заканчивается по истечении времени вдоха (таймциклический принцип переключения на выдох). Пациент не управляет параметрами искусственного вдоха.

PC (pressure controlled) — вдувание газа под заданным давлением. Респиратор функционирует как генератор заданного давления. Искусственный вдох заканчивается по истечении времени вдоха (таймциклический принцип переключения на выдох). Пациент лишен возможности управлять параметрами искусственного вдоха1.

1Строго говоря, пациент может уменьшить дыхательный объем при объемной вентиляции, сбросив часть вдуваемого газа через предохранительный клапан, но это — аварийное и крайне некомфортное для больного действие. При вентиляции с заданным давлением у пациента с сохраненной активностью дыхательной мускулатуры также есть возможность офаничить поступление газа в легкие, но это требует активного напряжения мышц выдоха в течение определенного времени. В обоих случаях такие действия пациента считаются отклонением от нормальною течения событйи и квалифицируются как дизадаптация.

Рис. 2.31. Капнограмма при нарушенной адаптации пациента к режиму IMV

Искусственные синхронизированные вдохи организованы либо по первому, либо по второму из названных принципов (если это предусмотрено в конструкции и программном обеспечении респиратора). Соответственно, существуют два варианта SIMV: VC-SIMV и PC-SIMV2.

2Некоторые модели респираторов обладают свойством осуществлять поддержку самостоятельных вдохов давлением (pressure support) Такой вариант получил название PS-SIMV.

Капнографическая картина при ВВЛ методом SIMV во многом сходна с таковой при IMV. Основные отличия, о которых нужно иметь представление, состоят в следующем.

Регулярность интервалов между искусственными вдохами не столь жестка, как при IMV. Это нетрудно увидеть при замедленном движении капнограммы по дисплею, когда на экране помещается большое количество циклов.

На капнограмме значительно реже наблюдаются описанные выше признаки конфликта между пациентом и респиратором, и PC-SIMV обычно оказывается более комфортным методом, чем VC-SIMV. Причиной конфликтов при синхронизированном варианте IMV нередко становится слишком высокая чувствительность триггера, который способен реагировать не только на инспираторные попытки больного, но и на движения пациента или сокращения сердца.

Другая причина неудач при синхронизации — недостаточная чувствительность триггера, который не отзывается на вялые инспираторные попытки ослабленных больных. В таких случаях паузы между искусственными вдохами на капнограмме заполнены поверхностными спонтанными вдохами (о признаках которых мы уже имеем представление). В фазе ожидания, когда контур герметичен, дыхательные волны отсутствуют, а по ее истечении респиратор, не дождавшись сигнала от пациента, производит принудительный вдох. При такой клинической и капнографической картине проблему синхронизации решают посредством повышения чувствительности триггера, реагирующего на разрежение в герметичном контуре. Более толковый выход из ситуации — использование триггера, реагирующего на изменение потока в контуре (flow-by trigger)1. В целом же для данной категории больных (если их лечение имеет целью сохранение самостоятельного дыхания) гораздо больше подходят бестриггерные методы ВВЛ и респираторной поддержки — IMV, ВЧ ВВЛ, BiPAP и пр.

1Современные респираторы высшего класса (РВ 7200, SERVO 300, BEAR 1000 и др.) снабжены двумя триггерными системами — на инспираторное разрежение и на инспираторный поток. При этом первый, традиционный, но менее оптимальный вариант оставлен в модели в основном как дань традиции и как средство без особых затрат расширить список функциональных возможностей респиратора. В подавляющем большинстве случаев предпочтительнее сразу выбирать триггер flaw-by.

Респираторы высшего класса со сложным программным обеспечением способны самостоятельно распознавать ситуации, когда дыхательная активность пациента становится абсолютно недостаточной и нуждается не в помощи со стороны аппарата, а в полной замене на ИВЛ. В таких случаях автоматически включается так называемый резервный режим вентиляции (backup mode), в котором респиратор работает до возникновения эффективных инспираторных попыток со стороны больного. На капнограмме переход на резервный режим проявляется правильным, "машинным" ритмом полноценных дыхательных волн.

Assist/Control (А/С, AssCMV, ACMV и пр. варианты аббревиатур) — старейший из применяемых ныне метод ИВЛ, название которого, тем не менее, до сих пор не имеет эквивалентного перевода на русский язык.

Дыхание в режиме Assist/Control — своеобразное соревнование на скорость между пациентом и респиратором. На каждую эффективную инспираторную попытку больного респиратор откликается синхронизированным вспомогательным вдохом (PC или VC, по выбору врача) с жестко заданными параметрами. Но в том случае, когда в течение определенного интервала времени такой попытки не последует, производится искусственный вдох, который обладает теми же параметрами, что и вспомогательный, а затем респиратор вновь переходит в режим ожидания. Таким образом, в оптимальных ситуациях пациент успевает всякий раз опередить респиратор, и все вдохи оказываются синхронизированными вспомогательными. Это и есть вспомогательный режим (Assist mode). При отсутствии дыхательных попыток серия принудительных несинхронизированных дыхательных циклов, по сути, превращается в ИВЛ в резервном режиме, который отличается уменьшенной частотой. Это — принудительная вентиляция (Control mode). Однако, в отличие от обычной ИВЛ, после каждого принудительного вдоха триггер респиратора вновь ожидает сигнала от больного, и каждое срабатывание триггера приводит к вспомогательному вдоху. Поэтому при редких дыхательных попытках пациента вспомогательные вдохи чередуются с принудительными — вспомогательная/принудительная вентиляция (Assist/Control mode).

Чтение капнограммы при вентиляции методом Assist/Control обычно незатруднительно. При дыхании в режиме Assist капнограмма состоит из серии полноценных дыхательных волн. Поскольку частоту дыхания контролирует дыхательный центр пациента, она порой варьируется, но никогда не опускается ниже частоты резервного режима. Показатели PЕTCO2 и частоты дыхания дают возможность объективно оценивать эффективность дыхания. Тахипноэ при дыхании в этом режиме — признак недостаточной помощи, получаемой пациентом от респиратора; устраняется увеличением дыхательного объема.

При возникновении продолжительных промежутков между триггерными циклами (Assist/Control) причину неудачи пытаются уточнить по форме капнограммы. Если такие промежутки обнаруживаются между нормальными по частоте вспомогательными вдохами, причина, скорее всего, кроется в недостаточной чувствительности триггера, когда некоторые дыхательные попытки больного оказываются безуспешными. Если же принудительные циклы чередуются с редкими вспомогательными, а повышение чувствительности триггера не дает положительного результата, причиной тому, по всей видимости, служит угнетение дыхательного центра или выраженная слабость дыхательной мускулатуры. У таких пациентов есть риск развития гиповентиляции (рост РЕТСО2) из-за малой частоты принудительных вдохов. Необходимо сократить фазу ожидания или, что то же, увеличить частоту резервного режима.

В случаях, когда вспомогательные вдохи отсутствуют (Control mode), частота дыхательных циклов на дисплее капнографа совпадает с частотой резервного режима респиратора, а вдохи на капнограмме разделены одинаковыми длинными промежутками. Причиной тому, опять-таки, может стать неудовлетворительная чувствительность триггера или отсутствие дыхательной активности пациента. Не исключена и другая, противоположная, по сути, причина: угнетение дыхательного центра больного гипервентиляцией, если объем вспомогательной вентиляции сам по себе явно превышает метаболические потребности пациента. В этом случае мы фактически имеем дело со спонтанной адаптацией больного к ИВЛ, выполняемой в режиме гипервентиляции, о чем свидетельствует низкий уровень РЕТСО2.

Чрезмерная чувствительность триггера вызывает его ложные срабатывания. На капнограмме они представлены признаками рассинхронизации, описанными выше.

Респираторная поддержка (respiratory support). Это название объединяет несколько методов аппаратной коррекции самостоятельного дыхания, для которых характерно активное участие пациента в формировании режима вентиляции. Такой подход обеспечивает максимально комфортные условия для больного, в силу необходимости проводящего многие часы, сутки, а иногда и недели в обществе респиратора. Замена классической ИВЛ на тот или иной метод респираторной поддержки позволяет также избежать вынужденного бездействия и последующей дистрофии дыхательной мускулатуры и связанных с этим мучительных проблем при восстановлении самостоятельного дыхания.

Из всех вариантов респираторной поддержки наибольшее распространение получил метод PSV — Pressure Support Ventilation (вентиляция поддерживающим давлением). В основу метода положен принцип — pressure support (PS, поддержка вдоха давлением), который используется также в качестве составляющего элемента и других методов (PS-SIMV и пр ).

PS (Pressure Support) — поддержка вдоха давлением. Дыхательный цикл инициируется больным. После срабатывания триггера респиратор сразу поднимает и поддерживает давление в контуре до определенного уровня (обычно меньшего, чем при ИВЛ), заданного врачом. При этом поступление в легкие дыхательного объема осуществляется, с одной стороны, за счет усилия мышц вдоха, а с другой — благодаря положительному давлению в контуре аппарата. Таким образом, пациент и респиратор делят между собой работу дыхания. Степень разгрузки мышц вдоха зависит от величины поддерживающего давления и скорости его подъема при срабатывании триггера. Больной имеет возможность прекратить вдох в любой момент для этого ему достаточно расслабить мышцы вдоха1, после чего поток вдыхаемого газа резко снижается, что воспринимается респиратором как сигнал к прекращению поддержки (флоуциклический принцип переключения на выдох [от англ flow — поток]).

1Таким образом, вдох прекращается естественным способом, как и при обычном дыхании При вентиляции с управляемым давлением (PC-CMV, PC-SIMV и пр ) для этого необходимо напрячь мускулатуру, участвующую в осуществлении выдоха, и удерживать ее в таком состоянии до окончания фалы вдоха, что сопряжено с энергетическими затратами и дискомфортом.

Вентиляция поддерживающим давлением (PSV) состоит из триггерных вдохов, организованных по принципу pressure support: на каждую дыхательную попытку пациента, уловленную триггером, респиратор отвечает подъемом давления в контуре до заданного уровня. Отдельные версии PSV, реализованные в респираторах высшего класса, предусматривают также включение резервного режима (backup mode), если частота дыхания опускается ниже определенного уровня2.

2Существует несколько фирменных версий метода PSV, различающихся по критерию окончания вдоха, способности управления скоростью подьема давления в контуре наличию резервного режима и некоторым другим деталям протокола, которые дополняют основной, единый для всех принцип организании метода.

Итак, при дыхании в режиме PSV у пациента есть возможность регулировать все основные характеристики дыхательного цикла – дыхательный объем, продолжительность вдоха и частоту дыхания. Именно этим обусловлена высокая комфортность метода (как, впрочем, и определенные ограничения показаний для его применения).

Нормальная капнографическая картина при PSV не отличается от таковой при обычном самостоятельном дыхании, частота дыхания и РЕТСО2 — в допустимых пределах, волны капнограммы — правильной формы, с отчетливым альвеолярным плато. Иногда отмечаются незначительная аритмия дыхания и умеренная вариабельность формы дыхательных волн, в чем, собственно, и заключается разница между естественным дыханием и аппаратной вентиляцией.

Некоторым отклонениям от нормального течения событий при PSV присущи типичные проявления на капнограмме.

Если давления вдоха недостаточно для эффективной разгрузки дыхательной мускулатуры, на капнограмме наблюдаются:

• тахипноэ — повышение ЧД;

• аритмичность дыхания — неправильное чередование дыхательных волн;

• поверхностное дыхание — укорочение или отсутствие альвеолярного плато.

Уровень PЕTCO2 в таких случаях часто снижен, но это не всегда можно расценивать как признак гипервентиляции: при отсутствии на капнограмме альвеолярного плато РЕТСО2 не подлежит интерпретации, и о том, удовлетворителен ли объем легочной вентиляции, судят только по результатам анализа газового состава артериальной крови. После повышения поддерживающего давления клиническая и капнографическая картина обычно нормализуются в течение 10-15 мин. Прекращение респираторной поддержки, когда надобность в ней отпадает, чаще всего производится путем постепенного уменьшения давления вдоха. Если при этом на капнограмме возникает описанная выше картина, предположительный вывод таков либо пациент не готов к самостоятельному дыханию, либо снижение поддерживающего давления выполняется слишком резко.

Учащенное, аритмичное и поверхностное дыхание при PSV подчас наблюдается и у пациентов с тяжелым паренхиматозным поражением легких (респираторный дистресс-синдром, обширная пневмония, распространенные ателектазы, отек легких и пр.) и, как правило, сочетается с тяжелой гипоксемией, нередко резистентной к респираторной терапии. Строго говоря, метод PSV исходно не предназначен для ведения таких больных, поскольку им искусственная вентиляция необходима не только и не столько для разгрузки мышц вдоха, сколько для обеспечения газообмена в измененных легких1. Свобода в выборе параметров режима, которую предоставляет пациенту метод PSV, неприемлема в ситуации, когда оптимальные значения дыхательного объема, частоты вентиляции и отношения вдох: выдох очень далеки от тех, которые выбирает для себя больной. Если попытки увеличить поддерживающее давление и подключить ПДКВ не улучшают форму и показатели капнограммы, а также другие клинические и мониторные параметры состояния больного, стоит задуматься о смене метода вентиляции.

1Из существующих ныне методов респираторной поддержки для ведения больных с критическим поражением лсчких предназначен BiPAP, но, к сожалению, к нашей стране данный метод практически не используется.

Врачу непозволительно пропускать появление на капнограмме при PSV дыхательных волн с аномально длинными альвеолярными плато, к причинам возникновения которых относятся:

• брадипноэ различной этиологии, в том числе и вызванное гипервентиляцией из-за избыточного уровня поддерживающего давления;

• недостаточная чувствительность триггера, когда отдельные дыхательные попытки ослабленных больных остаются без ответа, что грозит гиповентиляцией.

Иногда при PSV отмечаются избыточно длинные промежутки между дыхательными волнами, что свидетельствует о задержке переключения респиратора с вдоха на выдох. Причины этого явления потенциально заложены в самой сути флоуциклического принципа и включают:

• негерметичность контура респиратора, когда поток утечки становится выше порога переключения на выдох. В этой ситуации у респиратора создается обманчивое впечатление, будто бы пациент продолжает вдох, хотя на самом деле поток в шланге вдоха обусловлен сбросом газа в атмосферу чер неплотность в контуре1;

• наличие бронхоплеврального свища со значительным сбросом газа через дренаж; механизм продления вдувания газа тот же, что и описанный выше.

1В некоторых версиях PSV эта проблема решается введением второго критерия переключения на выдох — предельной допустимой продолжительности вдоха (обычно от 3 до 5 с).

Выбрать одну из вероятных причин помогают знание конкретной ситуации, наблюдение за пациентом, показания манометра респиратора и проверка контура на предмет утечки газа.

В те времена, когда капнография только начинала внедряться в клиническую практику, вряд ли кто-либо представлял себе, что возможности этого метода столь разнообразны. В процессе применения метода обнаружились также и серьезные ограничения, неосведомленность о которых чревата ошибочными решениями и неправильными действиями.

Следует ясно представлять себе границы возможностей капнографии.

Капнография выступает как метод непосредственной диагностики гипо- или гипервентиляции, апноэ, нарушений частоты и ритма дыхания и рециркуляции углекислого газа вконтуре.

При этом капнография не принадлежит — и не может принадлежать — к методам прямой диагностики гиповолемии, тромбоэмболии легочной артерии, электромеханической диссоциации и многих других синдромов. Вместе с тем упомянутые расстройства влекут за собой типичные нарушения легочного газообмена, которые отражаются на показаниях монитора.

В этих случаях капнография позволяет, исходя из косвенных признаков, вынести не готовый диагноз, а обоснованное предположение, стимулирующее дальнейшие исследования.

Нередко изменения капнограммы оказываются единственными ранними признаками целого ряда расстройств. Благодаря капнографии — как высокочувствительному методу — врач во многих ситуациях не только подозревает развитие осложнения, но и принимает соответствующие меры на самых ранних стадиях, когда характерные клинические симптомы еще не успевают себя проявить.

Умение читать данные капнографии в контексте клинической картины делает доступными для наблюдения и анализа процессы, которые раньше были скрыты от взгляда врача. В одних случаях это способствует переосмыслению некоторых традиционных подходов к лечению, а в других — своевременному принятию жизненно важного решения и обеспечению контроля результатов лечения.

Глава 3

Оксиметрия

Технология метода

Оксиметрия — это измерение содержания кислорода в различных средах, как жидких, так и газообразных. В анестезиологии и интенсивной терапии данный термин имеет более специфическое значение.

В медицине критических состояний оксиметрией называется измерение концентрации кислорода в дыхательных газовых смесях.

Несмотря на очевидную важность оксиметрического контроля, он получил распространение лишь в течение двух прошедших десятилетий. Такая задержка связана в основном с довольно серьезными техническими проблемами, которые удалось решить относительно недавно.

Первые оксиметры, способные работать в мониторном режиме, представляли собой электрохимические устройства, чей потенциал зависел от концентрации кислорода в анализируемой среде. Из-за низкой скорости реакции они заслужили название "медленных" и оказались пригодными преимущественно для контроля концентрации кислорода во вдыхаемом газе. В результате сформировалось устойчивое представление об оксиметрии в целом как о методе мониторинга наркозно-дыхательной аппаратуры.

Кардинальные изменения в этой области произошли в 1985 году, когда финская фирма DATEX разработала первый быстродействующий оксиметр и приступила к его серийному производству. Вскоре стало очевидно, что способности оксиметрии не ограничиваются мониторингом содержания кислорода в шланге вдоха респиратора. Возможность определения альвеолярной концентрации кислорода делает оксиметрию методом мониторинга не только аппаратуры, но и состояния пациента; к тому же клиническая ценность получаемой при этом информации оказывается весьма и весьма высокой. Тем не менее внедрение оксиметрии — самого молодого метода мониторинга газообмена — в повседневную практику отделений анестезии и интенсивной терапии происходит медленнее, чем она того достойна.

## Медленная оксиметрия

Это первый и наиболее широко применяемый вариант метода. Медленнодействующие оксиметры отличаются малой скоростью ответа на изменения концентрации кислорода: обычное время реакции — 2-3 с (в некоторых случаях — 15 с). Очень редкие модели оксиметров имеют время реакции 0,6-1,0 с. Главное, если не единственное, назначение оксиметров данного типа — отслеживать содержание кислорода во вдыхаемом или вдуваемом газе, поэтому медленная оксиметрия по своей сути является методом мониторинга наркозно-дыхательной аппаратуры и не дает никакой информации о состоянии пациента.

Датчик медленного оксиметра располагается, как правило, в шланге вдоха респиратора или наркозного аппарата (mainstream analysis)1. При попытке установить датчик между тройником контура и интубационной трубкой или в шланге выдоха монитор не успевает реагировать на быстрые чередования концентраций кислорода во вдыхаемом и выдыхаемом газах и демонстрирует усредненную величину РО2 диагностическая ценность которой близка к нулю2.

1Подробнее о системах газоанализаторов см. в гл. "Канпофафия".

2В единичных моделях медленнодействующих оксиметров используется принцип непрерывною отбора пробы iata (sick-stream analysis) Более того, с помощью системы внутренних клапанов, управляемых сшпалами с капнофафа, удается раздельно определять, концентрации кислорода не только во вдыхаемом, но н в выдыхаемом газе. Так работают, к примеру, мультигазовые мониторы OXICAP и RGM 5250 фирмы OHMEDA.

При всем при том медленнодействующие оксиметры обладают рядом неоспоримых достоинств. Они относительно недороги, компактны, очень просты в обращении и способны своевременно обнаруживать изменения концентрации кислорода в дыхательной смеси.

Датчик для медленной оксиметрии — это электрохимическая система, на потенциал которой влияет концентрация кислорода. В медицине нашли применение три разновидности таких датчиков:

• полярографический элемент Кларка;

• гальванический элемент;

• циркониевый элемент.

Полярографический элемент, изобретенный в 1952-1954 годах американским физиологом, биохимиком и электрохимиком Леландом Кларком1, состоит из двух электродов — тончайшего платинового катода, впаянного в стеклянный стержень, и серебряного анода,— погруженных в раствор хлористого калия. На электроды подается слабое поляризующее напряжение. Кислород, проникающий в раствор из окружающей среды через тонкую тефлоновую мембрану, восстанавливается на катоде, что сопровождается появлением тока, сила которого зависит от концентрации кислорода.

1Leland С. Clark Jr. известен также как открыватель анаболического эффекта стероидных гормонов и как изобретатель пузырькового экстракорпорального оксигенатора. Собственно, полярографический электрод был создан Кларком для контроля работы оксигенатора, однако вскоре получил широчайшее распространение как компонент анализагоров газового состава крови.

Не рискуя утомлять читателя описанием электрохимических процессов, протекающих на электродах, перейдем к некоторым существенным подробностям работы системы. Между платиновым катодом и тефлоновой мембраной имеется тончайший слой электролита, где и совершается процесс восстановления кислорода. На проникновение кислорода через мембрану и насыщение им раствора требуется от 3 до 15 с, чем и определяется замедленная реакция монитора. Мембрана и раствор электролита нуждаются в периодической замене. Стоимость специальных наборов для ухода за измерительным элементом — около 70 долларов США. Средний срок службы самого элемента — около 3 лет; по их истечении точность измерения, особенно в диапазоне высоких концентраций кислорода, начинает снижаться. Интенсивность электрохимических процессов зависит от температуры, а изменения температуры влекут за собой снижение точности измерения. Еще одним фактором, нарушающим работу элемента, служит присутствие в анализируемом газе паров галотана (фторотана). К немногочисленным достоинствам системы относятся компактность и дешевизна мониторов (500-700 долларов США); при этом, однако, нужно учитывать неизбежность последующих расходов (около 100 долларов в год) на поддержание прибора в рабочем состоянии.

Гальванический элемент (galvanic [fuel] cell) на сегодняшний день — самый распространенный вариант кислородного датчика. Это — электрохимическая система, состоящая из золотого катода и свинцового анода, погруженных в раствор гидроксида калия, способная вырабатывать электрический ток в присутствии кислорода. Сила тока линейно зависит от концентрации кислорода в окружающей среде. Поскольку ухаживать за датчиком гальванического элемента практически не нужно, система используется гораздо шире, чем полярографические электроды. На срок службы элемента влияет концентрация кислорода в газовых смесях, поэтому в документации обозначается в размерности "%часы". Так, если срок эксплуатации элемента равен 200 000 % часам, это означает, что в атмосфере чистого кислорода датчик отработает приблизительно 3 мес., а в атмосферном воздухе — около 15 мес.1. Средняя продолжительность жизни элемента в нормальных рабочих условиях составляет примерно один год, по прошествии которого калибровки становятся все более затруднительными, а потом и вовсе невозможными. Регенерации датчик не подлежит, а его ежегодная замена обходится в 400 долларов США.

1Данный гальванический элемент подобен обычной батарейке, срок службы которой зависит от нагрузки.

В настоящее время выпускаются гальванические элементы с повышенной скоростью реакции, которая достигается за счет применения сверхтонких тефлоновых мембран. В частности, скорость реакции гальванического датчика монитора Poet IQ (CRITICARE) — 600 миллисекунд. Такая скорость уже позволяет измерять как инспираторную, так и конечно-экспираторную концентрацию кислорода, но еще непригодна для точного воспроизведения оксиграммы на дисплее. Серьезный недостаток системы — высокие эксплуатационные расходы: средний срок службы датчика стоимостью 300 долларов — всего 6 мес.

Циркониевый элемент в обычных оксиметрах не используется из-за высокой рабочей температуры (около 800 °С) и находит применение лишь в некоторых моделях метаболографов.

## Быстрая оксиметрия

Этот метод, называемый также оксиметрией дыхательных циклов (breath-by-breath oximetry), за минувшие полтора десятилетия внедряется так активно, что, по-видимому, вскоре станет главенствующим методом мониторинга концентрации кислорода в операционных и палатах интенсивной терапии. Быстродействующие оксиметры не только выполняют все функции своих "заторможенных" собратьев, но и предоставляют в распоряжение врача массу дополнительной полезной информации. Они обнаруживают некоторые расстройства газообмена в десятки раз быстрее, чем пульсоксиметры и капнографы. Вместе с тем, поскольку к быстрой оксиметрии стали прибегать лишь недавно — благодаря появлению парамагнитных сенсоров,— основные подходы к углубленной клинической интерпретации данных мониторинга еще только формируются. Если библиография по капнометрии исчисляется тысячами публикаций (статьи, главы в руководствах, отдельные монографии и атласы), то по вопросам быстрой оксиметрии таковых не наберется и нескольких десятков.

В наши дни в анестезиологии и интенсивной терапии используются оксиметры, конструктивно выполненные как:

• масс-спектрометры;

• рамановские анализаторы;

• парамагнитные анализаторы.

Mace-спектрометрия как метод мультигазового мониторинга подробно рассмотрена в главе "Капнография", и все сказанное там целиком относится и к мониторингу кислорода. Масс-спектрограф сегодня — это прибор для научно-исследовательских лабораторий, и такое положение дел вряд ли изменится, хотя недавно рынок мониторов пополнился прикроватными масс-спектрографами. Тем не менее именно в эпоху масс-спектрометрии закладывались основы газового мониторинга и совершенствовались принципы клинической интерпретации получаемых данных. Тем самым готовилась почва для широкого применения в дальнейшем дешевых, надежных и компактных газоанализаторов, функционирующих на иных принципах1.

1К сожалению, сказанное ни в коей мере не относится к отечественной медицине. Частично преодолев проблему дефицита аппаратуры, она оказалась перед другой, более сложной проблемой — неготовностью врачей к полноценному восприятию информации, поставляемой мониторами. Достаточно сказать, что во многих медицинских учреждениях даже при наличии средств не приобретаются капнографы и оксиметры, так как (читается, что они предназначены исключительно для научных исследований.

Рамановские анализаторы также описаны в главе "Капнография". Пока этот принцип применяется в единичных моделях мониторов. Возможно, его роль повысится, когда изобретут более надежные и долговечные источники лазерного излучения, чем те, что имеются сейчас.

Парамагнитные анализаторы кислорода на сей день преобладают на рынке быстродействующих оксиметров. Попытки использования сильных парамагнитных свойств кислорода для измерения его концентрации предпринимались еще в 60-70-е годы, но массовое производство быстрых оксиметров началось с 1985 года, когда фирма DATEX, преодолев многие сложные технические проблемы, выпустила в свет первый компактный, точный, не имеющий движущихся частей и не нуждающийся в техническом обслуживании парамагнитный кислородный сенсор. Собственная модификация этого принципа вскоре была реализована фирмой BRUEL & KJ AER под названием "магнито-акустический анализ" (мультигазовый монитор TYPE 1304). В настоящее время быстрые оксиметры производятся целым рядом фирм исключительно как компоненты мультигазовых мониторов, в которых анализ концентрации кислорода является завершающим этапом процесса.

Парамагнитные оксиметры долговечны, надежны; в них нет дорогостоящих деталей, подлежащих частой замене. Поэтому высокие стартовые затраты на их приобретение полностью оправдываются за несколько лет эксплуатации.

Принцип измерения концентрации кислорода основан на его сильных парамагнитных свойствах, обусловленных наличием в молекуле двух неспаренных электронов, благодаря чему молекулы кислорода обладают собственным магнитным полем и могут втягиваться во внешнее магнитное поле. По выраженности парамагнитных свойств кислород отличается от остальных газов приблизительно в 200 раз, что значительно облегчает его определение в газовых смесях.

В первом парамагнитном кислородном сенсоре, созданном Лайнусом Полингом (США, 1946 год), использовался статический принцип измерения, который повлек за собой массу проблем технического характера. Попытки внедрения сенсора в медицине успехом не увенчались.

В 1968 году был предложен более удачный, динамический принцип измерения, где кислород подвергается воздействию переменного магнитного поля и возникающие при этом скачки давления улавливаются микрофоном. Отсюда — второе название метода: магнитоакустический анализ.

Все быстрые оксиметры работают по принципу непрерывного отбора пробы газа (sidestream analysis). В мультигазовых мониторах в оксиметрический блок поступает проба газа, уже прошедшая через капнограф и анализатор летучих анестетиков, поэтому в измерительное устройство попадает обезвоженный газ, концентрация кислорода в котором может быть несколько выше, чем в контуре или в легких1. Для определения концентрации кислорода требуется не только исследуемый газ, но и эталонный, в данном случае — атмосферный воздух.

1Эта проблема рассматривается ниже, при обсуждении вопроса о практическом применении оксиметрии.

Устройство парамагнитного динамического сенсора показано на рис. 3.1. По двум отдельным каналам в анализатор попадают исследуемый и эталонный газы. Между каналами установлен электретный микрофон, измеряющий разность давления и служащий, таким образом, дифференциальным манометром. Такая разность появляется в моменты включения мощного электромагнита, между полюсами которого происходит смешивание газов. Микрофон, улавливающий изменения давления, преобразует акустический сигнал в электрический. Величина сигнала пропорциональна разнице концентраций кислорода в эталонном и анализируемом газах. Частота электрических импульсов, подаваемых на катушку электромагнита, составляет около 100 Гц, что позволяет контролировать любые изменения концентрации кислорода в мельчайших подробностях. Время реакции системы (Т0.90)1 при скорости откачки пробы 100 мл/мин — 130-150 мс. Этого более чем достаточно для достоверного отображения на дисплее оксиметрической кривой (оксиграммы).

1Скорость реакции монитора определяется промежутком времени от изменения концентрации газа до того момента, когда показания сенсора достигнут 90% от истинной величины.

1

Рис. 3.1. Схема устройства парамагнитного сенсора

После завершения анализа газовая смесь обычно сбрасывается в атмосферу. В отдельных случаях (неонатология, малопоточная анестезия) отработанный газ подлежит возврату в контур респиратора, что иногда создает некоторые проблемы. Например, при анестезии по закрытому контуру атмосферный газ разбавляет газонаркотическую смесь азотом, в результате чего не исключено снижение инспираторной концентрации кислорода.

При всей простоте идеи, от изобретения принципа измерения до выпуска первого серийного монитора прошло более пятнадцати лет, на протяжении которых разные фирмы старались решать многочисленные технические проблемы, стоявшие на пути к успеху. Первые парамагнитные анализаторы были громоздкими, чрезвычайно чувствительными к внешнему шуму, вибрации, колебаниям температуры, влажности и атмосферного давления. Справиться со всеми вышеуказанными проблемами удалось подразделению DATEX концерна INSTRUMENTARIUM (Финляндия) в начале 80-х годов. Использование системы обезвоживания газа позволило избежать нарушения свойств электретной мембраны микрофона и конденсации воды внутри сенсора; специальная оболочка из вспененной резины эффективно боролась с шумом и вибрацией. Были также разработаны действенные алгоритмы коррекции температурных и прочих отклонений. В итоге сенсорный блок размером 130 х 65 х 75 мм и весом 800 г стал компонентом различных моделей многофункциональных мониторов; он и по сей день принадлежит, видимо, к самым удачным в своем роде. Хорошую репутацию имеют также магнитоакустические сенсоры фирмы BRUEL & KJAER, которыми оснащены, мониторы нескольких других известных фирм.

Таким образом, в области быстрой оксиметрии завершился переход от сложных и дорогих масс-спектрографов к более простой, надежной и дешевой системе мониторинга, что способствовало оперативному и широкому распространению метода.

## Практическое применение оксиметрии

С основным объемом сведений из физиологии обмена кислорода и углекислого газа, необходимым для понимания оксиметрии, читатель ознакомился в предыдущих главах. В разделе о практическом применении метода рассмотрены лишь те фрагменты клинической физиологии, которые относятся исключительно к проблемам оксиметрии. Мы остановимся на практическом использовании именно быстрой оксиметрии, ибо медленный вариант метода — мониторинг не больного, а респиратора и, в силу своей простоты и очевидности, вряд ли нуждается в особых комментариях.

Быстродействующий оксиметр выводит на дисплей график изменения концентрации кислорода по времени, который называется оксиграммой. Адаптер-пробоотборник, общий для капнографа и оксиметра, устанавливается между интубационной трубкой и тройником контура респиратора или наркозного аппарата, поэтому в измерительную камеру поочередно поступают вдыхаемый и выдыхаемый газы. Блок быстрой оксиметрии обычно является компонентом мультигазовых мониторов, на дисплее которых оксиграмма демонстрируется синхронно с капнограммой. По своему внешнему виду оксиграмма напоминает зеркальное отражение капнограммы, и это неудивительно: доставка в легкие кислорода и удаление из них углекислого газа — процессы совмещенные, имеющие противоположное направление, но выполняемые одним и тем же дыхательным объемом.

В связи с тем, что эволюция человека до той ступени, на которой он пребывает сегодня, завершилась задолго до появления медицины критических состояний, его дыхательная система оказалась оптимально настроенной на работу в нормальной естественной среде — в атмосферном воздухе на уровне моря. В этих условиях объем воздуха, необходимый для доставки в легкие адекватного количества кислорода, совпадает с объемом, необходимым для эвакуации образующегося углекислого газа. Таким образом, единый объем альвеолярной вентиляции обеспечивает нормальное содержание в альвеолярном газе и артериальной крови как кислорода, так и углекислого газа. При дыхании газовыми смесями, обогащенными кислородом, без которых сегодня немыслимы ни анестезиология, ни интенсивная терапия, объем вентиляции, обеспечивающий поддержание нормокапнии, становится явно избыточным для доставки в альвеолы требуемого количества кислорода, в результате чего возникает гипероксия. И наоборот, при уменьшении атмосферного давления или при передозировке закиси азота альвеолярная гипоксия развивается несмотря на то, что вентиляция обеспечивает нормо- и даже гипокапнию.

Итак, быстрая оксиметрия служит простым дублером капнографии лишь в тех случаях, когда здоровый человек самостоятельно дышит атмосферным воздухом. Впрочем, таким пациентам обычно не нужен мониторинг.

## Кислородный каскад

Если пронаблюдать за цепочкой процессов, из которых складывается доставка кислорода из атмосферы (150-160 мм рт. ст.) или контура респиратора в митохондрии (1-3 мм рт. ст.), нетрудно заметить, что парциальное давление кислорода последовательно снижается, поскольку каждый этап транспорта связан с определенными и довольно существенными издержками. Это явление получило название кислородного каскада. Быстродействующий оксиметр позволяет проследить за самыми начальными этапами каскада — от атмосферы до альвеол. Для анестезиолога и врача отделения интенсивной терапии они представляют особенный интерес, потому что опасные события, происходящие на входе в систему, способны вызывать тяжелые, иногда смертельные осложнения, но, будучи своевременно распознанными, поддаются быстрой и эффективной коррекции. Сегодня лидерство по скорости обнаружения таких расстройств по праву принадлежит быстродействующему оксиметру: его реакция на опасность опережает таковую у пульсоксиметра и капнографа на несколько минут — тех самых минут, когда осложнение еще только зарождается.

При дыхании атмосферным воздухом концентрация кислорода во вдыхаемом газе (FIO2) составляет 21 %, что при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. соответствует парциальному давлению (PIO2) 160 мм рт. ст. (760 X 0,21)1.

1Понятия «парциальное давление», «относительная концентрация» и их обозначения подробно рассмотрены в гл. "Капнография". Там же приведены формулы для пересчета одною параметра к другой.

Напомним (см. гл. "Капнография"), что процессу анализа в оксиметре предшествует обезвоживание газовой смеси. Поэтому все величины относительных концентраций приведены к условиям сухого газа.

В дыхательных путях сухой атмосферный воздух насыщается парами воды до 100 % относительной влажности. Водяной пар разбавляет вдыхаемый газ, и концентрации всех его компонентов, включая кислород, снижаются. Величина парциального давления воды при температуре тела — 47 мм рт. ст., поэтому на долю остальных газов приходится (760 - 47) = 713 мм рт. ст. Таким образом, после увлажнения вдыхаемого газа в дыхательных путях или в увлажнителе респиратора парциальное давление кислорода составляет 21 % от 713 мм рт ст., то есть 150 мм рт. ст.2

2Здесь и далее мы опускаем десятые доли после запятой, поскольку они недоступны для клинического осмысления.

Попадая в альвеолы, вдыхаемый газ смешивается с альвеолярным газом, заполняющим функциональную остаточную емкость, и ликвидирует дефицит кислорода, возникающий в результате постоянного его перехода в кровь легочных капилляров. В связи с тем, что газовый состав альвеол обновляется достаточно часто (в соответствии с ритмом самостоятельного дыхания или искусственной вентиляции), состав альвеолярного газа в течение дыхательного цикла почти не изменяется.

Содержание кислорода в альвеолах зависит от баланса между минутным потреблением кислорода организмом и минутной доставкой кислорода в альвеолы из окружающей среды.

При дыхании атмосферным воздухом и нормальном минутном объеме вентиляции этот баланс устанавливается на уровне парциального давления РАО2 = 100 мм рт. ст., что соответствует концентрации кислорода в альвеолах FAO2 = 14%.

Парциальное давление кислорода в альвеолах влияет на процесс оксигенации крови в легочных капиллярах и, в конечном итоге, на сатурацию гемоглобина артериальной крови. При отсутствии препятствий для диффузии напряжение кислорода в крови, покидающей легочный капилляр, равно парциальному давлению кислорода в альвеолах. Напряжение кислорода в артериальной крови, которая представляет собой смесь потоков, поступающих в левое предсердие из разных легочных регионов, всегда на несколько мм рт. ст. меньше, чем парциальное давление кислорода в альвеолярном газе. Это обусловлено регионарной неравномерностью вентиляционно-перфузионных отношений в легких и наличием физиологического шунта, не превышающего у здоровых людей 2-3 % минутного объема кровообращения. При тяжелом поражении легких альвеолоартериальное различие по кислороду возрастает, нередко весьма существенно.

Так выглядит начальный этап кислородного каскада, где происходит снижение парциального давления кислорода со 160 мм рт. ст. (атмосфера) до 100 мм рт. ст. (альвеолы). Именно эти этапы каскада отражаются в цифровом и графическом виде на дисплее оксиметра. Разумеется, при использовании газовых смесей с увеличенным содержанием кислорода (а такие смеси в основном и применяются при ИВЛ) цифры оказываются иными, но суть остается прежней.

## Фазы оксиграммы

Рис. 3.2. Фазы дыхательного цикла на оксиграмме

Нормальная оксиграмма представлена на рис. 3.2. Каждый дыхательный цикл на оксиграмме состоит из нескольких последовательных фаз.

А — конец вдоха. Дыхательные пути, включая интубационную трубку, на внешнем конце которой установлен адаптер-пробоотборник, заполнены вдыхаемым газом, иоксиметр показывает инспираторную концентрацию кислорода (FIO2).

АВ — начальная часть выдоха. Из дыхательных путей через адаптер монитора проходит газ, заполнявший проксимальную часть дыхательных путей — анатомическое мертвое пространство. Содержание кислорода в нем на несколько процентов меньше, чем в сухом газе контура, из-за "разбавления" парами воды. При вентиляции кондиционированным газом содержание кислорода во вдыхаемом газе практически идентично таковому в анатомическом мертвом пространстве. Сразу оговоримся, что небольшое падение концентрации кислорода в связи с увлажнением для клинической практики существенного значения не имеет и потому обычно не берется во внимание.

ВС — мимо датчика проходит газ транзиторной зоны — размытой области контакта альвеолярного и вдыхаемого газов.

CD — альвеолярная фаза В точке С оксиграмма делает резкий перегиб и переходит в альвеолярную фазу. Теперь оксиметр отображает на дисплее концентрацию кислорода в газе, покидающем альвеолы. Первые порции альвеолярного газа поступают в основном из так называемых "быстрых" регионов легких расположенных в верхних отделах. Объем их вентиляции избыточен по отношению к кровотоку, а значит, и концентрация кислорода в них выше, чем в других отделах. После этого в выдыхаемом потоке начинает доминировать газ из "средних", а затем из "медленных" регионов, где кровоток преобладает над вентиляцией и извлекает из альвеолярного газа возросшее количество кислорода. В результате кривая альвеолярной фазы имеет небольшой наклон вниз. Этот наклон увеличивается при патологии, усугубляющей неравномерность легочных вентиляционно-перфузионных отношений.

D — конец выдоха. Оксиметр регистрирует так называемую конечно-экспираторную концентрацию кислорода (FЕТО2).

DA — фаза вдоха. По дыхательным путям в легкие направляется свежая газовая смесь. Концентрация кислорода быстро поднимается до инспираторного уровня, на котором и остается до очередного выдоха. Эта фаза иногда включает инспираторную паузу, но ее начало и длительность по оксиграмме определить невозможно.

Таким образом, при быстрой оксиметрии непрерывно контролируются четыре показателя:

- содержание кислорода во вдыхаемом газе (концентрация либо парциальное давление);

  - инспираторная концентрация обозначается FIO2 и выражается десятичной дробью или в %,

  - инспираторное парциальное давление обозначается PIO2 и выражается в мм рт ст (для людей, мыслящих в системе СИ,— в килопаскалях),

- содержание кислорода в конечной порции выдыхаемого газа (концентрация либо парциальное давление);

  - конечно-экспираторная концентрация обозначается FETO2,

  - конечно-экспираторное парциальное давление обозначается РETO2,

- разница между этими двумя показателями (инспираторно-конечно-экспираторное различие1);

  - обозначается FI-ETO2 или PI-ETO2;

- оксиграмма, которая дает наиболее выразительную информацию при медленном движении по экрану или будучи представленной в виде тренда. Клиническая интерпретация формы отдельных дыхательных циклов оксиграммы на сегодняшний день не разработана.

1Данный показатель обладает большим диагностическим значением потому прежде чем продолжить чтение имеет смысл потренироваться в произношении его названия. По видимому, это тот случай когда можно примириться с корявым по простым как грабли переводом термина – вдыхаемо-выдыхаемая разница — встретившемся в том единственном литературном источнике по оксиметрии на русском языке, который нам удалось обнаружить — в рабочих инструкциях фирмы DАТЕХ для российских дилеров.

В принципе, оксиграмму можно без труда использовать для расчета частоты дыхания, но, поскольку быстродействующий оксиметр всегда является компонентом мультигазового монитора, этот показатель традиционно определяется по капнограмме. Тем не менее затянувшаяся пауза между дыхательными циклами на оксиграмме также распознается программным обеспечением монитора как апноэ и приводит к активации аларм-системы.

Все фазы оксиграммы, как и капнограммы, ясно различимы только тогда, когда дыхательный объем превышает величину анатомического мертвого пространства. Признаком полноценного выдоха служит отчетливая альвеолярная фаза на капнограмме или оксиграмме, поэтому перед чтением параметров оксиметрии необходимо оценить форму кривой.

При отсутствии альвеолярной фазы единственный достоверный показатель оксиметрии — FiO2.

## Концентрация кислорода во вдыхаемом газе

FIO2 — единственный показатель, который можно определять как быстрым, так и медленным оксиметром. Напомним, что адаптер быстродействующего оксиметра располагается между интубационной трубкой и тройником контура. Следует, однако, иметь в виду, что монитор неспособен различать направление движения газа: его "интеллекта" хватает лишь на то, чтобы обозначать на дисплее максимальную измеренную концентрацию как инспираторную, а минимальную — как экспираторную. Так оно, впрочем, почти всегда и бывает.

FIO2 фиксируется оксиметром в самой высокой точке на оксиграмме дыхательного цикла. На первый взгляд этот принцип представляется безукоризненным, однако в практической деятельности анестезиолог ежедневно сталкивается с эпизодами, когда содержание кислорода в альвеолах пациента оказывается выше, чем во вдыхаемом газе, и информация на цифровом дисплее отображается с точностью до наоборот. Впрочем, такие несообразности в большинстве случаев кратковременны, без труда распознаются по форме кривой и тренда и ничуть не умаляют достоинств метода.

Медленный оксиметр, датчик которого устанавливается в линии вдоха, измеряет только FIO2, и с этой своей единственной задачей монитор всегда справляется без проблем.

При дыхании атмосферным воздухом FIO2 составляет 21 %, а при дыхании чистым кислородом — 100 %.

Допустимый выбор инспираторной концентрации кислорода всегда ограничивается этими двумя пределами, за нижний из которых не позволяет выходить здравый смысл, а за верхний — закон Дальтона.

Содержание кислорода во вдыхаемом газе определяет высоту расположения оксиграммы на дисплее.

То же самое относится и к капнограмме, которая поднимается над изолинией на высоту, равную концентрации СО2 во вдыхаемом газе. Но если рециркуляция СО2 в контуре встречается не столь уж часто и всегда является следствием и признаком неполадок, то смещение оксиграммы вверх-вниз по дисплею происходит всякий раз, когда применяется кислород.

Содержание кислорода в дыхательных газовых смесях удобнее всего выражать в размерностях абсолютной концентрации, а именно в единицах парциального давления — мм рт. ст. Это дает возможность корректно оценивать и сравнивать результаты независимо от условий измерения — колебаний температуры, влажности и, главное, барометрического давления: вряд ли нужно долго доказывать, что в 21 % объема газовой смеси при 760 мм рт. ст. помещается больше молекул кислорода, чем при 720 мм рт. ст. Данная проблема особенно актуальна для больниц, расположенных на возвышенностях, а также в метеолабильных регионах с частыми и резкими перепадами атмосферного давления.

Несмотря на весомость приведенных выше аргументов, существует устойчивая традиция, по которой инспираторная концентрация кислорода указывается в процентах или десятичной дробью. В значительной мере это связано с тем, что все дозирующие кислород устройства, от простейшего блока ротаметров до прецизионного блендера дорогого респиратора, работают как смесители различных газов в конкретных объемных соотношениях и не наделены свойством учитывать весомость каждого процента в зависимости от барометрического давления.

В респираторной терапии и физиологии дыхания FiO2 — одий из ключевых параметров, который необходимо учитывать при оценке показателей газообмена. Например, SpO2 = 97 % при FIO2 = 0,21 свидетельствует о нормальном состоянии легких, в то время как при FIO2 = 0,9 такой же уровень сатурации служит признаком шунтирования крови.

Нижний предельный допустимый уровень FIO2 соответствует концентрации кислорода в атмосфере и составляет 0,21 (или 21%).

Подача больному во время наркоза более низких концентраций кислорода изредка имеет место, и эту проблему мы подробнее рассмотрим в дальнейшем. Здесь же только заметим, что такие случаи мгновенно выявляются оксиметром.

Здоровый человек способен успешно компенсировать снижение FIO2 до 18-19 % и поддерживать SаО2 на нормальном уровне за счет гипервентиляции. Известно также, что здоровые люди переносят довольно длительные эпизоды неглубокой гипоксии практически без стойких отрицательных последствий. Эти сведения, однако, не должны настраивать врача на терпимое отношение к таким эпизодам. Во время наркоза подача больному слегка гипоксических смесей недопустима, поскольку вызывает значительно более глубокую гипоксемию, чем у бодрствующего здорового пациента.

Давно и надежно установлено, что во время общей анестезии дыхания атмосферным воздухом (FIO2 = 0,21) обычно недостаточно, чтобы поддерживать сатурацию артериальной крови в нормальных пределах.

Это обусловлено увеличением неравномерности регионарных вентиляционно-перфузионных отношений и шунтированием крови в легких, а также угнетением спонтанного дыхания наркотиками. Поэтому вдыхаемая (вдуваемая) дыхательная смесь, употребляемая для наркоза, должна содержать 25-30 % кислорода; при наличии гигюволемии, гипертермии, гиповентиляции или при ИВЛ в агрессивных режимах FIO2 требует дополнительного подъема.

При проведении длительной ИВЛ возникает проблема токсического действия кислорода на легочную ткань1.

1Подробнее эта проблема рассмотрена в гл. "Пульсоксиметрия".

Установленный на сегодня предельный уровень FIO2, считающийся безопасным для длительного использования, составляет 50 %.

Однако при критическом поражении легких его нередко приходится превышать. В таких случаях нужно помнить одно из основных правил интенсивной респираторной терапии, а именно: применять ту минимальную концентрацию кислорода во вдыхаемом газе, которая обеспечивает приемлемый уровень оксигенации артериальной крови, и использовать все доступные средства, чтобы улучшить газообменную функцию легких и уменьшить FIO2.

Чем вызвана необходимость мониторного контроля концентрации кислорода во вдыхаемом или вдуваемом газе во время наркоза или при искусственной вентиляции легких?

Во-первых, мониторинг FIO2 — самый быстрый и надежный способ обнаружения разнообразных неисправностей в системах снабжения рабочих мест кислородом. Такие неполадки иногда происходят и порой влекут за собой тяжелейшие последствия. Во-вторых, без оксиметрического мониторинга нельзя проконтролировать функционирование различных дозаторов кислорода. В-третьих, оксиметрия позволяет выявлять ошибки, от которых не застрахован никто, то есть ошибки, которые совершаются из-за усталости, невнимательности, перегрузки, а подчас и по незнанию (что, впрочем, не составляет разницы в отношении последствий для больного).

Рассмотрим несколько типичных проблем.

Падение давления сжатого кислорода в системе пневмопитания. Такие ситуации более характерны для лечебных учреждений, где используют сжатый кислород в баллонах, а не жидкий кислород. Разводка сжатого кислорода должна быть снабжена манометрами, установленными на рабочих местах, и звуковой сигнализацией, включающейся при критическом снижении давления. Однако контрольные манометры нередко располагаются вне операционных и палат интенсивной терапии, а сигнализацией оборудовано ничтожно малое число больниц. Многие импортные модели респираторов и наркозных аппаратов имеют собственный манометр и аларм-систему1, в остальных же случаях, а их явное большинство, безопасность пациента призван обеспечивать оксиметр.

1О значении, которое придается мониторингу пневмопитания, говорит тот факт, что в зарубежной аппаратуре аларм на падение давления сжатого кислорода заглушить, даже на кратчайший срок, невозможно. Он отключается только автомагически после нормализации даилепия кислорода.

Включение респиратора при закрытом вентиле на системе сжатого кислорода или случайное закрытие вентиля в процессе работы респиратора — довольно редкие, но с трудом поддающиеся выявлению непреднамеренные действия. Далеко не все смесители в респираторах обладают свойством сигнализировать о нарушении подачи сжатых газов, и догадаться "по поведению" респиратора о том, что пациент вентилируется воздухом, отнюдь не просто. В таких случаях нарастающая гипоксемия может спровоцировать врача на ряд серьезных, но совершенно ненужных мер, в то время как достаточно ограничиться лишь открытием вентиля. С решением этой проблемы справляется оксиметр.

Признаком нарушения подачи кислорода в контур респиратора является FIO2 = 21 % и отсутствие реакции данного показателя на попытки изменения концентрации кислорода.

Неисправность устройства, формирующего газовую смесь. Вряд ли стоит забывать, что современные дозирующие устройства позволяют изменять концентрацию кислорода во вдуваемом газе, но не контролировать ее. Лишь некоторые модели респираторов и наркозных аппаратов имеют собственный внешний оксиметр, который устанавливается на консоли аппарата и обычно относится к разряду медленных. Типичные причины неисправности дозаторов кислорода — переполнение смесителя конденсатом из сжатого воздуха и резкие подъемы давления в системе сжатого кислорода. В результате в контур начинает поступать газовая смесь, состав которой не соответствует заданному.

Непродуманность конструкции и низкое качество отечественной респираторной аппаратуры. С содроганием вспомнив о способах дозирования кислорода в респираторах РО-6, ДП-8 и других (а были ли другие?), не без горечи в душе приходится признать: работать с ними — все равно что с завязанными глазами ездить на автомобиле. Если жизнь вынуждает пользоваться отечественной наркозно-дыхательной аппаратурой, следует принимать всяческие меры, чтобы обезопасить пациента и себя от ее дурных наклонностей. Оксиметр в данном случае позволяет не задавать, а получать требуемую концентрацию кислорода, не глядя на поплавки ротаметров и не сверяясь с таблицами1. Кстати, благодаря периодической проверке дозирующих устройств откалиброванным оксиметром удается предотвратить многие неприятности.

1Современный зарубежный наркозный аппарате с блоком ИВЛ стоит примерно столько же, сколько стоят три-пять отличных мультигазовых мониторов или один неплохой импортный автомобиль.

Контроль инспираторной концентрации кислорода эффективно защищает больного и врача от редкого, но чрезвычайно опасного осложнения анестезии — непреднамеренной подачи в контур чистой закиси азота. Стандартная причина осложнения — ошибочное подключение баллона с закисью азота к кислородному штуцеру наркозного аппарата. В этом случае при вводном наркозе пациент дышит чистой закисью азота, которая мгновенно вымывает кислород из легких. Более того, венозная кровь, притекающая к легким и содержащая немалый запас кислорода, "выгружает" его в альвеолы, после чего направляется к тканям.

При дыхании чистой закисью азота сатурация артериальной крови падает до несовместимого с жизнью уровня в течение 30-40 с.

Редкий анестезиолог способен за несколько мгновений осознать, что происходит, и принять верное решение. Анализ таких случаев показал, что зачастую врач рефлекторно увеличивает поток "кислорода" и быстро доводит дело до финала. Вариации на эту тему включают подачу закиси азота при закрытом по невнимательности кислородном ротаметре2, а также перекрытие системы сжатого кислорода в разгар операционного дня. Незамедлительное распознавание таких ситуаций — прямое назначение оксиметра.

Применение оксиметра при общей анестезии — непременное требование стандартов безопасности во многих странах. Это тем более относится к получившей в последнее время довольно широкое распространение ингаляционной анестезии по закрытому контуру (малопоточной анестезии, low-flow anaesthesia). В рециркуляционном контуре FIО2 определяется не только настройкой ротаметров, но и минутным потреблением кислорода пациентом и всегда оказывается существенно ниже, чем содержание кислорода в свежей газовой смеси, поступающей в контур. Данное различие тем значительнее, чем меньше приток в контур свежей газонаркотической смеси. При истинной малопоточной анестезии прогнозировать уровень FIO2, ориентируясь на показания ротаметров, практически невозможно, и риску формирования гипоксической смеси в действительности противостоит лишь контроль инспираторной концентрации кислорода. При этом нужно учесть, что быстродействующий оксиметр с парамагнитным датчиком сам способен стать причиной некоторого падения FIO2. Правилами эксплуатации газовых мониторов с непрерывным отбором пробы при малопоточной анестезии рекомендуется возврат тест-газа в контур для сохранения баланса потоков. В парамагнитном кислородном сенсоре в качестве эталонного газа используется атмосферный воздух, который смешивается с пробным газом и направляется в наркозный контур, где разводит азотом рабочую газонаркотическую смесь. Тем не менее медленный или быстрый оксиметр — обязательный компонент системы безопасности малопоточной анестезии.

2Существует радикальный способ решения подобных проблем - выпуск аппаратуры в соответствии со специальными техническими стандартами безопасности, полностью исключающими вероятность перепутать баллоны или подать и контур закись азота при недостаточном потоке кислорода. К сожалению, огромное количество наркозной и дыхательной аппаратуры, применяемой в нашей стране, сегодня этим стандартам не отвечает.

## Конечно-экспираторная концентрация кислорода

FETO2 измеряется только методом быстрой оксиметрии и, с определенными оговорками (их мы сделаем ниже), представляет концентрацию кислорода в альвеолярном газе.

Клиническое значение альвеолярной концентрации кислорода трудно переоценить. Это один из ключевых параметров легочного газообмена, от которого напрямую зависит качество оксигенации крови в легочных капиллярах. Многие действия анестезиологов и интенсивистов сопровождаются изменением данного показателя в ту или иную сторону с соответствующими последствиями для пациента, хотя врач зачастую и не подозревает об этом. И, наконец, в наших руках имеются простые и эффективные средства целенаправленного влияния на альвеолярную концентрацию кислорода. С недавних пор и по сей день быстрая оксиметрия служит единственным доступным методом непрерывного наблюдения за величиной этого показателя. Таким образом, с внедрением пульсоксиметрии и, несколько позже, быстрой оксиметрии в нашем распоряжении появилась возможность непрерывно контролировать концентрацию кислорода в альвеолах, вовремя распознавать ее изменения, корригировать их и оценивать результат.

Измерение FETO2 производится в той точке фазы выдоха на оксиграмме, которая непосредственно предшествует резкому подъему концентрации кислорода, обусловленному поступлением в дыхательные пути свежего газа. При достаточном объеме выдоха эта точка располагается в конце альвеолярной фазы. Если же эта фаза отсутствует (как, в частности, бывает при поверхностном дыхании), нет и гарантии того, что в конце выдоха через адаптер-пробоотборник проходит именно альвеолярный газ.

При отсутствии альвеолярной фазы на оксиграмме дыхательного цикла РETО2 интерпретации не подлежит.

Прежде чем приступить к подробному описанию этого параметра, необходимо уточнить, как он соотносится с тем, что предназначен представлять, то есть с альвеолярной концентрацией кислорода (FAO2).

При первом же взгляде на плато оксиграммы нетрудно заметить, что концентрация кислорода в альвеолярном газе в течение выдоха снижается. Ранее уже упоминалось, что в основе этого явления лежат (1) естественная неравномерность вентиляции и кровоснабжения разных легочных регионов, из-за чего альвеолярный газ в легких имеет неоднородный состав, а также (2) несинхронность опорожнения разных отделов легких в процессе выдоха. При замедленном выдохе определенную роль в формировании наклона плато играет и (3) непрерывная диффузия кислорода из альвеол в капиллярную кровь. Дополнительные сложности в данной области возникают в связи с появлением в легких альвеолярного мертвого пространства, что нередко встречается при самой разнообразной патологии1. Концентрация кислорода в неперфузируемых альвеолах близка к инспираторной. В результате содержание кислорода в альвеолах разных регионов оказывается неодинаковым, причем диапазон регионарных концентраций порой весьма широк.

1Проблема альвеолярного мертвого пространства более подробно рассмотрена в гл. "Капнография"

По приведенным выше причинам такого понятия, как реальная альвеолярная концентрация кислорода для легких в целом, не существует.

Физиология дыхания не решает, а с некоторыми издержками обходит сию проблему, используя понятие "идеальный альвеолярный газ"2. Из самого названия этой виртуальной субстанции вытекает, что в действительности таковой нет. Но если бы все работающие регионы легких пациента вентилировались и кровоснабжались равномерно, то именно такой состав альвеолярного газа поддерживал бы имеющийся у больного газовый состав артериальной крови при данном объеме шунтирования, мертвого пространства и степени диффузионных расстройств.

2Этот подход не оригинален. Подмена реального объекта изучения идеальным – это нормальный прием, который широко практикуется, например, в физике (идеальный газ, идеальная жидкость, идеально черное тело и пр.). Такой прием позволяет выявить и описать основные закономсрпости, которые затем адаптируют к реальности с помощью экспериментально найденных поправочных коэффициентов.

FETО2 является вынужденным компромиссом между желанием знать альвеолярную концентрацию кислорода и невозможностью ее измерить.

При отсутствии грубых расстройств регионарных вентиляционно-перфузионных отношений и альвеолярного мертвого пространства (а таким требованиям соответствует весьма широкий контингент пациентов) конечно-экспираторная концентрация кислорода, измеренная оксиметром, может быть использована в качестве заменителя идеальной альвеолярной концентрации с достаточной для клинических целей степенью приближения.

Существуют несколько формул для расчета содержания кислорода в альвеолярном газе (напомним, что концентрацию легко преобразовать в парциальное давление, и наоборот). Здесь мы приводим ту из них, которая дает наиболее наглядное представление о механизмах, регулирующих концентрацию кислорода в альвеолах1.

1Эта формула является ядром более сложных уравнений, позволяющих учесть некоторые дополнительные факторы и тем самым повысить точность расчета альвеолярной концентрации кислорода.

#### Минутное потребление кислорода организмом

FAО2=FIO2 – ——————————————————————

Минутный объем альвеолярной вентиляции

Поразмыслив над формулой, приходим к полезным выводам, которые неизменно подтверждаются повседневной клинической практикой.

Максимальная концентрация кислорода в альвеолах не может превысить концентрацию кислорода во вдыхаемом газе, но при определенных условиях может сравняться с ней. Для этого требуется, чтобы числитель дроби в правой части уравнения обратился в нуль. Такие условия возникают, например, при остановке кровообращения, когда прекращается переход кислорода из альвеол в кровь легочных капилляров, находящуюся в состоянии стаза (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Изменения на оксиграмме при ИВЛ сразу после остановки сердца

Внезапный подъем FETO2 до инспираторного уровня — надежный и ранний симптом остановки сердца.

Уровень FIO2 определяет общую высоту расположения оксиграммы на дисплее, а отношение потребления кислорода к объему альвеолярной вентиляции — глубину каждой отдельной волны.

Концентрация кислорода в альвеолярном пространстве отражает баланс двух противодействующих процессов (1) альвеолярной вентиляции, стремящейся приблизить состав альвеолярного газа к инспираторному, то есть к составу внешней среды, и (2) экстракции кислорода из альвеол, стремящейся приблизить состав альвеолярного газа к составу венозной крови, то в конечном итоге, к составу внутренней среды организма.

К примеру, гипервентиляция легких приведет к уменьшению различия между FIO2 и РЕTО2, а усиление метаболизма при неизменном объеме вентиляции легких — к его увеличению. Такова несложная логика, лежащая в основе интерпретации данных быстрой оксиметрии.

Вооружимся калькулятором и прибегнем к приведение выше формуле для того, чтобы смоделировать несколько типичных клинических ситуаций.

Так, при дыхании воздухом (FIO2 = 0,21) и потреблении кислорода 250 мл/мин объем альвеолярной вентиляции, равный 3600 мл/мин, обеспечит нормальную концентрацию киcлopoда в альвеолах (14 %). Разница между FIO2 и FETО2 составит (21- 14) = 7 % (рис 3.4).

Рис. 3.4. Оксиграмма и ее параметры в условиях нормы

Продолжая нехитрые расчеты, умножим 14 % на 713 мм рт. ст. (о происхождении данной величины см выше) и разделим на 100 %. Таким образом, мы перевели процентную концентрацию при нормальном атмосферном давлении в парциальное давление и еще раз убедились, что при подобном стечении обстоятельств парциальное давление кислорода в альвеолах соответствует норме и равно 100 мм рт ст. При отсутствии шунтирования крови в легких и нормальном разбросе вентиляционно-перфузионных отношений такое парциальное давление должно обеспечивать напряжение кислорода в артериальной крови 96-98 мм рт ст, что соответствует сатурации гемоглобина 97-98 %. Это мы и видим каждый раз, проводя пульсоксиметрию у здорового человека. Запомним полученные нами данные как исходные для дальнейших расчетов. Если в только что разобранном примере увеличить содержание кислорода во вдыхаемом газе на 9 % (FIO2 = 0,3), то альвеолярная концентрация кислорода (о ней мы судим по конечно-экспираторной, РETО2) также поднимется на 9 % и станет равной 23 %. Инспираторно-конечно-экспираторное различие при этом останется прежним — 7 %, и тут все понятно баланс факторов, о котором сообщалось выше, после увеличения FIO2 не изменился (рис 3.5)

Повышение или снижение концентрации кислорода в газовой смеси, которой дышит пациент, приводит к равному приросту или падению концентрации кислорода в альвеолярном газе. Разница между FIO2 и FETO2 при этом остается неизменной. Графически это проявляется смещением оксиграммы вверх или вниз, однако глубина волн и ширина тренда остаются прежними.

Рис. 3.5. Измеиение оксиграммы при увеличеяии FIО2 до 30 %

Снова вернемся к формуле и рассмотрим, что произойдет, если увеличить минутный объем альвеолярной вентиляции с 3600 до 5000 мл/мин (рис. 3 6). При том же содержании кислорода во вдуваемой смеси (FIO2 = 0,21) и том же потреблении кислорода организмом гипервентиляция вызовет подъем альвеолярной концентрации кислорода с 14 % до 16 %, что соответствует повышению парциального давления кислорода от 100 до 114 мм рт. ст. и росту сатурации до 99 % Вторая важная находка на дисплее — понижение различия между инспираторной и конечно-экспираторной концентрациями с 7 до 5 %.

Рис. 3.6. Изменение оксиграммы при гипервентиляции.

Оксиметрическим признаком гипервентиляции служит уменьшение инспираторно-конечно-экспираторного различия концентраций кислорода. Графически это проявляется уменьшением амплитуды волн оксиграммы и сужением тренда.

Еще раз используем данные из первого примера в качестве исходных, но теперь сократим минутный объем альвеолярной вентиляции в 2 раза — до 1800 мл/мин (рис. 3.7). Даже интуитивно можно предвидеть, что уменьшение доставки кислорода в альвеолы при неизменном его потреблении приведет к снижению альвеолярнои концентрации газа. И действительно, подстановка новых данных в формулу дает результат FETO2 = 7 %, что соответствует альвеолярному парциальному давлению кислорода РАО2 = 50 мм рт. ст и клинически проявляется выраженной гипоксией. Разница между FIO2 и FETO2 возрастает и достигает (21-7) = 14 %. На оксиграмме наблюдается соответствующее увеличение амплитуды волн.

Рис. 3.7. Изменение оксиграммы при гиповентиляции

Оксиметрическим признаком гиповентиляции служит возрастание инспираторно-конечно-экспираторной разницы за счет снижения РЕТО2. На оксиграмме это проявляется в виде увеличения амплитуды волн и расширения тренда вниз.

Попробуем исправить полученную гипоксию, не меняя сниженный минутный объем вентиляции и лишь увеличив FIO2 до 50 % (рис 3.8). Это сразу приведет к подъему концентрации кислорода в альвеолах до 36 % (РAO2 = 257 мм рт. ст.), что при отсутствии шунтирования обеспечит 100 % сатурацию гемоглобина артериальной крови. И все же, несмотря на эффективную ликвидацию гипоксии, разница между инспираторной и альвеолярной концентрациями кислорода остается по-прежнему высокой (14 %), указывая на недостаточный объем вентиляции, что через некоторое время проявится задержкой углекислого газа и ростом FETСО2.

Рис. 3.8. Эффект оксигенотерапии при гиповентиляции

Оксигенотерапия в условиях гиповентиляции эффективно ликвидирует альвеолярную гипоксию, о чем свидетельствует возрастание FETO2. Однако и при этом сохраняется основной оксиметрический признак гиповентиляции — увеличенная разница между FIO2 и FETО2.

Итак, зная три главных фактора, влияющих на состав альвеолярного газа, в большинстве случаев нетрудно определить, чем вызвана альвеолярная гипоксия, обнаруженная оксиметром. Более того, анестезиолог располагает эффективными средствами воздействия на эти факторы: различными способами повышения содержания кислорода во вдыхаемом газе, всевозможными вариантами ИВЛ и методами медикаментозной коррекции метаболизма.

При этом возникают достаточно обоснованные вопросы. Всегда ли нужно стремиться к тому, чтобы данный показатель имел вариант нормы здорового человека (14-15 %), как это делается, например, в отношении креатинина, электролитов крови и многих других? И если нет, то на каком уровне целесообразно поддерживать FETO2 в каждом конкретном случае?

Ответить на оба вопроса нетрудно, если вспомнить, что альвеолярный газ выполняет свою функцию — оксигенацию крови в легочных капиллярах — во вполне конкретных условиях, которые подвержены значительным изменениям при патологии. Шунтирование крови, диффузионные расстройства, выраженные нарушения регионарной вентиляции и кровотока — дополнительные и нередко весьма серьезные препятствия на пути кислорода от альвеолярного газа до артериальной крови — снижают эффективность легочного газообмена. У таких пациентов нормальную оксигенацию артериальной крови удается обеспечивать только за счет повышенного относительно нормы содержания кислорода в альвеолах. Конечным арбитром качества оксигенации крови в легких выступает пульсоксиметр или другой анализатор газового состава артериальной крови.

Нормальное содержание кислорода в альвеолах (14-15 %) — отнюдь не безусловная гарантия нормального уровня оксигенации артериальной крови.

Вместе с тем надо помнить, что снижение РETO2 относительно нормы всегда влечет за собой развитие артериальной гипоксемии и поэтому не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Быстродействующий оксиметр — единственный монитор, способный незамедлительно определять альвеолярную гипоксию. В любом случае необходимо принять самые энергичные меры для нормализации FЕTO2. У одних пациентов этого достигают увеличением объема легочной вентиляции, у других — увеличением содержания кислорода во вдыхаемой смеси, а иногда и сокращением потребности организма в кислороде (в зависимости от ситуации — антипиретики, наркотики, транквилизаторы, миорелаксанты и пр.).

Снижению FETO2 способствуют три первичные причины, точно соответствующие переменным правой части приведенного выше уравнения:

• Гиповентиляция. Чаще всего альвеолярная гипоксия, вызванная гиповентиляцией, возникает при дыхании смесями, в которых содержание кислорода близко к атмосферному. Чем выше содержание кислорода в дыхательной смеси, тем при более глубокой гиповентиляции не возникает гипоксемия.

• Дыхание гипоксическими смесями. Самая распространенная причина альвеолярной гипоксии такого генеза — неправильное дозирование газов, применяемых в высоких концентрациях (закиси азота или, редко, гелия или ксенона).

• Высокий уровень метаболизма. Дыхательная система должна отвечать на увеличение метаболических потребностей адекватным увеличением объема вентиляции. Этого не происходит (1) у резко ослабленных больных, (2) у больных с выраженными обструктивными или рестриктивными расстройствами и (3) у больных, которым выполняется ИВЛ фиксированным минутным объемом вентиляции. У таких пациентов быстрая оксиметрия служит оптимальным методом мониторинга, так как позволяет своевременно распознавать и ликвидировать причину гипоксемии. Наиболее ярко этот механизм проявляется при синдроме злокачественной гипертермии — столь же редком, сколь и опасном осложнении общей анестезии.

При анализе показателей оксиграммы врач должен непременно учитывать особенности конкретного случая. У оксиметрии и капнографии есть одна общая проблема — альвеолярное мертвое пространство, которое служит источником возникновения грубых диагностических ошибок Появление в легких большого количества вентилируемых, но не кровоснабжаемых альвеол сопровождается разбавлением выдыхаемого газа вдыхаемым Этс приводит к снижению величины FETO2 и повышению FETCO21.

При наличии патологии, заведомо грозящей возникновением большого альвеолярного мертвого пространства, РETО2 теряет свое диагностическое значение и интерпретации не подлежит.

Оксиметрия, даже в сочетании с лабораторным газоанализом, практически непригодна для обнаружения альвеолярного мертвого пространства. Но поскольку быстродействующий оксиметр — неотъемлемый компонент мультигазового монитора, всегда имеется возможность воспользоваться данными капнографии. Эта проблема подробно рассмотрена в соответствующей главе, поэтому здесь мы ограничимся лишь тем, что напомним о надежном признаке мертвого пространства — повышенном  артерио-конечно-экспираторном градиенте СО2. Аналогичный анализ по градиенту кислорода к успеху не приведет, ибо альве олоартериальная разница по кислороду представляет собой следствие, признак и количественный критерий шунтирования крови в легких.

Закладка

## Капнография или оксиметрия?

Сегодня в распоряжении анестезиолога имеются два монитора, предназначенные для выявления гипо- или гипервентиляции: капнограф и быстродействующий оксиметр. В силу технологических особенностей оба они часто оказываются в одной компании в составе мультигазового монитора и синхронно выводят свои показания на дисплей А есть ли необходимость в таком дублировании и довольно дорогостоящем усложнении мониторинга?

Прежде всего совершенно очевидно, что эти методы не идентичны по своим возможностям, и далеко не ограничиваются мониторингом адекватности вентиляции легких Им присуще внешнее и внутреннее сходство, но каждый из них по отдельности позволяет отслеживать также и специфические проблемы, подвластные его исключительному ведению. При всех несомненных достоинствах капнографии, она не дает — и не способна дать — ответ на некоторые важные вопросы, находящиеся в компетенции оксиметрии, и наоборот К примеру, и тот и другой монитор обнаруживают гиповентиляцию, но определяет глубину вызванной ею гипоксии только оксиметр.

Второе важное различие между этими методами заключается в скорости их реакции на внезапное развитие у пациента гипо-или гипервентиляции — событий, своевременное распознавание которых является одной из основных задач как капнографии, так и быстрой оксиметрии. Это различие обусловлено не рабочими характеристиками мониторов, а неодинаковыми скоростями физиологических процессов, задействованных в транспорте кислорода и углекислого газа.

Во всех примерах, рассмотренных выше, мы анализировали типичные характеристики оксиграммы при стабильных состояниях газообмена, то есть по прошествии 15-20 мин после любого изменения вентиляции, кровотока или метаболизма1.

1Стабильпое состояние гаообмена не клиническое, а физиологическое понятие и встречается не только в норме, но и при тяжелой дыхательной недостаточности.

Состояние газообмена считается стабильным, если все этапы транспорта газа в организме находятся в равновесии и через каждый барьер, разделяющий соседние этапы, за равные промежутки времени проходят одинаковые количества газа1.

1Здесь мы сравниваем транспорт кислорода и углекислого газа, но сказанное относится также и к азоту, закиси азога, фторотану и любым другим газам Правда, в отличие от дыхательных газов, они не потребляются организмом и не образуются в нем, а лишь накапливаются в тканях или выдыхаются в атмосферу

При наличии альвеолярного мертвого пространства мониторы продолжают корректно выполнять свою задачу — измерять концентрации газов в конечной порции выдоха — и не несут ответственности за новое смысловое содержание этих параметров.

При стабильном газообмене все показатели газового состава альвеол, крови и тканей, а следовательно, и все градиенты концентраций постоянны. Гипо- или гипервентиляция нарушают равновесие, порождая дефицит или избыток газа в альвеолах с соответствующим изменением его концентрации. В результате концентрации газа в артериальной, венозной крови и в тканях также начинают изменяться, и это продолжается до тех пор, пока не сформируется новое устойчивое состояние. Временной промежуток, равный 15-20 мин, является весьма условным, но обычно достаточным для большинства клинических целей.

Процесс перехода к новому стабильному состоянию для углекислого газа занимает несколько десятков минут; они требуются для того, чтобы внести соответствующие изменения в центральные и периферические запасы СО2, объем которых достигает 100-120 л. Это отчетливо демонстрируется на трендах, где острая гиповентиляция выражается постепенным нарастанием РвтССЬ. Капнография способна незамедлительно обнаруживать лишь уже существующую некоторое время гипо- или гипервентиляцию. В первые минуты после резкого изменения объема дыхания предсказать окончательный результат по динамике изменения РЕТСО2 весьма непросто.

Реакция оксиметра в подобных ситуациях почти мгновенна. Запасы кислорода в организме невелики2, и любое изменение объема дыхания сказывается на уровне FETO2 уже через несколько дыхательных циклов. Быстрая оксиметрия — метод раннего определения нарушений вентиляции. Особая ценность данного метода заключается в том, что с его помощью удается распознать гиповентиляцию по ее самому опасному признаку — альвеолярной гипоксии, да к тому же на самом раннем этапе, предшествующем развитию гипоксемии. А это значит, что быстрый оксиметр находится возле самого истока многих опасных событий и способен зафиксировать гипоксию в момент ее зарождения.

2Подробнее об атом см в гл "Пульсоксиметрия"

К сожалению, серьезные нарушения вентиляции или резкие падения FIO2 вызывают катастрофически быстрое снижение альвеолярной концентрации кислорода, в силу чего резерв времени для выявления таких расстройств и принятия решений ограничен считанными минутами, а иногда и десятками секунд. К счастью, этим же законам кинетики подчиняются и меры, которыми мы исправляем обнаруженное расстройство. Увеличение объема вентиляции или повышение FIO2 позволяют устранить альвеолярную гипоксию за несколько вдохов. Проблема лишь в том, насколько своевременными оказываются принятые меры.

## Оксиметрия и пульсоксиметрия

Напомним, что альвеолярная гипоксия сопровождается практически синхронным уменьшением содержания кислорода в крови легочных капилляров, но первой порции гипоксичной крови требуется 15-20 с, а при плохом кровотоке и 1-2 мин, чтобы, выйдя из легких, достичь периферии и попасть в поле зрения датчика пульсоксиметра.

Любые изменения уровня сатурации отражаются на дисплее пульсоксиметра с некоторой задержкой.

К сожалению данный интервал тем длиннее, чем хуже обстоят дела в организме пациента.

Второе преимущество быстродействующего оксиметра перед пульсоксиметром проявляется при неглубокой гипоксии. Умеренное, но всегда нежелательное падение концентрации кислорода в альвеолах почти не сказывается на величине SpO2, ибо гемоглобин насыщается кислородом на пологом участке кривой диссоциации оксигемоглобина. Так, снижение РETО2 со 100 до 80 мм рт. ст. (на 20 %) повлечет за собой уменьшение SpO2 всего лишь на 4 % (с 97 до 93 %), а такое несущественное изменение почти не выходит за пределы ошибки метода и, как правило, не активирует аларм. Этот пример показывает, что оксиметрия — значительно более чувствительный метод распознавания умеренной альвеолярной гипоксии, чем пульсоксиметрия. Важность данного преимущества оксиметрии состоит в том, что нередко неглубокая гипоксия — лишь исходная стадия более серьезных расстройств, и определить ее на этом этапе — значит предотвратить настоящее осложнение. Так, нарастающая гиповентиляция сперва весьма невыразительно проявляет себя на дисплее пульсоксиметра, а реакция капнографа замедлена (о чем уже сообщалось выше). Оба монитора начинают выдавать тревожную информацию с того момента, когда накапливается очевидный дефицит кислорода в крови и избыток углекислого газа в альвеолах. Оксиметр реагирует на гиповентиляцию гораздо быстрее.

Нестабильные состояния газообмена в клинической практике встречаются очень часто. Для анестезиолога понятие "часто" облечено в конкретную цифровую форму — по крайней мере дважды за один наркоз1. Поскольку события, происходящие при этом, проявляются не только на физиологическом, но и на клиническом уровне (а в отдельных, особо неблагоприятных случаях — и на административном), имеет смысл рассмотреть их подробнее.

1Строго говоря, любой ингаляционный наркоз на всем своем протяжении является одним большим нестабильным состоянием газообмена, поскольку полное выравнивание концентраций инфляционных анестетиков в opганизме даже при фиксированной их подаче занимает несколько часов. Однако клинически значимые и изменения происходят значительно быстрее, поэтому, с практической точки зрения (то есть в грубом приближении), выделение стадий газообмена во время наркоза вполне оправдано.

## Оксиметрия при общей анестезии

Преоксигенация. Одно из "золотых правил" анестезиологии — подача больному чистого кислорода перед выполнением любой общей анестезии (как масочной, так и интубационной) Основная цель — создание в легких пациента газовой среды с высоким содержанием кислорода, причем альвеолярная концентрация кислорода должна быть тем выше, чем больше риск ожидаемых неприятностей во время вводного наркоза. Эти неприятности обычно обусловлены гиповентиляцией, апноэ и интубацией трахеи. Поэтому в одних случаях преоксигенация проводится в течение нескольких вдохов, а в других — в течение нескольких минут.

Известно, что у здорового человека после сеанса дыхания чистым кислородом допустимая длительность апноэ может достигать 8 мин. И это неудивительно. Если сравнить размер функциональной остаточной емкости легких, который в среднем равняется 3 л, и минутную потребность организма в кислороде (в среднем 200-250 мл/мин), то становится ясно, какую роль может сыграть ФОБ, в частности при затянувшейся интубации трахеи, в зависимости от того, какой газ заполняет легкие — атмосферный воздух или кислород. Разумеется, при выполнении анестезии не следует рассчитывать на 8 мин безнаказанного апноэ: общие анестетики, миорелаксанты и некоторые виды патологии уменьшают величину ФОН1, а кислород в альвеолах быстро разбавляется азотом, приносимым венозной кровью с периферии, но резерв времени и в этом случае исчисляется минутами.

1Эта проблема подробно рассмотрена в гл. "Пульсоксиметрия"

Качественная преоксигенация дает анестезиологу два преимущества:

- Создается запас времени для устранения сложностей, возникающих при трудной интубации трахеи.

- Предоставляется возможность отказаться от вспомогательной вентиляции через маску во время вводного наркоза и тем самым избежать перераздувания желудка, которое способствует возникновению регургитации и затрудняет проведение абдоминальной операции.

Суть преоксигенации заключается в удалении из легких азота, который составляет чуть менее 80 % альвеолярного газа, и замещении его кислородом.

Таким образом, на скорость денитрогенации легких влияют: (1) минутный объем вентиляции, (2) равномерность распределения вдыхаемого газа в легких и (3) величина ФОЕ. Изменение последних двух показателей отмечается у пациентов с хронической обструктивной патологией дыхания, сопровождающейся развитием эмфиземы легких2. Такие больные нуждаются в более продолжительной преоксигенации.

2Ранее использовали функциональный тест на неравномерность вентиляции который ничем не отличался от процедуры преоксигенации. О степени неравномерности судили по скорости вымывания азота из легких.

Все приведенные выше сведения имеют одно общее свойство: они помогают понять, от каких факторов зависит результат преоксигенации, но не отвечают на главный для анестезиолога вопрос- какой должна быть ее длительность? Современные стандарты предусматривают, что в обычных случаях преоксигенация должна длиться не менее 3 мин, а в экстренных случаях допустимо ограничиться шестью глубокими вдохами чистого кислорода.

Быстродействующий оксиметр позволяет в каждом случае отслеживать процесс преоксигенации от выдоха к выдоху и принимать решение об ее окончании в тот момент, когда РЕТО2 возрастет до необходимого уровня, независимо от сопутствующих обстоятельств, недоступных для точного прогноза.

Непосредственно после начала преоксигенации (рис. 3.9) форма оксиграммы резко изменяется, а именно:

• FIO2 в течение нескольких вдохов поднимается до уровня, близкого к 100 %;

• FETО2 повышается по мере вымывания азота из альвеол;

• разница между FIO2 и FETО2, сперва весьма значительная, постепенно сокращается, о чем свидетельствует нормализаци глубины волн и ширины тренда;

• максимальный возможный результат преоксигенации достигается, когда разница между FIO2 и FETO2 стабилизируется.

Рис. 3.9. Оксиграмма во время преоксигенации

В случаях, когда нестабильный газообмен обусловлен не обычной гипо- или гипервентиляцией, а изменением состава дыхательной смеси, инспираторно-конечно-экспи-раторное различие по кислороду (высота волн оксиграммы) на некоторое время перестает служить индикатором адекватности объема вентиляции.

В идеале преоксигенация считается завершенной, когда в альвеолах остаются только три газа: кислород, углекислый газ и пары воды. В этом случае оксиметр показывает FЕТO2, близкую к 94 %. При условии полной герметичности контура к такому состоянию можно приблизиться за 15-20 мин дыхания чистым кислородом. Сокращению данного периода препятствует азот, растворенный в тканях организма, который доставляется в легкие венозной кровью и разбавляет альвеолярный газ К примеру, после 5 мин дыхания чистым кислородом fi i СЪ поднимается лишь до 75 %. В практической работе даже столь малая задержка с началом наркоза обычно непозволительна С клинической точки зрения преоксигенация считается законченной, когда FETО2 составляет 60-70 %, однако во многих стандартных случаях допустимо прерывать ее несколько раньше Вместе с тем оксиметрия помогает осознать, какого солидного резерва времени мы лишаем себя при трудной интубации трахеи, если ей предшествует поспешно осуществленная преоксигенация. (Подробный список показаний для полноценной преоксигенации см. в главе "Пульсоксиметрия").

Регулярное проведение анестезий с оксиметрическим контролем, наблюдение за результатами своих действий, выраженными в конкретной форме в виде цифр, кривых и трендов, способствуют быстрому формированию точных представлений о том, как происходит оксигенация легких во время наркоза. Этот ценный опыт с большой пользой для дела впоследствии переносится и на те случаи, когда анестезиолог работает без ок-симетра. Впрочем, любой метод мониторинга помимо своих очевидных задач выполняет еще одну, не менее важную" воспитывает интуицию1.

1Весьма показательно исследованием пульсоксиметрии (около 20 000 наблюдений), выполненное в Дании. В числе прочего обнаружилось, что анесгечиологи, имеющие опыт применения пульсоксиметра в операционной, работая без монитора, прибегают к назначению завышенных концентраций кислорода, ибо ясно представляют себе реальную частоту возникновения нераспознаваемых гипоксемий во время наркоза.

Оксиметрия при интубации трахеи. Возможности оксиметрии и капнографии для быстрого выявления непреднамереннс интубации пищевода практически равнозначны.

На оксиграмме при интубации пищевода отмечается быстрое уменьшение амплитуды волн, и в течение 3-5 дыхательных циклов "альвеолярная" концентрация кислорода уравнивается с инспираторной.

Исчезновение различия между двумя вышеназванными показателями (полное сглаживание волн оксиграммы) служит признаком вентиляции замкнутого пространства, в котором отсутствует газообмен (в данном случае — полости желудка). Этс простейший тест предоставляет корректный результат сразу после интубации, но до начала подачи закиси азота, существенно меняющей оксиметрическую картину. Капнограф в таких случаях нечувствителен к появлению закиси азота в дыхательной смеси и продолжает давать демонстративную информацию.

Рис. 3.10. Оксиграмма во время наркоза закисью азота

Вводный наркоз с применением закиси азота. Подачу в контур закиси азота (рис. 3.10, С) обычно выполняют непосредственно после преоксигенации (рис 3.10, В-С) и интубации трахеи. Анестезиолог тут же сталкивается с резким изменением всех показателей оксиграммы1. Необычность этого этапа заключается в том, что концентрация кислорода в свежей газонаркотической смеси в течение некоторого времени остается ниже, чем в предварительно оксигенированных легких, и разница между FIO2 и FETО2 становится отрицательной. Оксиметр же по-прежнему отражает наибольшую концентрацию как инспираторную, а наименьшую — как конечно-экспираторную, в связи с чем, читая показания монитора, необходимо помнить, что в такие моменты черное — это белое, а белое — черное.

1Если анестезиолог имеет в своем распоряжении парамагнитный оксиметр, то он также автоматически является обладателем капнографа и монитора концентрации закиси азота, поскольку все три блока обычно совмещены в одном корпусе.

По мере роста альвеолярной концентрации закиси азота содержание кислорода в альвеолах снижается, и вскоре наступает момент, когда FЕTO2 оказывается равной FIO2 (рис. 3.10, D). Это — точка изоконцентрации, с которой начинается восстановление привычной формы оксиграммы. Все процессы отчетливо прослеживаются на тренде.

Нельзя забывать, что аналогичные события имеют место всякий раз, когда анестезиолог повышает концентрацию закиси азота в газонаркотической смеси. У пациентов в отделениях интенсивной терапии сходные изменения оксиграммы наблюдаются при каждом снижении концентрации кислорода во вдуваемом или вдыхаемом газе, но роль закиси азота в таких случаях играет азот атмосферного воздуха.

Стабильная фаза наркоза закисью азота. Относительная стабилизация оксиграммы происходит приблизительно через 15-20 мин от начала наркоза, для полной же требуется более 1 ч2.

2Все приводимые чдесь и ниже временные интервалы - ориентировочные, наиболее типичные.

Оксиграмма пригодна для диагностики гипо- или гипервентиляции не ранее чем через 30-40 мин от начала наркоза с использованием закиси азота. Но с первых минут его проведения она корректно выявляет альвеолярную гипоксию.

При аппаратной ИВЛ с фиксированными параметрами и при постоянной инспираторной концентрации закиси азота изменения FETО2 во время анестезии обусловлены тремя причинами3.

3Если не учитывать четвертую вполне реальную, но неприличную, а потому угодившую в сноску: нестабильную работу блока ротаметров.

Первая причина — продолжающееся насыщение тканей закисью азота. Основное количество анестетика проникает в opганизм в течение первых 10-15 мин, что сопровождается быстрым и значительным падением FETО2. После этого насыщение организма закисью азота осуществляется уже с непрерывно снижающейся скоростью и почти не оказывает влияния на глубину анестезии. По мере роста альвеолярной концентрации закиси азота FETО2 постепенно уменьшается. Через 30-40 мин от начала наркоза это снижение уже практически незаметно.

Вторая возможная причина — колебания уровня метаболизма в ходе операции. Анестезии, особенно в условиях миорелаксации, сопутствует существенное снижение обмена веществ и, соответственно, сокращение потребности организма в кислороде. При гипотермии тела, отмечающейся при длительных операциях, выполняемых под наркозом, потребность организма в кислороде также падает. На оксиграмме это представлено постепенным уменьшением различия между FIО2 и FETО2 и сужением тренда.

Быстрое и резкое снижение FETО2 при нормальной работе наркозно-дыхательной аппаратуры служит ранним симптомом редчайшего, но чрезвычайно опасного осложнения общей анестезии — синдрома злокачественной гипертермии.

Третья причина — альвеолярное мертвое пространство. Его рост чаще всего обусловлен гиповолемией и диагностируется по подъему FETО2 и уменьшению ширины тренда. Изменения на оксиграмме сопровождаются типичными изменениями показаний капнографа (подробно рассмотренными в соответствующей главе). В таких случаях не стоит судить о достаточности минут ного объема вентиляции легких по оксиграмме.

Выход из наркоза закисью азота. В конце наркоза анестези лог регулярно сталкивается с еще одним явлением, которое лег ко отслеживается оксиметром,— диффузионной гипоксией, во; никающей сразу после прекращения подачи пациенту заки азота и перевода его на дыхание воздухом В течение нескольк: вдохов альвеолярный газ разбавляется атмосферным воздухе! состоящим почти на 79 % из азота. Начинается бурная диффузи закиси азота ил крови легочных капилляров в альвеолы и чначи: тельно более скромное по темпам всасывание азота из альвео. в кровь. В результате эффекта дополнительного разведения альвеолярного газа азотом альвеолярная концентрация кислорода временно падает, и развивается гипоксия.

Хотя Б. Р. Финк и соавт. описали это явление еще в 1954 году, его клиническое значение долго оставалось неясным. Но даже потенциальная возможность возникновения гипоксии в таком ответственном периоде послужила достаточным основанием для того, чтобы рекомендовать каждый раз после прекращения подачи закиси азота ингалировать чистый кислород.

Дальнейшие исследования показали, что диффузионная гипоксия бывает достаточно глубокой только у больных со сниженными легочными резервами и у пожилых пациентов. Опасно также сочетание этого феномена с гиповентиляцией, которая нередко встречается в фазе пробуждения.

Простейший, но неспецифический метод обнаружения диффузионной гипоксии — пульсоксиметрия. Необходимо помнить, что пульсоксиметр малопригоден для определения неглубокой гипоксемии, когда изменения сатурации не покидают горизонтальной части кривой диссоциации оксигемоглобина и зачастую не выходят за пределы ошибки метода.

Оксиметрия — единственное точное средство оценки диффузионной гипоксии; систематическое применение метода позволяет выработать собственное объективное отношение к этому явлению.

Быстрая оксиметрия — относительно молодой метод мониторинга газообмена, однако его популярность стремительно растет. Быстрая оксиметрия обладает рядом уникальных свойств, главные среди которых — высокая скорость реакции на внезапные события и способность распознавать многие осложнения на самом раннем этапе, а именно на стадии альвеолярной гипоксии

Сегодня за рубежом быстрая оксиметрия еще уступает по своей распространенности капнографии и, конечно же, не может сравниться с пульсоксиметрией, но включение ее в стандарты безопасности анестезии в качестве настоятельно рекомендуемого или обязательного компонента в скором времени несомненно сократит этот разрыв.

Глава 4

Комплексный мониторинг

Многофункциональный мониторинг газообмена обеспечивает проведение комплексной и, следовательно, более дифференцированной оценки нарушений дыхания и кровообращения.

Целесообразность одновременного использования нескольких мониторов не должна ограничиваться естественным желанием врача застраховать себя на все случаи жизни. Данные, поступающие в общем потоке от разных мониторов, обладают свойством взаимно дополнять друг друга, создавая целостную картину расстройства и помогая врачу ориентироваться в подчас непростой ситуации.

Например, снижение SpO2 на дисплее пульсоксиметра позволяет сделать первичное заключение о развитии артериальной гипоксемии. Если при этом оксиметр показывает уменьшение конечно-экспираторной концентрации кислорода и расширение тренда, у врача появляется возможность уточнить причину расстройства и поставить полноценный функциональный диагноз:  "гипоксемия, вызванная гиповентиляцией". С этого момента врач начинает понимать, что простая ингаляция кислорода станет в данной ситуации лишь паллиативной мерой, настоящее же решение проблемы заключается в увеличении объема вентиляции. После этого остается лишь выбрать адекватный способ и контролировать результат.

Еще один пример? Извольте. Предположение о наличии у пациента гиповолемии, зародившееся у анестезиолога при взгляде на экран пульсоксимегра, подкрепляется или опровергается данными капнографии. Сопоставив информацию, поступающую от двух мониторов, понимающий специалист в этом случае не ограничится ингаляцией кислорода, а будет исправлять гипо-ксемию инфузией и не станет расценивать гипокапнию как признак гипервентиляции. Подобных примеров наберется немало.

Вместе с тем полифункциональный мониторинг не так безобиден. Мощная поддержка, которую врач получает от систем автоматического контроля состояния пациента, естественным образом притупляет настороженность и чувство опасности. Если это происходит, то возникновение крупных неприятностей — лишь вопрос времени.

Самый совершенный мониторинг не отменяет необходимости в регулярной клинической оценке ситуации.

Ответственность за состояние и безопасность пациента несет врач, а не мониторный комплекс.

Вторая проблема — информационная перенасыщенность среды операционной или палаты интенсивной терапии. Способность человека воспринимать и осмысливать поток информации имеет предел, который, правда, расширяется с опытом. Десятки разнообразных, постоянно изменяющихся показателей, кривых, трендов, звуковых и световых сигналов, которые требуют непрерывной оценки (а иначе зачем они нужны?), складываются в общую картину, получившую название "синдром кабины Боинга". К его типичным проявлениям относятся неправильная оценка врачом происходящего, неадекватная реакция на события и замешательство в критической ситуации. Планируя проведение мониторинга, обязательно учитывайте свои интеллектуальные возможности и ограничивайте его объем лишь той информацией, которая пригодна для эффективного анализа и для принятия решений. В противном случае немудрено оказаться в положении человека, пожелавшего утолить жажду струей из брандспойта.

Объем данных, поступающих от мониторного комплекса "пульсоксиметр — капнограф — оксиметр", в стабильной ситуации вполне доступен для спокойного полноценного осмысления, и этим следует активно пользоваться, вырабатывая у себя привычку к интерпретации показателей в их связи между собой и результатами клинического наблюдения. Не стоит забывать и о ретроспективном анализе данных по трендам, который проводится гораздо реже, чем он того заслуживает. Каждый раз перед выключением монитора обязательно просматривайте тренды и старайтесь разобраться во всех их колебаниях. Все эти навыки впоследствии помогают быстро ориентироваться в критических ситуациях и извлекать максимум пользы из сложной мониторной картины. Иначе у неподготовленного врача в таких случаях есть все шансы запутаться в паутине физиологических концепций и в конце концов отказаться от предложенной, но невоспринятой информации.

В данной главе в краткой форме изложена комплексная мониторная оценка синдромов, с которыми регулярно встречаются анестезиологи и врачи отделения интенсивной терапии. Подробности, относящиеся к отдельным методам и синдромам, читатель найдет в соответствующих разделах книги.

## От функциональных симптомов к функциональному диагнозу

Непрерывный поток данных, поступающих от мониторного комплекса "пульсоксиметр — капнограф — оксиметр", позволяет оперативно отслеживать разнообразные события, происходящие в организме, по их функциональным проявлениям. При этом параметры многофункционального мониторинга неравноценны по роли, весу и значению в общей картине. Различия обусловлены (1) быстротой реакции параметра на то или иное изменение состояния и (2) ясностью и определенностью указания на суть происходящего в организме пациента.

В современных мониторах аппаратная задержка представления данных минимальна, и изменения параметров, как правило, обнаруживаются мониторами почти мгновенно. Например, колебания частоты пульса отражаются на дисплее пульсоксиметра буквально через считанные секунды, а на увеличение или уменьшение концентрации кислорода или углекислого газа во вдыхаемой или выдыхаемой смеси газовый монитор реагирует практически сразу.

Основной фактор, снижающий оперативность мониторинга функций,— скорость физиологических процессов, от которых зависит изменение параметра.

Рассмотрим это положение на примере гиповентиляции. Так, скорость реакции пульсоксиметра на внезапную гипоксемию определяется временем кровотока на участке "легкие-датчик", которое подчас достигает 30-90 с. Капнограф выявляет гипо-вентиляцию с задержкой, исчисляемой многими минутами, которые требуются для заметного повышения периферических запасов СО2. Вместе с тем быстродействующий оксиметр реагирует на гиповентиляцию расширением тренда вниз уже через несколько неполноценных вдохов. Поэтому внезапная гиповенти-ляция, распознаваемая мониторным комплексом по трем следствиям — гиперкапнии, альвеолярной гипоксии и артериальной гипоксемии,— фиксируется оксиметром через несколько секунд, пульсоксиметром — через несколько десятков секунд, а капно-графом — лишь через несколько минут. В этом случае правильный анализ оксиграммы обеспечивает назамедлительное принятие эффективных мер, без ожидания развернутой мониторной и клинической картины гиповентиляции (то есть на той стадии, когда отклонение функции еще не привело к осложнению).

Означает ли это бесполезность и ненужность пульсоксиметрии и капнографии в данной ситуации? Нисколько, причем их роль в диагностике гиповентиляции не ограничивается простой страховкой оксиметра. Так, если объем дыхания снижается во время масочного наркоза смесью кислорода, фторотана и закиси азота, реакции пульсоксиметра можно не дождаться вовсе; колебания же ширины оксиграммы могут быть обусловлены непостоянством концентрации кислорода из-за неплотного прилегания маски к лицу. В этой ситуации надежным признаком гиповентиляции нередко остается только рост PETСО2. И наконец, гиповентиляция — далеко не единственная мишень для комплексного мониторинга.

Ценность информации, выдаваемой мониторным комплексом, определяется не только ее своевременностью, но также тем, насколько конкретны выводы, сделанные на ее основе. Каждый мониторный параметр говорит лишь сам о себе; выяснить же, в чем причина его изменения,— задача врача; решение ее существенно облегчается, если есть возможность сопоставить поведение разных параметров, поступающих от нескольких мониторов. Сравнение получаемых данных с нормативами не требует особых интеллектуальных затрат и позволяет без труда подбирать словесные эквиваленты типа "гипоксемия", "гиперкапния", "тахипноэ" или "брадикардия". На практике клиническое решение зачастую принимается исходя из отдельного функционального симптома, а не полного функционального диагноза и при этом может быть достаточно эффективным. К сожалению, привычка лечить цифру на экране монитора, не пытаясь разобраться в процессах, стоящих за ней,— это движение по линии наименьшего сопротивления, при котором можно рассчитывать лишь на случайный успех.

Оптимальными считаются те действия врача, которые базируются на ясном понимании событий, происходящих в организме больного. За счет такого подхода удается не только "погасить" отдельное проявление синдрома, но и предпринять ряд осмыск ленных мер для коррекции породившего его расстройства.

Главным этапом мониторинга должна являться углубленная интерпретация представленных данных, то есть распознавание событий и процессов, стоящих за тем или иным, изменением параметров.

В простейших случаях характерное изменение лишь одно параметра служит веским основанием для уверенного функционального диагноза, выбора мер коррекции и контроля результата. Так, рост PICO2 позволяет сделать заключение о рециркуляции СО2 в дыхательном контуре, а выход FIO2 за нижнюю границу нормы недвусмысленно свидетельствует о том, что пациент вентилируется гипоксической газовой смесью. Остается лишь пожалеть, что причины и следствия в этой области редко находятся в столь бесхитростных отношениях.

Значительно чаще отмечаются изменения параметра, которые могут быть вызваны самыми разнообразными причинами. Например, к снижению SpO2 приводят гиповентиляция, шунтирование крови в легких, дисбаланс регионарных вентиляци-онно-перфузионных отношений, диффузионные расстройства и дыхание гипоксической газовой смесью. Более того, между причиной и следствием во многих случаях есть несколько посредников, в результате чего функциональный симптом переходит в разряд косвенных. Так, при гиповолемии выстраивается целая цепочка событий, на одном конце которой уменьшение ОЦК, а на другом — артериальная гипоксемия. Напомним, что звенья этой цепи составляют (1) уменьшение давления в легочных капиллярах, (2) нарушение распределения легочного кровотока, (3) расширение регионов с резким преобладав нием кровотока над вентиляцией и, в конечном итоге, (4) п ние SpO2.

Разумеется, диагностировать гиповолемию по изолированному, косвенному и к тому же неспецифичному функциональному симптому — решение, мягко говоря, не вполне оправданное, но не нужно забывать, что этот симптом — самый доступный и один из самых ранних, поскольку наблюдается даже при скрытом, компенсированном снижении ОЦК и нередко предшествует клиническим проявлениям. Поэтому разумнее и выгоднее не отказываться от предложенной информации, а заставить ее работать па диагноз. Вспомним, что весомость каждого симптома существенно возрастает, когда он рассматривается в контексте комплексной мониторной картины. Если уменьшение SpO2 сопровождается тахикардией, падением амплитуды фотоплетизмограммы и возникновением на ней дыхательных волн, а также падением РETСО2 и ростом артерио-конечно-экспираторного различия по СО2, подозрения о наличии гиповолемии более чем серьезны. И наоборот, при отсутствии соответствующей реакции со стороны остальных показателей можно с большой степенью уверенности исключить гиповолемию из списка вероятных причин гипоксемии.

Мы произвольно выбрали гиповолемию из внушительного списка синдромов и ситуаций, в диагностике которых преимущества комплексного мониторинга несомненны. Вместе с тем необходимо помнить, что в каждом случае в основе окончательного заключения наряду с умело прочитанными данными мониторинга должны быть результаты клинического наблюдения и здравый смысл.

Гиповентиляция (при дыхании воздухом)

Функциональные проявления1

• Изменение состава альвеолярного газа: альвеолярная гипоксия и гиперкапния.

• Изменение газового состава артериальной крови: гипоксемия и гиперкарбия.

• Изменение частоты дыхания: бради- или тахипноэ.

• Изменение частоты сердечных сокращений: тахикардия.

• Изменение тонуса периферических сосудов: вазодилатация.

1Здесь и далее кратко перечисляются лишь те функциональные следствия, которые имеют отношение к изменению параметров мониторинга. Более подробное описание механизмом расстройств читатель иайдет в соответствующих главах.

Реакция мониторов

### Пульсоксиметр

Снижение SрО2 Глубина артериальной гипоксемии соотвествует степени гиповентиляции

Тахикардия При выраженной гиповентиляции; характер аритмия аритмии уточняется при мониторинге ЭКГ

Повышение амплитуды ФПГ  При выраженной гиперкапнии

Дыхательные волны на ФПГ Признак гиповентиляции, обусловленной частичной обструкцией дыхательных путей

### Капнограф

Рост РETСО2 Соответствует степени гиповентиляции

Брадипноэ Характерно для гиповентиляции, вызванной угнетением дыхательного центра

Тахипноэ Учащенное поверхностное дыхание встречается при гиповентиляции, вызванной поражением дыхательных нервов или дыхательной мускулатуры, а также при выраженном рестриктивном синдроме

Изменение формы волн Отсутствие альвеолярного плато — признак поверхностного дыхания; сочетается с тахипноэ.

### Оксиметр

Снижение FETO2 Соответствует степени гиповентиляции

Увеличение амплитуды волн и расширение тренда FIО2 Графическое выражение предыдущего симптома

FIO2 =0,21

## Реакция мониторного комплекса

Скорость реакции

Самая быстрая реакция на внезапно развившуюся гиповентиляцию отмечается у оксиметра, который обнаруживает признаки альвеолярной гипоксии. Второе место по скорости реакции занимает пульсоксиметр, распознающий артериальную гипоксемию, порожденную альвеолярной гипоксией. Брадипноэ и аритмия дыхания фиксируются капнографом практически сразу. Гиперкапния нарастает постепенно, поэтому заметное увеличение PETСО2 — относительно поздний признак. Остальные перечисленные выше симптомы сами по себе неспецифичны, но в совокупности дополняют картину расстройства.

При медленно прогрессирующей гиповентиляции показания всех трех мониторов в каждый момент времени соответствуют тяжести патологии.

Реакция на действия врача

| Оксигенотерапия | Мгновенное повышение FIO2 до нового уровня; быстрое увеличение FETO2 и SpO2, вплоть до нормализации этих показателей; исчезновение или уменьшение всех мониторных и клинических проявлений гипоксии; сохранение гиперкапнии и связанных с ней симптомов1. |
| --- | --- |
| Увеличение объема вентиляции (ИВЛ,ВИВЛ, респираторная -поддержка, дыхательные аналептики и прочие меры) | Нормализация всех показателей газообмена |

1Оксигенотерапия способна уменьшить степень гиперкапнии в тех случаях, когда причиной гиповентиляции служит острая гипоксия дыхательного центра. У пациентов с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью оксигенотерапия подчас приводит к углублению гиповентиляции вплоть до развития анпоэ.

Гиповентиляция (при дыхании кислородом)

Функциональные проявления

Изменение состава альвеолярного газа: гиперкапния. Изменение частоты дыхания: бради- или тахипноэ. Изменение частоты сердечных сокращений: тахикардия. Изменение тонуса периферических сосудов: вазодилатация.

Наличие и степень гипоксии зависят от глубины гиповентиляции и концентрации кислорода во вдыхаемой газовой сме (FIО2). Во многих случаях гипоксия не развивается вовсе.

Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| SРО2 | Часто остается в пределах нормы или достигает 100 %; если гипоксемия все же возникает, ее степень явно не соответствует глубине гиповентиляции |
| Тахикардия | Может быть весьма значительной |
| Повышение амплитуды ФПГ | Характерно для выраженной гиперкапнии |
| Дыхательные волны на ФПГ | Признак гиповентиляции, вызванной частичной обструкцией дыхательных путей |
| Капнограф |  |
| Рост РETСО2 | Соответствует степени гиповентиляции |
| Брадипноэ | Характерно для гиповентиляции, обусловленной угнетением дыхательного центра |
| Тахипноэ | Учащенное поверхностное дыхание ветре- 1 чается при гиповентиляции, вызванной! поражением дыхательных нервов или ды-1 хательной мускулатуры, а также при выра-а женном рестриктивном синдроме |
| Изменение формы волн | Отсутствие альвеолярного плато — признак поверхностного дыхания; сочетается с тахипноэв |
| Оксиметр |  |
| FIO2 | Стабильна, если концентрация кислорода в дыхательной смеси не меняется |
| Снижение FETО2 | Соответствует степени гиповентиляции; при этом FETО2 может оставаться выше нормы и обеспечивать достаточный уровень SpO2, поскольку снижение осуществляется от исходно повышенного уровня |
| Увеличение амплитуды волн и расширение | Сохраняются и на фоне оксигенотерапии, будучи самыми ранними и чувствительными симптомами гиповентиляции тренда РО2 |

1Следует помнить, что динамику этого показателя можно уверенно интерпретировать  только при неизменном уровне FIO2

## Реакция мониторного комплекса

Скорость реакции

На внезапную гиповентиляцию наиболее быстро реагирует оксиметр, демонстрируя увеличение FI-ETO2 с соответствующим расширением тренда вниз. Уровень SPO2 может быть любым — повышенным, нормальным или сниженным, в зависимости от того, как РЕTО2 соотносится с нормой. На реакцию капнографа оксигенотерапия влияния не оказывает.

Реакция на действия врача

Увеличение объема вентиляции приводит к быстрой нормализации всех показателей газообмена; в последнюю очередь это происходит с уровнем FETCO2.

Апноэ

Функциональные проявления

• Исчезновение потоков вдыхаемого и выдыхаемого газа.

• Быстрое исчерпание запасов кислорода в легких и тканях (при сохраненном кровообращении).

• Артериальная гипоксемия.

• Тахикардия; при терминальной гипоксии — брадикардия и остановка сердца1.

1Изменения частоты сердечных сокращении на фоне анпоэ довольно вариабельны и во многом зависят от сопутствующих клинических обстоятельств.

Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| Снижение SpO2 | Вплоть до несовместимого с жизиью уровня |
| Тахикардия брадикардия аритмия | При выраженной гипоксии |
| Исчезновение пульсовых волн | Гипоксическая остановка сердца |
| Капнограф |  |
| Исчезновение волн капнограммы | Безусловный признак (1) апноэ или (2) отсоединения адаптера капнографа от интубационной трубки |
| Аларм "АПНОЭ" | Включается через определенный интервая времени после исчезновения волн на капнограмме (обычно через 10-20 с) |
| РЕТСО2 | На дисплее (1) "замораживается" последнее значение, предшествовавшее остановке дыхания, (2) в некоторых моделях — мерцание или обнуление индикатора |
| Оксиметр |  |
| Исчезновение волн на оксшрамме | Безусловный признак (1) апноэ или (2) отсоединения адаптера от интубационной трубки |
| FETO2 | На дисплее (1) "замораживается" последнее значение, предшествовавшее остановке дыхания, (2) в некоторых моделях — мерцание или обнуление индикатора |

## Реакция мониторного комплекса

Скорость реакции

Ведущие и достаточные мониторные симптомы для диагноза апноэ — (1) исчезновение волн на капнограмме и оксиграмме и (2) включение аларма "АПНОЭ" Реакция пульсоксиметра зависит от концентрации кислорода в дыхательной смеси, которой дышал или вентилировался пациент. Если апноэ предшествовало дыхание смесями с повышенным содержанием кислорода, снижение SpO2 может последовать лишь через несколько минут.

## Возможные проблемы

При большом ударном объеме на фоне апноэ на капнограмме регистрируются кардиогенные осцилляции1, которые капнограф воспринимает как дыхательные циклы. В такой ситуации аларм «АПНОЭ» не включается, но активируются алармы на увеличение частоты дыхания и снижение РETСО2.

1Колебания объема легких, вызванные сердечными сокращениями.

Случается, что на фоне апноэ происходят редкие (2-3 в 1 мин) поверхностные атональные вдохи. Если интервалы между ними достаточно длительные, может периодически включаться аларм "АПНОЭ". По последствиям эта ситуация практически эквивалентна апноэ, но данные на экранах капнографа и оксиметра обновляются с каждым дыхательным циклом — так, как это происходит при гиповентиляции.

Гипервентиляция

## Функциональные проявления

• Изменение состава альвеолярного газа гипокапния и умеренное повышение альвеолярной концентрации кислорода.

• Изменение частоты дыхания тахипноэ.

• Изменение тонуса периферических сосудов умеренная вазоконстрикция.

## Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| SрO2 | Без изменений или умеренное повышение |
| Дыхательные волны на ФПГ | При дыхании большими дыхательными объемами |
| Снижение амплитуды ФПГ | При выраженной гипервентиляции |
| Капнограф |  |
| Снижение РETСО2 | Характеризует степень гипервентиляции |
| Уменьшение амплитуды волн капнограммы | Графическое выражение предыдущего симптома |
| Оксиметр |  |
| Повышение РETО2 уменьшение FI-ETO2 снижение амплитуды волн и сужение тренда FO2 | Соответствует степени гипервентиляции |
| FIO2 | Остается нестабильным, если концентравд кислорода в дыхательной смеси не меняется |

## Реакция мониторного комплекса

Ведущие симптомы:

• повышение FETО2;

• уменьшение FI-ETО2;

• снижение РETСО2,

• соответствующие изменения оксиграммы и капнограммы.

В случаях, если гипервентиляция возникает в связи с недостаточным содержанием кислорода в дыхательной смеси, пульсоксиметр регистрирует гипоксемию и весь комплекс сопутствующих рефлекторных реакций.

Скорость реакции

Самая ранняя реакция на гипервентиляцию характерна для оксиметра. Снижение РETСО2 также происходит довольно быстро быстрее, чем подъем этого показателя при гиповентиляции. Пульсоксиметрия существенной роли в диагностике гипервентиляции не играет: изменения параметров неспецифические и нерегулярные.

Реакция на действия врача

Мероприятия, направленные на уменьшение объема дыхания (в зависимости от ситуации — коррекция параметров режима ИВЛ, ликвидация метаболического ацидоза, введение седативных препаратов и пр.), способствуют нормализации параметров капнографии и оксиметрии. Инфузионная терапия не влияет на мониторную картину

Возможные проблемы

Снижение РETCO2 и возрастание РETО2 имеют место при ли патологии, вызывающей увеличение альвеолярного мертвого пространства (ТЭЛА, гиповолемия и пр ), даже если минутнь объем дыхания остается прежним. Необходимо определить гавый состав артериальной крови лабораторным методом и сравнить РаСО2 и РETСО2: при гипервентиляции артерио-конечно-экспираторная разница по кислороду остается в пределах нормы, а при большом альвеолярном ДМП — повышается.

При самостоятельном дыхании возрастание минутного объема вентиляции иногда связано с повторным вдыханием выдохнутого газа (рециркуляция газа в контуре или большое аппаратное мертвое пространство) В таких случаях РIСО2 способно подниматься и обеспечивать гиперкапническую стимуляцию дыхательного центра. Проблема распознается по повышенному уровню РIСО2.

Дыхание гипоксической газовой смесью

Функциональные проявления

• Снижение содержания кислорода во вдыхаемом газе.

• Альвеолярная гипоксия.

• Артериальная гипоксемия.

• Тахикардия.

• Гипоксическая вазоконстрикция.

• Рефлекторная гипервентиляция (при самостоятельном дыхании).

• Нарушение адаптации к режиму ИВЛ.

## Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| Быстрое снижение SpO2 тахикардия | Соответствует глубине гипоксии |
| Снижение амплитуды ФПГ | Непостоянный симптом |
| Дыхательные волны на ФПГ | При рефлекторной гипервентиляции |
| Капнограф |  |
| Снижение PETCO2 | Характеризует степень рефлекторной гипервентиляции |
| Увеличение ЧД | При отсутствии угнетения дыхательногя центра (наркотики, травма и пр.) |
| Уменьшение амплитуды волн капнограммы | При ИВЛ фиксированным объемом изменения на капнограмме не возникают |
| Оксиметр |  |
| FIO2 | <0,21 |
| Снижение FETО2 смещение тпренда FO2 вниз | Характеризует степень альвеолярной гипоксии |

## Реакция мониторного комплекса

Ведущие симптомы:

•FIO2<0,21;

• снижение SpO2.

Скорость реакции

На уменьшение концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси оксиметр мгновенно реагирует падением FIO2. Одного этого симптома абсолютно достаточно, чтобы незамедлительно начать действовать в нужном направлении. Альвеолярная гипоксия (снижение FETO2) формируется очень быстро и, в свою очередь, вызывает артериальную гипоксемию (уменьшение SPO2 и активация аларма пульсоксиметра). Вслед за этим возникают рефлекторные изменения дыхания и кровообращения.

При дыхании аноксической газовой смесью (например, чистой закисью азота) FIO2 и FETO2 падают до летального уровня после нескольких вдохов при дыхании через нереверсивный контур и чуть медленнее — при использовании реверсивного контура наркозного аппарата.

Реакция на действия врача

Повышение содержания кислорода в дыхательной смеси довольно скоро приводит к нормализации мониторной картины.

Увеличение минутного объема ИВЛ как единственная мера эффективно лишь при незначительном выходе FIO2 за нижнюю границу нормы и только у пациентов со здоровыми легкими. В любом случае, трудно представить себе ситуацию, когда выбор именно такого способа коррекции был бы оправдан.

Непреднамеренная интубация пищевода

Функциональные проявления

• Идентичность составов вдуваемого и выдыхаемого газов.

• Прогрессирующая альвеолярная гипоксия.

• Артериальная гипоксемия.

• Рефлекторная тахикардия.

• Гипоксическая вазоконстрикция.

## Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| Прогрессирующее снижение SpО2 Тахикардия | Вплоть до несовместимого с жизнью уровня |
| Снижение амплитуды ФПГ | Проявление гипоксической вазоконстрикции (непостоянный симптом) |
| Капнограф |  |
| РETСО2 | Сразу или в течение нескольких дыхательных циклов становится равным нулю |
| ЧДv | Сразу или в течение нескольких дыхательных циклов становится равной нулю |
| Капнограмма | (1) отсутствие волн или (2) быстрое снижение до изолинии исходно низких волн |
| Активация аларма "АПНОЭ" |  |
| Оксиметр |  |
| FETO2 = FIO2 и уменьшение до нуля | Полное сближение этих параметров происходит сразу или в течение нескольких дыхательных циклов |
| Сужение тренда FO2 | Тренд превращается в линию (графическое выражение предыдущего симптома) |

### Реакция мониторного комплекса

Ведущие симптомы:

• PETCO2 и PICO2

• PIO2 и FETO2

• ЧД =0

Скорость реакции

Капнофаф и оксиметр реагируют на интубацию пищевода практически сразу. Отсутствие СО2 в конечно-экспираторной пробе — явный признак того, что выдыхаемый газ поступает не из легких Реакция пульсоксиметра может последовать через несколько десятков секунд, если интубации не предшествовала преоксигенация, или через 1-10 мин — в зависимости от качества преоксигенации и сопутствующих обстоятельств1. Возникнув, гипоксемия развивается очень быстро и сопровождается рефлекторными реакциями системы кровообращения.

1Эти обстоятельства подробно рассмотрены в предыдущих главах

Реакция на действия врача

Увеличение объема вентиляции не оказывает положительного влияния на динамику мониторных показателей.

Подача закиси азота изменяет показатели и внешний вид оксиграммы, но не сказывается на характере капнограммы.

Несмотря на вентиляцию чистым кислородом, величина SpO2 прогрессивно снижается и быстро приближается к несовместимому с жизнью уровню.

Единственная эффективная мера — экстубация, времени вентиляция чистым кислородом через маску и последующая ин тубация трахеи Если длительность апноэ превысила 3-5 ми после реинтубации и возобновления вентиляции иногда обнаруживается повышенный уровень РETCO2.

## Возможные проблемы

В случаях, когда интубация трахеи выполняется на фоне остановки кровообращения, низкое содержание СО2 в выдыхаемом и отсутствие инспираторно-конечно-экспираторной разницы кислороду свидетельствуют либо о неправильном положении тубационнои трубки, либо о неэффективности массажа сердца.

Гиповолемия

Функциональные проявления

• Рост альвеолярного мертвого пространства.

• Регионарная гиповентиляция

• Снижение сердечного выброса

• Периферическая вазоконстрикция

• Тахикардия

## Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
|  | Умеренная гипоксемия при дыдании воздухом |
| Снижение SpO2 тахикардия снижениеамплитуды ФПГ Дыхательные волны на ФПГ |  |
| Отказ монитора | При выраженных расстройствах периферического кровообращения |
| Капнограф |  |
| Снижение РETСО2 Увеличение Ра-ETСО2 Умеренное тахипноэ |  |
| Оксиметр |  |
| Достоверных данных нет |  |

## Реакция мониторного комплекса

Ведущие симптомы

Все перечисленные выше симптомы в комплексе.

Скорость реакции

Все перечисленные выше симптомы могут возникать даже при компенсированной гиповолемии, опережая клинические проявления.

Реакция на действия врача

Дыхание кислородно-воздушной смесью с относительно невысоким содержанием кислорода (FIO2=0,3-0,5) существенно уменьшает или ликвидирует артериальную гипоксемию. Эффект гипервентиляции (произвольной или принудительной) не столь очевиден.

Эффективная инфузионная терапия приводит к улучшению или нормализации показателей мониторинга. Низкая амплитуда волн ФПГ (мониторный признак периферического вазоспазма) сохраняется некоторое время после коррекции дефицита ОЦК.

Инфузия гидрокарбоната натрия способна вызывать временный подъем PETСО2 даже на фоне декомпенсированной гиповолемии.

ИВЛ на фоне гиповолемии сопровождается отчетливым углублением перечисленных выше мониторных симптомов.

## Возможные проблемы

Сходная мониторная симптоматика наблюдается при эмболиях малого круга кровообращения. В таких случаях отмечаются следующие отличительные особенности: (1) внезапность развития клинической и мониторной картины, (2) наличие характерных клинических симптомов эмболии, (3) отсутствие дыхательных волн на ФПГ.

Тромбоэмболия легочной артерии

Функциональные проявления

• Возникновение альвеолярного мертвого пространства.

• Тахипноэ.

• Регионарная гиповентиляция.

• Артериальная гипоксемия.

• Снижение сердечного выброса.

• Тахикардия

## Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| Тахикардия | Необязательный, но частый симптом |
| Снижение SpO2 | Особенно значительно при дыхании воздухом |
| Снижение амплитуды ФПГ | При выраженном снижении сердечного выброса |
| Венозные волны на ФПГ | При выраженной дилатации правого желудочка |
| Капнограф |  |
| Снижение РETСО2 | Степень снижения дает ориентировочное представление о массивности эмболии |
| Рост Ра ETСО2 Увеличение ЧД | Необязательный, но частый симптом |
| Оксиметр | Достоверных данных нет |

Реакция мониторного комплекса

Ведущие симптомы:

• снижение РETCO2

• увеличение Ра-ETCO2

• внезапность изменения мониторной картины.

Скорость реакции

Характерные изменения на дисплее капнографа отмечаются практически сразу, в течение нескольких дыхательных циклов после эмболии.

## Возможные проблемы

Капнография обычно применяется у интубированных пациентов, нередко на фоне ИВЛ, в связи с чем исходный уровень РETСО2 может быть снижен, а артерио-конечно-экспираторное различие по СО2 — увеличено. Поэтому необходимо оценивать не только абсолютные значения данных показателей, но и их динамику.

Аналогичная мониторная картина наблюдается при смещении интубационной трубки в бронх. В таких случаях возникает артериальная гипоксемия, резистентная к оксигенотерапии, внезапно возрастает давление вдоха при объемной ИВЛ или резко уменьшается дыхательный объем при ИВЛ с ограничением давления вдоха.

При гиповолемии изменения на дисплеях мониторов возникают не столь быстро, как при ТЭЛА (различия особенно отчетливо видны натрендах показателей).

Остановка кровообращения

Функциональные проявления

- Остановка сердечной деятельности

- Прекращение поступления в легкие свежей венозной крови

- Быстрое приближение состава альвеолярного газа к составу вдыхаемого (вдуваемого) газа.

- Агональное дыхание.

- Остановка дыхания вследствие острой гипоксии дыхательного центра.

## Реакция мониторов

| Пульсоксиметр |  |
| --- | --- |
| Исчезновение пульсовых волн на дисплее Активация аларм-системы |  |
| Капнограф |  |
| Быстрое снижение РETСО2 до нуля | При ИВЛ или сохраненном самостоятельном дыхании |
| Прогрессирующее снижение волн капнограммы | Графическое выражение предыдущего симптома |
| Нарушение частоты и ритма дыхания | Симптомы агонального дыхания |
| Исчезновение дыхательных волн | Остановка дыхания |
| Оксиметр |  |
| FETO2= FIO2 Быстрое приближение FI-ETO2 к нулю Сужение тренда FO2 | Графическое выражение двух предыдущих симптомов |

## Реакция мониторного комплекса

Ведущие симптомы:

• исчезновение пульсовых волн на дисплее пульсоксиметра,

РETСО2 и О;

FETО2 и FIО2.

Скорость реакции

Исчезновение волн на дисплее пульсоксиметра — самый ранний и непосредственный признак остановки кровообращения. Реакция капнографа и оксиметра также оказывается очень быстрой и становится явной уже через несколько дыхательных циклов.

1Здесь, как и во всей этой главе, имеется в виду исключительно симптомы, поступающие от комплекса "пульсоксиметр-капнограф-оксиметр". Обсуждение полной клинической симптоматики выходит за рамки рассматриваемой темы.

Реакция на действия врача

На фоне массажа сердца на дисплее пульсоксиметра нередко появляются пики, синхронные с ритмом компрессий. В одних случаях они порождаются ретроградными волнами давления в венозной системе. Величина SpO2 при этом остается на очень низком уровне и не отражает сатурацию артериальной крови. Пики на ФПГ, сочетающиеся с удовлетворительным уровнем сатурации, иногда (но необязательно) наблюдаются при эффективном массаже и отражают пульсирующий артериальный кровоток.

Эффективный массаж сердца сопровождается подъемом FETCO2 до 1-2,5 %. При неэффективном массаже или избыточной гипервентиляции этот показатель остается ниже 1%.

## Возможные проблемы

Последовательность развития симптоматики в немалой степени зависит от конкретных обстоятельств. Например, если остановка сердца происходит после остановки дыхания, начало мониторной картины совпадает с таковым при "Апноэ" (см выше). В таких случаях многие модели мониторов "замораживают" на дисплее последнее предшествовавшее остановке дыхания значение РETСО2 и до начала ИВЛ капнографические симптомы остановки сердца врачу недоступны.

Использование трех мониторов — пульсоксиметра, капнографа и оксиметра — при выполнении общей анестезии составляет обязательное требование некоторых современных стандартов безопасности. Объединение трех приборов в одном корпусе облегчает выполнение этой задачи. Сегодня уже выпускаютс наркозные аппараты со встроенными полифункциональными мониторными модулями, которые полностью удовлетворяют стандартам безопасной анестезии. Часть моделей респираторов, предназначенных для палат интенсивной терапии, также укомплектованы встроенными или консольными мониторными комплексами. Следует иметь в виду, что от качества мониторной аппаратуры напрямую зависит реализация многообразных возможностей мониторинга.

Приложение

Поговорим о мониторах1

1И.А.Шурыгин (respir@mail.ru) совместно с Г.В.Филипповичем (mmt@onego.ru)

Мы будем рады, если предыдущие главы книги помимо интереса к возможностям мониторинга, пробудили у читателя желание по-новому посмотреть на оснащение мониторами своих отделений и попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону.

В составлении плана оснащения и переоснащения больницы должны участвовать четыре стороны представитель отделения больницы (инициатива и предложения), независимый эксперт, всегда выступающий на стороне заказчика (поиск оптимальных решений и объективная оценка контракта), представитель фирмы (консультации, работа над контрактом и его выполнение) и администратор (заключение контракта, его финансирование и контроль за выполнением).

Такой подход предполагает необходимость наличия у врачей и администрации дополнительных специфических знаний, отсутствие которых обходится очень дорого Недостаток таких знаний и призваны восполнить материалы данной главы.

Приводимые в тексте описания изделий конкретных фирм не следует рассматривать как рекламу или антирекламу. Мы упоминаем их лишь в качестве примеров, наиболее удачно, с нашей точки зрения, иллюстрирующих те или иные положения. При этом мы руководствовались исключительно личным опытом и мнением коллег.

В соответствии с тематикой книги обсуждение ограничено только пульсоксиметрами и газовыми мониторами, хотя обычно в состав мониторных комплексов входят также блоки ЭКГ, термометрии, инвазивного и неинвазивного измерения кровяного давления и некоторые другие.

## Основные характеристики монитора

Фирмы, выпускающие мониторы как губка впитывают лучшие достижения в области дизайна, новых материалов, методов, производствен ных и информационных технологии.

Издержками этого бурного роста являются явная перегруженность некоторых моделей функциональными возможностями, а также некоторые оригинальные и на первый взгляд привлекательные нововведения, которые на практике оказываются бесполезными.

Многие мониторы имеют ряд далеко не бесплатных функций и даже целых блоков, которые никогда не применяются большинством пользователей.

Поэтому, узнав о многочисленных достоинствах "навороченной" модели, подумайте, все ли они реально потребуются Вам в работе и не лучше ли выбрать аппарат попроще.

## Как узнать репутацию модели?

Первичные сведения о мониторе содержатся в рекламных материала фирмы, хотя в них никогда не найти даже упоминания о недостатках модели, знать которые не менее важно, чем достоинства.

Самую ценную информацию удается получить у коллег, имеющих опыт применения заинтересовавшей вас модели. Адреса больниц, в которых они работают, можно узнать в центральном представительств фирмы.

Два мощных аргумента "за" — это упоминания модели в инострных научных публикациях1 и достоверные сведения о том, что данная модель выбрана в качестве базовой при оснащении крупных зарубежных медицинских центров, структур санитарной авиации, скорой по мощи, медицинской службы министерства обороны или подразделиний медицины катастроф. Например, мониторными комплексаи серии PROPAQ оснащена американская армия и санитарная авиация Великобритании, многофункциональные мониторы AS/3 и портативные дефибрилляторы CORPULS 18/06 с мониторными модулями используются системой скорой помощи Германии и т.д.

1В отечественных научных статьях настойчивые упоминания о той или иной модели монитора (респиратора накозного аппарата, фармпрепарата…) могут являться частью оплаченной рекламной компании. Солидные зарубежные журнлы енергично пресекают такие действия.

## Ключевые характеристики модели

Существует несколько главных характеристик, которые необходимо узнать перед тем, как перейти к детальному знакомству с заинтерес вавшей вас моделью. Они включают:

• Надежность и долговечность. Срок службы монитора от первой включения до первой поломки у некоторых моделей составляет сколько дней, а у других может превышать 10-15 лет.

• Точность измерения параметров. Соответствие характеристикам, приводимым в паспорте, гарантируют, как правило, только солидные фирмы-производители.

• Способность корректно работать в тяжелых условиях (плохой периферический кровоток, обилие мокроты в дыхательных путях, высокая частота вентиляции, вибрация, перепады температуры и атмосферного давления и пр.)

• Эргономичность модели, причем особое значение имеет правильно организованный интерфейс пользователя.

• Доступность и стоимость расходных материалов и принадлежностей Иногда затраты на поддержание монитора в рабочем состоянии за несколько лет могут превысить его стоимость.

• Гарантии сервисного обслуживания

## Конфигурации мониторов

Конфигурацией модели монитора называется конкретный набор блоков и модулей, определяющий его функциональные возможности.

Минимальный набор блоков, модулей и функциональных возможностей модели монитора называется базовой конфигурацией, которая у некоторых моделей может быть расширена в процессе эксплуатации за счет дополнительных (опционных) блоков или путем изменения программного обеспечения.

Конфигурация монитора в сочетании с конкретным набором прилагаемых к нему принадлежностей и расходных материалов (датчики, калибровочные баллоны, бумага для принтера н пр ) называется спецификацией заказа.

Монофункциональные прикроватные или транспортные мониторы (пульсоксиметры, капнографы, медленные оксиметры) в недавнем прошлом составляли основу мониторного парка больниц. Они выпускаются в больших количествах и в настоящее время, поскольку для решения ряда задач вполне достаточно одного метода мониторинга. Кроме того, наличие нескольких монофункциональных аппаратов позволяет изменять оснащение каждого рабочего места в соответствии с особенностями конкретного случая. Однако следует иметь в виду, что после утверждения стандартов безопасности больного приоритет неизбежно получат мониторные комплексы, а удельный вес монофункцио нальных мониторов в оснащении операционных и палат интенсивной терапии снизится.

Мониторный комплекс жесткой конфигурации имеет определенный неизменяемый набор мониторируемых функций. Для того, чтобы удовлетворить любые запросы, многие фирмы производят серии моделей с разнообразными наборами методов мониторинга.

Конфигурация модели мониторного комплекса должна соответствовать задачам, которые решаются на данном рабочем месте.

Отличительными особенностями мониторных комплексов жестко конфигурации являются:

• Невозможность изменения конфигурации или программного обеспечения. При необходимости дополнить мониторинг новым методом приходится покупать отдельный монофункциональный монитор.

• Жесткая взаимозависимость блоков монитора. Поэтому в случаях, когда достаточно одной пульсоксиметрии, капнографический блок комплекса работает вхолостую, износ его ускоряется, а заряд аккумуляторов расходуется нерационально.

• В случае поломки в сервисный центр отправляется весь комплекс, и пользователь временно лишается возможности работать с монитором.

Большинство мониторных комплексов этого типа удается интегрировать в сеть, где часть их недостатков сглаживается за счет возможностей центрального компьютера. Более того, в некоторых моделях предусмотрены дополнительные функции, которые реализуются только по подключения монитора к компьютеру.

В настоящее время оборудование отделения такими комплексами -нормальная практика при условии толкового подбора конкретной модели. Особенно это относится к тем рабочим местам, где решается неизменный, стандартный набор задач, например, к профильным операционным и восстановительным палатам.

Современной тенденцией, которая de facto уже превращается в "золотой стандарт", является оснащение отделений и операционных мониторными комплексами гибкой (изменяемой) конфигурации, называемых также "модульными".

На разработку и выпуск таких комплексов, уже переключились почт все крупные производители мониторов (ARTEMA, DATEX-OHMEDA, HEWLETT-PACKARD, PROTOCOL SYSTEMS, SPACE LABS и пр.).

Модульный принцип подразумевает наличие в мониторе минимального количества базовых компонентов, безусловно необходимь для его работы (корпус, дисплей, блок питания и некоторые другие). В корпусе имеется несколько слотов - "посадочных мест" - для отдельных мониторных модулей (иульсоксиметра, газового монитор ЭКГ и пр.). Фактически, модульный комплекс — это универсальная оболочка, которую можно наполнить любым содержанием. Процедура установки модулей проста и выполняется самим пользователем за считанные минуты. Программное обеспечение монитора автоматически распознает установленные модули и обеспечивает условия их работы без предварительных настроек (принцип "plug and play" — "подключил, и работай").

Достоинства такого подхода очевидны, и включают:

• Возможность поставки комплекса с любым набором мониторируемых функций в соответствии с требованием конкретного заказчика.

• Возможность внесения изменений в конфигурацию комплекса в процессе эксплуатации.

• Возможность установки новых мониторных модулей по мере появления необходимости или финансирования, эта процедура называется "развитием", "расширением" или "апгрейдом" (от англ, "upgrade") комплекса. При стесненных финансовых обстоятельствах можно приобрести комплекс с минимальным набором функций и затем постепенно наращивать его возможности.

• Модулем комплекса может являться не только мониторный блок, но и другие полезные устройства, например принтер или модем.

• Предельно упрощена процедура ремонта, которая сводится к удалению отказавшего блока. В сервисный центр отправляется только сломавшийся модуль, а сам мониторный комплекс остается в больнице и продолжает работать. Нормальный стиль работы сервисного центра с клиентом подразумевает замену неисправного блока на аналогичный на время ремонта.

• Обеспечивается обмен модулями между мониторами в отделении: фактически это возможность сборки индивидуальной конфигурации комплекса для любого больного1.

1Методы мониторинга различаются но частоте их применения. Соответственно, неодинаковой оказывается и среднестатистическая потребность отделения в различных мониторах. Модульный принцип архитектуры позволяет решить эту проблему самым экономичным способом.

Несмотря на внушительный список возможностей, лучшие образцы современных мониторных комплексов гибкой конфигурации весьма компактны, легко переносятся к новому рабочему месту и предназначены для использования не только в стационарах, но и в машинах скорой помощи, а также в санитарной авиации. Например, комплексы серии PROPAQ (PROTOCOL SYSTEMS, USA) с полным набором модулей и принтером миниатюрны, весят, в зависимости от конфигурации, от 3 до 6 кг, выдерживают ускорение до 50 g и работают после падения ни бетонный пол с высоты 10 м. Такие параметры, скорее исключение, чем правило, но они имеют решающее значение в условиях транспортиров ки больных, в военной медицине и в медицине катастроф.

## Система управления

К этой системе врачу приходится обращаться каждый раз, когда требуется изменить настройки алармов, вывести на дисплей тот или иной цифровой показатель, тренд или кривую, ознакомиться с данным» хранящимися в памяти прибора, откалибровать монитор или ввести в него дополнительную информацию (дату, время, имя больного).

Простота и удобство управления — одна из ключевых пользовательских характеристик монитора, которая обязательно должна учитываться при выборе модели.

Управление мониторами с небольшим набором функций (пульсоксиметры, простейшие модели капнографов или оксиметров) о6ычно строится на принципе "одна кнопка — одна функция". Одновременно нажатие двух кнопок в определенных комбинациях обеспечивает доступ к редко используемым возможностям (изменение масштаба дисплея, скорости движения кривой по экрану и пр.). Подобные схемы управления обычно интуитивно понятны и осваиваются врачами "с ходу".

Реализовать этот принцип в сложных моделях, и особенно в мультифункциональных мониторах, не удается как из-за недостатка места; для множества кнопок, так и из-за опасности загромоздить переднюю; панель прибора. Тут-то и начинается работа инженеров и дизайнеров, результатом которой является одна из нижеперечисленных схем.

"Одна кнопка — несколько функций". Назначение каждой кнопки меняется в зависимости от длительности нажатия или от того, кака кнопка была нажата перед ней В самых антигуманных вариантах этой схемы врачу "предлагается" запомнить несколько десятков комбинаций клавиш.

Система нескольких меню работает по тому же принципу, что пульт дистанционного управления телевизором Пункты каждог меню отражаются на дисплее монитора, а доступ к любым функция» перечисленным в меню, организуется с помощью четырех-пяти кнопок. Кнопки прямого доступа предусматриваются лишь для самых часто используемых функций, например для временного отключения звуково го аларма. При рациональной, интуитивно понятной организации кис пок, меню и дисплея управление монитором может быть простым эффективным.

Недостатки такой схемы начинают проявляться, когда некоторые или все пункты каждого меню служат для открытия вторичных меню, и таких каскадов может быть несколько. При этом многие полезные функции монитора иногда оказываются невостребованными только потому, что до них очень трудно добраться.

Поворотный переключатель был применен в мониторах AS/3 фирмы DATEX и реализован в виде так называемого "командного колеса" (ComWheel)1. Выбор любой функции меню осуществляется вращением одной-единственной рукоятки, а команда на выполнение функции подается нажатием рукоятки. По простоте и эффективности управления этот способ значительно превосходит предыдущий и, видимо, не случайно используется для управления видеомагнитофонами и другой бытовой техникой. В настоящее время аналогичные устройства появляются и в мониторах других фирм.

1Название "ComWheel" защищено торговой маркой фирмы DATEX-OHMEDA и может использоваться только применительно к мониторам этой фирмы.

Выбор функции на дисплее с помощью курсора (указателя) и техническая реализация этого принципа были заимствованы у компьютерных операционных систем типа WINDOWS. Так произошло то, что рано или поздно должно было произойти: монитор почти вплотную приблизился к своему более интеллектуальному собрату — компьютеру. Управление курсором упрощено до предела и производится посредством аналога "командного колеса" или с помощью трекбола — органа упарвления, напоминающего перевернутую компьютерную мышь. Перемещая курсор в различные зоны дисплея, можно не только управлять настройками монитора, но и организовать представление информации на экране по своему вкусу. Эта находка принадлежит скандинавской фирме ARTEMA (модульный комплекс ММ200) и имеет все шансы стать в недалеком будущем общепринятым стандартом для многофункциональных мониторов.

Отметим, что в настоящее время не существует единой стандартной схемы управления мониторами. Каждая фирма разрабатывает и пропагандирует свою собственную систему, которая может оказаться как предельно эффективной, так и неоправданно сложной.

Недостатки нерациональной системы управления в полной мере проявляются в экстренных ситуациях, когда вместо лечения больного врачу приходится заниматься борьбой с монитором.

Если отделение укомплектовано разнородными мониторами, персоналу приходится запоминать большой объем технической информации или отказаться от использования тех возможностей приборов, доступ к которым замаскирован изощренной логикой их создателей. Это еще один веский довод в пользу оснащения отделений аппаратурой одной-двух фирм, разработавших эффективный дизайн системы управления.

## Дисплей

Дисплей — связующее звено между монитором и врачом, и от его характеристик в значительной степени зависят удобство и эффективность работы с монитором. Неудачный дисплей может стать причиной "провала" модели на рынке, даже если все остальные ее блоки безупречны.

При оценке дисплея рекомендуем учитывать два аспекта: его технические характеристики и организацию представления данных мониторинга на экране.

Общие технические требования к дисплею монитора таковы:

• высокие разрешающая способность, яркость и контраст;

• ясная различимость данных на большом расстоянии и под любы углом зрения;

• возможность регулировки яркости;

• достаточная площадь для оптимального отображения информации;

• компактность, незначительное энергопотребление, вибро-, термо- и ударостойкость (для транспортных моделей);

• длительный срок службы.

Большинство моделей мониторов в настоящее время выпускаются с монохромным (одноцветным) дисплеем. Цветной дисплей существенно улучшает зрительное восприятие информации, но из-за технологических сложностей и высокой стоимости применяется редко, тем не менее в ближайшие годы он станет стандартным атрибутом монитора. Особенно большие ожидания в этой области связаны с разработкой и совершенствованием технологии светоизлучающих пластмасс, обладающих поистине уникальным набором характеристик.

На современном рынке мониторов имеются следующие варианты.

Цифровые светодиодные индикаторы (ЦСИ) у простейших моделей являются единственными средствами визуального представления информации. К их достоинствам относятся яркость и контрастность, низкое энергопотребление и невысокая стоимостьг благодаря чему они получили повсеместное распространение не только в компактных транспортных мониторах, но и в некоторых мониторных комплексах, где служат для представления цифровой информации Использование ЦСИ в транспортных мониторах позволяет на время отключать основной дисплей, оставляя лишь цифровую информацию, и тем самым экономить заряд аккумулятора.

Жидкокристаллические дисплеи (ЖК) применяются для отображения цифровой, текстовой и графической информации (кривые, тренды, условные обозначения). Обычно бывают монохромными. Ключевой характеристикой ЖК-дисплея является его разрешающая способность. При невысокой степени разрешения цифры и графики на экране имеют ломаный, ступенчатый вид и не радуют глаз владельца. ЖК-дисплеи с высокой разрешающей способностью обеспечивают вполне приемлемое качество изображения. В настоящее время в мониторах применяются почти исключительно ЖК-дисплеи с активной матрицей (иногда неправильно называемые "дисплеями с подсветкой"), яркость изображения которых регулируется в широком диапазоне.

Достоинствами дисплеев данного типа являются компактность, малый вес, высокая ударостойкость, незначительное энергопотребление и низкая стоимость, что позволяет с успехом применять их как в монофункциональных мониторах, так и в сложных мониторных комплексах. К недостаткам ЖК-дисплеев относятся зависимость качества изображения от угла зрения, монохромность картинки, а также возможность исчезновения изображения при низкой температуре (в транспортном комплексе CORPULS 08/16, например, на этот случай предусмотрен подогрев дисплея). Перегрев дисплея при прямом солнечном освещении также может явиться причиной временного исчезновения изображения.

В последние годы разработано новое поколение цветных жидкокристаллических дисплеев с очень высокой разрешающей способностью и отличным качеством изображения. Поначалу они были дорогими, но после освоения массового производства их цена снизилась в несколько раз Дисплеи этого типа считаются перспективными и уже применяются в некоторых престижных моделях мониторов.

Электролюминесцентные дисплеи построены на основе жидкокристаллической активной матрицы со слоем люминофора — вещества, светящегося под действием электромагнитного поля Они отличаются улучшенным по сравнению с обычными ЖК-дисплеями качеством изображения, которое не зависит от угла зрения Такие дисплеи широко применяются, например фирмами CURATIVUS и PROTOCOL SYSTEMS.

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) используется не только в компьютерах, но и в мониторных комплексах Из-за своего большого веса и размеров она предназначена для использования на постоянном рабочем месте в стационаре Такими дисплеями оснащаются крупные многофункциональные мониторные комплексы высшего класса Достоинства ЭЛТ очень высокая разрешающая способность, безупречная цветопередача и тонкая регулировка качества изображения. Возможность организации информации на электронно-лучевых дисплеях ограничивается лишь фантазией дизайнера. Недостатки ЭЛТ: большие габариты и высокое энергопотребление, что, правда, не столь важно в условиях стационара; ЭЛТ является источником электромагнитного излучения (в моделях последних лет оно сведено к минимуму); высокая цена ЭЛТ оказывается ничтожной в сравнении с общей стоимостью комплексов, частью которых она является.

Большое значение имеет организация данных мониторинга и служебной информации на экране. Стремление конструкторов вывести на дисплей весь объем цифр, текста и графики нередко приводит к тому, что самые важные данные тонут в неудобочитаемой информационной каше.

Конечная цель мониторинга — отображение информации не на дисплее, а в сознании врача.

Единственный способ достижения этой цели — рациональная организация отображения данных на дисплее. Во многих ведущих фирмах имеются специальные подразделения, сотрудники которых присутствуют в операционных и палатах интенсивной терапии, активно собирая предложения персонала по совершенствованию нового монитора. Окончательный дизайн модели, как результат совместных усилий инженеров и врачей, приближается к идеалу.

Идеология некоторых фирм предусматривает возможность формирования изображения на дисплее в соответствии со вкусами конкрет ного врача. В таких мониторах допускается изменение масштаба фиков, размера цифр, выбор кривых и трендов, предназначенных . выведения на экран.

## Аларм-система

Организация работы аларм-системы — одна из важнейших характеристик монитора. К сожалению, не так уж много моделей имеют удачную систему сигнализации, и это становится понятным после ознакомления с кратким перечнем задач, которые стоят перед этой системой.

• Сигнализация коротким звуковым и световым сигналом о каждой пульсовой волне или дыхательном цикле. В модели обязательно должна быть предусмотрена регулировка громкости звука и возможность его отключения. Если в помещении одновременно работают несколько мониторов, такая сигнализация становится бессмысленной. В большинстве случаев для обеспечения безопасности пациента вполне достаточно использовать аларм на выход параметра за установленные пределы (см. ниже).

- Сигнализация о выходе параметра за установленные пределы в полном формате предусматривает включение звукового сигнала, специального яркого светового индикатора и мерцание на дисплее соответствующего параметра. Звуковой аларм может быть заглушен специальной клавишей лишь на определенный срок (обычно от 1 до 3 мин), но не может и не должен выключаться на длительное время. При стойком нарушении мониторируемой функции следует изменить порог активации аларма: тем самым врач как бы сообщает монитору, что знает о проблеме, но она не поддается быстрой коррекции.

- Сигнализация о событиях, представляющих непосредственную опасность для жизни пациента (исчезновение пульсовых волн, апноэ, отсутствие кислорода в дыхательной смеси). Данный аларм имеет высший приоритет, поэтому его звуковой и световой сигналы отличаются особой интенсивностью. Звуковой компонент этого аларма может быть отключен только на короткий срок, но световой индикатор должен работать непрерывно до восстановления нарушенной функции. Достоинством модели является отражение на дисплее сути проблемы в сжатой форме: APNEA (апноэ), NO PULSE (исчезновение пульса), LOW PERFUSION (нарушена перфузия тканей), LOW OXYGEN (низкий уровень кислорода) и пр.

- Сигнализация о нарушениях условий работы монитора с указанием сути проблемы: CHECK SENSOR SITE (проверьте положение датчика), CHECK WATERTRAP (проверьте водоуловитель), CALIBRATION NEEDED (необходима калибровка) и пр.

- Сигнализация о возникновении неисправностей или выходе монитора из строя с индикацией неисправности. Некоторые проблемы, например замена неисправного датчика, может устранить пользователь, другие требуют обязательного обращения в сервисный центр. Во многих моделях на дисплее в случае поломки высвечивается цифровой код неисправности, который рекомендуется знать и сообщить в сервисный центр — это ускорит ремонт.

При таком обилии функций аларм-системы, она должна удовлетворять нескольким требованиям. Во-первых, процедура настройки и управления аларм-системой должна быть предельно простой и интуитивно понятной, что встречается далеко не всегда. Нам приходилось работать с моделями, в которых доступ к установкам системы сигнализации был запрятан в глубине сложных иерархических меню, и мы помним, сколько усилий тратилось на заучивание этих схем

Во-вторых, аларм-система монитора должна быть надежно защищена от ложных срабатываний. Известно, что в большинстве случаев аларм включается в ответ на различные случайные события (движение больного, электронаводка, естественные колебания ритма дыхания). Эта проблема эффективно решается с помощью интеллектуальных систем анализа сигнала и подавления артефактов. В настоящее время мониторы с такими системами получают все большее распространение

В-третьих, каждая активация аларма должна сопровождаться четким указанием причины тревожного сигнала. В экстренной ситуации врач не имеет времени на то, чтобы разбираться с десятками показателей на дисплее, выясняя, который из них вышел за установленные пределы. Суть происходящего должна бросаться в глаза при беглом взгляде на монитор. В последние годы появляются модели со встроенной программой распознавания проблем, выводящие на дисплей элементарные диагностические сообщения.

Некоторые фирмы, добившиеся определенных успехов в этой области, заявляют даже о собственной "философии" системы сигнализации (именно такой термин используется фирмой DATEX-OHMEDA, хотя правильнее было бы говорить о концепции). Философия эта сводится, в основном, к тому, что на дисплеях мониторов этой фирмы тревожный показатель выделяется контрастным цветом, соответствующим степени опасности. Фирма ARTEMA использует звуковые сигналы различной тональности в зависимости от приоритета ситуации. К сожалению, единых стандартов в этой области не существует, и во многих случаях врачи вынуждены запоминать массу технических подробностей, имею щих косвенное отношение к непосредственному объекту медицины —здоровью пациента. И пока "философы" разных фирм не договорились друг с другом, персоналу отделений приходится затрачивать опреде ленные усилия, чтобы ориентироваться в потоках звуковых и световых сигналов, поступающих от разных моделей.

Из этого положения существует один простой выход: оснастить отделение техникой одной фирмы, чтобы привыкнуть к дизайну и логике единственной, общей для всех мониторов аларм-системы.

## Программное обеспечение

Мониторинг — одна из разновидностей информационных систем и базируется на общих принципах их функционирования. Поэтому основные перспективы развития мониторной техники связаны с совершенствованием программного обеспечения моделей, главным образом систем интеллектуального анализа информации.

Уже сейчас при создании мониторов интенсивно используются н вейшие информационные технологии применение микропроцессоров разработка программ анализа информации, расширение объема и возможностей памяти, создание локальных электронных архивов и банков данных, возможности подключения к компьютерам, интеграция мониторов в единую информационную сеть, передача данных через телефонную, инфракрасную или радиосвязь, автоматическое введение данных мониторинга в электронную историю болезни и др Перечисленные выше возможности предусмотрены у многих моделей, поступающих на российский рынок, но, к сожалению, в большинстве случаев эти функции остаются невостребованными.

Программное обеспечение современного монитора позволяет выполнять разнообразные задачи:

- Автоматическое распознавание и интеллектуальная коррекция артефактов.

- Элементарная диагностика (апноэ, остановка сердца, нарушение периферического кровотока и т. д.)

- Управление аларм-системой монитора.

- Управление архивом данных, хранящимся в памяти монитора.

- Автоматическое распознавание технических неисправностей с выведением соответствующей информации на дисплей.

- Мгновенное выведение монитора в требуемый режим работы. В памяти монитора должны храниться несколько наборов настроек прибора (пороги алармов, масштаб дисплея, единицы измерения). Врачи могут сами создавать и отправлять в память монитора удобные комбинации настроек, чтобы затем в стандартных ситуациях не тратить время на установку каждого параметра, а загружать готовую подходящую комбинацию одним нажатием кнопки.

- Автоматическое определение необходимости в калибровке прибора и управление процессом калибровки путем подачи последовательных команд на дисплей. Эта функция была реализована в мультига-зовом мониторе OXICAP фирмы OHMEDA еще в начале 90-х годов.

- Управление графическим представлением информации на дисплее вплоть до создания полноценного графического пользовательского интерфейса. Первые шаги в этом направлении сделаны скандинавской фирмой ARTEMA, применившей в модели газового монитора ММ200 некоторые технические решения операционной системы WINDOWS.

- Обеспечение монитора встроенной электронной справочной и обучающей программой (русифицированная справочная программа уже появилась в ряде моделей финской фирмы CURATIVUS).

- Обеспечение работы монитора в составе мониторной или информационной сети отделения или больницы.

## Память

Возможность сохранения данных наблюдения за определенный период ремени в памяти монитора присуща всем моделям, за исключением простейших портативных пульсоксиметров. В некоторых случаях память используется также для хранения настроек монитора, данных о больном, даты, времени и некоторой другой информации.Модели мониторов существенно различаются по способу организации и использования памяти.

Важнейшей характеристикой памяти является ее объем.

От объема и организации памяти зависят.

• продолжительность периода фиксации информации (от 30 мин до 96 );

• количество запоминаемых параметров (от одного до нескольких десятков),

• степень детализации протокола;

• количество запоминаемых протоколов мониторинга (обычно один, но в некоторых моделях — до десяти и даже до сотни);

• возможность запоминания различной служебной информации

Не следует стремиться к оснащению операционных мониторами с памятью, рассчитанной на 24-часовой период наблюдения, и наоборот, мониторы, установленные в палатах интенсивной терапии должны хранить протоколы большой продолжительности.

Простейшие мониторы, как правило, хранят информацию об одном больном. После выключения монитора питание энергозависимой памяти прекращается и информация стирается, поэтому анализ трендов и распечатку протокола наблюдения надо выполнять до завершения мониторинга. Многие модели с автономным питанием сохраняют в памяти последний протокол неопределенно долго (до разрядки аккумулятора или записи новых данных поверх старых) Это дает возможность проводить ретроспективную оценку данных в любое время В лучших; моделях предусмотрена возможность длительного хранения нескольких протоколов. Мониторы, работающие в составе сети, передают информацию в центральный компьютер, где она сохраняется на жестком диске или другом накопителе в составе общего архива данных В этом случае объем памяти можно считать неограниченным.

Данные, хранящиеся в памяти монитора, можно вывести на дисплей и распечатать на принтере В простейших вариантах на дисплей выводится тренд — график, сжатый во времени, по которому удается в общих чертах проследить динамику изменения параметра за период наблюде ния Обычно возможно изменение временно'го масштаба дисплея для детального ознакомления с заинтересовавшим эпизодом. В сложных моделях параметры на дисплее отражаются в цифровом виде и соответствуют тому участку тренда, к которому подведен курсор или репер, чем обеспечивается доступ к любому моменту протокола. Во время мониторинга интересующие моменты (введение медикаментов, изменение режима ИВЛ, этапы операции и пр.) можно маркировать в памяти монитора специальными метками, что упрощает последующий поиск эпизода.

## Принтер

Включение в историю болезни распечатанного протокола мониторного наблюдения приобретает особое значение в условиях страховой медицины. Принтер может быть встроенным, внешним локальным или внешним сетевым.

Встроенный принтер — довольно редкий элемент конструкции монитора. Чаще всего им оснащаются транспортные мониторные комплексы Как правило, встроенный принтер работает по принципу термопечати, что требует достаточного запаса термобумаги.

В качестве внешнего локального принтера обычно используются компактные компьютерные печатающие устройства (EPSON и др.) Монитор подключается к принтеру через стандартный интерфейсный разъем RS232, расположенный на задней панели. При подключении неукоснительно выполняйте все инструкции, которые содержатся в документации. Малейшее отклонение от них может привести к необратимому повреждению монитора Самой частой ошибкой является использование стандартного кабеля, прилагаемого к принтеру, вместо специального, выпускаемого фирмой При соединении монитора и принтера оба прибора должны быть отключены от электросети.

Внешний сетевой (центральный) принтер используется в случаях, когда монитор интегрирован в мониторную сеть отделения или больницы. Класс сетевых принтеров не ограничен, поскольку они находятся под управлением операционной системы центрального компьютера.

## Система питания

Источник питания монитора может быть внешним, автономным или комбинированным.

Внешнее питание от электросети применяется в мониторах, работающих в отделениях интенсивной терапии или в операционных Перед первым включением монитора необходимо убедиться, что переключатель на блоке питания установлен на напряжение электросети.

Внешнее питание от бортовой сети автомобиля, вертолета или самолета предусмотрено в большинстве моделей транспортных мониторов В самом простом варианте монитор подключается к разъему "прикуривателя" автомобиля, но существуют и другие способы При приобретении монитора для "скорой помощи" или санитарной авиации этот вопрос обязательно должен быть обсужден с сервис-инженером фирмы.

Автономное питание монитора обеспечивается встроенным аккумулятором или батарейками. Предпочтение, безусловно, следует отдавать первому варианту, за исключением тех редких случаев, когда монитор применяется для длительной работы вдали от источников электроснабжения.

Мониторы с автономным питанием могут использоваться не только при транспортировке больных, но также в "малой" и амбулаторной хирургии, где их преимуществами являются компактность, мобильность и отсутствие лишних проводов, мешающих персоналу.

Комбинированное питание (сеть + аккумулятор) обеспечивает бесперебойную работу монитора (1) при сбоях в электроснабжении и (2) при эксплуатации монитора как на рабочем месте в стационаре, так и во время транспортировок Этот вариант считается предпочтительным для медицины катастроф.

Выбирая модель монитора, следует обращать внимание на гарантийный срок работы аккумулятора (некоторые аккумуляторы очень дорогостоящи)1, длительность цикла зарядки (иногда превышает 6-8 ч) и на срок работы монитора в отсутствии внешнего питания (он может быть от 30 мин до нескольких часов). Продлить этот срок удается уменьшением яркости дисплея или выключением его, когда оставляют лишь цифровые индикаторы, потребляющие минимум энергии. Во многих мониторах предусмотрена возможность автоматической подзарядки аккумуляторов при каждом подключении кабеля к сети.

1По общепринятым стандартам аккумуляторные батареи следует заменять каждые два года, хотя срок их службы может быть значительно больше.

## Объединение мониторов в сеть

Любые мониторы, в конечном итоге, являются источниками информации, но между появлением данных на дисплее и полноценным их использованием может лежать пропасть. Информация об изменении па раметров мониторинга должна быть (1) доведена до сведения медицинского персонала, который иногда находится на значительном удалении от больного, (2) проанализирована и использована для при нятия решений, (3) при необходимости отправлена в консультативный центр, (4) сохранена в архиве, где она должна быть доступна для рет роспективного анализа, (5) распечатана и подклеена в историю боле s ни или внедрена в электронную историю болезни, (6) использована в статистических и научных разработках.

Самым эффективным и экономичным способом решения всех этих задач является объединение мониторов в общую сеть, находящуюся под контролем центрального компьютера Одна из первых таких систем — внутрибольничная кабельная сеть AIM (DATEX), но в настоящее время появились и более прогрессивные варианты Например, рабочая станция ACUITY фирмы PROTOCOL SYSTEMS с центральным компьютером SUN MICROSYSTEMS обеспечивает возможность подключения мониторов к телефонной линии через модемы, что позволяет работать с данными не только в пределах отделения или больницы, но и передавать их для консультаций в любую точку Земли, распечатывать протоколы мониторинга на лазерном принтере и управлять настройками мониторов с центрального пульта Существуют также системы, использующие инфракрасную связь (SPACE LABS) и радиомодемы.

И наконец, высший уровень использования данных мониторинга — это внедрение их в единую больничную или региональную информационную систему, обеспечивающую электронный документооборот, создание электронных баз данных, применение совершенных методов анализа информации и принятия решений, а также множество других возможностей.

Специфические характеристики мониторов

(как определить спецификацию заказа)

Пульсоксиметр

Существуют следующие разновидности пульсоксиметров:

• Пульсоксиметры, предназначенные для использования в операционных и в палатах интенсивной терапии, обязательно должны иметь дисплей, на котором отражается не только цифровая информация, но также фотоплетизмограмма и тренды.

• Пульсоксиметры, не имеющие полноценного дисплея, предназначены только для (1) транспортировки пациентов в пределах больницы или (2) использования в малой или амбулаторной анестезиологии.

• В неонатологии должны применяться либо (1) специальные модели, либо (2) обычные модели, в которых предусмотрена возможность переключения в неонатальный режим работы1.

1В России нередко приобретают и используют в неопатологии пульсоксиметры, предназначенные для взрослых. Это недопустимо, поскольку мониторы, способные работать в неонатальном режиме, широко представлены на отечественном рынке и не отличаются по ценам от своих "взрослых" собратьев Применение "взрослых" датчиков у новорожденных чревато непредсказуемым искажением результатов.

• Транспортные пульсоксиметры отличаются от стационарных системой питания, портативностью, ударо-, вибро- и влагозащищен-ностью, наличием специального футляра для переноски и крепле ния к носилкам, а также эффективной системой подавления артефактов, вызываемых движениями больного.

• Миниатюрные пульсоксиметры: имеют размер спичечного коробка и применяются в основном для разовых измерений во время обходов больных в терапевтических отделениях.

Существуют следующие варианты пульсоксиметрических датчиков:

• Многоразовые датчики различных модификаций (пальцевые, ушные, Y-образные, клипсы, эластичные кольцевые насадки разных размеров и пр.). Разработаны специальные универсальные гибкие датчики, устанавливаемые на пальцах любых размеров. В отечественных условиях многоразовый датчик — самый экономичный вариант.

• Одноразовыей датчик стоит в 10-20 раз дешевле многоразового, и при этом являются вариантом для "богатой" медицины1.

• Специальные датчики как для неонатологии, так и для педиатрии (одноразовые и многоразовые); подключение к новорожденному ребенку датчика, предназначенного для взрослых — это типичный результат неучастия врачей в составлении спецификации контракта.

• Специальные датчики для мониторинга больных во время исследования методом ядерно-магнитного резонанса (ЯМР): в них нет металлосодержащих элементов, а кабель выполнен из углепластика.

1Отечественный опыт показывает, что некоторые одноразовые датчики способны выдержать систематическую эксплуатацию в течение года, хотя такой способ применения изготовители не только не рекомендуют, но даже и не предполагают.

Многие датчики подключаются к монитору через универсальный проме жуточный кабель. В каталогах фирм приводятся данные о длине выпускаемых кабелей, которая может достигать 10 м. Длинный кабель позволяет расположить пульсоксиметр в удобном месте или использовать его для дистанционного мониторинга при рентгенологических исследованиях, ЯМР и радиотерапии.

Другие приятные мелочи.

• клипсы для крепления кабеля к простыне или одежде пациента;

• комплекты лент-липучек (Velcro) для надежной фиксации гибки датчиков.

Стандартный вариант спецификации поставки пульсоксиметра обычно предусматривает комплектацию его одним (чаще пальцевым) многоразовым датчиком. Поэтому при составлении спецификации контракта следует ознакомиться со всеми имеющимися вариантами датчиков и выбрать из них те, которые соответствуют Вашим потребностям.

Учитывая, что продолжительность жизни датчика существенно меньше, чем монитора, целесообразно сразу включить в спецификацию запасной датчик.

## Капнограф, оксиметр

Капнографы и оксиметры разных моделей подробно рассмотрены в соответствующих главах. Здесь приводятся вспомогательные материалы для составления спецификации газовых sidestream-мониторов, поскольку в нашей стране они наиболее распространены.

Расходные материалы и принадлежности для газового монитора:

• адаптеры для интубационных и трахеостомических трубок (стандарт 22M/15F-15M) и для наркозных масок (22F-22M)1. Как правило, используются одноразовые пластиковые адаптеры, но существуют и многоразовые стальные (автоклавируемые) варианты:

- прямые (straight) адаптеры (самый широко распространенный вариант);

- угловые или коленчатые (elbow) адаптеры применяются для трахеостомических трубок и в челюстно-лицевой хирургии;

- адаптеры с защитой магистрали от заброса мокроты;

- специальные адаптеры для новорожденных и детей младшего возраста: имеют малый объем мертвого пространства, соответствуют размеру интубационной трубки и подключаются к ней непосредственно;

- адаптеры-катетеры, вводимые в интубационную трубку: их применение позволяет повысить точность измерения у детей;

- адаптеры в виде носовых канюль или кольцевых насадок для мониторинга у неинтубированных больных (детские и взрослые модификации), обеспечивают только мониторинг частоты дыхания.

• Магистрали для аспирации пробы газа выпускаются различной длины. Для осуществления дистанционного мониторинга разработаны специальные вставки-удлинители (до 10 м) с коннекторами. Магистрали бывают только одноразовыми.

1В скобках указаны посадочные диаметры переходных элементов в миллиметрах в международной системе обозначения (Мир — стыковочные концы "мальчик" и "девочка", соответственно).

• Фильтры-водоотделители и емкости-влагосборники (подробно рассмотрены в главе "Капнография"). В спецификацию обязательно включают достаточное количество водоотделителей, исходя из срока их эксплуатации и предполагаемой интенсивности использования монитора.

• Баллоны с калибровочным газом и устройства для калибровки. Покупка монитора без этих принадлежностей ставит крест на надежде получать достоверные результаты. Марка калибровочного газа указывается в паспорте конкретной модели1. Лучше отказаться от калибровки, чем использовать для нее неподходящую газовую смесь.

• Магистраль возврата газа с бактериальным фильтром необходима, если предполагается использование монитора при малопоточной анестезии и в педиатрии.

1Грубейшей и, к сожалению, широко распространенной ошибкой являемся попытка использовать для калибровки монитора наборы другой фирмы. Все компоненты газовой смеси в баллоне находятся в определенных концентрациях, соответствующих алгоритму калибровки конкретной модели.

А теперь задумайтесь, в состоянии ли главный врач или сотрудник отдела здравоохранения учесть все рассмотренные в этой главе тонкости, правильно выбрать для Вашего отделения модель монитора и самостоятельно составить удачную спецификацию контракта?

## Стратегия оснащения отделения мониторным оборудованием

Как правило, существенными обстоятельствами, определяющими покупку мониторов в отдельные лечебные учреждения, а также заключение крупных контрактов регионального уровня, являются личные связи руководителей системы здравоохранения с дилерами конкретных, и не всегда лучших, фирм. Некомпетентность администраторов в вопросах, которые они вынуждены решать, плюс активность торговых агентов и становится источником тех неожиданностей, которые периодически сваливаются на головы врачей.

Финансирование медицины недостаточно, но и небольшие ресурсы можно использовать рационально.

Главный принцип стратегии оснащения подразделений медицины критических состояний — отказ от комплектации разнородным оборудованием ради соблюдения единых стандартов.

В свое время за рубежом осознание этого принципа послужил толчком к слиянию известных фирм-лидеров, производящих медицинское оборудование, в компании, комплексно решающие вопросы обеспечения процесса лечения пациентов. Появление таких объединений, как DATEX-OHMEDA, HELLIGE-MARQUETT или NELLCOR-PURITAN BENNET говорит о многом.

Ставка на использование продукции одной или, в некоторых случаях, двух надежных фирм (ими совсем не обязательно должны быть перечисленные выше) обеспечивает следующие долгосрочные преимущества:

• единая концепция дизайна существенно упрощает обучение и последующую работу персонала с оборудованием;

• наличие взаимозаменяемых принадлежностей, датчиков и блоков дает значительный экономический эффект и избавляет от необходимости содержать большое количество расходных материалов;

• упрощается и удешевляется сервисное обслуживание: инженер из сервис-центра успешно обслужит и наркозный аппарат, и мониторы, и другое оборудование, сберегая тем самым время и экономя ресурсы.

• единая технологическая платформа обеспечивает совместимость оборудования между собой и создает благоприятные возможности для установки центральных станций наблюдения или создания общей информационной сети лечебного учреждения.

На какие вопросы следует ответить себе перед тем, как приступить к комплектованию отделения или больницы мониторной техникой?

- Определить количество рабочих мест (операционных, кроватей в отделении интенсивной терапии, реанимобилей общего или специального назначения, вертолетов санавиации и пр.).

- Определить для каждого рабочего места:

  - при ограниченном финансировании — минимальную конфигурацию мониторов, исходя из реальных неотложных потребностей сегодняшнего дня (при недостатке техники следует учитывать возможность перемещения мониторов между рабочими местами);

  - при достаточном финансировании — конфигурацию мониторов в соответствии с требованиями стандартов безопасности WFSA (на территории России они не являются обязательными, но можно не сомневаться, что отечественные стандарты будут составлены в соответствии с международными);

  - при неограниченном финансировании — дополнить стандартную конфигурацию каждого рабочего места другими мониторами, предназначенными для решения специфических задач.

3. Оценить перспективы развития лечебного учреждения в целом и отделения в частности, например насколько реальным является внедрение новых методов лечения, изменение профиля отделений

и пр. Если планируется объединение всех рабочих мест в единую компьютеризированную мониторную сеть, то выбор сразу суживается до двух-трех фирм, поставляющих подобные сети.

4. На основании такого анализа следует составить перспективный план оснащения отделения, больницы или службы, в котором необходимо учесть виды, количество и очередность приобретения мониторов.

5. Выбрать фирму-производителя мониторного оборудования (см. ниже)

6. Обсудить план с представителем фирмы, включая конкретные модели, спецификацию мониторов и стоимость оборудования. Такой подход дает возможность поставить вопрос о скидках, учитывая, что каждый случай комплексного оснащения лечебного учреждения является для любой фирмы заветной мечтой и мощным аргументом в ее рекламной компании. При этом приготовьтесь к тому, что Ваш собеседник заинтересован во включении в этот план наиболее дорогостоящих моделей, а также явно избыточных схем и спецификаций. Эти попытки необходимо вежливо, но твердо пресекать. Если появляются сомнения — обратитесь за помощью к независимому эксперту

7. Убедить вышестоящее руководство не приобретать в дальнейшем мониторную технику без предварительного согласования с заведующим отделением. Обсудить свой план с административными работниками, от которых зависит выделение и использование средств, объяснить им преимущества и выгоды предлагаемого подхода.

После этого запаситесь терпением и настойчиво используйте любую возможность для реализации плана. Даже приобретение лишь одного монитора должно производиться в точном соответствии с выработанным вами планом.

В мутных водах российского рынка

(советы по безопасному плаванию на "Титанике")

Описание ситуации на российском рынке мониторов мы хотели бы предварить несколькими важными, с нашей точки зрения, замечаниями.

Первое. Не следует рассматривать эти материалы как руководство по бизнесу. Ниже мы ограничимся лишь кратким обзором основных проблем, без знания которых шансы на удачное оснащение больницы мониторами, а следовательно, и на эффективный мониторинг крайне невелики Полное освещение коммерческих аспектов во всех нюансах потребовало бы написания специальной монографии.

Второе. Даже при существующем неудовлетворительном положении дел в этой сфере возможность качественно оснастить больницу или отделение мониторной техникой по нормальным ценам существует всегда.

Третье. Причин нерационального оснащения служб анестезии и интенсивной терапии мониторной техникой лишь две: (1) недостаточная компетентность руководителей, ответственных за это, и (2) патологическое стремление ряда лиц рассматривать оснащение больниц импортной техникой в качестве источника улучшения собственного материального положения.

## Выбор фирмы-изготовителя и поставщика

В мире существует несколько сотен фирм, производящих мониторное оборудование. Среди них, как и в любой другой отрасли промышленности, есть фирмы-лидеры, заслуженно пользующиеся непоколебимой репутацией на рынке мониторов. К ним, на наш взгляд, относятся такие изготовители, как DATEX-OHMEDA, HELLIGE-MARQUET-ТЕ, HEWLETT-PACKARD, NELLCOR-PURITAN BENNET, SIEMENS, SPACE LABS, и некоторые другие. Наряду с многолетним опытом производства мониторов эти фирмы имеют собственные крупные достижения и запатентованные разработки в этой области, что объясняет их устойчивое положение на международном рынке. Продукция фирм-лидеров отличается не только патентованным качеством, но и достаточно высокими ценами. Поэтому brand name1 — торговая марка крупной фирмы, гордо сверкающая на корпусе престижной модели,— далеко не безобидное украшение. С одной стороны, это самая надежная гарантия качества, за которую действительно стоит платить, но, с другой, нужно понимать, что определенную часть денег приходится при этом платить за престиж.

1Распространенное в торговом мире понятие "brand name", имеет два общепринятых определения (1) известная торювая марка и (2) хорошо зарекомендовавшая себя продукция известной компании.

Кроме явных фаворитов существует много фирм, примыкающих к лидерам и производящих первоклассные мониторы, но не имеющих столь мощных позиций по продажам и обширных рынков сбыта. К ним относятся, например, ARTEMA, BCI, B&K, PROTOCOL SYSTEMS и др. Некоторые эти изготовители получили известность благодаря оригинальным и эффективным технологическим решениям. Например, фирма В&К известна качеством своего оптико-акустического газового сенсора, в пуль-соксиметрах фирмы BCI применяется эффективная система подавления артефактов, а мониторы PROTOCOL SYSTEMS славятся надежностью, способностью работать в самых тяжелых условиях и простотой интеграции в сеть. Мониторы, выпускаемые такими изготовителями, конкурен-тноспособны, соответствуют общепринятым стандартам качества, а по некоторым позициям даже превосходят продукцию лидеров.

Однако существует реальная опасность стать жертвой многочисленных мелких зарубежных фирм, выпускающих продукцию низкого качества. Она отличается недолговечностью, крайне низкой точностью измерения, короткими гарантийными сроками и массой нерешенных технических проблем (низкое качество комплектующих, ручная пайка электронных схем, самые примитивные варианты систем осушения газов, неудачные дисплеи). Реклама этих мониторов отсутствует в зарубежных профессиональных журналах. Многие из таких мониторов не допущены к продаже в США и странах Западной Европы. Единственное их достоинство — низкая цена, в которую входит и большая головная боль, которая обязательно появится у Вас после покупки.

Экономия на капитальных вложениях неизбежно оборачивается проигрышем на эксплуатационных расходах.

## Почему мой пульсоксиметр укомплектован датчиком другой фирмы?

Это не ошибка поставщика. Дело в том, что в мире имеется несколько фирм, разработавших и запатентовавших особенно удачные технологические решения и производящих на их основе сенсоры, которые пользуются превосходной репутацией. Эти фирмы не только сами выпускают готовые мониторы, но также поставляют свои датчики и даже целые блоки другим крупным и мелким производителям мониторной техники1. Например, пульсоксиметрические датчики фирмы NEL-LCOR-PURITAN BENNET можно встретить в мониторах различных фирм, мультигазовые сенсоры фирмы BRUEL & KJAER применяются в мониторах HEWLETT-PACKARD, некоторое распространение в мире имеют сенсоры скандинавской фирмы ARTEMA.

Возможно ли приобрести хороший импортный монитор,

по невысокой цене?

Обычно нет. Для крупных фирм-производителей имеется определенный негласный нижний порог цен, выход за пределы которого, да если себестоимость модели невысока, чреват утратой престижа. Но из этого правила есть одно исключение, которое полезно знать.

Фирмы-лидеры предоставляют компоненты своих мониторов только тем партнерам, качество продукции которых не подрывает их репутацию. Поэтому наличие в мониторе датчиков или блоков солидной фирмы является косвенной ra рантией качества модели.

За рубежом существуют предприятия, специализирующиеся на высококачественной сборке мониторов из комплектующих, предоставляемых известной фирмой (так называемая "белая сборка"). Они также обеспечивают полное сервисное сопровождение мониторов. По техническим параметрам их продукция почти не отличается от оригинала, но отсутствие торговой марки лидера позволяет снизить цену на мониторы в 1,5-2 раза. При этом довольными остаются все: и сама фирма, и ее старший партнер, получающий дополнительный источник дохода, и потребитель, приобретающий модель ранее недоступного класса по доступной цене. В России этот сектор рынка представлен, к примеру, финской фирмой CURATIVUS.

Что представляют собой российские фирмы-производители и как к ним относиться?

Насколько нам известно, капнографы и оксиметры в России не производятся, зато фирм, выпускающих пульсоксиметры, много. В принципе, разработать и пустить в малосерийное производство собственную модель пульсоксиметра можно и в домашних условиях. Немногим большие ресурсы вкладывают в разработку пульсоксимет-ров отечественные заводы, правда, и результат оказывается пропорциональным вложениям. Хорошая модель монитора содержит массу концептуальных и технологических тонкостей, появившихся в результате больших и дорогостоящих исследований, о которых ни народные умельцы, ни пользователи даже не подозревают. Видимо, не случайно такой гигант, как HEWLETT-PACKARD, предпочитает пользоваться пульсоксиметрическими блоками фирмы NELLCOR, а не тратить время и деньги на разработку собственных.

Известна попытка производства отечественных пульсоксиметров на основе пиратского использования разработок фирмы OHMEDA, которая не скрывает от пользователей и конкурентов подробнейшие схемы своих приборов. Оказалось, что наладить подобное производство "с налета" непросто: множество неучтенных "мелочей", например таких, как использование ручной, а не автоматизированной пайки платы, похоронили надежды на приличный результат.

В настоящее время существует только один мотив для покупки отечественного монитора — крайне стесненные финансовые обстоятельства, хотя в конечном итоге такой вариант оказывается самым дорогим и неэффективным.

Один из авторов не сумел в свое время убедить главного врача больницы купить надежный пульсоксиметр известной фирмы (речь шла о модели SATLITE TRANS фирмы DATEX) вместо четырех отечественных ("Тритон Электронике", Екатеринбург). Через полгода непрерывного вранья все четыре испустили дух, и больница осталась без мониторов. В соседнем же лечебном учреждении, выбравшем первый вариант, монитор работает уже много лет без единого сбоя.

Из всех отечественных моделей, которые нам приходилось видеть в работе, неплохое впечатление оставил лишь пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, производимый одним из подразделений Самарского аэрокосмического университета (СГАУ).

## Что такое мониторы "красной сборки"?

Видимо, основным направлением деятельности российских производителей в ближайшем будущем станет не разработка собственных моделей с нуля, а выпуск мониторов из импортных комплектующих на отечественных линиях (так называемая "красная сборка"). Это, возможно, единственный способ быстро наладить производство недорогой и достаточно качественной аппаратуры Первые ласточки "красной сборки" мониторов в России уже появились, но на серьезные успехи могут рассчитывать лишь те предприятия, которые освоят передовые технологии производства не только пульсоксиметров и ЭКГ-мониторов, но также и газоанализаторов.

Приводить здесь список фирм-изготовителей, мониторы которых следует или не следует покупать, мы считаем неуместным Во-первых, не все ведущие изготовители мониторов имеют представительства и сервисные центры в России Во-вторых, не все российские представительства стилем и качеством своей работы с клиентами соответствуют авторитетному имени фирм, которые они представляют. В-третьих, ситуация в этой сфере постоянно меняется, и подобные советы могут оказаться неактуальными уже к моменту выхода книги в свет.

Главное же заключается в том, что сегодня российский рынок мониторов способен удовлетворить любой, даже самый изощренный запрос. Но при этом следует ясно понимать важнейшие особенности отечественного рынка.

Необходимо уделять одинаково пристальное внимание выбору как фирмы-изготовителя, так и надежной фирмы-поставщика.

Первым, и основным, правилом должен стать отказ от приобретения продукции фирм, не имеющих надежной репутации, и через сомнительных посредников, сколь бы выгодными в финансовом отношении ни казались предложенные условия.

## Что такое центральное представительство фирмы-изготовителя?

Одной из форм активного продвижения товара на рынке у фирм-изготовителей мониторов является организация своих официальных представительств в других странах, в том числе в России.

Это маркетинговая структура, которая создается и содержится на средства фирмы-изготовителя. Ее целью является рекламная деятельность, организация сбыта, продажа продукции, обеспечение сервисных услуг и постгарантийного обслуживания Для организации эффективной работы и увеличения объемов продаж в регионах представительства создают сеть дистрибьюторов Основным критерием эффективности работы для фирмы является объем продаж.

## Что такое сеть региональных дистрибьюторов?

В роли поставщика, сделавшего коммерческое предложение лечебному учреждению, может оказаться не только центральное представительство изготовителя, но и фирма, являющаяся дистрибьютором данного представительства. В идеале дистрибьюторы, в числе прочих взятых на себя обязательств, должны работать по тем же ценам, что и представительства, не делая никаких дополнительных наценок на продукцию Источником их прибыли должны быть скидки, предоставляемые представительством. Но это не всегда так, поскольку не каждого дистрибьютора устраивает прибыль, получаемая от упомянутых скидок. Но если в регионе работает добросовестный, хорошо зарекомендовавший себя дистрибьютор, имеющий свою сервисную службу, обученный штат специалистов, склад принадлежностей и запчастей, есть полный смысл заключать договор с ним. Плюсами такого договора являются лучшее знание Ваших проблем, сокращенные сроки сервиса и поставок принадлежностей. Определенной гарантией уверенности и положительным фоном для сотрудничества может служить письмо от официального представительства о доверии к дистрибьютору с подтверждением представленных им цен. Такое письмо снижает риск заключения контракта с дистрибьютором-самозванцем или недобросовестным дилером.

## Кто такие дистрибьюторы фирм-изготовителей?

Это дистрибьюторы, не имеющие статуса официального представительства. Для конечных пользователей это не имеет значения, если фирма действительно обеспечивает весь необходимый объем услуг. В отличие от центрального представительства, дистрибьюторы кормят себя сами, получая комиссионные с продаж. Существуют также молодые торговые фирмы, ищущие на рынке мониторов собственную нишу и открывающие для России новых изготовителей. Иногда вполне понятное критическое отношение к ним и необоснованное причисление к недобросовестным фирмам-перекупщикам поначалу мешает их становлению, но при удачном стечении обстоятельств они в дальнейшем становятся официальными представителями и эксклюзивными дистрибьюторами.

## Каких поставщиков следует избегать?

Очень часто коммерческие предложения в лечебные учреждения и последующие поставки оборудования делаются фирмами-посредниками. Происходит это, казалось бы, на вполне законных основаниях, потому что никто не может запретить покупать и перепродавать товар. У большинства таких поставщиков имеется лицензия на продажу медоборудования. Но вопросы гарантийного и постгарантийного обслуживания и поставки расходных материалов впоследствии могут повиснуть в воздухе, и это будет вдвойне обидно, когда вам доведется узнать размер коммерческой наценки на нормальную стоимость монитора.

С кем лучше работать — с центральным представительством или с дистрибьютором?

jCb и РьтО^ становится отрицательной. Оксиметр же по-прежнему отражает наибольшую концентрацию как инспираторную, а наименьшую — как конечно-экспираторную, в связи с чем, читая показания монитора

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но следует иметь в виду, что часто качество работы регионального дистрибьютора или начинающей фирмы оказывается выше, чем деятельность официального представительства. Выбор фирмы-поставщика Вы должны сделать сами. При этом рекомендуется не только опираться на уже имеющуюся информацию, но и оценивать партнера в ходе переговоров.

## Как найти информацию о поставщиках?

Во-первых, активность фирм, торгующих медицинским оборудованием, настолько высока, что при первой же попытке лечебного учреждения объявить о своих планах оснащения мониторами появится множество коммерческих предложений.

Во-вторых, масштабы рекламной рассылки по лечебным учреждениям в настоящее время дошли до того, что, наверное, у каждого главного врача имеется приличный архив рекламных проспектов, адресов и предложений. К рекламе следует относиться с осторожностью, так как плохого про себя никто и никогда не напишет. И тем более критически относитесь к отзывам фирм-конкурентов.

Кроме того, активно используйте свой личный опыт, отзывы коллег из других больниц и сведения, приобретенные на выставках медицинского оборудования. Богатейшую информацию для размышления можно получить на коммерческих сайтах сети Интернет. И, наконец, дельный совет в этом вопросе способен дать независимый эксперт.

## Первые контакты с потенциальной фирмой-поставщиком

Начиная переговоры, следует помнить, что ни сам факт переговоров, ни их длительность, ни количество междугородных звонков или частота командировок представителей фирмы в лечебное учреждение ни к чему вас не обязывают. Не считается неприличным с вашей стороны ведение переговоров одновременно с несколькими поставщиками для выбора оптимального варианта.

На стадии разработки контракта необходимо выяснить у представителя фирмы очень многое. Надеемся, что эта книга дает представление о том, какие подробности следует уточнить при покупке даже простенького пульсоксиметра, и теперь деловых вопросов с вашей стороны будет гораздо больше, чем привык слышать дистрибьютор в подобных случаях. Не надо думать, что он обидится и исчезнет. Уйдет только тот, кто поймет, что уровень работы его фирмы не отвечает вашим требованиям, а о таких жалеть не стоит.

Первый вопрос, от которого зависит судьба дальнейших переговоров, касается гарантийного и постгарантийного обслуживания. Если у вас нет уверенности в том, что фирма-поставщик, сделавшая коммерческое предложение, способна в дальнейшем обеспечить реальную сервисную поддержку проданной ею аппаратуры, переговоры рекомендуется заканчивать уже на данном этапе.

Возможно, вы уже знакомы с тем оборудованием, которое предлагает фирма. Если это не так, то требуйте максимум информации по характеристикам предлагаемых мониторов, так как в конечном итоге пользоваться результатами поставки придется вам. Поставщик не должен отделываться лишь ссылками на рекламные проспекты. Задавайте вопросы сами, активно извлекайте информацию из представителя фирмы. Кстати, степень компетентности представителя и оперативность в предоставлении исчерпывающих ответов на вопросы помогут вам составить собственное впечатление о потенциальном поставщике1.

1Не забывайте, что всегда есть возможность приобрети понравившиеся мониторы у другого поставщика, если ведущая переговоры фирма вас чем-то не устраивает. Исключительным правом на продажу мониторов конкретного изготовителя может (и то не всегда) владеть только его официальное представительство или эксклюзивный дистрибьютор.

Стиль общения с представителем фирмы должен быть спокойным, доброжелательным и деловым. Если вам повезло и вы встретились с настоящим профессионалом своего дела, хорошее взаимное впечатление, сложившееся в ходе первых переговоров, поможет эффективно решать различные проблемы в будущем.

Итак, если пользовательские характеристики мониторов вас устраивают, переговоры можно продолжить. В числе прочих вопросов не забудьте поинтересоваться, имеется ли к предлагаемым мониторам руководство на русском языке1. Отстутствие оного не только затруднит освоение техники, но и является свидетельством либо неуверенности поставщика в рыночных перспективах модели, либо его пренебрежительного отношения к проблемам клиента.

1Это обязательное требование к любой импортной аппаратуре, но в отношении медицинской техники его выполнение контролируется плохо.

Одним из типичных рекламных приемов менеджера в работе является ссылка на лечебные учреждения, с которыми успешно работала его фирма. К сожалению, мало кто из клиентов, получив такие весомые аргументы, делает правильный ответный ход. С вашей стороны будет нелишним позвонить в упомянутые учреждения и убедиться в достоверности информации, а заодно узнать, довольны ли коллеги приобретенными мониторами и качеством сервиса.

В ходе переговоров не поддавайтесь на распространенный прием с предоставлением скидок на стоимость мониторов. Можно привести много примеров, когда, благодаря такой тактической уловке, лечебные учреждения покупали аппаратуру низкого качества, отказывая поставщикам действительно первоклассных мониторов.

Давайте попробуем разобраться с этим раз и навсегда, используя несколько упрощенную, но понятную схему объяснения. По так называемым "ценам завода-изготовителя" могут работать только представительства и эксклюзивные дистрибьюторы фирм-изготовителей. На самом же деле это не отпускные цены завода, а те, по которым разрешил или рекомендовал работать своим представителям изготовитель2. Согласованная с изготовителем цена всегда выше заводской стоимости монитора. Некоторые изготовители считают, что оптимальная разница должна составлять 20-25 %. В свою очередь, представительства и эксклюзивные дистрибьюторы должны следить за тем, чтобы подчиненная сеть дистрибьюторов работала по этим самым "ценам изготовителя", и предоставлять им скидки от 5 до 20 %, в зависимости от заслуг.

2 Продажа монитора по отпускной цене завода-изготовителя автоматически исключает прибыль у фирмы-поставщика и ставит под вопрос необходимость содержания официального представительства.

Теперь перейдем к вопросу о скидках. Нетрудно догадаться, что фирма-посредник предоставляет скидку с заведомо увеличенной цены на мониторы. И теперь становится понятным, что истинную скидку лечебному учреждению может предоставить только руководитель сети дистрибьюторов. В очень редких случаях дистрибьюторы, бьющиеся за клиента до конца, снижают цену за счет своих комиссионных. Из всего вышесказанного, однако, не следует делать вывод, что мониторы необходимо покупать исключительно в центральных представительствах.

Возможность получить скидку не должна затуманивать разум, отодвигая на задний план все остальные вопросы.

Сравнивая цены конкурирующих фирм, не забывайте одновременно сравнивать и пользовательские характеристики мониторов, и предлагаемые спецификации. Известно немало случаев, когда снижение цены достигалось за счет урезанного набора прилагаемых расходных материалов и принадлежностей, стоимость которых традиционно, но совершенно необоснованно считается пустячной по сравнению со стоимостью самого монитора1.

1Стоимость многоразового датчика пульсоксиметра может составлять до 20 % от общей стоимости монитора. Нетрудно представить себе радость врачей, обнаруживших, что монитор, приобретенный по необычайно выгодной цене, оснащен единственным одноразовым датчиком

Закупка оборудования по подозрительно низким ценам еще никого не доводила до добра.

Итак, для каждого класса и конфигурации мониторов существует определенный коридор приемлемых цен. Например, нормальная цена на самый замечательный пульсоксиметр с множеством дополнительных функциональных возможностей редко достигает трех-четырех тысяч долларов, но на такие космические цены могут претендовать только шедевры класса brand name2. В настоящее время любой желающий может покупать мониторы, не выходя из диапазона разумных цен. Если вы обнаружите, что вас пытаются вывести в ту или иную сторону за пределы этого коридора, самой разумной реакцией с вашей стороны явится поиск другого поставщика. Мы считаем нужным упомянуть об этом потому, что отсутствие контроля в данной области нередко приводит к завышению стоимости контракта в несколько раз по сравнению с нормальной ценой.

2В качестве информации для размышления можем сообщить, что одну из самых безупречных моделей пульсоксиметров, известную авторам, в 1997-1999 годах можно было свободно купить в России по цене около 2900 долларов США. По вполне понятным причинам мы не приводим названия фирмы и модели.

## Составляем основу контракта — спецификацию

Не удивляйтесь, если в ходе переговоров вы обнаружите, что понимаете специфические проблемы комплектации монитора лучше, чем представитель фирмы. Если во всех остальных отношениях (модель, цены, сервис и т. д.) правильность выбора фирмы-поставщика не оставляет сомнений, то вам придется взять на себя основную часть работы по составлению спецификации. Для этого сообщите партнеру по переговорам, что вы выбрали его фирму, но контракт может состояться лишь в том случае, если будет найдена устраивающая вас спецификация. Попросите представителя фирмы предоставить исчерпывающую информацию об имеющихся конфигурациях мониторов, принадлежностях и их совместимости между собой. Если сведений, находящихся в его распоряжении, недостаточно, он может получить дополнительную консультацию у изготовителя. Если же менеджер не способен удовлетворить вашу просьбу, то остается два варианта: пожертвовать идеалом во имя приглянувшейся модели и брать, что дают, или найти более компетентного поставщика мониторов этой же или другой фирмы.

## Заключаем договор

К составлению договора следует отнестись очень внимательно, потому что впоследствии у Вас будет право требовать выполнения лишь тех позиций, которые в нем отражены, или тех, которые отсутствуют в договоре, но предусмотрены действующим законодательством.

Мы не станем рассматривать все тонкости составления этого документа — в конце концов, именно эта часть процесса оснащения больницы должна лечь на плечи администрации и юрисконсульта. И все же, перед подписанием договора обязательно необходимо удостовериться, что:

•  в договоре отражены вопросы гарантийного сервисного обслуживания;

• в приложении к договору содержится спецификация с детальным перечислением всех компонентов поставки и указанием цен. Общие выражения типа "монитор с комплектом принадлежностей" в договоре недопустимы, ибо при возникновении в последующем различных недоразумений (так называемая "недопоставка" или неправильная комплектация) вы лишаетесь каких-либо законных аргументов для претензий,

• спецификация, отраженная в договоре, соответствует той, которая была согласована в процессе переговоров.

Не удивляйтесь, если итоговая сумма контракта окажется выше, чем общая стоимость компонентов комплекта, рассчитанная по прайс-листам фирмы-поставщика. Это связано с расходами на транспортировку, таможенное оформление, конвертацию валюты и некоторые другие статьи.

Помните, что окончательная стоимость контракта должна явиться результатом разумного компромисса между интересами вашего учреждения и поставщика. Поэтому при согласовании цен не следует биться за каждый цент. Необходимо понимать, что в контракте не отражаются и не могут быть отражены различные непредвиденные трудности и дополнительные расходы поставщика, связанные, например, с "плавающим" курсом рубля, действиями таможенных и налоговых служб, сюрпризами от транспортных компаний и прочими "особенностями национального бизнеса".

Поэтому, если итоговая сумма в контракте оказывается несколько выше той, которую вы ожидали увидеть, отнеситесь к этому с пониманием (речь, конечно, не идет об откровенно грабительских вариантах).

Ваше общение с поставщиком должно быть доброжелательным и корректным, а удовлетворение от сделки — взаимным. Такой подход многократно окупит себя позднее, когда обернется некоторыми приятными неожиданностями: возможностью приобретать расходные материалы в долг, а иногда даже получать их в качестве подарка, скидками при последующих контрактах, существенным сокращением сроков сервисного обслуживания и другими мелкими радостями. И наоборот, обозленный дилер имеет возможность, не выходя за рамки закона, отплатить вам за мелочность, резкости и подозрения, которые сопутствовали составлению контракта.

## Несколько советов напоследок

Получив монитор, вы должны убедиться в его комплектности и исправности. Только после этого можно подписать накладную на получение товара. В случаях, если поставщик является официальным представителем фирмы-изготовителя и обладает правом сервисного обслуживания, то именно с этого момента начинается гарантийный срок, упомянутый в договоре. В прочих случаях гарантийный срок исчисляется от даты изготовления монитора. Не следует удивляться, что гарантийный срок на датчики и прочие принадлежности может быть меньше, чем на сам монитор.

Что делать, если монитор вышел из строя в течение гарантийного срока? Последовательность действий в этом случае проста: (1) составить акт о неисправности; (2) сразу сообщить фирме-поставщику о факте и характере неисправности с требованием зарегистрировать ваш звонок Желательно продублировать обращение письмом с уведомлением о вручении.

Немаловажным является вопрос, как лишить свой монитор права на бесплатное гарантийное обслуживание. Мы можем предложить на выбор несколько вариантов, которые иногда применяют одновременно или последовательно:

- Физически повредить прибор, например, уронить его на пол или залить раствором фурациллина (вариантов много). Кстати, ударостойкость или герметичность корпуса монитора, объявленные в рекламе,— это его свойства, а не приглашение к экспериментам.

- Нарушать правила эксплуатации монитора. Опытный сервис-инженер во многих случаях без труда определяет такие ситуации. Примерами служат неправильное подключение принтера (по последствиям — один из самых смертельных номеров), несвоевременное опорожнение водоуловителя капнографа или подключение к пульсоксиметру датчика другой модели.

- Попытаться отремонтировать вышедший из строя монитор самостоятельно или усилиями технической службы больницы, даже если причина неисправности лежит на поверхности. Вполне вероятно, что после первой же такой попытки о праве на гарантийное обслуживание придется забыть.

- Поиграть с клавиатурой монитора. Это безобидное занятие может иметь довольно неприятные последствия. Дело в том, что нажатие некоторых кнопок определенным образом и в определенной последовательности выводит монитор в сервисный режим, предназначенный для фиксации кода неисправности, отладки и настройки. Работать с монитором в этом режиме имеет право только сервис-инженер. Любая попытка несанкционированного вхождения в сервисный режим регистрируется в памяти монитора и может послужить формальным поводом для отказа в бесплатном обслуживании.

Для того чтобы понять, насколько далека от идеала ситуация с мониторами и мониторингом, сложившаяся в отечественной медицине, нет необходимости читать монографии — для этого достаточно просто быть российским врачом. Надеемся, что, прочтя эту книгу, читатель поймет, что исправить существующее положение дел может только он сам.

Практическое руководство

Илья Александрович Шурыгин

МОНИТОРИНГ ДЫХАНИЯ

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ, КАПНОГРАФИЯ,

ОКСИМЕТРИЯ

Главный редактор Н.И.Новиков

Редактор Л.Л. Решетникова

Издательство "Невский Диалект".

196220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14.

Лицензия на издательскую деятельность:

серия ЛР № 065012 от 18.02.97.

"Издательство БИНОМ".

103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Лицензия на издательскую деятельность:

серия ЛР № 065249 от 26.06.97.

Подписано в печать 15.04.00. Формат 84х1081/32.

Бумага газетная. Печать офсетная.

Гарнитура PetersburgC.

Усл. печ. л. 16,4

Тираж 3000 экз. Заказ № 759.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГПП «Печатный Двор»

Министерства РФ по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

#### Реанимационный монитор "КАРДИОЛАН"

Функциональные возможности монитора

Регистрация:

- ЭКГ ( 2 канала б отведений)

- дыхания

- неинвазивного давления

- температуры (1-2 канала)

- плетизмограммы сатурации

- капнограммы выдыхаемой смеси

Расчет:

- частоты сердечных сокращений

- частоты дыхания

- систолического и диастолического давления

- процента окисленного гемоглобина в крови

-процента углекислого газа в выдыхаемом воздухе

Технические характеристики:

- тип монитора - стационарный

- масса - 18 кг

- дисплей цв. 14-15 дюймов

- напряжение - 220 ± 22 В,

- класс монитора 1 тип CF

- защита от дефибрилятора

Дополнительные возможности:

- вывод на экран данных одного или двух пациентов

- тренды всех параметров до одного месяца

- память ЭКГ до двух суток

- подключение к центральной станции и архивирование данных

- анализ аритмий с фиксированием времени их регистрации в виде таблиц

ЛАНА-МЕДИКА

Лицензия МЗ РФ № 42/99-1368-0082 от 24.11.1999 г.

191014, Санкт-Петербург, Госпитальная ул., 3 тел./факс: (812) 274-7014

«АВЛ Лист ГмбХ», Австрия, входит в тройку крупнейших мировых производителей медицинского лабораторного диагностического оборудования для КДЛ, экспресс-лабораторий реанимаций и палат интенсивной терапии Анализаторы газов крови и ион-селективные анализаторы компании АВЛ - простые в использовании и надежные приборы Более чем 30-летний опыт активного присутствия на рынке, представительства в 90 странах мира, новейшие технологии и квалифицированный персонал - вот что стоит за маркой АВЛ

Модульные анализаторы OMNI одна из последних разработок АВЛ Калибровка без применения стандартных газовых смесей, управление функциями с помощью сенсорного экрана, встроенная ЭВМ для создания больничной базы данных, русифицированный интерфейс, а также гибкость в изменении конфигурации делают их незаменимыми в лабораториях различного профиля.

Приборы комплектуются модулями ВО + ISE + + Соох + Met(Glu, Lac, Bun) в любом сочетании.

Серия анализаторов газов крови Compact предоставляет пользователю возможность выбора отлично зарекомендовавших себя обслуживаемых и необслуживаемых электродов Минимальное количество реактивов, достаточное для полного функционирования системы, и их абсолютная совместимость как внутри серии, так и со всеми предыдущими моделями, снижает затраты на расходный материал. Интерфейс русифицирован.

АВЛ резко уменьшила стоимость электролитных анализаторов за счет оптимального подбора рабочих характеристик, сохранив точность и удобство в эксплуатации Специальная универсальная упаковка с реагентами позволила реализовать в модификациях AVL 9180 и AVL 9181 возможность изменения конфигурации прибора заменой Са++-электрода на Cl- или Li+ Применение пробозаборника на 18 позиций в модели AVL 9181 позволяет автоматизировать процесс измерения.

| 191123, Санкт-Петербург, ул Фурштатская, д. 43-1 телефоны 275-05-02,275-04-96 факс 275-11-70 E-mail avlspb@mail wplus net Лицензия № 42/99-378-0352 от 12 04 99 | 121170, Москва, пл Победы, д 2/5, корп 2 телефоны 148-27-09, 148-62-92 факс 737-92-59 E-mail avl@pccenter.ni |
| --- | --- |

Помимо оборудования собственного производства фирма «АВЛ Лист ГмбХ» предлагает приборы других всемирно известных фирм-производителей.

Фирма АВХ, Франция, известна не только гематологическими анализаторами АВХ Micros на 8 и 18 параметров, но и сложным гематологическим оборудованием на 38 параметров с подсчетом рети-кулоцитов - Pentra 120 Retic Появление в 1999 году недорогого анализатора Pentra 60 на 26 параметров расширило гамму предлагаемых приборов Несомненное преимущество приборов АВХ - малый объем пробы (10-12 мкл) для 8-18-параметровых счетчиков.

Биохимические анализаторы производства Vital Scientific, Нидерланды Поставляется как однока-нальный фотометр с проточной кюветой Microlab 200, так и автоматический биохимический анализатор Flexor, с блоком охлаждения реактивов, возможностью подключения ион-селективного модуля и производительностью 180-250 проб в час Предлагаемые анализаторы являются открытыми системами, что позволяет использование реактивов различных фирм-производителей

Для исследования гемостаза предлагаются полуавтоматические коагуломет-ры "Amelung", Германия, представленные 1-4-10-40-юлальными моделями, используется механический способ детекции сгустка. Подобным системам отдали предпочтение лаборатории многих клиник России и производители отечественных реактивов, использующие их для контроля качества своей продукции Для специализированных лабораторий предлагаются высокопроизводительные анализаторы гемостаза, с возможностью проведения как сгустковых, так и хромогенных тестов.

| 191123, Санкт-Петербург, ул Фурштатская, д, 43-1 телефоны 275-05-02,275-04-96 факс 275-11-70 E-mail avlspb@mail.wplus.net Лицензия № 42/99-378-0352 от 12.04.99 | 121170, Москва, пл. Победы, д.2/5, корп. 2 телефоны 148-27-09, 148-62-92 факс 737-92-59 E-mail avl@pccenter.ru |
| --- | --- |